## Część 1 - Ssak medyczny ręczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 1 - Ssak medyczny ręczny
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ssak medyczny ręczny | Ssak ręczny do stosowania w ratownictwie medycznym. Łatwy w czyszczeniu z możliwością wykonania dezynfekcji. Pojemnik na wydzieliny jednorazowego użytku o pojemności nie mniejszej niż 250 ml. Waga urządzenia nieprzekraczająca 0,5 kg. Minimalna wydajność ssania 40l/min. Minimalne podciśnienie 300 mmHg. Możliwość podłączenia cewnika. Możliwość regulacji mocy ssania (dorosły/dziecko). Zastawka ograniczająca powrót odsysanej treści. Zasilanie ssaka ręczne, bez potrzeby podpięcia do sieci elektrycznej. Gwarancja minimum 24 m-ce. | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik jednorazowy do ssaka | Jednorazowy pojemnik do ssaka na wydzieliny. Wykonany z tworzywa sztucznego. Pojemność minimalna 250ml. | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | Oferowana wydajność*
1 | Wydajność, maksymalny przepływ | 60-70 l/min - 30 pkt.
50-59 l/min - 15 pkt.
40-49 l/min - 0 pkt.
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | Oferowana funkcjonalność*
2 | Funkcjonalność, wielkość pojemnika na wydzieliny | powyżej 400 ml - 20 pkt.
300-400 ml - 10 pkt.
250-299 ml - 0 pkt.
* należy zaznaczyć "x" właściwe

## Część 2 - Ssak medyczny elektr.
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 2 - Ssak medyczny elektryczny
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ssak medyczny elektryczny | Przenośny ssak elektryczny służący do udrażniania górnych dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w ambulansach zespołów ratownictwa medycznego. Wyposażony w torbę lub etui ochronne z kieszenią na cewniki jednorazowe. Lekki, waga nieprzekraczająca 5 kg. Posiadający wbudowany akumulator, obudowa ze wskaźnikiem naładowania baterii. Czas pracy na naładowanym w 100% akumulatorze powyżej 40 minut. Możliwość zasilania i ładowania z instalacji 12 VDC i 230 VAC. Możliwość ładowania w ambulansie na postoju oraz w trakcie jazdy. Odporny na wstrząsy i wodę, z klasą odporności minimum IP34. Spełniający normę PN-EN 1789. Minimalny przepływ 25l/min. Zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia. Wyposażony w filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem pompy. Możliwość regulacji podciśnienia z wbudowanym wskaźnikiem ciśnienia. Poziom hałasu nieprzekraczający 80 dB. Zintegrowany uchwyt obudowy do przenoszenia w dłoni. Wyposażony w jednorazowy przewód ssący chroniony przez elementy obudowy ssaka oraz pojedynczy słój na jednorazowy wkład na wydzielinę o pojemności minimalnej 700ml. Temperatura pracy urządzenia w zakresie 0 - 50 st. Celsjusza. Uchwyt ssaka wraz z zestawem do montażu dedykowany do zabudowy ambulansu umożliwiający szybkie wpięcie i wypięcie urządzenia ze ściany. Instrukcja obsługi – załączona przy dostawie. Gwarancja minimum 24 m-ce. | szt. | 22 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wkład do ssaka na wydzieliny | Jednorazowy pojemnik/wkład do ssaka na wydzieliny. Wykonany z tworzywa sztucznego. | szt. | 220 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dren do ssaka | Jednorazowy dren do ssaka z tworzywa sztucznego. Przeznaczony do odsysania wydzielin. | szt. | 220 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | Oferowana waga urządzenia*
1 | Waga urządzenia gotowego do pracy | 3,0-3,9 kg - 20 pkt.
4,0-4,5 kg - 10 pkt.
4,6-5,0 kg - 0 pkt.
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | Oferowana gwarancja*
2 | Gwarancja dla wszystkich części (bez akumulatora) | 24 miesiące - 0 pkt.
36 miesięcy - 20 pkt.
* należy zaznaczyć "x" właściwe

## Część 3 - Kołnierz ortopedyczny
Załącznik nr 2 do SWZ
Część 3 - Kołnierz ortopedyczny ratunkowy
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kołnierz ortopedyczny ratunkowy | Jednoczęsciowy i jednorazowy dla osób dorosłych lub uniwersalny dla dorosłych i dzieci. Możliwość dobrania rozmiaru dla pacjentów z różną długością szyi. Proste i wygodne ustawienie rozmiaru pozwalające na skuteczne użycie kołnierza u poszkodowanych, szerokie mocne rzepy umożliwiające stabilne zapięcie kołnierza. Blokady/zatrzaski utrzymujące wybrany rozmiar. Otwory zarówno w części potylicznej jak i z przodu kołnierza umożliwiają dostęp do szyi pacjenta. Wyściełanie kołnierza pianką od środka. Pakowany na płasko do ułatwienia przechowywania w ambulansie lub plecaku. Kołnierz wykonany z materiałów umożliwiających wykonanie badania RTG, CT, MRI (pozbawiony metalowych części). | szt. | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
Lp. | Nazwa parametru dodatkowo ocenianego | Parametry dodatkowo oceniane | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | Jakość | 1. Pakowany pojedynczo na płasko w folię lub pokrowiec - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. Pianka wyściełająca hipoalergiczna - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"