SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa pomp insulinowych dla

Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

| Specyfikację zatwierdził: |  | ......................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | dr n. med. Monika Domarecka Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| ……………………………………….. Akceptacja SWZ przez Radcę Prawnego |  |  |

Sprawa nr ZP/78/2024

Łódź, dnia 2024-05-27

Spis treści

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  1) Pzp	4

II.	ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  2)-   https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed	4

III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  3) Pzp	4

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  4), Art.  134. ust.2. pkt.  2), Art.  134. ust.2. pkt.  3) Pzp	4

V.	INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  5) Pzp	6

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  6) Pzp	7

VII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108/ Art.  134. ust.1. pkt.  7) Pzp i W ART. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w ART. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576	7

VIII.	INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  8) Pzp	10

IX.	WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  9) WRAZ Z INFORMACJĄ O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 /Art. 134. ust.2. pkt. 11) Pzp	11

IX.I.  Wykaz podmiotowych środków dowodowych załączanych do oferty	11

IX.II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego	12

X.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ/ Art.  134. ust.1. pkt.  10) Pzp  (nie dotyczy składania ofert i wniosków- wiadomości nie są szyfrowane !)	21

XI.	INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69/ Art.  134. ust.1. pkt.  11) Pzp -	23

XII.	OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ Art.  134. ust.1. pkt.  12) Pzp	23

XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ/ Art.  134. ust.1. pkt.  13) Pzp	23

XIV.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY/ Art.  134. ust.1. pkt.  14) Pzp	23

XV.	SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  15) Pzp	25

XVI.	TERMIN OTWARCIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  16) Pzp	27

XVII.	SPOSÓB OBLICZENIA CENY/ Art.  134. ust.1. pkt.  17) Pzp	28

XVIII.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  18) Pzp	28

XIX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  19) Pzp	30

XX.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  20) Pzp	30

XXI.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY/ Art.  134. ust.1. pkt.  21) Pzp	30

XXII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1  / Art.  134. ust.2. pkt.  1) Pzp	31

XXIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM / Art.  134. ust.2. pkt.  4) Pzp	32

XXIV.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY / Art.  134. ust.2. pkt.  5) Pzp	34

XXV.	INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE  / Art.  134. ust.2. pkt.  6) Pzp	34

XXVI.	MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  7) Pzp	34

XXVII.	INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 / Art.  134. ust.2. pkt.  8) Pzp	34

XXVIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  9) Pzp - NIE DOTYCZY	34

XXIX.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  10) Pzp	34

XXX.	INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 / Art.  134. ust.2. pkt.  12) Pzp -	34

XXXI.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / Art.  134. ust.2. pkt.  13) Pzp	35

XXXII.	WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 / Art.  134. ust.2. pkt.  14) Pzp	35

XXXIII.	WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  15) Pzp	35

XXXIV.	INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94,  / Art.  134. ust.2. pkt.  16) Pzp	35

XXXV.	INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ / Art.  134. ust.2. pkt.  17) Pzp	35

XXXVI.	WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93/ Art.  134. ust.2. pkt.  18) Pzp	35

XXXVII.	OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.	35

XXXVIII.	USTALENIA KOŃCOWE	37

XXXIX.	ZAŁĄCZNIKI DO SWZ	37

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  1) Pzp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

tel. (42) 675 74 89,

NIP: 728-22-46-128, REGON: 472147559

Skrzynka ePUAP Zamawiającego: /cskumedlodz/SkrytkaESP

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.csk.umed.pl

Adres poczty elektronicznej Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego: zam.publ@csk.umed.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

# ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  2)-   https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  3) Pzp

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) , zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”, wg procedury powyżej 143 000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  4), Art.  134. ust.2. pkt.  2), Art.  134. ust.2. pkt.  3) Pzp

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

- Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33194100-7-Urządzenia i przyrządy do infuzji, 48180000-3-Pakiety oprogramowania medycznego.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):  Formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 2, Załącznik nr 3- Parametry techniczne oraz Wzór umowy- Załącznik nr 5.

- Zamówienie obejmuje 4 pakiety.

Nazwa i nr pakietu

PAKIET NR 1- POMPY INSULINOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH– Z CZĘSTYMI NIEDOCUKRZENIAMI, ZWŁASZCZA NOCNYMI LUB NIESYGNALIZUJĄCYCH OBJAWÓW NIEDOCUKRZEŃ– Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

PAKIET NR 2- POMPY INSULINOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA APLIKACJI DO ZDALNEGO PODAWANIA I DAWKOWANIA INSULINY DLA DZIECI I DOROSŁYCH – Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

PAKIET NR 3- POMPY INSULINOWE BEZDRENOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH – Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

PAKIET NR 4- POMPY INSULINOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z BARDZO CHWIEJNYM PRZEBIEGIEM CUKRZYCY Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części pod warunkiem wypełnienia wszystkich pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym- załączniku nr 2 (w wybranym pakiecie lub pakietach) i podaniu kwoty ostatecznej za cały przedmiot zamówienia – pakiet. Brak wyceny na daną pozycję pakietu spowoduje odrzucenie oferty. Maksymalna liczba części, na które może być złożona oferta przez jednego Wykonawcę to wszystkie części.

- W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 
o wyjaśnienie przed terminem składania ofert.

- Zamówienia będą realizowane na podstawie częściowych zapotrzebowań zgłaszanych w miarę bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy.

- Zaoferowany przedmiot zamówienia musi posiadać ważne dokumenty pozwalające na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) /jeżeli dotyczy/ a także musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załącznik nr 3 do SWZ – Parametry techniczne. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr 3 spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji 2024, w pełni sprawny,

- odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia,

- być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych,

- nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

- Podane ilości produktu są wartościami szacunkowymi  i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę  pełnej realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SWZ przez Zamawiającego. Ilość zamawianego produktu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 może skorzystać z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

  - Zamawiający może z przedmiotowego prawa skorzystać w całości lub w części, w szczególności w sytuacji zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, utworzenia, przenoszenia oddziałów, klinik, liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów, tj. zwiększyć zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów  przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

  - Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystanie w niepełnej wielkości nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o woli skorzystania z prawa opcji.

  - W przypadku udzielenia zamówienia jednemu Wykonawcy na kilka części zamówienia, prawo opcji stosuje się do każdej z nich osobno.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wystawiał do jednego zamówienia - o określonym numerze systemowym - jedną fakturę VAT na cały dostarczony z danego zamówienia asortyment.

- Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi posiadać ważne dokumenty pozwalające na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i używanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416),  jeżeli dotyczy (wyroby medyczne),

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ( dotyczy wszystkich oferowanych produktów).

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) (dotyczy towarów będących wyrobami medycznymi).

- Wykonawca, zobowiązuje się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach zawartej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

- Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 1 Ustawy. przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia a zamawiającemu udzielenie zamówienia.

- Opisując natomiast przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych określających minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi  nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje asortyment firmy innej niż producenta urządzenia, z którym zaoferowany asortyment musi być kompatybilny, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że produkty te są w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym przez Zamawiającego, nie spowodują usterek w jego działaniu, uszkodzeń, utraty gwarancji lub uprawnień z rękojmi i zobowiązuje się do poniesienia konsekwencji wszelkich szkód powstałych na skutek zastosowania produktu zamiennego (nieoryginalnego), a w szczególności: wszelkich kosztów związanych z udokumentowaniem przyczyny uszkodzenia powstałego w wyniku zastosowania zaoferowanego asortymentu; wszelkich kosztów wynikających z uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia posiadanego urządzenia powstałego przez zastosowanie zaoferowanego asortymentu; kosztów wynikających z wszelkich roszczeń pacjentów, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu.

# INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  5) Pzp

- W  celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganymi cechami zgodnie  z art. 104-106 Ustawy, Zamawiający określa następujące przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą:

| Lp. | Opis wymagań Zamawiającego | Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą, w celu potwierdzenia że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 104-106 Ustawy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Żądanie dołączenia etykiety/ art. 104 Pzp Przez etykietę, o której mowa w art. 104. ust. 1 Ustawy, należy rozumieć każdy dokument, w tym zaświadczenie lub poświadczenie, który potwierdza, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają wymagania konieczne do uzyskania etykiety. |  | Nie dotyczy |
|  | Żądanie złożenia certyfikatu/ art. 105 Pzp, wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. - Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). - Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. - Zamawiający akceptuje inne przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia |  | Nie dotyczy |
|  | Żądanie innych przedmiotowych środków dowodowych/ art. 106 Pzp Dokumenty opisujące specyfikę wyrobu |  | Oświadczenie (Załącznik nr 7) potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych produktów. |
|  |  |  | Dokument potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/ wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ wraz z podaniem nr Pakietu i nr pozycji, którego dotyczy. |
|  |  |  | Szczegółowa instrukcja obsługi pompy insulinowej dla użytkownika pompy insulinowej. |

- Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4.  Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  6) Pzp

- Termin realizacji zamówienia.

Dostawy zamówień cząstkowych będą realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce wykonania zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Łodzi w siedzibie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, UNIWERSYTECKIE CENTRUM  PEDIATRII im. Marii Konopnickiej -  ŁÓDŹ, ul. Pankiewicza 16 (dawniej Sporna 36/50), transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  - Transport i rozładowanie towaru do magazynów Szpitala będzie się odbywało na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Dostawy towaru mogą odbywać się w godzinach: 8:00 – 14:00 w dni robocze pn-pt.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108/ Art.  134. ust.1. pkt.  7) Pzp i W ART. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w ART. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974),

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835).

- Z postepowania o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa art. 7. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835):

- art. 7. ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

- art. 7. ust. 2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- art. 7.ust. 3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- art. 7. ust. 4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- ust. 5. Przez ubieganie si ę o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.

- art. 7. ust. 6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

- art. 7. ust. 7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

- art. 7. ust. 8. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 w przypadku, gdy zamówienie publiczne mogłoby być wykonywane na rzecz lub z udziałem:

      - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

      - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

      - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

# INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/ Art.  134. ust.1. pkt.  8) Pzp

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

- Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / o ile dotyczy /:

  - Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 2.1. i 2.2., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych / o ile dotyczy/:

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.2.1. Ww. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych / jednolitych dokumentów, dotyczących podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,  któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, udostępniającym zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy.

  - Zamawiający będzie żądał OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 5 K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 Z DNIA 31 LIPCA 2014 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE (DZ. URZ. UE NR L 229 Z 31.7.2014, STR. 1) W BRZMIENIU NADANYM ROZPORZĄDZENIEM 2022/576– Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Dokument zobowiązani są złożyć podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

# WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH/ Art.  134. ust.1. pkt.  9) WRAZ Z INFORMACJĄ O UPRZEDNIEJ OCENIE OFERT, ZGODNIE Z ART. 139 /Art. 134. ust.2. pkt. 11) Pzp

# IX.I.  Wykaz podmiotowych środków dowodowych załączanych do oferty

- Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny, w związku z czym Zamawiający informuje  o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art.139 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec wykonawcy, o którym mowa w ust. 3, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w ust. 4, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

# IX.II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie zamawiającego

- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

- Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

Art. 112 ust. 2 pkt. 1-4 Ustawy: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, jakie mają spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 i 109 Ustawy oraz w związku z art. 139 Ustawy, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. (D.U. Poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w art. 7. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835) a także okoliczności określonych w art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576:

| Lp. |  | Z postępowania u udzielenie Zamówienia wyklucza się: | Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert zgodnie z art. 126 ust.1 Ustawy w związku z art. 139 ust. 2 | Termin wystawienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania |  |  |  |  |
| 1. | art. 108 ust. 1 pkt 1 | Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2. | art. 108 ust. 1 pkt 2 | Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 3. | art. 108 ust. 1 pkt 3 | Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 4. | art. 108 ust. 1 pkt 4 | Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. W zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
|  |  | Wykonawcę, wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne. W zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 5. | art. 108 ust. 1 pkt 5 | Wykonawcę, (jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek), który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie. W zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę. | Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. | Zgodne na dzień złożenia |
|  |  | Wykonawcę, (jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek), który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie. Dotyczy zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 6. | art. 108 ust. 1 pkt 6 | Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 7. | art. 108 ust. 2 | Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835). | Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. (w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro) | Sporządzona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA |
| 8. | art. 7. ust. 1 pkt.1) | Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) Część III: Podstawy wykluczenia pkt. D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 9. | art. 7. ust. 1 pkt.2) | Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) Część III: Podstawy wykluczenia pkt. D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 10. | art. 7. Ust. 1 pkt.3) | Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) Część III: Podstawy wykluczenia pkt. D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 11. | art. 5 k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 | Wykonawcę w przypadku, gdy zamówienie publiczne mogłoby być wykonywane na rzecz lub z udziałem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub; c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Dokument zobowiązani są złożyć również podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. | Zgodne na dzień złożenia |
| Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania |  |  |  |  |
| 12. | art. 109 ust. 1 pkt 1 | Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. | Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. | Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem |
|  |  |  | Zaświadczenie albo innego dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; | Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem |
|  |  | Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Dotyczy naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 13. | art. 109 ust. 1 pkt 2 | Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt ,2 ppkt. a i b ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
|  |  | Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
|  |  | Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 14. | art. 109 ust. 1 pkt 3 | Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b. Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp | Sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
|  |  | Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b. Dotyczy ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności ub karę grzywny | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 15. | art. 109 ust. 1 pkt 4 | Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. | Sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. |
| 16. | art. 109 ust. 1 pkt 5 | Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 17. | art. 109 ust. 1 pkt 6 | Jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 18. | art. 109 ust. 1 pkt 7 | Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 19. | art. 109 ust. 1 pkt 8 | Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 20. | art. 109 ust. 1 pkt 9 | Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 21. | art. 109 ust. 1 pkt 10 | Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) http://espd.uzp.gov.pl +instrukcja https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia | Zgodne na dzień złożenia |
| 22. | 1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, b) zreorganizował personel, c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. |  |  |  |
| Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia |  |  |  |  |
| 23. | - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. - Zgodnie z Art. 125 ust. 4 ustawy Pzp zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. |  |  |  |
| Ponowne wykorzystanie informacji zawartych w innym jednolitym dokumencie |  |  |  |  |
| 24. | Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe, zgodnie z art. 125 ust. 6 ustawy Pzp. |  |  |  |
| Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |
| 25. | Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa w: pkt. 1, 2, 4, 13 a, b, 14 –składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w wymaganym zakresie; wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. - zamiast informacji o której mowa w pkt. 7 –informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych; - zamiast zaświadczenia o którym mowa w pkt. 12 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis o czasie wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. |  |  |  |
| 26. | Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. |  |  |  |
| 27. | - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub pełnomocnictw, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. - W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego, korzysta on z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. - Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. (D.U. Poz. 2415) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. |  |  |  |

# INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ/ Art.  134. ust.1. pkt.  10) Pzp  (nie dotyczy składania ofert i wniosków- wiadomości nie są szyfrowane !)

- Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl, i formularza Wyślij wiadomość.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl, pod linkiem  w zakładce „Regulamin"  oraz w Instrukcji dla wykonawców na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Sposób  sporządzenia  dokumentów elektronicznych  musi  być  zgody  z  wymaganiami  określonymi  w    rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania  informacji  oraz  wymagań  technicznych  dla  dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra  Rozwoju,  Pracy  i Technologii  z  dnia  23  grudnia  2020  r.  w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

  - Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl, tj.:

    - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

    - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

    - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

    - włączona obsługa JavaScript,

    - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

    - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

    - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- We wszelkiej  korespondencji  związanej  z  niniejszym  postępowaniem  Zamawiający  i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

- Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

- W sytuacji awaryjnej, tj. w przypadku niedziałania https://platformazakupowa.pl, zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty email Zamawiającego: k.dopierala@csk.umed.pl. Łączny rozmiar załączników przesyłanych na  pocztę e-mail Zamawiającego nie może przekroczyć 25MB.

- Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne (komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.

- Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych https://platformazakupowa.pl, jest zaobserwowanie postępowania przez wykonawcę (poprzez zaznaczenie gwiazdki), złożenie oferty/wniosku lub wystosowanie wiadomości do zamawiającego przez wykonawcę w obrębie postępowania.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Wyjaśnienia treści SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 5.2.

  - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Dla usprawnienia udzielania odpowiedzi Zamawiający prosi o przesłanie pytań w wersji  umożliwiającej edycję tekstu / nie jest to wymóg/.

# INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69/ Art.  134. ust.1. pkt.  11) Pzp -

Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

# OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI/ Art.  134. ust.1. pkt.  12) Pzp

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

w sprawach proceduralnych –

Krzysztof Dopierała – tel. 42 675 74 89; e-mail: k.dopierala@csk.umed.lodz.pl

- Zgodnie z art. 20 ust. 1 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków

przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.

- Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub

oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w

Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja ustna zg. z art. 61 ust. 2. Ustawy Pzp. dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ/ Art.  134. ust.1. pkt.  13) Pzp

      - Wykonawca będzie związany ofertą przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert, zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy, tj. do dnia 2024-09-24 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

      - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem

      - , terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

      - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

      - W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY/ Art.  134. ust.1. pkt.  14) Pzp

- Każdy Wykonawca może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z SWZ) sam lub jako upoważniony reprezentant firmy.

- Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

- Ofertę sporządza się w języku polskim, w postaci elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.

- Wskazane, aby każdy elektroniczny dokument (plik) był podpisany osobno.

Zaleca się aby załączone pliki zawierały nr postępowania, oznaczenie Wykonawcy oraz nazwę identyfikującą dany dokument.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie załączniki do SWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez Zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SWZ. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.

- Jeśli jakiś z dokumentów wymaganych nie dotyczy Wykonawcy, do oferty należy załączyć oświadczenie z informacją na ten temat.

- Wykonawca musi zapoznać się i zaakceptować wszystkie warunki przedmiotowej SWZ.

- Wykonawca zaproponuje cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie musi ponieść, aby wykonać dostawę, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

XIV.1. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą.

      - „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1 do SWZ;

      - „FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – Załącznik nr 2 do SWZ;

      - „PARAMETRY TECHNICZNE” – Załącznik nr 3 do SWZ;

      - UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW,  na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych(o ile dotyczy) - Załącznik nr 4 do SWZ;.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - „PEŁNOMOCNICTWO” do reprezentowania Wykonawcy osoby /osób, podpisującej/ podpisujących ofertę, dokumenty lub oświadczenia załączone do oferty (o ile dotyczy).

  - Uprawnienie musi bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób wskazanych w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym kopię pełnomocnictwa tj. podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

  - Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują wszystkie te osoby.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich tych Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, którzy ustanawiają pełnomocnika. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub upoważnionego pełnomocnika.

  - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

      - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE wskazane w Rozdziale V SWZ.

# SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  15) Pzp

XV.I.  Złożenie oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

            - Wykonawca składa ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem Formularzu składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

            - Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty lub wniosku wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.

            - Jeżeli zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert nie zaznaczył inaczej wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

            - Zgodnie z § 4. ust 1. ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wymaga się, aby dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazał w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

            - Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert dokumenty - w tym np. przedmiotowe środki dowodowe w postaci elektronicznej.

            - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.

            - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, w przypadku zamówień o wartości niższej od progów unijnych Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).

            - W związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów (skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem, zalecamy stosowanie ścieżki opisanej w punkcie 9 i podpisanie każdego załączanego pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

            - Szczegółowa ścieżka podpisu znajduje się w Instrukcji dla wykonawców na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

            - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku.

            - Z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

            - Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

            - Jeśli wykonawca składający ofertę lub wniosek jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

            - Jeżeli oferta lub wniosek składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

14.1. przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub

14.2. zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.

            - Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku w przypadku ust. 14.1 jest data potwierdzenie akcji przez kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę.

            - Wycofanie oferty lub wniosku możliwe jest do zakończeniu terminu składania ofert lub wniosków w postępowaniu.

            - Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

            - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty lub wniosku.

            - Wykonawca może złożyć ofertę lub wniosek po terminie składania ofert lub wniosku poprzez kliknięcie przycisku Odblokuj formularz.

            - Po złożeniu oferty lub wniosku wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że oferta została złożona po terminie.

            - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

            - Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- Zgodnie z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (Dz.U. 2017 poz. 2247) Zamawiający rekomenduje:

  - wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

  - W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

a)     .zip

b)     .7Z

  - Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

  - Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

  - Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

  - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

  - Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

  - Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

  - Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

  - Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

  - Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

  - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

  - Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

XV.II.  Termin składania ofert upływa dnia 2024-06-27 o godz. 10:00.

- Zmawiający na podstawie z art. 138 ust. 4  Ustawy, skraca termin składania ofert do 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Ustawy.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

# TERMIN OTWARCIA OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  16) Pzp

XVI.I. Informacje ogólne

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania w sekcji ,,Komunikaty” .

- W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XVI.II. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2024-06-27 o godz. 10:15

# SPOSÓB OBLICZENIA CENY/ Art.  134. ust.1. pkt.  17) Pzp

      - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom zawartym w SWZ.

Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów.

- Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz wszelkie koszty, cła, podatki i inne należności, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- W celu dokonania obliczenia ceny oferty na druku „Formularz asortymentowo - cenowy” dla każdego pakietu oddzielnie należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Formularzu asortymentowo-cenowym dla danego pakietu.

Obliczenie wartości netto: cena jednostkowa netto za 1 „j.m”. x ilość = wartość netto

Obliczenie wartości brutto: wartość netto + (wartość netto * stawka podatku VAT) = wartość brutto.

Suma wartości brutto poszczególnych pozycji składowych, w każdym pakiecie oddzielnie, będzie ceną oferty danego pakietu. Formularz zawiera formuły ułatwiające sporządzenie oferty wraz z instrukcją postępowania.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301 i 1488), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT/ Art.  134. ust.1. pkt.  18) Pzp

XVIII.I. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych zgodnie z Rozdziałem 7 Ustawy (art. 239-253).

Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w poniższych kryteriach:

- Cena   -   60%

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzoru:

Wartość punktowa ceny C = Cmin / Cn x 100 pkt x 60%

gdzie: Cmin – cena minimalna, Cn – cena badanej oferty.

Zamawiający przyjmie do oceny podane przez wykonawców ceny brutto.

- Parametry techniczne – 40%

Maksymalną ilość punktów otrzymuje Wykonawca proponujący przedmiot zamówienia o najlepszych parametrach technicznych. Po zsumowaniu punktów przyznanych Wykonawcy na podstawie Załącznika Nr 3 do SWZ, punkty te podstawiane są do następującego wzoru:

Wartość punktowa Parametrów techn. P = Po/Pn x 100 pkt x 40%

gdzie: Po – ilość punktów za parametry techniczne oferty ocenianej

Pn  – ilość punktów oferty z największą liczbą punktów za parametry techniczne.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów wagowych   (X) , według formuły:

X =  Xc + XP

(gdzie: Xc - punkty wagowe w kryterium cena ,  XP  - punkty wagowe w kryterium  parametry techniczne)

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XVIII.II. Zgodnie z art. 226 Ustawy, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

  - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

  - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;

- oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

- została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

Do oferty wariantowej stosuje się ww. przepisy, z tym że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy lub usługi oferta wariantowa nie podlega odrzuceniu tylko z tego powodu, że jej wybór prowadziłby do udzielenia zamówienia na usługi w miejsce zamówienia na dostawy albo do udzielenia zamówienia na dostawy w miejsce zamówienia na usługi.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  19) Pzp

      - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

      - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

  - przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

  - przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

  - umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.

      - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

      - Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie dokonane na podstawie art. 264 Ustawy.

      - Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może stawić się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy pocztą na pisemny wniosek Wykonawcy.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO/ Art.  134. ust.1. pkt.  20) Pzp

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w SWZ.

- Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Wzór umowy”.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY/ Art.  134. ust.1. pkt.  21) Pzp

- Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 
/ Art.  134. ust.2. pkt.  1) Pzp

- Przesłanki fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;

7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.  Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ust. 1, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- Negatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

1.  Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b)   zreorganizował personel,

c)   wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3.  Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM / Art.  134. ust.2. pkt.  4) Pzp

XXV.I. Wniesienie wadium

- Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości     130 800,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy osiemset złotych, 00/100) dla całości zamówienia lub w wysokości uzależnionej od części zamówienia.

- Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach. Zamawiający określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

| NAZWA I NR PAKIETU | WADIUM |
| --- | --- |
| PAKIET NR 1- POMPY INSULINOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH– Z CZĘSTYMI NIEDOCUKRZENIAMI, ZWŁASZCZA NOCNYMI LUB NIESYGNALIZUJĄCYCH OBJAWÓW NIEDOCUKRZEŃ– Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI. | 24 400,00 zł |
| PAKIET NR 2- POMPY INSULINOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA APLIKACJI DO ZDALNEGO PODAWANIA I DAWKOWANIA INSULINY DLA DZIECI I DOROSŁYCH – Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI. | 15 200,00 zł |
| PAKIET NR 3- POMPY INSULINOWE BEZDRENOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH – Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI. | 5 700,00 zł |
| PAKIET NR 4- POMPY INSULINOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z BARDZO CHWIEJNYM PRZEBIEGIEM CUKRZYCY Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI | 85 500,00 zł |

- Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:

BGK nr 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005.

Z dopiskiem: Sprawa nr ZP/78/2024 – WADIUM.

8.1. W przypadku przelewu międzynarodowego: BIC (SWIFT) – GOSKPLPW oraz międzynarodowy format numeru rachunku bankowego (identyfikator kraju): IBAN – PL i nr rachunku.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

  - Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu / nie dotyczy SWIFT/BIC /.

  - Zamawiający zastrzega, aby treść poręczenia lub gwarancji nie zawierała postanowienia: „Niniejsza gwarancja wygasa całkowicie w przypadku zwrócenia do Banku oryginału niniejszej gwarancji przed upływem Terminu ważności gwarancji” / nie dotyczy SWIFT/BIC /.

  - Zamawiający prosi, aby w treści gwarancji lub poręczenia wskazać adres poczty elektronicznej oraz adres fizyczny gwaranta, na który zamawiający będzie mógł złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy, podlega odrzuceniu.

XXV.II. Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

  - upływu terminu związania ofertą;

  - zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:

      - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

      - którego oferta została odrzucona;

      - po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

      - po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

- Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

      - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

      - wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

      - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
/ Art.  134. ust.2. pkt.  5) Pzp

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
/ Art.  134. ust.2. pkt.  6) Pzp

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  7) Pzp

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 / Art.  134. ust.2. pkt.  8) Pzp

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  9) Pzp - NIE DOTYCZY

# INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ / Art.  134. ust.2. pkt.  10) Pzp

- Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie rozliczeń między stronami w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

# INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 230 / Art.  134. ust.2. pkt.  12) Pzp -

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / Art.  134. ust.2. pkt.  13) Pzp

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 / Art.  134. ust.2. pkt.  14) Pzp

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach o których mowa w art. 95 Ustawy.

# WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 / Art.  134. ust.2. pkt.  15) Pzp

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt.2 Ustawy.

# INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, 
/ Art.  134. ust.2. pkt.  16) Pzp

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy.

# INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ / Art.  134. ust.2. pkt.  17) Pzp

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 Ustawy.

# WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93/ Art.  134. ust.2. pkt.  18) Pzp

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty.

# OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO), pragniemy Państwa poinformować, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, KRS: 0000149790, NIP: 728-22-46-128).

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 328,  email: inspektor.odo@csk.umed.pl; tel. 42 675 76 22.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i inne ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami), dalej zwana „Pzp”, a także podmiotom uprawnionym – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (w szczególności podmiotom wspierających administratora w organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, uwzględniając okres rękojmi i gwarancji oraz okres przedawnienia roszczeń.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- Posiada Pani/Pan:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);

  - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) – przy czym skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

  - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, to jest prawa do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

  - prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

  - prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO);

  - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą wnosi do Administratora o:

  - potwierdzenie, czy przetwarzane są dane jej dotyczące;

  - uzyskanie dostępu do danych jej dotyczących oraz informacji o:

    - celach przetwarzania;

    - kategoriach odnośnych danych osobowych;

    - informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione (w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych);

    - planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu;

    - prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą̨, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

    - prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

    - źródle danych osobowych jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;

    - zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych zasadach ich podejmowania;

  - uzyskanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach (o których mowa w art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), związanych z przekazaniem, jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

  - dostarczenie kopii danych podlegających przetwarzaniu; a wykonanie powyższych obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ewentualnie wskazania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą do Administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania, żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Wymóg złożenia oświadczenia:

- Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu.

- Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

- Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od  Wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia zawartego w treści Formularza oferty-Załącznik nr 1 do SWZ o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# USTALENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  specyfikacją warunków zamówienia  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia   11 września 2019 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

# ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

- Formularz ofertowy.

- Formularz asortymentowo-cenowy.

- Parametry techniczne.

- Udostępnienie zasobów,  na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wzór umowy.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Załącznik nr 1

Sprawa nr  ZP/78/2024

|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul. Pomorska 251 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

- Nazwa i siedziba Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy, email):

.....................................................................................................................................................

nr telefonu…………………………………………..….……., nr faksu………………………….………………………………...,

email:..............................................................@...........................................................................

Regon:............................................................................NIP:.........................................................

Województwo..................................................................Powiat……................................................

Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro*, małym*, średnim* inny rodzaj* (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. j.t., Dz.U. 2023 poz. 221 ze zm.).

Oświadczamy, że niniejszy numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………………….………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT.  Wyżej wskazany nr rachunku bankowego będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

W przypadku zmiany numeru ww. rachunku informacje o zmianie przekażemy niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego

- Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w składzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………….……*

Oświadczam/-y, że:

- Zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- Jesteśmy przedsiębiorstwem mikro*, małym*, średnim* inny rodzaj* (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. j.t., Dz.U. 2023 poz. 221 ze zm.).

- Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest …………………………………………………………………………………………………… dotyczy*/ nie dotyczy*.

- Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku, jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej – Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy tej spółki.*

- W przypadku, złożenia oferty przez dwóch lub więcej wykonawców – Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.*

- Szczegóły oferty.

- Oferujemy dostawę pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w SWZ w cenie i terminach szczegółowo określonych w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Formularza ofertowego.

- W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby spełnić wymagania Zamawiającego, zgodne z opisem i warunkami określonymi w SWZ.

- Zmiany cen będą każdorazowo uzgodnione między stronami w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

- Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że zamierzamy*/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie

następujących części zamówienia:..................................................................................................................

-  opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom: ………………................................................................

- Zgodnie z art. 225 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że dostawa przez nas oferowana w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzi* / nie prowadzi* w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Niżej wymieniona dostawa, oferowana w ramach niniejszego postępowania przetargowego prowadzi w przypadku wyboru naszej oferty, do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

- ............................................................................................................................................

(należy podać nazwę (rodzaj) dostawy oraz wskazać jej wartość bez kwoty podatku, wskazać stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie)

W przypadku nie podania / nie wpisania informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

- Oświadczamy, że:

  - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

  - posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - ponadto, oświadczamy że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych w szczególności z przepisami RODO.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, tj. że przedmiotowe zamówienie publiczne w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i zawarcia umowy,  nie będzie wykonywane na rzecz lub z udziałem:

      - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

      - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

      - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ – 
90 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarte w SWZ postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

- ..............................................................................................................................................

- ..............................................................................................................................................

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i zawarcia umowy, osobą uprawnioną do reprezentowania nas w kwestiach dotyczących realizacji postanowień Umowy,  będzie:

p. …………………………………………………….. , funkcja: …………………………..…...…….. , tel. …………………..…………………….. , fax: …………………………………. , e-mail: ………………………………………………

  - Wszelkie usterki i nieprawidłowości, z którymi wiąże się liczenie terminów reakcji serwisu należy zgłaszać  na nr tel. …………………..…….. , fax: …………………………. , e-mail: ………………………………

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niepotrzebne skreślić

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Sprawa nr  ZP/78/2024

Nazwa Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

.....................................................................................................................................................

PARAMETRY TECHNICZNE

- WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE POMP INSULINOWYCH WYMAGANE ORAZ OFEROWANE- PAKIET NR 1 DLA DZIECI I DOROSŁYCH NIESYGNALIZUJĄCYCH OBJAWÓW NIEDOCUKRZENIA LUB Z CZĘSTYMI HIPOGLIKEMIAMI Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

| Parametry wymagane* |  |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe Zamawiający dopuszcza dostawy pomp innego (nowszego) typu niż oferowany o parametrach spełniających niniejsze wymagania w oferowanej cenie. |  |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zatrzymanie pompy |  |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Blokada pompy |  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Programowanie bolusa: |  | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Przedłużonego/ Prostokątny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Złożony/podwójny/wielofalowy |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Programowanie bazy: |  |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Minimum jeden dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| „Pamięć pompy |  |  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) — wymogi dotyczące programu komputerowego wg opisu w części IV.I. załącznika 3 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w aplikacji w smartfonie) |  |  |  | Z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych : - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów wymienników węglowodanowych - WW- - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny - ręcznego wprowadzenia pomiaru stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu |  |  |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zestawy infuzyjne |  |  |  | Zestawy drenowe Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne),- wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej Długość drenu - co najmniej dwie długości Długość kaniuli - co najmniej dwie długości Zestawy bezdrenowe – Co najmniej dwie długości kaniuli | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Serwis |  |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Strona internetowa z informacjami telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i ich cen, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opisać. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Naprawa lub wymiana uszkodzonej pompy na sprawną w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy |  |  |  | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, , w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70% |  |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  |  |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Gwarancja |  |  |  | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przeglądy w okresie gwarancji, zgodnie z instrukcją obsługi, w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Menu/język |  |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] |  |  |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm wibracyjny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyposażenie każdej pompy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 2 | Serter do zakładania zestawów infuzyjnych |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 4 | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5 | Etui ochronne |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) i przez sklepy internetowe |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| System ciągłego monitorowania glukozy (CGM), który jest integralną częścią pompy insulinowej. Możliwość automatycznego wstrzymania wlewu podstawowego przed wystąpieniem hipoglikemii z predykcją min 30 min., na podstawie wartości wskazanych przez system ciągłego monitorowania glukozy. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Program komputerowy do odczytywania pamięci pompy i i zintegrowanego z nią systemu ciągłego monitorowania glukozy wg opisu w części IV.II. załącznika 3 |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi systemu ciągłego monitorowania glukozy (każdego pacjenta otrzymującego pompę ze zintegrowanym systemem ciągłego monitorowania glukozy) w terminie 21 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie systemu w terminie 30 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy ze zintegrowanym systemem ciągłego monitorowania glukozy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp, systemu ciągłego monitorowania glukozy i analizy danych, odczytywanych z pomp |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Udostępnienie pacjentowi programu komputerowego do odczytywania pamięci pompy przez użytkownika w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi oraz w dodatkowe urządzenie do odczytywania tych danych – czytnik, jeżeli jest wymagany |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 8 |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 3) |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Kalkulator bolusa – wbudowany w pompę |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: podawanie bolusów, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |

I.I. WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ZINTEGROWANEGO DO SCZYTYWANIA PAMIĘCI POMPY.

PAKIET NR 1

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów

- Wyniki ciągłego monitorowania glukozy – wykresy dobowe, średnie wartości glikemii, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Program do odczytywania danych z pompy musi mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemu ciągłego monitorowania glukozy i z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. Powinien zawierać analizę statystyczną uwzględniająca minimum: średnią liczbę pomiarów na dobę, średnią glikemię, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

- WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE POMP INSULINOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA APLIKACJI DO ZDALNEGO PODAWANIA I DAWKOWANIA INSULINY WYMAGANE ORAZ OFEROWANE- PAKIET NR 2 DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI –

| Parametry wymagane* |  |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe Zamawiający dopuszcza dostawy pomp innego (nowszego) typu niż oferowany o parametrach spełniających niniejsze wymagania w oferowanej cenie. |  |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zatrzymanie pompy |  |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Blokada pompy |  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Programowanie bolusa: |  | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Przedłużonego/ Prostokątny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Złożony/podwójny/wielofalowy |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Programowanie bazy: |  |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Minimum jeden dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| „Pamięć pompy |  |  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) — wymogi dotyczące programu komputerowego wg opisu w części IV.I. załącznika 3 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Kalkulator bolusa, będący integralnym elementem oferowanego systemu do infuzji insuliny lub kalkulator bolusa w aplikacji w urządzeniu zewnętrznym (smartfon) bezprzewodowo łączącym się z pompą insulinową za pomocą komunikacji bluetooth. |  |  |  | Z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych : - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów lub wymienników węglowodanowych - WW- - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny - ręcznego wprowadzenia pomiaru stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu |  |  |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zestawy infuzyjne |  |  |  | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne),- wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej Długość drenu - co najmniej dwie długości Długość kaniuli - co najmniej dwie długości Zestawy bezdrenowe – Co najmniej dwie długości kaniuli | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Serwis |  |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Strona internetowa z informacjami telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i ich cen, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opisać. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Naprawa lub wymiana uszkodzonej pompy na sprawną w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy |  |  |  | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, , w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70% |  |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  |  |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Gwarancja |  |  |  | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów przez cały okres eksploatacji. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Menu/język |  |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] |  |  |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm wibracyjny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyposażenie każdej pompy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 2 | Serter do zakładania zestawów infuzyjnych |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 4 | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5 | Etui ochronne |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) i przez sklepy internetowe |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Program komputerowy do odczytywania pamięci pompy i zintegrowanego z nim glukometru lub systemu ciągłego monitorowania glukozy wg opisu w części IV.I. załącznika 3 |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp i analizy danych, odczytywanych z pomp |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Udostępnienie pacjentowi programu komputerowego do odczytywania pamięci pompy przez użytkownika w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi oraz w dodatkowe urządzenie do odczytywania tych danych – czytnik, jeżeli jest wymagany |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 8 |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. 3 |  |  |  |
| Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą aplikacji: podawanie bolusów, wybór i modyfikacja dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK –30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| System ciągłego monitorowania glikemii (wbudowany CGM w pompie), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny - Możliwość przeglądu stanu i wykresu CGM na ekranie pompy lub aplikacji w smatfonie |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość zastosowania zewnętrznej aplikacji w smarfonie pozwalającej na automatyczne podawanie wlewu podstawowego oraz bolusów korekcyjnych przez pompę insulinową na podstawie danych glikemicznych ze zintegrowanego systemu ciągłego monitorowania glukozy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Program komputerowy odczytujący równocześnie dane z pompy insulinowej i zintegrowanego z nim systemu ciągłego monitorowania glukozy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |

II.I. WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ZINTEGROWANEGO DO SCZYTYWANIA PAMIĘCI POMPY.

PAKIET NR 2

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów

- Wyniki ciągłego monitorowania glukozy – wykresy dobowe, średnie wartości glikemii, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Program do odczytywania danych z pompy musi mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemu ciągłego monitorowania glukozy i z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. Powinien zawierać analizę statystyczną uwzględniająca minimum: średnią liczbę pomiarów na dobę, średnią glikemię, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

- WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE POMP INSULINOWYCH BEZDRENOWYCH WYMAGANE ORAZ OFEROWANE- PAKIET NR 3 DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

| Parametry wymagane* |  |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Nazwa pompy insulinowej bezdrenowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe Opis zestawu startowego Zamawiający dopuszcza dostawy pomp innego (nowszego) typu niż oferowany o parametrach spełniających niniejsze wymagania w oferowanej cenie. |  |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zatrzymanie pompy |  |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Blokada pompy |  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Programowanie bolusa: |  | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Przedłużonego/ Prostokątny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  | Złożony/podwójny/wielofalowy |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  | Czas | Minimium 12 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Programowanie bazy: |  |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Minimum jeden dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| „Pamięć pompy |  |  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) — wymogi dotyczące programu komputerowego wg opisu w części IV.I. załącznika 3 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) |  |  |  | Z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych : - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów i/lub wymienników węglowodanowych - WW- - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny - ręcznego wprowadzenia pomiaru stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Możliwość podania bolusa prostego z poziomu pompy bez pilota |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu |  |  |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zestawy infuzyjne bezdrenowe |  |  |  | Długość kaniuli - co najmniej dwie długości | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Serwis |  |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Strona internetowa z informacjami telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i ich cen, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opisać. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Naprawa lub wymiana uszkodzonej pompy na sprawną w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy i pilota sterującego |  |  |  | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, , w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70% |  |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  |  |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Gwarancja obejmująca pompę insulinową oraz pilot sterujący pompą |  |  |  | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana pompy na nową pompę i pilota na nowego pilota W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przeglądy w okresie gwarancji, zgodnie z instrukcją obsługi, w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Menu/język |  |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] |  |  |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm wibracyjny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyposażenie każdej pompy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 2 | Serter do zakładania zestawów infuzyjnych – aplikator kaniuli |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 4 | Baterie zapasowe lub akumulatory (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5. | Ładowarka baterii pompy, ładowarka pilota, kabel ładowarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) i przez sklepy internetowe |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Program komputerowy do odczytywania pamięci pompy wg opisu w części IV.I. załącznika 3 |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp i analizy danych, odczytywanych z pomp |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Udostępnienie pacjentowi programu komputerowego do odczytywania pamięci pompy przez użytkownika w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi oraz w dodatkowe urządzenie do odczytywania tych danych – czytnik, jeżeli jest wymagany |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4 |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 3) |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Kalkulator bolusa – wbudowany w zintegrowanego |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| System ciągłego monitorowania glikemii (wbudowany CGM w pompie), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny - Możliwość przeglądu stanu i wykresu CGM na ekranie pompy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Program komputerowy odczytujący równocześnie dane z pompy insulinowej i zintegrowanego z nim systemu ciągłego monitorowania glukozy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |

III.I. WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ZINTEGROWANEGO DO SCZYTYWANIA PAMIĘCI POMPY.

PAKIET NR 3

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym  przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

- Historia alarmów

- Program do odczytywania danych z pompy musi mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. Powinien zawierać analizę statystyczną uwzględniająca minimum: średnią liczbę pomiarów na dobę, średnią glikemię, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

- WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE POMP INSULINOWYCH WYMAGANE ORAZ OFEROWANE- PAKIET NR 4 DLA DZIECI I DOROSŁYCH Z BARDZO CHWIEJNYM PRZEBIEGIEM CUKRZYCY Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

| Parametry wymagane* |  |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe Zamawiający dopuszcza dostawy pomp innego (nowszego) typu niż oferowany o parametrach spełniających niniejsze wymagania w oferowanej cenie. |  |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |  |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy |  |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy |  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa: |  | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Przedłużonego/ Prostokątny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Złożony/podwójny/wielofalowy |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy: |  |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Minimum jeden dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| „Pamięć pompy |  |  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych glukometrycznych oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) — wymogi dotyczące programu komputerowego wg opisu w części IV.I. załącznika 3 Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w aplikacji w smartfonie) |  |  |  | Z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych : - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów wymienników węglowodanowych - WW- - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny - ręcznego wprowadzenia pomiaru stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu |  |  |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne |  |  |  | Zestawy drenowe Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne),- wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej Długość drenu - co najmniej dwie długości Długość kaniuli - co najmniej dwie długości Zestawy bezdrenowe – Co najmniej dwie długości kaniuli | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis |  |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Strona internetowa z informacjami telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i ich cen, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opisać. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Naprawa lub wymiana uszkodzonej pompy na sprawną w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy |  |  |  | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, , w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70% |  |  |  |  |  |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  |  |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja |  |  |  | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  |  |  | Przeglądy w okresie gwarancji, zgodnie z instrukcją obsługi, w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu/język |  |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] |  |  |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wyposażenie każdej pompy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 2 | Serter do zakładania zestawów infuzyjnych |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 3 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 4 | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| 5 | Etui ochronne |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) i przez sklepy internetowe |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| System ciągłego monitorowania glukozy (CGM), który jest integralną częścią systemu hybrydowej zamkniętej pętli (HCL) - urządzenia automatycznie modyfikującego dawkę insuliny bazowej i korekcyjnej na podstawie danych pozyskanych z systemu ciągłego monitorowania glikemii w celu osiągnięcia docelowej glikemii. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Program komputerowy do odczytywania pamięci pompy i i zintegrowanego z nią systemu ciągłego monitorowania glukozy wg opisu w części IV.II. załącznika 3 |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi systemu ciągłego monitorowania glukozy (każdego pacjenta otrzymującego pompę ze zintegrowanym systemem ciągłego monitorowania glukozy) w terminie 21 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie systemu w terminie 30 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy ze zintegrowanym systemem ciągłego monitorowania glukozy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp, systemu ciągłego monitorowania glukozy i analizy danych, odczytywanych z pomp |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Udostępnienie pacjentowi programu komputerowego do odczytywania pamięci pompy przez użytkownika w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi oraz w dodatkowe urządzenie do odczytywania tych danych – czytnik, jeżeli jest wymagany |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 8 |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Kalkulator bolusa – wbudowany w pompę |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Możliwość działanie systemu bez konieczności korzystania z zewnętrznej aplikacji w smartfonie |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 40 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: podawanie bolusów, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego. | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |

IV.I. WYMOGI DOTYCZĄCE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO ZINTEGROWANEGO DO SCZYTYWANIA PAMIĘCI POMPY.

PAKIET NR 4

- Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub  w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wypełnień drenu

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru

  - wyniki ciągłego pomiaru glikemii

- Historia alarmów

- Wyniki ciągłego monitorowania glukozy – wykresy dobowe, średnie wartości glikemii, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Program do odczytywania danych z pompy musi mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemu ciągłego monitorowania glukozy i z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. Powinien zawierać analizę statystyczną uwzględniająca minimum: średnią liczbę pomiarów na dobę, średnią glikemię, odchylenie standardowe, odsetek wartości glikemii poniżej i powyżej wartości docelowych

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

*Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Nie spełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

Sprawa nr  ZP/78/2024

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW (o ile dotyczy)

na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm. )

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Nazwa i adres: Wykonawcy /lub Wykonawców (w przypadku, gdy: wniosek składany jest przez podmioty występujące wspólnie lub w przypadku spółki cywilnej należy podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem. Zgodnie z art. 43 (4) kc firmą wykonawcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko)

Nazwa Wykonawcy          .............................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: .....................................................................................................

Nr telefonu/faks ............................................................................................................................

NIP ..................................................... REGON ...........................................................................

PODMIOT ODDJĄCY DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBY:

1. ZDOLNOŚCI TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH

2. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ *

Nazwa Podmiotu .........................................................................................................................

adres /ulica/Nr/kod pocztowy/: ....................................................................................................

Nr telefonu/faks ...........................................................................................................................

NIP ..................................................... REGON ..........................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, tj:

.................................................................................................................................................... .

.................................................................................................................................................... .

.................................................................................................................................................... .

Jednocześnie przedstawiam poniższe informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

.......................................................................................................................................................

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

.......................................................................................................................................................

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

......................................................................................................................................................

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

.......................................................................................................................................................

Będziemy / nie będziemy* realizowali część zamówienia poprzez jego wykonanie w ramach podwykonawstwa.

Uwaga:

Wykonawca załącza dokumenty podmiotu zobowiązującego się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

*niepotrzebne skreślić.

Data: .....................................

- kwalifikowany podpis elektroniczny podmiotu udzielającego niezbędnych zasobów

- kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

Sprawa nr  ZP/78/2024

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

WZÓR – UMOWA NR ZP_78_...._2024

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm. ) - art. 132
w dniu ................................ r. w Łodzi zawarto umowę pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149790, NIP 728-22-46-128

reprezentowanym przez:

Dyrektor – dr n. med. Monika Domarecka,

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

siedziba:  …………………………, kod: …………………….  miejsc. …………………..,  woj. ………………….……………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………, NIP ……………………., REGON …………………….., kapitał zakładowy …………………………..

reprezentowaną przez:

1.……………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………….…..

2.……………………………………….. - ………………………………………………………………………………………………..…..

zwaną dalej Wykonawcą,*

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm. )- art. 132 zawarto umowę w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149790, NIP 728-22-46-128

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

siedziba:  …………………………, kod: …………………….  miejsc. …………………..,  woj. ………………….……………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………, NIP ……………………., REGON …………………….., kapitał zakładowy …………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,*

o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza Zamawiającemu pompy insulinowe dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zgodnie z zamówieniem wyszczególnionym w Formularzu asortymentowo-cenowym- załączniku nr 2 do umowy – pakiet nr .............. oraz ze złożoną ofertą przetargową.

- Podane ilości produktu są wartościami szacunkowymi  i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę  pełnej realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Ilość zamawianego produktu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1 korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje:

  - Zamawiający może z przedmiotowego prawa skorzystać w całości lub w części, w szczególności w sytuacji zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, utworzenia, przenoszenia oddziałów, klinik, liczby planowanych zabiegów czy hospitalizowanych pacjentów, tj. zwiększyć zamówienie o dodatkowe 80% ilości produktów  przedstawionych w SWZ. W takim przypadku warunki realizacji pozostają bez zmian.

  - Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystanie w niepełnej wielkości nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

  - Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o woli skorzystania z prawa opcji.

  - W przypadku udzielenia zamówienia jednemu Wykonawcy na kilka części zamówienia, prawo opcji stosuje się do każdej z nich osobno.

  - W przypadku udzielenia zamówienia jednemu Wykonawcy na kilka części zamówienia, prawo opcji stosuje się do każdej z nich osobno.

- powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 50% wartości brutto umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy do magazynu w siedzibie SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, UNIWERSYTECKIE CENTRUM  PEDIATRII im. Marii Konopnickiej -  ŁÓDŹ, ul. Sporna 36/50, od poniedziałku do piątku w godz. 730  - 1400.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, w terminie do 7 dni w dni robocze (pon. – pt.) od daty otrzymania zamówienia. Zamówienia dostaw cząstkowych mogą być składane przez Zamawiającego pisemnie za pomocą faxu lub drogą e-mail. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Dostarczony do Zamawiającego przedmiot umowy powinien mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. w szczególności rodzaj, nazwę wyrobu, ilości sztuk w przypadku opakowania zbiorczego, datę ważności, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Przedmiot umowy dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy jego własnym transportem, lub transportem profesjonalnej firmy przewozowej, przy czym całkowitą odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu uchybienia ustaleniom zawartym w umowie ponosi Wykonawca.

§ 3.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do stosowania i obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada aktualne dokumenty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416),  jeżeli dotyczy (wyroby medyczne),

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ( dotyczy wszystkich oferowanych produktów).

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wystąpienie incydentu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) (dotyczy towarów będących wyrobami medycznymi).

- Wykonawca, zobowiązuje się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach zawartej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy będzie odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, będzie wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia wraz z pompą insulinową kompletu instrukcji obsługi pompy w języku polskim (1 egz. pompy = 1 instrukcja obsługi).

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia wraz z pompą insulinową ,,Paszporty techniczne’’ z uzupełnioną kartą techniczną (1 egz. pompy = 1 paszport techniczny).

- Odbiór przedmiotu umowy, będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 4 do niniejszej umowy, który jest jej integralną częścią.

§ 5.

- Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela 48 miesięcznej gwarancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na osoby trzecie (pacjent-użytkownik) uprawnień wynikających z tytułu gwarancji dotyczących przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraża zgodę na przeniesienie tych uprawnień i ich wykonanie przez te osoby.

- Bieg okresu  gwarancji  rozpoczyna się z dniem  podpisania  protokołu  zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy.

- Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia  zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili  usunięcia  awarii  potwierdzonego protokołem  odbiorczym  sporządzonym  przez  pracownika Zamawiającego  oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, itp.).

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw sprzętu,  nie wynikających z winy użytkownika. W takim wypadku Wykonawca w przypadku kolejnej awarii sprzętu, nie wynikającej z winy użytkownika wymieni wadliwy sprzęt na nowy w ciągu 24 godzin (dni robocze) od dnia stwierdzenia w/w awarii na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu jednego dnia roboczego, w przeciwnym przypadku zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż te jakie posiada przedmiot umowy.

- Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy pod warunkiem uzgodnienia tego z Zamawiającym. Wydłużenie czasu podjęcia przez serwis naprawy po zgłoszeniu usterki lub awarii możliwe jest tylko w przypadku umotywowanych przesłanek związanych ze zbyt późnym zgłoszeniem usterki lub awarii przez Zamawiającego - po godz. 15:00 dnia poprzedzającego, w dni wolne od pracy oraz z powodu zdarzeń losowych (powódź, pożar, huragan itp.).

- Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje pracownik szpitala na podstawie pisemnego protokołu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanej przez Zamawiającego grupy osób z zakresu obsługi przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez strony (wszystkich opiekunów pacjenta oraz personel Oddziału V Szpitala).

§ 6.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

- Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.

- Reklamacja będzie  składana  telefonicznie i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona   pisemnie za pomocą faksu lub drogą e-mailową przez  pracownika szpitala.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (dni robocze),  jak również zgłoszenia dotyczącego   uszkodzenia  sprzętu,  wad jakościowych, braków ilościowych oraz w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.

- Jeżeli ostatni dzień uwzględnienia reklamacji wypada w dniu wolnym od pracy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- W przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

§ 7.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostawę przedmiotu dostawy na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w ofercie przetargowej 
i dołączone do umowy w postaci załącznika.

- Ustalone ceny jednostkowe mogą ulec wzrostowi wyłącznie na skutek przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak: urzędowa podwyżka cen/ jeżeli dotyczy/, ustawowa zmiana stawek podatku VAT.

- Nowa cena obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów ją wprowadzających.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze.

- Należność za dostawę zostanie uregulowana przez Zamawiającego nie później niż 60 dni, od dnia otrzymania faktury VAT.

- Wykonawca wystawi do jednego przedmiotu dostawy - o określonym numerze systemowym - jedną fakturę VAT na cały dostarczony z danego zamówienia asortyment.

- Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzyjmowania od osób trzecich żadnych zabezpieczeń wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Złożenie faktury następuje w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@csk.umed.pl

- W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

- Szczegółowe zasady związane z wysyłaniem ustrukturyzowanych faktur  elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

- Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wysyłaniu faktur na Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego e-maila: kancelaria@csk.umed.pl

- Wykonawca oświadcza, że niniejszy numer rachunku bankowego: ………………………………………………,  jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT i będzie zgodny z podanym na fakturze Vat Wykonawcy.

W przypadku zmiany numeru ww. rachunku informacje o zmianie Wykonawca przekaże niezwłocznie do Działu Księgowości Zamawiającego.

§ 8.

Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | SŁOWNIE BRUTTO: |
| --- | --- | --- | --- |
| PAKIET Nr ………………………. |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO: |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIAJĄCA PRAWO OPCJI: |  |  |  |

§ 9.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

                - z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, bez usprawiedliwionej podstawy faktycznej i prawnej w wysokości 2 % niezrealizowanej wartości  netto umowy.

                - za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 0,2 % wartości  netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku trzykrotnego przekroczenia terminu  dostawy o 10 dni Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

                - za zwłokę w wykonaniu reklamacji, w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku  Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 6 ust.4,

                - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z  powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 2 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy. Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania  przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie może z jakiejkolwiek przyczyny zapewnić terminowej dostawy przedmiotu umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i dostarczenia po uzyskaniu zgody Zamawiającego tzw. zamiennika tj. asortymentu równoważnego, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto.

- W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę zamówienia w terminie o którym mowa w § 2  umowy lub brak zgody na rozwiązanie określone w ust.2,  gdy opóźnienie przekroczy 5 dni, lub niemożności wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może dokonać zakupu tych produktów od podmiotów trzecich i odmówić spóźnionej dostawy (zakup interwencyjny). W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu u innego dostawcy, a ceną wynikającą z umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do miarkowania wysokości  kar umownych w zależności od charakteru uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych lub odstąpienia od ich naliczania jest podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo żądać  zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności siły wyższej na, którą Wykonawca nie miał wpływu (w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić fakt jej wystąpienia i uzasadnić (udokumentować) w formie pisemnej jej wpływ na  prawidłową realizację zamówienia).

§ 10.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci o których mowa w art. 455 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.

- Zgodnie z art.  455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustawy Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy możliwosci zmian:

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

- zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- dopuszczenie powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizujący dostawy nie zawierała  wskazania  części, którą  na  etapie realizacji zamówienia zamierza  powierzyć podwykonawcy. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego wykonania dostaw,

- zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej,

- zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy w przypadku  braku dostępności towaru, wstrzymania lub zakończenia produkcji na produkty o parametrach nie gorszych niż oferowane, w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej,

6) wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla produktu wskazanego w Formularzu asortymentowo-cenowym,

- Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia na następujących zasadach:

      - zmiana wynagrodzenia może odbyć się nie częściej niż raz na 6 miesięcy z zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz z zastrzeżeniem treści art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,

      - zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, jeśli cena materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zmieni się o min. 5 %, Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie zobowiązana udokumentować zmianę kosztów i cen w odniesieniu do okresów, o których mowa w pkt. c),

      - podstawą waloryzacji będą wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) za okres od dnia podpisania umowy do dnia z wystąpienia z wnioskiem o waloryzację (odpowiednio od dnia podpisania aneksu do umowy do dnia wystąpienia z wnioskiem o waloryzację), ogłaszane w tabelach Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS dla poszczególnych grup towarów objętych umową,

      - zmiana cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wykonanie zamówienia co najmniej o wartość, o której mowa w pkt. b), spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości połowy wartości  ustalonej, faktycznej zmiany cen ww. materiałów i kosztów,

      - dopuszcza się zmianę całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy o maks. 50%.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niezrealizowania  wartości umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w załączniku nr 2 nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  ona  pisemnie  wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz  z  ich  uzasadnieniem.

§ 11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w § 9 ust. 1 b) tiret1.

§ 12.

Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej ustaniu zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 13.

- Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów  mogących  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy.

- W  przypadku  braku  porozumienia (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przez jedną ze stron z propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może dochodzić swoich praw przed właściwym  rzeczowo  sądem  w Łodzi.

- W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360)  oraz  ustawy  z  dnia   11 września 2019 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

§ 14.

- Osoby odpowiedzialne za odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego:

| Miejsce wykonania dostawy | Osoba do kontaktu |
| --- | --- |
| - UNIWERSYTECKIE CENTRUM PEDIATRII im. Marii Konopnickiej - ŁÓDŹ, ul. Pankiewicza 16 (dawniej ul. Sporna 36/50) | Sylwia Kowalska: s.kowalska@csk.umed.pl 42/617 77 81 |

- Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy 
jest: ………………………………………….……… funkcja ………..…… tel. ……………….., fax. ……………….mail……………

- Informacja o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy nie stanowi zmiany umowy.

§ 15.

Umowa obowiązuje strony przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 16.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.*

Umowa została sporządzona w jednym elektronicznym egzemplarzu. Każda ze stron ma prawo do tworzenia  nieograniczonej liczby obrazów niniejszej umowy. Dla skuteczności dokonania zmiany niniejszej umowy, wystarczy zachowanie formy dokumentowej bądź zastosowanie formy elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.*

*niepotrzebne zostanie usunięte

Załączniki do umowy:

- Formularz ofertowy.

- Formularz asortymentowo-cenowy.

- Parametry techniczne.

- Protokół zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca :						Zamawiający

Załącznik nr 6

Sprawa nr  ZP/78/2024

Nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.),
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1689 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZP/78/2024, po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej informacją, o której mowa w art. 108 ust. 5  ustawy Pzp,  niniejszym informujemy, że:

* 1) nie należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1689 ze zm.).

* 2) z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1689 ze zm.).

* 3) należymy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**:

1) ………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………………………….

...................................................................

…………………………… , dnia ……………………………………………

/miejscowość/                                                            /data/

*niepotrzebne skreślić

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

Sprawa nr  ZP/78/2024

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

o dopuszczeniu do obrotu na rynek polski oferowanych produktów

Przystępując jako Wykonawca do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomp insulinowych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, niniejszym oświadczam, że wszystkie oferowane przez nas produkty/urządzenia posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i użytkowania na rynek polski zgodnie z prawem polskim w szczególności są zgodne z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 Nr 215 poz. 1416), jeżeli dotyczy (wyroby medyczne),

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do przedłożenia dokumentów potwierdzających dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i użytkowania na terytorium RP (oryginał lub kopia  poświadczona za zgodność z oryginałem) na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ( dotyczy wszystkich oferowanych produktów) oraz oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem dostarczonego asortymentu, niespełniającego przedmiotowych wymogów.

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu w ramach zawartej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

- *- niepotrzebne skreślić

kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

Sprawa nr  ZP/78/2024

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 5 K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 Z DNIA 
31 LIPCA 2014 R. DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI ROSJI DESTABILIZUJĄCYMI SYTUACJĘ NA UKRAINIE (DZ. URZ. UE NR L 229 Z 31.7.2014, STR. 1) W BRZMIENIU NADANYM ROZPORZĄDZENIEM 2022/576

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, tj. że przedmiotowe zamówienie publiczne nie będzie wykonywane na rzecz lub z udziałem:

      - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

      - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

      - osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

kwalifikowany podpis elektroniczny:

- przedstawiciela Wykonawcy*,

- podwykonawcy,*

- dostawcy*

- podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych*,

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Umowy

Łódź, dn. ………………… r.

Odbierający:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

UNIWERSYTECKIE CENTRUM  PEDIATRII im. Marii Konopnickiej

ul. Sporna 36/50 w Łodzi

Przekazujący:

Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………….…………………………………………………………………..………

PROJEKT

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

(zgodnie z umową Nr…………………………………..  z dnia ……………..……..)

Niniejszym przekazujemy urządzenie medyczne:

……………………… …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………

ilości sztuk …………………………………………………………………………………………..………

nr seryjne………………………………………………………………………………………….…..……..

producent……………….…………………………………………………………………………………...

rok produkcji…………………………………………………………………………………………….…..

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis  i pieczęć Przedstawiciela	                      Podpis  i pieczęć Przedstawiciela

WYKONAWCY					      ZAMAWIAJĄCEGO