## 1mocz
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet nr 1 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 15 000 badań ogólnych moczu wraz z wynajęciem jednego analizatora
Lp. | Nazwa handlowa | nr katalogowy | j.m | wielkość j.m | ilosć wg j.m. | VAT | cena netto j.m. | wartość netto | wartość brutto | producent
Wymagane minimalne parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. automatyczna kalibracja bez dodatkowych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów 2. wbudowany czujnik wykrywający paski testowe 3. paski pozwalające na oznaczenie co najmniej następujących parametrów fizyko-chemicznych moczu: leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukoza, azotyny, krew, urobilinogen, pH, bilirubina, ciężar właściwy 4. analiza próbek pilnych poprzez dodanie dodatkowego materiału do badania w trakcie prowadzonych przez analizator analiz i wykonania tegoż badania w pierwszej kolejności. 5. automatyczne usuwanie zużytych pasków 6. w przypadku awarii analizatora Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych strat odczynnikowych 7. analizator współpracujący z laboratoryjną siecią informatyczną oraz oprogramowaniem InfoMedica w oparciu dwukierunkową komunikację. 8. instrukcja obsługi oraz oprogramowanie analizatora w języku polskim Dopuszcza się możliwość zaoferowania analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej szczegółowy opis wszystkich wyświetlanych na ekranie analizatora treści i komunikatów. 9. trwałość odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiajacego 11. wydruk wyników na drukarce wbudowanej w analizator, ilość papieru gwarantująca wydruk 15000 badań 12. rok produkcji analizatora nie starszy niż 2018 13. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. 14. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych, identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
1. | [7 empty] | 0 | 0
Materiały kontrolne | [7 empty] | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 | 0
Materiały eksploatacyjne | [7 empty] | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0
4 | Czynsz najmu za analizator |  | miesiąc | 1 | 36 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [7 empty] | 0 | 0

## 2 biochemia
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet nr 2 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania badań biochemicznych wraz z wynajęciem jednego analizatora
Lp. | Nazwa oznaczenia/badania | szacowana ilość badań | nr katalogowy | nazwa handlowa | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto j.m. | VAT | wartość netto | wartość brutto
Wymagane minimalne parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. wykonywanie oznaczeń w surowicy, osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi pełnej i/lub hemolizacie krwi pełnej, moczu 2. oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych poniżej 3. wydajność analizatora: minimum 200 oznaczeń/ godz. (bez ISE) 4. wbudowana przystawka ISE - do oznaczania co najmniej poziomu sodu, potasu i chlorków - elektrody bezobsługowe. Stabilność kalibracji ISE minimum 24 godziny. 5. rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2018 6. kuwety jednorazowego użytku bez układu myjącego, lub wielokrotnego użytku z układem myjącym 7. zużycie wody - maksymalnie do 20l/ na godzinę (ewentualny, cakowity koszt eksploatacji dodatkowych urzadzeń niezbędnych do produkcji wody używanej przez analizator ponosi Wykonawca) 8. całodobowa gotowość do pracy 9. chłodzony rotor odczynnikowy 2-10`C (temperatura lodówki), posiadajacy taką ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, aby zagwarantować wykonywanie wskazanego poniżej zakresu badań z możliwością umieszczenia na pokładzie dwóch serii odczynnika 10. chłodzony rotor na materiały kontrolne i kalibratory 2-10`C 11. analizator wyposażony w system detekcji skrzepów, posiadający igłę próbkową do detekcji skrzepów niezależną od igły odczynnikowej, 12. automatyczne monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu odczynników i próbek umieszczonych na pokładzie analizatora 13. wszyskie odczynniki płynne gotowe do natychmiastowego użycia lub przygotowywane przez analizator - dopuszcza się odczynniki płynne dwuskładnikowe, wymagające zmieszania przed włożeniem na pokład analizatora, bez ich odmierzania i porcjowania; 14. automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczenie zakresu liniowości 15. analizator pracujący z wykorzystaniem próbek pierwotnych, przelewanych i pediatrycznych różnej wielkości w oparciu o kody paskowe umieszczone na probówkach (objętość martwa próbki nie większa niż 50 µl ) 16. wbudowany program kontroli jakości badań wykorzystujacy reguły Westgarda oraz analizy Levey-Jeningsa 17. identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych- dopuszcza się możliwość złożenia oferty na analizator, w którym kody kreskowe dla odczynników dostarczane będą osobno wraz z ich dostawą. 18. automatyczna archiwizacja wyników pacjenta 19. oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim- dopuszcza się możliwość zaoferowania analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim, pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej szczegółowy opis wszystkich wyświetlanych na ekranie analizatora treści i komunikatów.
20. analizator współpracujący z siecią informatyczną w laboratorium oraz oprogramowaniem InfoMedica, w oparciu dwukierunkową komunikację. 21. załadowanie do analizatora dwóch różnych serii odczynnik jednej metody 22. oznaczanie próbek pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora, poprzez dodanie dodatkowego materiału do badania w trakcie prowadzonych przez analizator analiz i wykonania tegoż badania w pierwszej kolejności, 23. praca analizatora w systemie "pacjent po pacjencie" 24. pomiar chlesterolu we frakcjach HDL i LDL metodą bezpośrednią 25. pomiar całkowitej/utajonej zdolności wiązania żelaza metodą bezpośrednią 26. analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 27. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. 28. zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników - wydruk A4 gwarantującą wydruk 2000 oznaczeń 29. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych, identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
1 | Amylaza (surowica, mocz) | 7500 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Aminotransferaza alaninowa | 18000 | [8 empty] | 0 | 0
3 | Albumina w surowicy | 4500 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Hemoglobina glikolowana HbA1c | 1500 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Fosfataza zasadowa | 3000 | [8 empty] | 0 | 0
6 | Aminotransferaza asparaginianowa | 18000 | [8 empty] | 0 | 0
7 | Bilirubina całkowita | 15000 | [8 empty] | 0 | 0
8 | Bilirubina bezpośrednia | 1800 | [8 empty] | 0 | 0
9 | Wapń całkowity | 3800 | [8 empty] | 0 | 0
10 | Cholesterol całkowity | 10500 | [8 empty] | 0 | 0
11 | Kinaza kreatynowa | 3800 | [8 empty] | 0 | 0
12 | Kinaza kreatynowa- izoenzym MB | 3800 | [8 empty] | 0 | 0
13 | Kreatynina | 34500 | [8 empty] | 0 | 0
14 | Białko C-reaktywne, ultraczułe | 34500 | [8 empty] | 0 | 0
15 | gamma- Glutamylotransferaza | 4500 | [8 empty] | 0 | 0
16 | Glukoza | 30000 | [8 empty] | 0 | 0
17 | Cholesterol HDL | 5300 | [8 empty] | 0 | 0
18 | Żelazo | 3000 | [8 empty] | 0 | 0
19 | Cholesterol LDL | 3800 | [8 empty] | 0 | 0
20 | Magnez | 4500 | [8 empty] | 0 | 0
21 | Fosforany nieorganiczne | 2300 | [8 empty] | 0 | 0
22 | Białko całkowite | 3800 | [8 empty] | 0 | 0
23 | Białko w moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym | 1500 | [8 empty] | 0 | 0
24 | Triglicerydy | 6000 | [8 empty] | 0 | 0
25 | Mocznik | 21000 | [8 empty] | 0 | 0
26 | Zdolność wiązania żelaza oraz kontrola N i P | 600 | [8 empty] | 0 | 0
27 | LDH | 1500 | [8 empty] | 0 | 0
28 | Alkohol etylowy | 1500 | [8 empty] | 0 | 0
29 | Kwas moczowy | 3800 | [8 empty] | 0 | 0
30 | amoniak | 1500 | [8 empty] | 0 | 0
31 | albumina w moczu | 1500 | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [10 empty] | 0 | 0
Materiały kalibracyjne
1 | Kalibratory niezbędne do wykonania wyszczególnionej liczby badań | [9 empty] | 0 | 0
2 | [10 empty] | 0 | 0
3 | [10 empty] | 0 | 0
… | [10 empty] | 0 | 0
Razem: | [10 empty] | 0 | 0
Materiały kontrolne
1 | Materiały kontrolne niezbędne do wykonania wyszczególnionej liczby badań | [9 empty] | 0 | 0
2 | [10 empty] | 0 | 0
3 | [10 empty] | 0 | 0
… | [10 empty] | 0 | 0
Razem: | [10 empty] | 0 | 0
Materiały eksploatacyjne
1 | [10 empty] | 0 | 0
2 | [10 empty] | 0 | 0
3 | [10 empty] | 0 | 0
… | [10 empty] | 0 | 0
Razem: | [10 empty] | 0 | 0
Elektrolity
1 | Sód, potas, chlorki | 25000 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [10 empty] | 0 | 0
… | [10 empty] | 0 | 0
Razem: | [10 empty] | 0 | 0
| Czynsz najmu za analizator |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 36 |  |  | 0 | 0
wartość pakietu | [10 empty] | 0 | 0

## 3 koagulologia
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet 3 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń koagulologicznych wraz z wynajęciem jednego analizatora
Wymagane parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. wydajność analizatora minimum 35 testów/godzinę (PT +APTT+DD) 2. automatyczne oznaczanie parametrów wyszczególnionych poniżej 3. praca z kuwetami jednorazowego użytku 4. automatyczne usuwanie zużytych kuwet pomiarowych 5. wykonywanie pomiarów koagulologicznych metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną 6. minimum 10 pozycji na odczynniki 7. minimum 30 pozycji na próbki badane 8. praca z próbkami pierwotnymi 9. chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora 10. automatyczna detekcja poziomu odczynników po załadowaniu na pokład analizatora z monitorowaniem poziomu ich zużycia 11. odczynnik do APTT gotowy do użycia, trwałość minimum 8 dni po otwarciu i przechowywaniuna pokładzie analizatora 12. podawanie wyników PT w postaci wskaźnika protrombinowego i INR 13. tromboplastyna - odczynnik trwały minimum 4 dni na pokładzie analizatora, ISI zbliżone do 1,0 (+/-0,1) 14. fibrynogen - oznaczanie metodą Clausa (bez wstępnego rozcieńczania osocza), minimalny zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 100 do 600 mg/dl 15.kalibratory i osocza kontrolne liofilizowane, mianowane z możliwością zamrażania 16.standardy fibrynogenu: dla minimum 4 różnych poziomów pokrywających minimalny zakres pomiarowy co najmniej od 100 do 800 mg/dl 17. analizator współpracujący z siecią informatyczną w laboratorium oraz oprogramowaniem InfoMedica w oparciu dwukierunkową komunikację 18. oprogramowanie analizatora w języku polskim - dopuszcza się możliwość zaoferowania analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej szczegółowy opis wszystkich wyświetlanych na ekranie analizatora treści i komunikatów 19. rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2018 20. analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 21. kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika 22. identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów 23. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora 24. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych, identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
L.p. | Nazwa oznaczenia/badania | szacowana ilość badań | nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | ilość wg j.m. | cena netto j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto
1 | Czas protrombinowy (PT) | 24000 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 16500 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | D-dimer | 6000 | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | Fibrynogen | 1000 | [7 empty] | 0 |  | 0
Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne do wykonania ww. ilości badań
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
… | [9 empty] | 0 |  | 0
| Czynsz najmu za analizator |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 32 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0

## 4 rkz
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet 4 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 23 000 badań gazometrycznych wraz z wynajęciem jednego analizatora
Wymagane parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb 2. pomiar z jednej próbki co najmniej: Na, K, Cl, Ca, frakcje Hb (oksymetria), glukoza, mleczany 3. aparat w pełni automatyczny i bezobłsugowy, elektrody bezobsługowe zintegrowane z kasetą 4. wykonywanie badań krwi żylnej, tetniczej lub włośniczkowej ze strzykawki lub kapilary 5. materiały kontrolne niezależne od kalibratorów 6. podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary, bez konieczności stosowania adapterów 7. system podawania próbki umożliwiający eliminację skrzepów 8. objętość próbki podawanej z kapilary dla wszystkich parametrów nie większa niż 125 mikrolitrów 9. system kontroli jakości wbudowany w oprogramowanie analizatora, zapewniający kontrolę na co najmniej trzech poziomach kontrolnych, 10. wydruk wyników na drukarce wbudowanej w analizator, ilość papieru gwarantująca wydruk dla 1000 badań 11. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych 12. archiwizowanie wyników 13. analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 14. kalibracja automatyczna bez użycia gazów kalibracyjnych, automatyczna kalibracja nie wymagająca zaangażowania użytkownika, brak zewnętrznych kalibratorów 15. trwałość odczynników po umieszczeniu na pokładzie analizatora -nie mniej niż 28 dni 16. analizator współpracujący z systemem informatycznym InfoMedica funkcjonującym w laboratorium w oparciu dwukierunkową komunikację 17. monitorowanie poziomu odczynników 18. aparat pracujący na bazie wielotestowego modułu zawierającego elektrody, odczynniki i kalibratory 19. moduł płucząco-ściekowy wymieniany niezależnie 20. komunikacja z aparatem za pomocą ekranu dotykowego 21. oprogramowanie analizatora w języku polskim- dopuszcza się możliwość zaoferowania analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej szczegółowy opis wszystkich wyświetlanych na ekranie analizatora treści i komunikatów. 22. rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2018 23. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
Lp. | Nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto j.m. | VAT | wartość netto | wartość brutto
Odczynniki
1 | [8 empty] | 0 | 0
… | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
Materiały kontrolne
1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0
… | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
Materiały eksploatacyjne
1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0
… | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
| Czynsz najmu za analizator |  |  | miesiąc | 1 | 36 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0

## 5 glukoza
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet 5 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 30 000 badań poziomu glukozy wraz z wynajęciem jednego analizatora
Wymagane parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. pomiar glukozy i mleczanów metodą enzymatyczno-amperometryczną w oparciu o technologię sensorową 2. maksymalna ilość krwi pełnej do badania - 20 mikrolitrów 3. maksymalna objetość odczynnika do oznaczania glukozy we krwi pełnej - 2,0ml 4. odczynniki gotowe do natychmiastowego użycia 5. liniowość oznaczania glukozy 9-900mg/dl 6. stabilność sensora do oznaczeń glukozy - minimum 5000 oznaczeń 7. wydajność 120 testów /godzinę 8. automatyczny podajnik próbek na co najmniej 20 pozycji badanych 9. analizator wyposażony w minimum jedną pozycję na próbki pilne 10. pamięć minimum 500 ostatnich wyników 11. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych 12. oprogramowanie w języku polskim 13. instrukcja obsługi w języku polskim 14. analizator współpracujący z systemem informatycznym InfoMedica funkcjonującym w laboratorium w oparciu dwukierunkową komunikację 15. rok produkcji oferowanego analizatora: nie starszy niż 2018 rok 16. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
Lp. | Nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto j.m. | VAT | wartość netto | wartość brutto
Odczynniki
1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0
… | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
Materiały kontrolne
1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
| Czynsz najmu za analizator |  |  | miesiąc | 1 | 33 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0

## 6 hematologia
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet 6 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do badań hematologicznych wraz wynajęciem dwóch analizatorów
Wymagania dodatkowe: 1. Analizator CBC+DIF+RET, drugi bez oznaczania retykulocytów jako backap, analizatory pracujące na jednakowych odczynnikach 2. odczynniki, materiały kontrolne pochodzące od tego samego producenta. 3. wydajność minimum 50 oznaczeń/godzinę w trybie CBC+5DIF 4. różnicowanie WBC na 5 subpopulacji metodą cytometrii przepływowej na każdym analizatorze 5. parametry wydawane na wyniku: WBC wyrażony w # i % ( neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty ), ponadto RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PLT, RET #,%, co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT winny być parametrami oznaczanymi ( mierzonymi ), diagnostycznymi, z których następnie wyliczane są odpowiednie pozosatałe wskaźniki. Dopuszcza się się analizator, w którym wartość hematokrytu HCT wyznaczana jest wg wzoru HCT=RBCxMCV/10, przy czym parametry RBC i MCV są parametrami mierzonymi bezpośrednio metodą impedancyjną. 6. osobny tryb pomiaru dla płynów z jam ciała, tryb oznaczeń z płynów z jam ciała winien posiadać co najmniej jeden analizator 7. sposób podawania próbki - analizator główny do pomiaru CBC+DIF+RET z automatycznym podajnikiem na 50 próbek oraz manualnym trybem podawania próbki, natomiast analizator back-up z możliwością co najmniej ręcznego podstawiania próbki. 8. możliwość oznaczania próbek pediatycznych na każdym z analizatorów 9. identyfikowanie próbek za pomocą barkodów 10. zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników - wydruk A4 gwarantującą wydruk 2000 oznaczeń 11. automatyczne monitorowanie odczynników, co najmniej w zakresie ilości zużytej lub pozostałej do wykorzystania oraz terminu przydatności. 12. odczynniki bezcjankowe dla HGB 13. Wynajmowany analizator współpracujący z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium oraz oprogramowniem Infomedica w oparciu dwukierunkową komunikację. 14.Wynajmowany analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 15. Ilości oferowanych odczynników i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania wymaganej ilości badań winna uwzględniać pracę dwóch analizatorów jednocześnie, na analizatorze głównym planuje się wykonać ok. 70% badań, pozostałą ilość badań na analizatorze rezerwowym. 16. Rok produkcji oferowanego analizatora: nie starszy niż 2018 rok, dopuszcza się rok produkcji dla analizatora backup 2017 17. Materiał kontrolny na 3 poziomach, kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością,dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. oferujemy analizatory (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): analizator nr 1 .........; analizator nr 2 ......
Lp. | Nazwa oznaczenia/badania | szacowana ilość badań | nazwa handlowa | nr katalogowy | producnet | j.m. | wielkosć j.m. | ilość j.m. | cena netto wg j.m. | wartość netto | VAT | Wwrtośc brutto
Odczynniki
1 | CBC+5 DIFF | 15000 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | CBC | 45000 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | RETYKULOCYTY | 800 | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | płyny z jam ciała | 250 | [7 empty] | 0 |  | 0
Materiały kontrolne, kalibratory
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
… | [9 empty] | 0 |  | 0
| Czynsz najmu za analizator nr 1 |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 33 |  | 0 |  | 0
| Czynsz najmu za analizator nr 2 |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 33 |  | 0 |  | 0
Wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0

## 7 immunochemia
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet nr 7 Dostawa oryginalnych odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań immunochemicznych wraz z wynajęciem analizatora
Wymagane parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. wykonywanie oznaczeń w surowicy i/lub osoczu, 2. oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych poniżej 3. wydajność analizatora: minimum 60 oznaczeń/ godz. (wydajność rzeczywista wynikająca z bieżącej pracy ananlizatora, czyli wykonanie minimum 60 oznaczeń/godz.) 4. kuwety jednorazowego użytku dla wszystkich reakcji i odczytów 5. zużycie wody - maksymalnie do 5 litrów na godzinę 6. całodobowa gotowość do pracy 7. chłodzony rotor odczynnikowy ( temperatura lodówki ), posiadajacy taką ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, aby zagwarantować wykonywanie wskazanego poniżej zakresu badań odczynniki mogą być przechowywane w temperaturze 4-12`C jeżeli dedykowane odczynniki mogą być przechowywne we wskazanej temperaturze 8. analizator wyposażony w system detekcji skrzepów 9. automatyczne monitorowanie odczynników, odczynniki gotowe do użycia, możliwość umieszczania odczynników na pokładzie bezpośrednio po wyjęciu z lodówki 10. automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczenie zakresu liniowości (automatyczne rozcieńczanie dotyczy ponownego badania próbki po przekroczeniu zakresu liniowości w pierwszym badaniu) 11. obecność funkcji STAT - możliwość wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy aparatu i wykonania tegoż badania w pierwszej kolejności. 12. analizator pracujący z wykorzystaniem różnych rodzajów próbek: próbek pierwotnych, przelewanych i pediatrycznych różnej wielkości w oparciu o kody paskowe umieszczone na probówkach 13. dostawianie i usuwanie odczynników, próbek i materiałów zużywalnych bez konieczności zatrzymywania aparatu i przerywania procesu w zakresie wykonywanych analiz próbek badanych; dopuszcza się analizator, w którym jeden z materiałów eksploatacyjnych wymienia się po wprowadzeniu analizatora w stan wstrzymania (pauzy), pod warunkiem, że analizator informuje o bieżącym zapotrzebowaniu i zużyciu tego materiału; 14. czas otrzymania wyniku troponiny max. 20 min., wysokoczuła troponina musi umożliwiać zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego ( ESC 0/1h algorytm zwalidowany dla oferowanego testu ) 15. automatyczny analizator pracujący w oparciu o metodę chemiluminescencji 16. wbudowany program kontroli jakości badań wykorzystujacy reguły Westgarda oraz analizy Levey-Jeningsa 17. identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych- dopuszcza się możliwość złożenia oferty na analizator, w którym kody kreskowe dla odczynników dostarczane będą osobno wraz z ich dostawą. 18. automatyczna archiwizacja wyników pacjenta 19. oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim- dopuszcza się możliwość zaoferowania analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej szczegółowy opis wszystkich wyświetlanych na ekranie analizatora treści i komunikatów. 20. analizator współpracujący z siecią informatyczną w laboratorium oraz oprogramowaniem InfoMedica, w oparciu dwukierunkową komunikację. 21. załadowanie do analizatora dwóch różnych serii odczynnik jednej metody 22. analizator wyposażony w wirówkę do wstępnego opracowania materiału do badań immunochemicznych (obecnie stosowany system aspiracyjno - próżniowych firmy Sarstedt) z rotorem na co najmniej 24 pozycje i możliwością programowania czasu i szybkości wirowania, nie będącą integralną częścią analizatora
23. analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 24. oferowany analizator nie starszy niż rok 2018. 25. aparat posiada stałą gotowość do pracy - wykonywanie w trybie ciągłym. 26. kontrola wewnątrzlaboratoryjna dla TSH, FT3, FT4, PSA, HCG, TPI, PCT codziennie na jednym z poziomów, pozostałe kontrole 3 x w tygodniu, co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. 27. zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników - wydruk A4 gwarantującą wydruk 2000 oznaczeń 28. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych, identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta):
Lp. | Nazwa oznaczenia/badania/zestawy odczynnikowe | szacowana ilość badań | nr katalogowy | nazwa handlowa | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto j.m. | wartość netto | VAT | wartośc brutto
Odczynniki
1 | zestaw do ozanczania TSH 3-generacja w surowicy | 12000 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | zestaw do ozanczania FT4 w surowicy | 3000 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | zestaw do ozanczania FT3 w surowicy | 3000 | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | zestaw do oznaczania HBs-Ag w surowicy | 6000 | [7 empty] | 0 |  | 0
5 | zestaw do oznaczania troponiny I w surowicy metodą wysokoczułą | 9000 | [7 empty] | 0 |  | 0
6 | zestaw do oznaczania witwminy D3 25(OH) | 900 | [7 empty] | 0 |  | 0
7 | zestaw do oznaczania anty-TPO | 800 | [7 empty] | 0 |  | 0
8 | zestaw do oznacznia anty-TG | 800 | [7 empty] | 0 |  | 0
9 | zestaw do oznaczania Prokalcytoniny | 7500 | [7 empty] | 0 |  | 0
10 | zestaw do oznaczania HCV w surowicy | 1200 | [7 empty] | 0 |  | 0
11 | zestaw do oznaczania HIV IV generacji w surowicy | 900 | [7 empty] | 0 |  | 0
12 | zestaw do oznaczania Toxo IgM w surowicy | 800 | [7 empty] | 0 |  | 0
13 | zestaw do oznaczania Toxo IgG w surowicy | 800 | [7 empty] | 0 |  | 0
14 | zestaw do oznaczania HCG w surowicy (całkowity poziom HCG) | 900 | [7 empty] | 0 |  | 0
15 | zestaw do oznaczania PSA surowicy | 2300 | [7 empty] | 0 |  | 0
16 | zestaw do oznaczania witaminy B12 surowicy | 900 | [7 empty] | 0 |  | 0
17 | zestaw do oznaczania CEA surowicy | 400 | [7 empty] | 0 |  | 0
18 | zestaw do oznaczania Ca 19-9 surowicy | 400 | [7 empty] | 0 |  | 0
19 | zestaw do oznaczania Ca 125 surowicy | 400 | [7 empty] | 0 |  | 0
20 | zestaw do oznaczania kwasu foliowego surowicy | 900 | [7 empty] | 0 |  | 0
21 | zestaw do oznaczania ferrytyny surowicy | 900 | [7 empty] | 0 |  | 0
22 | zestaw do oznaczania PSA wolne surowicy | 1500 | [7 empty] | 0 |  | 0
23 | zestaw do oznaczania BNP w osoczu | 1500 | [7 empty] | 0 |  | 0
Materiały kontrolne
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
… | [9 empty] | 0 |  | 0
Materiały kalibracyjne
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
… | [9 empty] | 0 |  | 0
Materiały eksploatacyjne
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
… | [9 empty] | 0 |  | 0
| Czynsz najmu analizatora |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 36 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0

## 8 testy manualne
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet 8 Szybkie testy diagnostyczne do badań metodami manualnymi
Lp. | Nazwa oznaczenia/ badania | szacowana ilość badań | nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto wg j.m. | wartość netto | VAT | wartośc brutto
1 | szybkie testy aglutynacyjne do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika RF bez wstępnego rozcieńczania, opakowanie odczynnika wraz z kontrolami, czułość nie gorsza niż 8IU/ml | 800 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | szybkie testy lateksowy do jakościowego i półilościowego oznaczania ASO bez wstępnego rozcieńczania, opakowanie odczynnika wraz z kontrolami, o wykrywalności 200IU/ml | 500 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | szybkie testy kasetkowe do oznaczania mononukleozy | 300 | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | szybkie testy kasetkowy/płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale wraz z kontrolami, czułość nie gorsza niż 50ng/ml, bez konieczności zastosowania diety | 300 | [7 empty] | 0 |  | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0

## 9 testy manualne narko
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/PN/8/2024
Pakiet 9 Testy do wykrywania substancji psychotropowych w moczu metodą manualną
Lp. | Nazwa oznaczenia/ badania | szacowana ilość badań | nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto wg j.m. | wartość netto | VAT | wartośc brutto
1 | pięcioparametrowe kasetkowe lub płytkowe testy zanurzeniowe do wykrywania substancji psychotropowych i ich metabolitów, wymagana czułość dla poszczególnych substancji: 1. amfetamina -czułość nie gorsza niż 1000ng/ml 2. kokaina - czułość nie gorsza niż 300ng/ml 3. metamfetamina - czułość nie gorsza niż 1000ng/ml 4. opiaty - czułość nie gorsza niż 300ng/ml 5. marihuana - czułość nie gorsza niż 50ng/ml | 150 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | dziesięcioparametrowe kasetkowe lub płytkowe testy zanurzeniowe do wykrywania substancji psychotropowych i ich metabolitów, wymagana czułość dla poszczególnych substancji: 1. amfetamina -czułość nie gorsza niż 1000ng/ml 2. beznzodiazepina - czułość nie gorsza niż 300ng/ml 3. kokaina - czułość nie gorsza niż 300ng/ml 4. metamfetamina - czułość nie gorsza niż 1000ng/ml 5. opiaty - czułość nie gorsza niż 300ng/ml 6. marihuana - czułość nie gorsza niż 50ng/ml 7. barbiturany -czułość nie gorsza niż 300ng/,l 8. matadon -czułość nie gorsza niż 300ng/ml 9. ekstazy- czułość nie gorsza niż 500ng/ml 10. trójcykliczne antydepresanty- czułość nie gorsza niż 1000ng/ml | 300 | [7 empty] | 0 |  | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0

## pakiety
Lp. | zestawy odczynnikowe | Wartość netto | Wartość brutto
1 | MOCZE | 0 | 0
2 | BIOCHEMIA ANALIZ. | 0 | 0
3 | KOAGULOLOGIA | 0 | 0
4 | RKZ | 0 | 0
5 | GLUKOZA | 0 | 0
6 | HEMATOLOGIA | 0 | 0
7 | IMMUNOCHEMIA | 0 | 0
8 | TESTY MANUALNE I | 0 | 0
9 | TESTY MANUALNE II | 0 | 0