Załącznik nr 1

do Szacowania wartości zamówienia DAG.260.34.2024

z dnia 17.06.2024

Aparat KTG z telemetria – 3 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Sali Porodowej Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Kolorowy ekran dotykowy pochylany. |  |  |
| 2. | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy, brak przycisków i pokręteł na obudowie. |  |  |
| 3. | Metoda pomiarowa Cardio - Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny. |  |  |
| 4. | Zakres pomiarowy US w zakresie min. 50-240 bpm. |  |  |
| 5. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu. |  |  |
| 6. | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 1,2 MHz. |  |  |
| 7. | Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2. |  |  |
| 8. | Wskaźnik jakości sygnału. |  |  |
| 9. | Monitorowanie tętna matki (MHR). |  |  |
| 10. | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio. |  |  |
| 11. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US. |  |  |
| 12. | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa. |  |  |
| 13. | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika. |  |  |
| 14. | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. |  |  |
| 15. | Wodoszczelność przetworników (głowic). |  |  |
| 16. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu. |  |  |
| 17. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco. |  |  |
| 18. | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy. |  |  |
| 19. | Zakres sygnału Toco min. 0-100. |  |  |
| 20. | Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek. |  |  |
| 21. | Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led). |  |  |
| 22. | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą bezprzewodowe monitorowanie takich samych parametrów. |  |  |
| 23. | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie. |  |  |
| 24. | Standardowe prędkości przesuwania papieru 1 – 3 cm na minutę. |  |  |
| 25. | Szerokość papieru 130 mm. |  |  |
| 26. | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY. |  |  |
| 27. | Wprowadzanie notatek tekstowych. |  |  |
| 28. | Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki numer identyfikacyjny pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Wiek ciążowy. |  |  |
| 29. | Alarm końca papieru. |  |  |
| 30. | Wózek pod kardiotokograf z koszykiem i blokadą kół. |  |  |
| 31. | Na wyposażeniu kardiotokografów: ● Głowica US/Cardio – 1 sztuki ● Głowica Toco – 1 sztuki ● Znacznik ruchów płodu – 1 sztuka ● Pasy wielorazowe – 5 sztuk ● Urządzenie umożliwiające bezprzewodowe połączenie z centralą monitorującą. |  |  |
| II | TELEMETRIA |
|  | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy, ruchów płodu i tętna matki. |  |  |
|  | Wodoszczelność głowic min. IP68. |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o stanie naładowania baterii. |  |  |
|  | Zasięg bezprzewodowego monitorowania min 90m w otwartej przestrzeni. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie NIBP i SpO2. |  |  |
|  | Waga głowic <180 g. |  |  |
| III | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974). |  |  |
| 3. | Urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 5. | Szkolenie pracowników w zakresie kompleksowej obsługi oferowanego urządzenia w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |
| 7. | Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat. |  |  |
| 8. | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wykonywane będą nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego. |  |  |
| 9. | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) po okresie gwarancji. |  |  |
| 10. | Aparaty są lub będą pozbawione, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.