## ZADANIE 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.47.3.2024
Formularz cenowo-techniczny - zadanie 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku do aparatów do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków oraz respiratorów posiadanych przez Zamawiającego (układów oddechowych, czapeczek, maseczek nosowych, filtrów, komór, membran, zastawek wydechowych) oraz zestawów infuzyjnych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..* dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………….*. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość (24 m-ce) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=7+8 | Cena jednostkowa brutto 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do posiadanego przez zamawiającego aparatu Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do posiadanego przez zamawiającego nawilżacza firmy Fischer&Paykel Układ zawiera: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m, Ø wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m - generator z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym | szt. | 550
2. | Czapeczka bawełniana z 3 rzepami w rozm. 000-8 do stosowania zamiennie z czepcem do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą), rozmiary: XXS-XL (do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 160
3. | Maska nosowa wykonana z silikonu dopasowana anatomicznie do nosa pacjenta, kompatybilna z generatorem wskazanym w poz. 1, rozmiar oznaczony kolorem; w rozmiarach: S, M, L, XL (do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 350
4. | Jednorazowy filtr bakteriobójczy i wyciszający do układu oddechowego do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Infant Flow | szt. | 550
5. | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym szybko napełniająca się, z automatyczną regulacją poziomu wody, drenem do wody dł. 1,2 m, czas napełniania ok. 60 sek. | szt. | 550
6. | Zestaw do podaży tlenku azotu NOXTEC 1000, j. uż., noworodkowy, w skład zestawu wchodzą: - (1) łącznik prosty 22mmF/10mmM - (2) łącznik prosty 22mmF/15mmM - (3) czujnik przepływu - (4) łącznik prosty 15mmF/15mmM z portem 7,6mm - (5) łącznik kolankowy z Luer-lock - (6) 3 m linia próbkująca i dozująca - (7) 30 cm odcinek karbowany (komora mieszająca) śr. wew. 15mm - (8) pułapka wodna - (9) łącznik prosty 15mmF/11,5-10mmM | szt. | 15
7. | Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z posiadanym przez Zamawiającego nawilżaczem F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur - 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów umożliwiających stosowanie z posiadanymi respiratorami: Babylog, MVP-10 - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym | szt. | 150
8. | Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do posiadanego przez Zamawiającego nawilżacza F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dł. drenu do wody 1,2 m | szt. | 80
9. | Zastawka wydechowa pacjenta jednorazowa do układu oddechowego do posiadanego przez Zamawiającego respiratora transportowego BIO-MED DEVICES MPV 10 | szt. | 110
10. | Filtr F-6E do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora Atom V-2100G | szt. | 80
11. | Filtr F-4E do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora Atom V-850/V-85/V-80 | szt. | 80
12. | Filtr powietrza do posiadanego przez Zamawiającego o inkubatora Atom | szt. | 120
13. | Adapter do nCPAP 0,6 m do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Fabian nr AMCP1409/051 | szt. | 20
14. | Czujnik przepływu j.u. do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Fabian nr 7058 | szt. | 20
15. | Łącznik do podaży tlenku azotu do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Fabian HFO | szt. | 10
16. | Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z posiadanym przez Zamawiającego` respiratorem Fabian HFO, rury usztywniane, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dł. drenu do wody 1,2 m | szt. | 40
17. | Zestaw do monitorowania tlenku azotu do posiadanego przez zamawiającego NoxBoxi 10 mm | szt. | 15
18. | Podkładka mocująca do kaniuli nosowej z możliwością repozji | szt. | 120
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: