SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH W TYM PARAMETRÓW STANOWIĄCYCH KRYTERIA OCENY OFERT)

ŁÓŻKA OBSERWACYJNE WRAZ Z SZAFKAMI PRZYŁÓŻKOWYMI  DLA ODDZIAŁU PSYCHIATRII

MODYFIKACJA

załącznik nr 1A

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ŁÓŻKA HYDRAULICZNE 20 SZTUK – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | folder lub inny dokument potwierdzający podkreślone parametry | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1010 mm (+/- 20 mm), (wymiar leża 900x2000) | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. W części wezgłowia krążki 2 osiowe, chroniące w pionie i poziomie. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 8 mm , odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty oraz ich wypełnienie zamontowane na stałe. Dodatkowo szczyt od strony nóg wzmocniony dwiema listwami metalowymi | Tak |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe z czego min. jeden segment ruchomy | Tak |  |
|  | Leże wypełnione stalową siatką, montowaną na stałe. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w zintegrowane barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych o wysokości min. 41 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, pod każdą z barierek. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Komplet barierek tylko do 2 szt. łóżek | Tak |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20), | Tak |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców wynosząca min 8 cm. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. Nie dopuszcza się regulacji za pomocą systemu śrubowego, gdzie konieczne jest kręcenie korbą . | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 410 - 850 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignia regulacji umieszczona po obu stronach leża | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół. | Tak |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą min. 140mm umożliwiająca wjazd podnośników pacjenta | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg | Tak/parametr punktowany: obciążenie 225-230 kg – 5 pkt., obciążenie powyżej 231 kg – 10 pkt. |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 14 cm, odporny na dezynfekcję. Materac trudnopalny – dołączyć raport o „teście zapałki i tlącego się papierosa | Tak/ |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. | Tak |  |
| II. ŁÓŻKA HYDRAULICZNE 3 SZTUKI – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | folder lub inny dokument potwierdzający podkreślone parametry |  |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita wynosi 1010 mm (+/- 30 mm), (wymiar leża 900x2000) | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. W części wezgłowia krążki 2 osiowe, chroniące w pionie i poziomie. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości min. 8 mm , odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty oraz ich wypełnienie zamontowane na stałe. Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia szczytów dwiema pionowymi listwami metalowymi od strony nóg. | Tak |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe z czego segment pleców ruchomy | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością wydłużenia leża o minimum 200 mm | Tak |  |
|  | Leże wypełnione stalową siatką, montowaną na stałe. Po bokach leża na całej jego długości listwy ze stali nierdzewnej służące do montowania pasów w celu unieruchomienia pacjenta | Tak |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 700 (± 20), | Tak |  |
|  | Autoregresja oparcia pleców wynosząca min 8 cm. | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 410 - 850 mm (± 30 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej. Dźwignia regulacji umieszczona po obu stronach leża | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 150 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół. | Tak |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą min. 140mm umożliwiająca wjazd podnośników pacjenta | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 225 kg | Tak/parametr punktowany: obciążenie 225-230 kg – 5 pkt., obciążenie powyżej 231 kg – 10 pkt. |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 14 cm, odporny na dezynfekcję. Materac trudnopalny – dołączyć raport o „teście zapałki i tlącego się papierosa” | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. | Tak |  |
| III SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 20 SZTUK |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | folder lub inny dokument potwierdzający podkreślone parametry | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szerokość szafki: 420 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 440 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu zabezpieczone aluminiowym listwami w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | Tak |  |
|  | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | Tak |  |
|  | Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | Tak |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | Tak |  |
|  | Kolor frontów do wyboru z min. 2 kolorów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | Tak |  |
| IV SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA 3 SZTUKI |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | folder lub inny dokument potwierdzający podkreślone parametry | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szerokość szafki: 420 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 440 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | Tak |  |
|  | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | Tak |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowym listwami w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | Tak |  |
|  | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | Tak |  |
|  | Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | Tak |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
|  | Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | Tak |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | Tak |  |
|  | Kolor frontów do wyboru z min. 2 kolorów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | Tak |  |

| V. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 36 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). | Parametr punktowany: 36 miesięcy – 5 punktów, 48 miesięcy lub więcej – 20 punktów |  |
|  | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy w siedzibie Wykonawcy wszystkie koszty demontażu/montażu, pakowania wraz z transportem w obie strony ponosi Wykonawca. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji podczas którego Dostawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe niezbędne do wykonania przeglądu technicznego przez niezależny serwis (jeżeli dotyczy). W okresie obowiązywania gwarancji Dostawca będzie dokonywał bezpłatnie aktualizacji oprogramowania (jeżeli dotyczy). | TAK |  |
| V. POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2023, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
|  | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
|  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię max 72 godz w dni robocze, czas naprawy max 5 dni roboczych, jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich samych lub lepszych parametrach. Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Awarie zgłaszane będą na adres e-mail. Wykonawca jest zobowiązany do podania adresu e-mail przeznaczonego do zgłaszania awarii wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 29 GRUDNIA 2023 r. | TAK |  |
|  | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
|  | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
|  | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 36 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy punktacja zostanie policzona jak dla 48 miesięcy – maksymalnego przyjętego okresu. Do umowy zaś zostanie wpisana gwarancja zaoferowana w ofercie.

UWAGA:  Parametry wymagane techniczno – użytkowe w tym parametry stanowiące kryteria oceny ofert  stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.