Załącznik nr 2 do SWZ
Część nr 2:

Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów kontrolnych.

Dokument zmodyfikowany

Odczynniki do oznaczeń biochemicznych – szacunkowa liczba oznaczeń wraz z kalibratorami i kontrolami w roku:

parametr oznaczany	szacunkowa liczba oznaczeń / rok
Glukoza	13000
CRP	11500
Kreatynina	10700
Mocznik	6300
AlAT	4400
Bilirubina całkowita	3500
AspAT	4000
Amylaza	2400
Żelazo	1500
Cholesterol	3000
Białko całkowite	800
Magnez	1000
Kwas moczowy	1100
Triglicerydy	2600
Wapń	1200
Cholesterol- HDL	2200
GGTP	1200
Fosfataza zasadowa	800
Białko w moczu	1500
HbA1c	450
Albumina	600
Elektrolity – Na+, K*,Cl	12000
Fosfor nieorganiczny	400
Mleczany	1000
D-dimer	2000
Etanol	300
Cholesterol-LDL	1000

Wymagania minimalne stawiane automatycznemu analizatorowi biochemicznemu:

L.p.	Wymagane parametry
1	Analizator nowy lub nie starszy niż 2018 r. (rok produkcji), pod warunkiem serwisowania przez autoryzowany serwis producenta w oparciu o oryginalne części zamienne. Zamawiający nie dopuszcza aparatów rekondycjonowanych.
2	Analizator w pełni automatyczny.
3	Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki i próbki.
4	Wydajność testów nie mniej niż 300 testów/godzinę, wydajność ISE nie mniej niż 40/godzinę.
5	Minimalna ilość odczynników na pokładzie: 30.
6	Chłodzone pozycje odczynnikowe – Zamawiający wymaga takiego systemu chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta.
7	Minimalna ilość próbek: 80
8	Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, przelewanych, pediatrycznych.
9	Detekcja skrzepu w próbce – jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność.
10	Zastosowanie kuwet pomiarowych jednorazowego użytku bez układu myjącego.
11	Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm do 700 nm.
12	Konieczność wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w tabeli powyżej na oferowanym analizatorze.
13	Stacja uzdatniania wody i koszty materiałów zużywalnych ponosi Wykonawca.
14	Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz po przekroczeniu liniowości metody.
15	Ciągła dostępność do analizatora (możliwość dokładania nowych próbek i odczynników bez konieczności przerywania pracy aparatu) – bez konieczności wprowadzania analizatora w tryb standby, pauza, wstrzymanie czy stop.
16	Oprogramowanie w języku polskim.
17	Zaoferowanie odczynników pochodzących od tego samego producenta co oferowany analizator
18	Moduł ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod.
19	Możliwość przystąpienia do wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 5 minut.
20	Zaoferowane odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wstępnego przygotowania.
21	Analizator ma mieć możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, hemolizacie, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym.
22	Analizator ma mieć możliwość zaprogramowania norm, jednostek, flagowania wyników patologicznych.
23	Kontrola jakości i wiarygodności wyników badań: ocena wg reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników.
24	Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli.
25	Zapewnienie zewnątrzlaboratoryjnej, niezależnej Międzynarodowej Kontroli Jakości dla wszystkich oznaczanych parametrów na koszt Wykonawcy.
26	Wykonawca dostarczy stół w przypadku analizatora nabiurkowego.
27	Analizator wyposażony w UPS, który umożliwi dokończenie rozpoczętych analiz w przypadku zaniku zasilania.
28	Podłączenie analizatora do sieci informatycznej – Eskulap, dwukierunkowa transmisja danych, połączenie i konfiguracja na koszt Wykonawcy.
29	Szkolenie poinstalacyjne personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi analizatora
30	Szkolenie aplikacyjne personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i interpretacji wyników – na miejscu po instalacji oraz szkolenie przypominające w zakresie obsługi i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. / Szkolenia potwierdzone certyfikatem
31	Po zawarciu umowy wraz z pierwsza partią odczynników należy załączyć w formie papierowej i elektronicznej aktualne karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych dla odczynników, materiału kontrolnego i innych materiałów zużywalnych, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Niebezpiecznych.

Parametry oceniane:
Aplikacja dla HbA1C z krwi pełnej, hemolizat przygotowywany jest z krwi pełnej automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat.	10 pkt – Tak, 0 pkt - Nie
Czas dostawy odczynników	1 dzień roboczy – 10 pkt / 2 dni robocze – 5 pkt / 3 dni robocze – 0 pkt