## 1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii m.in. systemy infuzyjne
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny ze zbiornikiem elastomerowym z poliizoprenu, z ogranicznikiem przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu . Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy , bez filtra powietrza na przebiegu linii . W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; **nominalna prędkość przepływu 2 ml/h przy nominalnym czasie pracy 120h lub 5 ml/h przy 48h lub 10 ml/h przy 24h . Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  |  | szt | 1700
** Zamawiający wymaga dostępności systemów infuzyjnych o wszystkich wymienionych w opisie parametrach
| dotyczących prędkości przepływu i czasu pracy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu | [5 empty] | ……………………………………………………
| systemów o konkretncyh parametrach według własnych potrzeb. | [5 empty] | (podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii m.in. przyrządy do pobierania i aspiracji
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem aerozolowym 0,2µm i filtrem cząsteczkowym 5µm z dostępem bezigłowym do podłączenia strzykawki |  |  | szt | 2000
2 | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 400
3 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 8300
4 | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 5300
5 | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 100
……………………………………………………
(podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Sterylne kombinezony ochronne stosowane w farmacji onkologicznej
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednoczęściowy kombinezon ochronny do stosowania w farmacji onkologicznej przy produkcji leków cytostatycznych, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych; sterylny lub sterylizowany, pakowany pojedyńczo, dostępny w rozmiarach : S, M, L, XL, XXL, XXXL (lub odpowiednich); spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej katregorii III zgodnie z dyrektywą UE 2016/425 , ponadto spełniający normy: EN 14126 typ 5B, 6B; EN 13982-1 typ 5, EN 13034 typ 6 Konstrukcja: wyposażony w kaptur z dopasowującą go do twarzy gumką, zamek błyskawiczny osłonięty patką, wewnętrzne szwy posiadajacy elastyczne wykończenia rękawów i kaptura niestykajace się bezpośrednio z ciałem użytkownika - osłonięte w tunelu wykonanym z materiału ochronnego; posiadajacy zintegrowane osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową szczelnie połączone z nogawkami kombinezonu. Właściwości: nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją; antystatyczny (EN1149-5); wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiajacego transfer powietrza i pary wodnej (oddychajacego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45 S, opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W; odporny na przebicie wg normy EN 863 - minimum 10 N, odporność na ścieranie materiału wg EN530 Metoda 2 - >100; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (min. 10 substancji o klasie 5 >240 min ); |  |  | szt | 1500
……………………………………………………
(podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml, wykonana z polipropylenu, wolna od PCV, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,1 ml, centryczne zakończenie luer lock (wkręcane), owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w ręce, blokada tłoka zapobiegajaca niekontrolowanemu wysunięciu z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. 1 op= 100szt. |  |  | op | 3
2 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, wykonana z polipropylenu, wolna od PCV, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie luer lock (wkręcane), owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w ręce, blokada tłoka zapobiegajaca niekontrolowanemu wysunięciu z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na cylindrze 1 op= 100szt. |  |  | op | 7
3 | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, wykonana z polipropylenu, wolna od PCV, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie luer lock (wkręcane), owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w ręce, blokada tłoka zapobiegajaca niekontrolowanemu wysunięciu z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na cylindrze1 op= 100szt. |  |  | op | 10
4 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku.Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z naturalnie bezlateksowego materiału, zgodna z norami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. Pojemność 50/60ml. |  |  | 50 szt. | 130
……………………………………………………
(podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5- Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Łącznik miedzystrzykawkowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami |  |  | szt | 300
……………………………………………………
(podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat do pomp objętościowych bez PCV z filtrem 0,2 mcm do infuzji paklitakselu |  |  | 1 szt | 1000
……………………………………………………
……………………………………………………
(podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| Nazwa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych i środków ochrony personelu
stosowanych w chemioterapii
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania: Szp/FZ-2/2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii
Lp | Opis przedmiotu | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do infuzji grawitacyjnej paklitakselu z filtrem 0,22 mcm z obrotowym złączem Luer Lock |  |  | szt | 2025
……………………………………………………
(podpis osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)