| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 2b do SWZ |
| --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

Formularz asortymentowo-cenowy - WYCENA

DZIAŁANIE 1:

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego Tomografu Komputerowego wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem o parametrach nie mniejszych lub równoważnych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK/NIE | Cena netto | Cena brutto | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁANIA 1 |  |  |  |
| 1. | Pełna nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2. | Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji (nie starszy niż 2023r.) | Podać |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Tomograf nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | Tak |  |
| 6. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor min. 32 rzędowy. | Tak/ podać |  |
| 7. | Pokrycie anatomiczne detektora min. 22 mm | Tak |  |
| 8. | Pochylanie fizyczne gantry w zakresie min. ±25° | Tak |  |
| 9. | Średnica otworu gantry ≥ 70 cm | Tak |  |
| 10. | Maksymalne obciążenie stołu ≥ 220 kg | Tak |  |
| 11. | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu | Tak |  |
| 12. | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry | Tak |  |
| 13. | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantrze tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | Tak |  |
| 14. | Wskaźnik informujące pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | Tak |  |
| 15. | Kamera zintegrowana z gantrą do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | Tak |  |
| 16. | Wyposażenie stołu: materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami podgłówki do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło | Tak |  |
| GENERATOR I LAMPA |
| 17. | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym ≥ 72 kW | Tak/ podać |  |
| 18. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≤ 70 kV | Tak/ podać |  |
| 19. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań ≥ 140 kV | Tak |  |
| 20. | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA | Tak/ podać |  |
| 21. | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 800 mA | Tak |  |
| 22. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej kontrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | Tak/ podać |  |
| 23. | Szybkość chłodzenia lampy min. 1,4MHU/min | Tak/ podać |  |
| DETEKTOR |
| 24. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,625 mm | Tak/ podać |  |
| 25. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50 cm mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 11,5 pl/cm | Tak/ podać |  |
| 26. | Dodatkowy filtr cynowy dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak |  |
| 27. | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | Tak/ podać |  |
| SYSTEM SKANOWANIA |
| 28. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor ≤ 0,35 s | Tak/ podać |  |
| 29. | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | Tak/ podać |  |
| 30. | Zakres badania spiralnego bez konieczności repozycjonowania pacjenta ≥ 200 cm | Tak/ podać |  |
| 31. | Maksymalne pole obrazowania FOV min. 50 cm | Tak |  |
| 32. | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania równego średnicy gantry | Tak |  |
| 33. | Możliwość wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak |  |
| 34. | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylanym w zakresie min. ±25o | Tak |  |
| 35. | Akwizycja dwu energetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii | Tak/ podać |  |
| 36. | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak |  |
| 37. | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | Tak |  |
| 38. | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa | Tak |  |
| 39. | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | Tak |  |
| 40. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | Tak |  |
| 41. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego ≥ 50 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli | Tak/ podać |  |
| 42. | Matryce rekonstrukcji obrazu 512 x 512 | Tak |  |
| 43. | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę. | Tak |  |
| 44. | Zestaw niskodawkowych protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich modyfikacji. | Tak |  |
| KONSOLA TECHNIKA |
| 45. | Konsola operatorska z min. dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozp. Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych m.in.: - przekątna min. 23” - rozdzielczość min. 1 Mpx | Tak/ podać |  |
| 46. | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | Tak |  |
| 47. | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak |  |
| 48. | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów 512 x 512 pikseli bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów] ≥ 800 000 obrazów | Tak/ podać |  |
| 49. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Query Retrieve - Storage Commitment - Worklist, MPPS | Tak |  |
| 50. | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | Tak |  |
| 51. | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. | Tak |  |
| 52. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | Tak |  |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 53. | MIP (Maximum IntensityProjection) | Tak |  |
| 54. | VR (VRT ) (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
| 55. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  |
| 56. | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | Tak |  |
| 57. | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | Tak |  |
| 58. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  |
| 59. | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | Tak |  |
| 60. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania | Tak |  |
| 61. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | Tak |  |
| 62. | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak |  |
| 63. | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | Tak |  |
| 64. | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |  |
| 65. | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (CalciumScore) | Tak |  |
| 66. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Tak |  |
| 67. | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |
| 68. | Oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp w czasie rzeczywistym do aktualnie pracującej konsoli roboczej CT (zalecane 100 Mbits/s) z dowolnego komputera w sieci szpitalnej lub poza siecią szpitalna przy pomocy szyfrowanego połączenia VPN. Oprogramowanie tego samego producenta co aparat CT oraz będące jego integralną częścią. Aplikacja umożliwia pracę w trybie: •podgląd stacji akwizycyjnej CT •podgląd oraz przejęcie pełnej kontroli (umożliwiającej zdalną asystę do przeprowadzenia badania) nad stanowiskiem roboczym CT i możliwość zdalnej zmiany parametrów CT min. konfiguracji protokołów, parametrów skanowania •zintegrowany z aparatem CT mechanizm kontroli dostępu i uwierzytelnienia każdorazowo generowany dla zdalnego połączenia | Tak |  |
| SERWER APLIKACYJNY |
| 69. | Dostawa stacji lekarskich o parametrach jak poniżej, pracujących w architekturze klient - serwer. Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej diagnostycznej na serwerze, bez konieczności ściągania badania na stację kliencką. Dostawa aplikacji, min. w oparciu o model pływających licencji. Możliwość ściągnięcia i instalacji klienta na komputer klasy PC mający dostęp do serwera aplikacyjnego. | Tak |  |
| 70. | Minimalne parametry serwera aplikacyjnego nowego: pamięć RAM: min. 96 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy: min. 1,8 TB netto napęd optyczny: DVD RW | Tak/ podać parametry |  |
| 71. | 2 stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: 1 kolorowy monitor diagnostyczny, o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4MP 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2MP komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk SS 1TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak/ podać parametry |  |
| 72. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | Tak |  |
| 73. | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |
| 74. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: ilość poprzednich badań typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań | Tak |  |
| 75. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: Query/Receive Print Storage Storage – commitment | Tak |  |
| 76. | Jednoczesna prezentacja i odczyt, danych obrazowych CT, RTG, MR, PET-CT | Tak |  |
| 77. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min. 4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak |  |
| 78. | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak |  |
| 79. | Oprogramowanie umożliwiające obliczanie i wizualizację rozkładów intensywności zależnych od czasu/fazy, technologia Time CurveTool lub równoważna | Tak |  |
| 80. | Prezentacje Cine | Tak |  |
| 81. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania | Tak |  |
| 82. | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |
| 83. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych . Rekonstrukcja inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | Tak |  |
| 84. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |
| 85. | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w badaniach CT/ MR w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji (AI) pozwalająca na: automatyczna rejestracja załadowanych serii badań automatyczne generowanie rekonstrukcji MPR zorientowanych anatomicznie wstępny zakres (rozmiar, ilość warstw) oraz orientacja rekonstrukcji jest ustawiona automatycznie, zależnie od anatomii | Tak |  |
| 86. | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |  |
| 87. | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowanie układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  |
| 88. | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |  |
| 89. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | Tak |  |
| 90. | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  |
| 91. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak |  |
| 92. | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak |  |
| 93. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (AnatomyVisualizer lub zgodnie z nazewnictwem producenta), automatyczna segmentacja płuc, serca, aorty. | Tak |  |
| 94. | Oprogramowanie dedykowane do zaawansowanej statystyki trzewnej tkanki tłuszczowej. Wyznaczanie objętości trzewnej tkanki tłuszczowej z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |
| 95. | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej CT, w tym z wizualizacją obrazu optymalnego kontrastu, z możliwością redukcji artefaktów od metalowych przedmiotów. | Tak |  |
| 96. | Funkcjonalność automatycznego generowania rekonstrukcji z badań dwuenergetycznych, np. map barwnych, serii o wybranej energii, na potrzeby łatwej oceny badań dwuenergetycznych z dowolnego stanowiska (np. przeglądarki PACS), nie wymagające uruchamiania dedykowanej aplikacji dwuenergetycznej. | Tak |  |
| 97. | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) MTT (średni czas przejścia) PS (ocena bariery przepuszczalności błon komórkowych) - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 98. | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez koniczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak |  |
| 99. | Aplikacja do oceny udarów niedokrwiennych w badaniach badań CT, realizująca: automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score, umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia, automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS | Tak |  |
| 100. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające: pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 101. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych/pulmonologicznych umożliwiające: automatyczna segmentacja zmian ogniskowych w 3D w płucach wraz z możliwością ręcznej korekty, automatyczne wyznaczanie parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 102. | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia LungChange lub zgodnie z nazewnictwem producenta) realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak |  |
| 103. | Raportowanie zmian zgodnie z kryteriami Lung-RADS, TNM, LIRADS | Tak |  |
| 104. | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające: automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej, rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, włączanie/wyłączanie zwapnień, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia automatyczne wyznaczanie stenozy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 105. | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT. Algorytm DSA powinien dokonać subtrakcji serii badania bez kontrastu od kolejnej serii badania z kontrastem. - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 106. | Automatyczne wyliczanie w naczyniach wieńcowych: łącznego indeksu zwapnień (CalciumScore), odrębnie dla każdej głównej tętnicy wieńcowej: ilość zmian, łączna masa i objętość zwapnień, indeks zwapnień Automatycznie zapisywanie w systemie PACS w odrębnej serii. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia RapidResults lub zgodnie z nazewnictwem producenta). | Tak |  |
| 107. | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowej, umożliwiająca: ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, rozwinięciem kręgosłupa na płaszczyźnie, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber, - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 108. | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii, umożliwiające: automatyczną segmentację jelita grubego, jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcję przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. jednoczesną prezentację badania kolonografii w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach) z synchronizacją przestrzenną. pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stooltagging, ukrywanie jelita cienkiego, wyświetlanie odległości od odbytnicy - jednoczesny dostęp dla min. 1 użytkownika | Tak |  |
| 109. | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS. raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR. predefiniowane szablony. - jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników | Tak |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 110. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |
| 111. | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia | Tak |  |
| 112. | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak |  |
| SZKOLENIA |
| 113. | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie, | Tak |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 114. | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 115. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas reakcji w dni ustawowo wolne od pracy - 48 godzin. | Tak |  |
| 116. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |
| 117. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 6 dni roboczych rozumiane jako dni od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak/ podać |  |
| 118. | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla stanowisk pracy | Tak/ podać |  |
| 119. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
| 120. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (paszport techniczny etc.) | Tak |  |
| 121. | Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 122. | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS oraz szpitalnym systemem PACS | Tak |  |
| 123. | Wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu. | Tak |  |
| 124. | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |  |
| 125. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne ( nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji) przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi, wykonywane będą na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem. | Tak |  |
| 126. | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | Tak/ podać nazwę i adres |  |
| 127. | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy. | Podać: |  |

DZIAŁANIE 2:

Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjno-modernizacyjnych  obejmujących m.in. tynkowanie i malowanie w Pracowni TK wraz z sterownią

| Opis parametrów | Cena netto | Cena brutto | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁANIA 2 |  |  |  |
| Prace adaptacyjno-modernizacyjne pracowni TK, w tym tynkowanie i malowanie obejmujące: demontaż nieniszczący obecnie używanego urządzenia wraz z pozostawieniem go we wskazanym przez Zamawiającego miejscu uzupełnienie tynków po pracach instalacyjnych, usunięcie starych wykładzin, wykonanie kanałów kablowych dla aparatu wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, montaż nowej tablicy elektrycznej i wpięcia do WZL, wykonanie wylewki betonowej na całości adaptacyjnych pomieszczeń, ułożenie nowej wykładziny elektrostatycznej (kolorystyka ustalona będzie w porozumieniu z Zamawiającym) wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, wykonanie gładzi, tynkowanie oraz malowanie farbą zmywalną akrylową o dużej wytrzymałości na ścieralność (kolorystyka ustalona będzie z Zamawiającym), wykonanie osłon ścian pracowni oraz stropu wg projektu osłon radiologicznych, wykonanie niezbędnego zasilania i montaż urządzenia Tomografu Komputerowego wraz ze wszystkimi urządzeniami współpracującymi z aparatem oraz wszelkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalowanych urządzeń, wykonanie wymiany oświetlenia na oświetlenie typu LED, wymiana paneli w suficie typu Armstronga na nowe, montaż lampy bakteriobójczej naściennej we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. |  |  |  |

DZIAŁANIE 3:

Dostawa, montaż i instalacja fabrycznie nowych urządzeń klimatyzacyjnych do Pracownik TK wraz z sterownią, niezbędnych do prawidłowej pracy instalowanego sprzętu, o parametrach nie mniejszych lub równoważnych niż opisane poniżej:

Klimatyzacja typ split – 2 sztuki

| l.p. | Opis parametrów | Zakres /wartości wymagane | Zakres /wartości OFEROWANE | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Cena łączna netto | Cena łączna brutto | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁANIA 3 |  |  |  |
| 1. | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 2. | Fabrycznie nowy - rok produkcji nie starszy niż 2023 | Tak |  |
| 3. | Klasa energetyczna minimum | A+ |  |
| 4. | Zakres pracy temp. zew. dla chłodzenia st.C: | .-15 do +45 |  |
| 5. | Zakres pracy temp. Zew. dla grzania st.C | .-15 do +20 |  |
| 6. | Moc chłodnicza kW od / do | 7 kW - 8 kW |  |
| 7. | Tryb | Auto, chłodzenie, suszenie, wentylacja, ogrzewanie |  |
| 8. | Funkcje zegara | Timer relatywny 24 h, Time]r wł./wył. |  |
| 9. | Wachlowanie | Tak |  |
| 10. | Zdalne sterowanie: | Tak |  |
| 11. | Typ wyświetlacza: | LED |  |
| 12. | Czynnik chłodniczy: | R32 |  |
| 13. | Głośność - nie głośniejszy niż | 50 dB(A) |  |
| 14. | Instrukcja, karta techniczna w języku polskim | Tak |  |
| 15. | Szkolenie personelu | Tak |  |
| 16. | Gwarancja | Podać |  |
| 17. | Przeglądy | Podać |  |

DZIAŁANIE 4:

Dostawa do pomieszczeń Pracowni TK wraz z sterownią niezbędnego wyposażenia meblowego (pomieszczenie badań TK, sterownia oraz pokój przygotowań pacjenta)

| l.p. | Opis parametrów | Cena netto | Cena brutto | VAT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ DZIAŁANIA 4 |  |  |  |
| 1. | Taboret obrotowy o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.: Na kołach w komplecie z obrotową pompą gazową obrót min 360º, Podstawa chromowana, Średnica podstawy minimum 52 cm, Średnica podnóżka minimum 41 cm, Wymiary minimalne : 50 x 49-62 cm, Średnica siedziska: minimum 35 cm. Taboret z regulowaną wysokością |  |  |  |
| 2. | Fotel do biurka o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.: Oparcie wysokie, funkcja wysuwu siedziska Podstawa chromowana, Podłokietniki, Amortyzator, Materiał wykonania: tapicerka, Kółka miękkie, samohamowne. |  |  |  |
| 3. | Biurko o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.: Biurko proste, Szerokość min [mm]: 1000, Głębokość min [mm]: 600, Wysokość min [mm]: 740, Grubość blatu min [mm]: 25, Kolor blatu biurka: Biały, Kolor obrzeża blatu: Biały, Kolor stelaża: Aluminium. Biurko z regulacją wysokości: Stopki poziomujące wraz z kontenerem mobliny o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt.: Szerokość min [mm]: 428, Głębokość min [mm]: 600, Wysokość korpusu max [mm]: 500, Kolor korpusu: Biały, Kolor obrzeża korpusu: Biały, Kolor wieńca górnego: Biały, Obrzeże wieńca górnego: Biały, Kolor frontu: Biały, Obrzeże frontu kolor: Biały, Typ szuflady: Szuflada kompozytowa, Podział frontu: Trzy szuflady 3-3-3, Typ wysuwu: Częściowy wysuw - 80%, Typ uchwytu: Uchwyt boczny. |  |  |  |
| 4. | Zabudowa meblowa – szafa garderobiana o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt. Typ szafy: Szafa garderobiana, Wysokość korpusu min [mm]: 1850, Wysokość całkowita szafy max [mm]: 1900, Szerokość min [mm]: 800, Głębokość min[mm]: 420, Rodzaj zamka: Zamek z gałką, Kolor korpusu: Biały, Kolor obrzeża korpusu: Biały, Kolor wieńca górnego: Biały, Kolor obrzeża wieńca górnego: Biały, Kolor frontu: Biały, Kolor obrzeża frontu: Biały, Kolor półki: Biały, Kolor obrzeża półki: Biały, Grubość wieńca górnego min [mm]: 18, Grubość ściany tylnej min[mm]: 8, Rodzaj półek: Półka grubości min25mm, Rodzaj zawiasów: Cichy domyk, Drzwi - rodzaj: Podwójne. |  |  |  |
| 5. | Zabudowa meblowa - szafa z częścią otwartą i drzwiami skrzydłowymi o parametrach nie mniejszych niż lub równoważnych – 1 szt. Wysokość korpusu min [mm]: 1850, Wysokość całkowita szafy max [mm]: 1900, Szerokość min [mm]: 800, Głębokość min [mm]: 420, Rodzaj szafy szafa kombi - z drzwiami skrzydłowymi, Rodzaj zamka: Zamek z gałką, Kolor korpusu: Biały, Kolor obrzeża korpusu: Biały, Kolor wieńca górnego: Biały, Kolor obrzeża wieńca górnego: Biały, Kolor frontu: Biały, Kolor obrzeża frontu: Biały, Kolor półki: Biały, Kolor obrzeża półki: Biały, Grubość wieńca górnego min [mm]: 18, Grubość ściany tylnej min [mm]: 8, Rodzaj półek: Półka grubości min 25mm, Rodzaj zawiasów: Cichy domyk. |  |  |  |