|  |  |  | załącznik nr 1 do Formularza oferty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY GRANICZNE |  |  |
|  | Urządzenie:............................................................................................... |  |  |
|  | Producent / Firma ..................................................................................... |  |  |
|  | Oferowany model, typ ............................... rok produkcji ........................... |  |  |
| Lp. | Parametr wymagany | Warunek | Opis parametru |
| 1. | Kompletny, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku analizator do rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej, immunotypowania oraz oznaczania hemoglobiny glikowanej z komputerem, monitorem, zewnętrzną drukarką oraz UPS. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) |  |  |
| 2. | Analizator przeznaczony do rozdziału elektroforetycznego białek i immunotypowania metodą elektroforezy kapilarnej, pozwalający na wyodrębnienie i oznaczenie frakcji białkowych: - albuminy - α1- globuliny - α2- globuliny - β 1-globuliny - β 2-globuliny - frakcji nietypowych (w tym immunotypowania) oraz - hemoglobiny glikowanej (HbA1c) |  |  |
| 3. | Wydajność analizatora do wykonywania rozdziału białek surowicy krwi metodą elektroforezy kapilarnej : minimum 45 ozn./godz. |  |  |
| 4. | Wydajność analizatora do wykonywania badań immunotypowania frakcji monoklonalnych białek krwi: minimum 5 ozn./godz. |  |  |
| 5. | Wydajność analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glikowanej (HbA1c): minimum 15 ozn./godz. |  |  |
| 6. | Ilościowy wynik oznaczania frakcji białkowych, hemoglobiny glikowanej (HbA1c) i elektroforezy białek oraz jakościowy immunotypowania wraz z obrazem elektroforegramów elektroforezy białek i immunotypowania |  |  |
| 7. | Wybór jednostek dla rozdziału elektroforetycznego białek |  |  |
| 8. | Wybór jednostek (% lub mmol/mol) dla HbA1C |  |  |
| 9. | Zaznaczanie wyników patologicznych i nietypowych (tzw. „flagowanie”) |  |  |
| 10. | Wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia elektroforezy białek, immunotypowania i oznaczania HbA1C dostarczone w postaci gotowej do użycia (nie wymagające rekonstrukcji) |  |  |
| 11. | Program statystyczny umożliwiający prowadzenie kontroli wewnętrznej (QC) rozdziału białek krwi metodą elektroforezy kapilarnej na minimum 2 poziomach (dla elektroforezy i HbA1C) i ich wizualizację na wykresach Levey-Jenningsa oraz kontrolę wewnętrzną (QC) na 1 poziomie immunotypowania |  |  |
| 12. | Kontrola jakości musi zakładać schemat (minimum): - elektroforeza białek 2 razy w tygodniu poziom prawidłowy i patologiczny - HbA1C raz w tygodniu naprzemiennie poziom prawidłowy i patologicznych immunotypowanie kontrola na jednym poziomie raz w tygodniu |  |  |
| 13. | Analizator, który ma możliwość identyfikowania próbek badanych, kontrolnych i odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych |  |  |
| 14. | Dostarczenie analizatora zastępczego (podobnej generacji) w przypadku awarii aparatu trwającej dłużej niż 4-5 dni roboczych |  |  |
| 15. | Serwis, przeglądy konserwacyjne i części zamienne do analizatora obowiązujące w okresie umowy na koszt Wykonawcy |  |  |
| 16. | Walidacja analizatora raz do roku i po każdej naprawie serwisowej na koszt Wykonawcy |  |  |
| 17. | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy |  |  |
| 18. | W trakcie trwania umowy szkolenia (przeprowadzenie na życzenie zamawiającego szkoleń uzupełniających) dotyczące obsługi analizatora zakończone uzyskaniem stosownego certyfikatu przez osoby, które zostaną przeszkolone |  |  |
| 19. | Dostarczenie podczas instalacji analizatora instrukcji obsługi w języku polskim i angielskim |  |  |
| 20. | Dostarczenie odczynników w trybie „pilne” w ciągu 3 dni roboczych |  |  |
| 21. | Analizator wyposażony w dwukierunkowy interfejs komunikacyjny; Przekazanie parametrów interfejsu i podłączenie oferowanego analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy |  |  |
| 22. | Aktualizacja oprogramowania - w trakcie trwania umowy - na koszt Wykonawcy |  |  |
| 23. | W przypadku awarii analizatora przystąpienie do naprawy serwisowej w ciągu 48 godzin roboczych |  |  |
| 24. | Dostarczenie nie ujętych przez Wykonawcy w umowie jakichkolwiek odczynników niezbędnych do wykonywania analiz na koszt Wykonawcy |  |  |
| 25. | W czasie trwania umowy uczestnictwo (2 raz w roku - dla parametrów: elektroforeza białek i HbA1C oraz 1 raz w roku - dla parametrów: immunotypowanie) - na koszt Wykonawcy - w międzynarodowym programie zewnętrznej oceny kontroli jakości |  |  |
| 26. | Dołączenie do oferty folderów lub innych materiałów potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych i ocenianych |  |  |
| 27. | Dostarczenie, instalacja i serwisowanie w okresie trwania umowy oraz raz do roku walidacja cieplarki laboratoryjnej wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2018 niezbędnej do wykonywania oznaczeń wymagających inkubacji osocza , którą charakteryzuje się: - naturalnym obiegiem powietrza - pojemnością komory 15 litrów - zakresem temperatur powyżej 5 st. C ponad temperaturę otoczenia do +100 st. C na koszt Wykonawcy Po zakończeniu kontraktu zamawiający ma prawo pierwokupu cieplarki laboratoryjnej za ustaloną opłatą |  |  |

W tabeli Zamawiający określił wymagania konieczne do spełnienia przez Wykonawcę. Wykonawca winien udzielić

odpowiedzi binarnej: Tak – w przypadku spełnienia warunku, Nie – w przypadku niespełnienia warunku. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia warunku koniecznego, co będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

12 12 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne materiały źródłowe producenta dotyczące analizatora będącego przedmiotem dzierżawy, tj. foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.