## Część_nr_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 1					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
ENDOPROTEZA CEMENTOWA, PIERWOTNA STAWU BIODROWEGO
1	Trzpień cementowy	szt.	200					3 kompletne linie implantów
2	Głowa metalowa	szt.	200
3	Panewka polietylenowa	szt.	100
4	Zestaw do płukania z końcówką do trzpienia oraz drugą do panewki	szt.	200
5	Korek do zatkania kanału szpikowego	szt.	200
6	Ostrze do piły oscylacyjnej	szt.	500
7	Cement kostny 80 g- pakowany 2 x 40 g	szt.	300
8	Mieszalnik do cementu	szt.	300
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
9	Trzpień przynasadowy	szt.	150					2 kompletne linie implantów
10	Głowa metalowa	szt.	60
11	Głowa ceramiczna	szt.	150
12	Panewka	szt.	150
13	Wkładka polietylenowa	szt.	150
14	Wkładka ceramiczna	szt.	30
15	Śruba panewkowa	szt.	70
16	wkład polietylenowy do artykulacji dwumobilnej	szt.	40
17	wkładka metalowa do artykulacji dwumobilnej	szt.	40
Razem:
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonany ze stopu kobaltu i chromu	tak				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Cementowy	tak
	Bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach	tak
	Kształt klina	tak
	Zwężajacy się dystalnie	tak
	Spłaszczony	tak
	Samocentrujacy się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora)	tak
	Eurokonus 12/14 mm	tak
	Posiada jako opcję trzpienie o zwiększonej w stosunku do standardowej odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki	tak
	Zapewnienie minimum 6 rozmiarów trzpienia	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa	tak
	Minimum w 4 długościach loży do osadzenia	tak
	Średnica: 28mm i 32mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z polietylenu odpornego na ścieranie	tak
	Typ Mueller	tak
	Wyposażona w znacznik radiologiczny	tak
	Średnica wewnętrzna: 28mm lub 32mm	tak
	Średnica zewnętrzna od 46mm do 58mm (zmienna co 2mm)	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 9	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu	tak
	Mocowanie przynasadowe short stem	tak
	Konus 12/14 mm	tak
	Prosty	tak
	Bezkołnierzowy	tak
	Zwężający w części dystalnej	tak
	Szeroki w części proksymalnej	tak
	Samocentrujacy się w kanale szpikowym	tak
	Posiada jako opcję trzpienie o zwiększonej w stosunku do standardowej odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (high OFFSET)	tak
	Minimum 15 rozmiarów	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa	tak
	Średnica od 28mm do 36mm rosnąca wraz z rozmiarem panewki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Ceramiczna	tak
	Średnica od 28mm do 36mm rosnąca wraz z rozmiarem panewki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Typ Press-fit do implantacji bezcementowej	tak
	Standardowa	tak
	Pokryta tytanową okładziną porowatą	tak
	Zaślepione otwory na śruby	tak
	Możliwość konwersji na artykulację dwumobilną	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 13	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Polietylen utwardzony	tak
	Z lub bez nadbudowy antyluksacyjnej	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 14	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Ceramiczna	tak
	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium dedykowanego do dojścia przedniego, bocznego i tylnego). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie dwóch mobilnych zamykanych szaf do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	3. Nieodpłatne użyczenie czterech zestawów napędów (rymer, wiertarka, piła), dwunastu akumulatorów oraz na zamówienie Zamawiającego konsolę do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	4. Nieodpłatne użyczenie niezbędnych akcesoriów do aplikowania cementu w ilości trzech sztuk - jeżeli są wymagane - na czas trwania umowy.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	6. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi do siebie pasować.

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_nr_2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 2					Zał. 1 do SWZ
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO Z ANATOMICZNĄ WKŁADKĄ PISZCZELOWĄ
1	Element udowy, anatomiczny lewy i prawy, zapewniający stabilizację przyśrodkową poprzez sferyczny kształt części przyśrodkowej implantu z możliwością zastosowania w przypadkach zachowania więzadła krzyżowego tylnego jak i jego resekcji. Wykonany z materiału CoCrMo, cementowany z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron	szt.	150					1 kompletna linia implantów
2	Taca piszczelowa, anatomiczna lewa i prawa ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, wykonana z materiału CoCrMo, cementowana z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznym. Powierzchnia styku z wkładką gładko polerowaną na wysoki połysk. W dolnej części posiadająca skrzydełka antyrotacyjne. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością zastosowania elementów przedłużających w postaci trzpieni o dł. 30mm oraz 60mm.	szt.	150
3	Wkładka polietylenowa UHMWPE w wersji STD lub CR anatomiczna lewa i prawa. Zapewniająca stabilizację przyśrodkową typu ,,ball in socket’’ poprzez kuliste wgłębienie w części przyśrodkowej. Wysokość przedniej krawędzi w części przyśrodkowej co najmniej 9mm, wysokość tylnej krawędzi części przyśrodkowej co najmniej 2mm. Zewnętrzna część wkładki wypłaszczona, nieograniczająca przemieszczenia się części bocznej komponentu udowego. Dostępna w co najmniej 6 rozmiarach oraz 6 wysokościach, zaczynających się od 10mm dla każdej ze stron. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej oraz opcjonalnie dodatkowo śrubą do elementu piszczelowego.	szt.	150
4	Przedłużka piszczelowa o dł. 30mm lub 65mm	szt.	10
5	Ostrze pryzmatyczne do piły oscylacyjnej 19x90x1,27mm	szt.	200
Razem

					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie jednego zestawu napędu (rymer, wiertarka, piła) umieszczonego w kontenerze sterylizacyjnym.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 2 sztuki.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

					……………………….
					podpis osoby upoważnionej

					..........................................
					Podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 3					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, REWIZYJNA BEZCEMENTOWA
1	Część proksymalna krętarzowa trzpienia	szt.	100
2	Część dystalna trzpienia	szt.	100
3	Panewka o strukturze 3D	szt.	60
4	Panewka tytanowa zmieniająca centrum rotacji	szt.	10
5	Zaślepka panewki	szt.	40
6	Wkręty do czaszy panewki	szt.	120
7	Wkładka polietylenowa	szt.	40
8	Głowa metalowa	szt.	100
9	Augment panewkowy	szt.	40
10	Płytka prosta	szt.	20
11	Płytka krętarzowa	szt.	30
12	Linka komplet	szt.	300
13	Zaciski linki	szt.	150
14	Zaślepki płyty	szt.	100
15	Ostrze piły oscylacyjnej	szt.	100
16	System ochrony osobistej - sterylne ubranie jednokrotnego użytku zawierające: kaptur ochronny z wbudowanym systemem doświetlenia pola operacyjnego dla operatora oraz nawiewem wewnętrznym dla operatora i asystentów	kpl.	300
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Implantacja bezcementowa	tak
	Stop tytanu	tak				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	W części bliższej pokryta plazmowo hydroksyapatytem	tak
	Posiadająca zróżnicowaną wielkość i offset	tak
	Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarze 132 stopnie	tak
	Siedem rozmiarów średnicy: od 19mm do 31mm	tak
	Cztery rozmiary wysokości: 0mm, +10mm, +20mm, +30mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Implantacja bezcementowa	tak
	Stop tytanu	tak
	Trzy długości trzpienia: 155mm proste, 195m proste /wygięte, 235mm wygięte	tak
	Średnica trzpienia: od 14mm do 28mm	tak
	Pozwala na uzyskanie stabilności osiowej i bocznej	tak
	Kształt stożka prostego lub anatomicznie wygiętego do promienia wewnętrznego kanału kości udowej, powierzchnia ukształtowana i dostosowana do maksymalnej sztywności kontaktu z kością	tak
	Opcjonalnie dostępność systemu typu PLASMA o długościach trzpieni 127mm proste,167mm proste/wygięte, 267mm (wygięte) w średnicy 11mm-26mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Bezcementowa	tak
	Tytanowa	tak
	Sferyczna	tak
	Pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną tytanową umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki zapewniającą wysoki współczynnik tarcia	tak
	Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami	tak
	Rozmiar zewnętrzny: 42mm -72mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Bezcementowa	tak
	Tytanowa	tak
	Sferyczna	tak
	Pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną tytanową umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki zapewniającą wysoki współczynnik tarcia	tak
	Dostępna w opcji otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami	tak
	Rozmiar zewnętrzny: 54mm--80 mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Zaślepka gwintu podajnika do panewki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Średnica: 6,5mm	tak
	Rozmiary: 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60 mm	tak
	Śruby gąbczaste	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Polietylenowa, corsslink	tak
	System zabezpieczenia rotacji w dnie panewki	tak
	Bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem	tak
	Rozmiar wewnętrzny: 28mm, 32mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa CoCr	tak
	Średnica: 28mm, 32mm, każda przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 9	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dostępne trzy rozmiary: 15mm, 20mm, 25mm	tak
	Tytanowy	tak
	Sferyczny	tak
	Pokryty przestrzenną, trójwymiarową okładziną tytanową umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację augmentu zapewniającą wysoki współczynnik tarcia	tak
	Do fiksacji za pomocą śrub	tak
	Rozmiar zewnetrzny: 46mm-66mm, skok co 4mm	tak
	Technika operacyjna przewiduje próbne plasowanie implantu za pomocą drutów Kirschnera	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dostępne cztery rozmiary: 8, 11,13,16 otworów	tak
	Stalowa	tak
	Wyposażona w zaślepki do mocowania kabli	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dostępne dwa rozmiary części bliższej płyty M i L	tak
	Zaczepiane na krętarz	tak
	Trzy długości w zakresie od 100mm do 210mm	tak
	Wyposażona w zaciskające mosty, ułatwiające zamocowanie kabla bezpośrednio w płycie - nie trzeba dodatkowych elementów mocujących kabel-płyta	tak
	Mocowana do kości linkami o średnicy 2,0mm	tak
	Możliwość dodatkowej stabilizacji płyty za pomocą śrub korowych o średnicy 4,5mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Stalowa linka pleciona ok 64cm długości	tak
	Średnica 1,6mm i 2,0mm	tak
	Stosowana jako cerklarz lub do mocowania płyt prostych i krętarzowych	tak
	Komplet składa się z linki zakończonej oliwką hamującą, spinki blokującej	tak
	Zestaw instrumentarium wyposażony w min. 3 urządzenia do naprężania kabli dynamometrycznych, klucz do zacisków, nożyce do cięcia kabli, pistolet do cięcia kabli, 2 prowadnice do kabli po kości kończyny.	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 13	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dostępne jako odrębny implant	tak
	Dostosowane do linek 1,6mm i 2,0 mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 14	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dostępne jako odrębny implant	tak
	Pasujące do płyt z poz. 10	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy. Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie jednego zestawu napędów (rymer, wiertarka, piła) umieszczonego w kontenerze sterylizacyjnym, dwóch akumulatorów oraz na zamówienie Zamawiającego konsolę do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.

	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 4					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x	x
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z PANEWKĄ TYPU ,,PRESS-FIT''.
1	Trzpień	szt.	60					1 kompletny zestaw	1 kompletny zestaw
2	Panewka	szt.	60
3	Głowa ceramiczna	szt.	60
4	Wkładka	szt.	60
TRZPIEŃ KRÓTKI PRZYNASADOWY
5	Trzpień	szt.	150					X	1 kompletny zestaw
6	Panewka	szt.	150
7	Głowa ceramiczna	szt.	150
8	Wkładka polietylenowa	szt.	150
9	Wkładka ceramiczna	szt.	10
10	Głowa	szt.	10
11	Panewka	szt.	10
SYSTEM REWIZYJNY – ZESTAW
12	Koszyk rekonstrukcyjny	szt.	10					1 komis	x
13	Panewka tantalowa	szt.	10
14	Wkładka	szt.	10
15	Łata do ubytku w dnie panewki	szt.	10
16	Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki skośny (lew/prawy)	szt.	10
17	Element rekonstrukcyjny tylnej kolumny panewki	szt.	10
18	Podkładka klinowa	szt.	10
19	Półkolisty element rekonstrukcyjny	szt.	10
20	Śruba śr. 6,5mm,dł. 20-60mm	szt.	60
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Standardowy	tak					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Kształt klina	tak
	Przekrój prostokątny	tak
	Struktura gąbczasta	tak
	Stop tytanu z dodatkiem niobu wzmagającego biozgodności	tak
	14 rozmiarów w zakresie długości 130mm-197 mm	tak
	Konus 12/14	tak
	Część dystalna zwężona	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz.2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Stożkowa	tak
	Wkręcana	tak
	Tytanowa	tak
	Samonarzynający się gwint na całej wysokości	tak
	Kąt skosu ściany panewki 15 stopni	tak
	Dno zaokrąglone	tak
	11 rozmiarów w zakresie od 46mm do 62mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Średnica 32mm	tak
	Trzy długości szyjki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Polietylen o podwyższonej gęstości	tak
	Dostępna w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną	tak
	Dno zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Krótki przynasadowy	tak
	Tytanowy	tak
	Bezkołnierzowy	tak
	Zmienna krzywizna przyśrodkowa	tak
	Kształt pozwalający zachować naturalną anatomię biodra	tak
	Cztery wersje kąta szyjkowego : 140,137, 129, 127 stopni	tak
	Po 14 rozmiarów dla każdej wersji	tak
	Offset dla każdej wersji min. 8mm	tak
	Przekrój trapezoidalny posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina	tak
	Zwężający się dystalnie ,pokryty napylaną próżniowo okładziną o rozwiniętej powierzchni	tak
	Konus w standardzie 12/14	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Panewka typu ,,press-fit’’	tak
	Tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo	tak
	Do wyboru panewka w wersji z 15 stopniowym nawisem	tak
	Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie	tak
	W rozmiarach śr. zew. Od min. 42mm do 68mm, ze skokiem co 2mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Średnica 32mm	tak
	Trzy długości szyjki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Polietylen o podwyższonej gęstości	tak
	Dostępna w wersji neutralnej i z kapą antyluksacyjną	tak
	Dno zabezpieczone tytanową płytką zapobiegającą kontaktowi polietylenu z kością	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z ceramiki Biolox Delta	tak
	Średnica 28mm, 32mm, 36mm, 40 mm	tak
	Trzy długości szyjki do wyboru Zamawiającego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Press-fit	tak
	Tytanowa	tak
	Po stronie zewnętrznej wypustki zwiększające o 80% powierzchnię kontaktu z kością	tak
	Rozmiary od 42mm do 64mm średnicy zewnętrznej, ze skokiem co 2 mm	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) dla poz. 12-20 - do 72h od zamówienia.
	2. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium) dla poz. 1-11. Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	3. Nieodpłatne użyczenie dwóch mobilnych zamykanych szaf do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	4. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów napędów (rymer, wiertarka, piła) na czas trwania umowy.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	6. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	7. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach od 1-4 i 5-11 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
	2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach 12-20 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 5					D10.251.35.C.2024
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWANA
1	Metalowa czasza bipolarna	szt.	100					4 szt.
2	Uniwersalny korek kanałowy wykonany z polietylenu, pasujący do wszystkich rozmiarów kanału.	szt.	160					5 szt.
Razem:
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym, dostosowanym do głów 28mm.	tak					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Średnica zewnętrzna czaszy w rozmiarach 42-58mm, ze skokiem co 2 mm przystosowana do głów 28mm.	tak
	Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący.	tak
	Wymagania Zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
	2.Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi przymiarowych do głowy (instrumentarium).
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 2 sztuki.
	4.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 6					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, BEZCEMENTOWA Z TRZPIEŃIEM PROSTYM UNIWERSALNYM
1	Trzpień uniwersalny	szt.	600					3	2
2	Głowa metalowa	szt.	160					3	2
3	Tzw. duża głowa	szt.	40					3	2
4	Głowa BIOLOX Delta 28 mm,32 mm,36mm	szt.	440					3	2
5	Adapter do głów typu BIOLOX	szt.	40					3	2
6	Panewka press-fit (otworowa, bezotworowa)	szt.	100					3	2
7	Panewka przestrzenna press-fit (otworowa, bezotworowa)	szt.	500					3	2
8	Wkładka z polietylenu (rozm. 22,2mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm,44mm)	szt.	500					3	2
9	Wkładka ceramiczna	szt.	20					3	2
10	Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej	szt.	300					3	2
11	Wkładka polietylenowa w rozmiarach od 36mm do 58mm antyluksacyjna	szt.	300					3	2
12	Zaślepka panewki	szt.	100					3	2
13	Wkręty do czaszy panewki	szt.	200					po 3 szt. z każdej długości	po 2 szt. z każdej długości
14	Ostrza do napędu-piły oscylacyjnej	szt.	1000					3	2
15	Ostrze do systemu Ezout	szt.	20					do zabiegu	do zabiegu
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Prosty proporcjonalny klin stożkowy	tak
	Stop tytanu	tak
	Części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem	tak					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne	tak
	Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach : 127 i 132 stopnie	tak
	Po 12 rozmiarów dla każdego kąta CCD	tak
	Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej	tak
	W wyposażeniu standardowym instrumentarium do dostępu DAA (podajniki do raszpli, komplet dedykowanych podważek)	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa CoCr	tak
	Średnica 22mm, 28mm, 32mm, każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa - CoCr	tak
	Średnicy 36mm,40mm,44mm	tak
	4 długości szyjki	tak
	Wysokopolerowana (technologia Lfit)	tak
	Przystosowana do wkładek polietylenowych	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Ceramiczna typu BIOLOX	tak
	Średnica 28mm, 32mm, 36mmm	tak
	3 długości szyjki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	pasujący do głów z poz. 4	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Bezcementowa sferyczna	tak
	Typu press-fit, press-fit wbudowany na obrzeżu panewki	tak
	Tytanowa	tak
	Pokryta hydroksyapatytem	tak
	Opcja pełna i otworowa	tak
	W wyposażeniu standardowym instrumentarium do dostępu DAA (podajniki i pobijaki do panewki w DAA, komplet dedykowanych podważek)	tak
	Średnica zewnętrzna od 42mm do 66 mm (skok co 2mm)	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Bezcementowa	tak
	Tytanowa	tak
	Sferyczna	tak
	(Pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną tytanową) Wykonana w technologii 3D, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki zapewniającą wysoki współczynnik tarcia	tak
	Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami	tak
	Rozmiar zewnętrzny od 42mm do 66mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i wyżarzanego (temp. 130°C) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowana nieradiacyjnie, w plazmie gazu	tak
	System zabezpieczenia rotacji w dnie panewki	tak
	Rozmiar wewnętrzny 22,2mm, 28mm, 32mm,36mm,40mm,44mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 9	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wkładka ceramiczna - alumina w kołnierzu chromokobaltowym, implantowana w czaszę tytanowej panewki bezcementowej	tak
	Posiada system zatrzaskowy, antyrotacyjny w dnie panewki	tak
	Bezokapowa	tak
	Rozmiary wewnętrzne: 28mm, 32mm, 36 mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wkładka chromokobaltowa implantowana w czaszę tytanowej panewki bezcementowej	tak
	Posiada system zatrzaskowy	tak
	Bezokapowa	tak
	Rozmiary wewnętrzne od 36mm do 58mm	tak
	Umożliwia zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, tzw. zapobieganie luksacji	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i wyżarzanego (temp. 130°C) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowana nieradiacyjnie, w plazmie gazu	tak
	Umożliwia zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej, tzw zapobieganie luksacji	tak
	Bezokapowa	tak
	Akceptuje głowy 22 mm, 28 mm	tak
	Rozmiary zewnętrzne od 36mm do 58mm	tak
	Przystosowana do głów metalowych i ceramicznych	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Zaślepka gwintu podajnika do panewki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 13	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Średnica 6,5mm	tak
	Rozmiary: 16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm	tak
	Śruby gąbczaste	tak					……...........................................
					podpis osoby upoważnionej
	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie pięciu zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie pięciu zestawów napędów (rymer, wiertarka, piła) umieszczonych w kontenerze sterylizacyjnym, ośmiu akumulatorów oraz na zamówienie Zamawiającego konsolę do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	3. Nieodpłatne użyczenie mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 4 sztuk.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	6.Pozycja 15 – ostrze, dostarczane do zabiegu.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment poz. 1-13 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
	2.Ostrza piły- muszą pasować do użyczonego napędu

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 7					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN* (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA, CEMENTOWA Z UŻYCIEM SIATKI METALOWEJ
1	Trzpień pierwotny	szt.	5
2	Trzpień rewizyjny długi	szt.	3
3	Głowa metalowa 22,2mm, 28mm, 32mm	szt.	8
4	Głowa metalowa 36mm,40mm,44mm	szt.	2
5	Głowa bipolarna	szt.	10
6	Panewka cementowana	szt.	5
7	Siatki metalowe	szt.	5
8	Wkręty do siatek	szt.	15
9	Korek do kanału	szt.	8
10	Cement 40g z antybiotykiem	szt.	15
11	Mieszalnik z podajnikiem duży do cementu	szt.	15
12	Kompletny jednorazowy system do płukania powierzchni stawowych (dwie końcówki do panewki, do kanału szpikowego)	szt.	15
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Implantacja cementowa	tak
	Trzpień stalowy, prosty, gładki, bezkołnierzowy, modularny	tak
	Zawsze z centralizerem	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie			W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Implantacja cementowa	tak
	Trzpień stalowy, prosty, gładki, bezkołnierzowy, modularny	tak
	Zawsze z centralizerem	tak
	Rozmiary długość: 200mm, 220mm, 240mm, 260mm	tak
	System rewizyjny cementowy stawu biodrowego, bazujący na rekonstrukcji ubytków kostnych poprze ubijanie gruzu kostnego mrożonego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa CoCr	tak
	Średnica 28mm, 32mm, każda w co najmniej 3 rozmiarach długości	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa CoCr	tak
	Średnica 28mm, 32mm	tak
	4 długości szyjki	tak
	Wysokopolerowana	tak
	Przystosowana do wkładek polietylenowych	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Ze skokiem co 1mm w rozmiarach od 42 do 56mm, następnie 58mm i 61mm	tak
	Uzbrojona w wewnętrzną wykładzinę polietylenową umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Cementowana panewka polietylenowa	tak
	Średnica wewnętrzna: 28mm, 32mm	tak
	Rozmiary: od 48mm do 60mm, skok co 2mm	tak
	Uzbrojona w spacery umożliwiające utworzenie równomiernego mankietu cementowego	tak
	Posiadająca znacznik RTG	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Stalowa siatka	tak
	5 modeli, do zastosowania w obrębie stawu biodrowego	tak
	Siatka do ściany przyśrodkowej panewki bocznego brzegu, anatomiczna siatka modelowana do bliższego odcinka kości udowej, trzonu kości udowej, siatki odbudowujące dno panewki, siatka płaska	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Różnej długości samogwintujące wkręty do siatek	tak
	Rozmiary: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm	tak
	Śruby o średnicy 3,5mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 9	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Korki pierwotne i rewizyjne polietylenowe do kanału szpikowego	tak
	Rozmiary: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Cement zawierający antybiotyk np.. Gentamycynę	tak
	Opakowanie: 40g	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	System do próżniowego mieszania składników kleju do endoprotez	tak
	Ręczny, jednorazowy, sterylnie pakowany	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Zestaw zasilany bateryjnie, bezprzewodowo	tak
	Umożliwia płukanie pulsacyjne	tak
	Jednorazowy, sterylnie pakowany komplet: pistolet + dreny	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie niezbędnych akcesoriów do aplikowania cementu w ilości jedna sztuka - jeżeli są wymagane - na czas trwania umowy.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment poz. 1-9 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 8					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa				EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x				x
1	Cement kostny z jednym antybiotykiem 40g- w op. 1szt.	op.	900					10 op.	10 op.
2	Cement kostny z jednym antybiotykiem 2 x 40g - w op. 1szt.	op.	300					10 op.	10 op.
3	Cement kostny z jednym antybiotykiem 20g- w op. 1szt.	op.	200					10 op.	10 op.
4	Cement z dwoma antybiotykami gentamycyną i klindamycyną 1 x 40g - w op. 1szt.	op.	200					10 op.	5 op.
5	Pojedynczy zestaw do próżniowego mieszania cementu z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 20g i 40 g zawierający spłaszczone dysze do mocowania endoprotez stawu kolanowego	szt.	900					10 szt.	10 szt.
6	Podwójny zestaw do próżniowego mieszania cementu z możliwością wymieszania cementu o gramaturze 20g lub 40 g zawierający dwie dysze do mocowania endoprotez stawu biodrowego	szt.	300					10 szt.	10 szt.
RAZEM

					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie akcesoriów do próżniowego mieszania cementu min. trzy komplety oraz dziesięć podajników cementu wielokrotnego użytku - jeśli takie są wymagane - na czas trwania umowy
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 9					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
SYSTEM PANEWKI REWIZYJNEJ STAWU BIODROWEGO
1	Panewka rewizyjna	szt.	50
2	Kosz rewizyjny	szt.	10
3	Śruba	szt.	50
4	Głowa metalowa	szt.	20
5	Wkładka polietylenowa	szt.	150
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Z otworami na śruby	tak
	Z porowatego tytanu przerastającego kością	tak
	Do wkładki zatrzaskowej	tak
	Rozmiar od 54mm do 76mm, w skokach co 2mm	tak			W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	W min. czterech rozmiarach	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa	tak
	Trzy średnice: 28mm, 32mm, 36mm, w min. czterech długościach szyjki	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4. Wykonawca dostarczy każdorazowo dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi,a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach od 1-5 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 10					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN *(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1.SYSTEM ADAPTERÓW DO REWIZJI ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO
1a	Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/14, 14/16.	szt.	60
1b	Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 7,5° i kąta CCD do 7,5°. Reduktory na stożki niestandardowe np. V40 -dostępne na zamówienie.	szt.	40
1c	Głowy metalowe 28mm,32mm,36mm, dostosowane do reduktorów stożka	szt.	60
1d	Głowy ceramiczne Biolox Delta 28mm i 32mm, 36mm, dostosowane do reduktorów stożka.	szt.	40
RAZEM

				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach od 1a-1d musi być ze sobą kompatybilny, pochodzący od jednego dostawcy
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 11					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa		EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x		x
1	Zestaw jednorazowego użytku do płukania pulsacyjnego – całkowicie jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem. Zestaw zasilany zewnętrznie prądem zmiennym 230V lub z wbudowanymi bateriami (do wyboru). Dwuelementowa budowa systemu płuczącego – trzon płuczący (elastyczny, giętki) oraz końcówka do ssania mogą być używane niezależnie. Zestaw zawiera min. rękojeść, przewód zasilający (lub baterie), dren odprowadzający, dren do podawania soli fizjologicznej oraz dwie końcówki (z mandrynem czyszczącym) – krótką do operacji w obrębie stawu kolanowego, panewki stawu biodrowego i stawu ramiennego, zintegrowaną z osłoną przeciw odpryskom, długość krótkiej końcówki: 11–15cm, długa końcówka dla kości udowej o długości 25–28cm. Całkowicie regulowany spust szybkości. System wolny od DEHP-ftalanu. Min. pulsacja na poziomie 800 pulsów/60sek., maksymalna szybkość przepływu: 1200ml/60sek., maksymalne ciśnienie przy dyszy: 70 PSI.	szt.	200					10 szt.	5 szt.
RAZEM

					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Wymagania Zamawiającego:
	1. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 12					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA NADGARSTKA
1	Endoproteza nadgarstka, mocowanie za pomocą gwintowanych implantów (trzpieni), wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych fosforanem wapnia - materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł. Elementy składowe:
1a	Panewka o śr. 15mm	szt.	10
1b	Głowa 4 rozmiary	szt.	10
1c	Śruba promieniowa 32mm-50mm	szt.	10
1d	Śruba śródręcza w 2 średnicach, w rozm. 45mm-70mm	szt.	10
RAZEM

					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) do 72h od zamówienia. Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

					..........................................
					Podpis osoby upoważnionej
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuki.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 13					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha ZASPA	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, CEMENTOWA, BIPOLARNA
1	Trzpień stalowy z dwoma wielkościami offsetu	szt.	300					2 kompletne linie implantów/ 2 ZESTAWY NARZĘDZI	2 kompletne linie implantów/ 2 ZESTAWY NARZĘDZI
2	Głowa metalowa	szt.	150
3	Głowa bipolarna	szt.	200
4	Panewka	szt.	120
5	Korek	szt.	150
6	Ostrza do napędu	szt.	150
7	Mieszalnik do cementu	szt.	200					5szt.	5szt.
8	Cement kostny bez antybiotyku 40 g- pakowany 1 x 40 g	szt.	200					5szt.	5szt.
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonany ze stopu stali	tak
	Cementowany	tak
	Bezkołnierzowy w dwóch płaszczyznach	tak
	Kształt klina	tak
	Zwężajacy się dystalnie	tak				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Spłaszczony	tak
	Samocentrujacy się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora)	tak
	Eurokonus 12/14 mm	tak
	Posiada jako opcję trzpienie o zwiększonej w stosunku do standardowej odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy endoprotezy (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki	tak
	Zapewnienie minimum 9 rozmiarów trzpienia	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa	tak
	Min. trzy długości szyjki i średnica głowy 22,2mm i/lub 28mm lub 32mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Bipolarna	tak
	Rozmiar od 41mm do 60mm, ze skokiem max. 2mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Polietylenowa, cementowana	tak
	Na głowę o średnicy 28mm lub 32mm	tak
	Rozmiar od 46mm do 60mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Polietylenowy	tak
	Do kanału szpikowego	tak
	Rozmiar od 8mm do 18mm	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie 4 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium) z podwójnie offsetowymi uchwytami do raszpli do dojścia przedniego. Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie 4 zestawów napędu ortopedycznego (rymer, wiertarka, piła oscylacyjna), czterech wymiennych akumulatorów oraz na zamówienie Zamawiającego konsolę do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	3. Nieodpłatne użyczenie mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	4. Nieodpłatne użyczenie niezbędnych akcesoriów do aplikowania cementu w ilości jedna sztuka - jeżeli są wymagane - na czas trwania umowy.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 2 sztuki.
	6. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment poz. 1-5 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
	2. Pozycja nr. 6 - ostrza muszą pasować do użyczonego napędu.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 14					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital św. Wojciecha ZASPA	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, CEMENTOWA, BIPOLARNA
1	Część udowa	szt.	150					1 kompletna linia implantów
2	Część piszczelowa	szt.	150
3	Wkładka polietylenowa	szt.	150
4	Ostrza do napędu - piły oscylacyjne i posuwisto-zwrotne	szt.	250
5	Cement kostny 40 g- pakowany 1 x 40 g	szt.	150
6	Mieszalnik do cementu	szt.	150
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
7	Część udowa	szt.	20					1 kompletna linia implantów
8	Część piszczelowa	szt.	20
9	Wkładka polietylenowa	szt.	20
10	Przedłużka prosta lub offsetowa	szt.	40
11	Podkładka do elementu udowego	szt.	40
12	Podkładka do elementu piszczelowego	szt.	40
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO O NISKIEJ ODPORNOŚCI UCZULENIOWEJ, PIERWOTNA,CEMENTOWA
13	Część udowa	szt.	3					1 kompletna linia implantów
14	Część piszczelowa	szt.	3
15	Wkładka polietylenowa	szt.	3
16	Ostrza do napędu - piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotne	szt.	9
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO, BEZCEMENTOWA
17	Udo bezcementowe	szt.	3					xxxxxxxxx
18	Piszczel bezcementowa	szt.	3					xxxxxxxxx
19	Wkładka	szt.	3					xxxxxxxxx
20	Przymiary	szt.	3					xxxxxxxxx
21	Modele kości	szt.	3					xxxxxxxxx
	ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
22	Udo bezcementowe	szt.	2					xxxxxxxxx
23	Piszczel bezcementowa	szt.	2					xxxxxxxxx
24	Wkładka	szt.	2					xxxxxxxxx
25	Ostrze typu trójpak (3 ostrza)	op.	2					xxxxxxxxx
26	Przymiary	szt.	2					xxxxxxxxx
27	Modele kości	szt.	2					xxxxxxxxx
RAZEM

	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z CoCr	tak
	Anatomiczna w 8 rozmiarach	tak				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Tytanowa	tak
	W 10 rozmiarach	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	O zwiększonej odporności na ścieranie	tak
	Mocowanie zatrzaskowe na całym obwodzie w wysokościach 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm, 23 mm	tak
	Wymagania zamawiającego do poz.17-21	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego.	tak
	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu stabilizowane witaminą E. Dostępne opcje CR i PS. Możliwość użycia wersji cementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej).	tak
	Komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana w minimum 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm,	tak
	Wkładka polietylenowa w minimum 5 grubościach mocowana do komponentu piszczelowego zawleczką.	tak
	Endoproteza PS: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm	tak
	Wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.	tak
	Przymiary i modele kości drukowane w oparciu o badane MRI lub CT.	tak
	Wymagania zamawiającego do poz. 22-27	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i pobocznej.	tak
	Komponent udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach.	tak
	Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach. Możliwość użycia wersji cementowej oraz wersji ze stopu TiNbN (antyalergicznej).	tak
	Wkładka stawowa polietylenowa w minimum 7 grubościach. Wkładka ruchoma poruszająca się swobodnie pomiędzy komponentem udowym i piszczelowym.	tak
	Komplet 3 ostrzy: oscylacyjne, posuwisto zwrotne i typu brush.	tak
	Przymiary i modele kości drukowane w oparciu o badane MRI lub CT.	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek. Powierzchnia protezy pokryta PMMA. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru: wszystkie cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. Możliwość zastosowania elementu udowego wykonanego ze stopu tytanu. Rzepka z trzema bolcami.
	2. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium) dla poz. 1 -6. Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	3. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) dla poz. 7 - 15 - do 72h od zamówienia.
	4. Nieodpłatne użyczenie elektronicznej szyny do CPM usprawniania stawu kostnego dla Oddziału Chirurgii Ortopedycznej na czas trwania umowy.
	5. Nieodpłatne użyczenie zestawu napędu ortopedycznego (wiertarka, piła oscylacyjna, piła posuwisto-zwrotna), trzech wymiennych akumulatorów oraz na zamówienie Zamawiającego konsolę do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	6. Nieodpłatne użyczenie niezbędnych akcesoriów do aplikowania cementu w ilości jedna sztuka - jeżeli są wymagane - na czas trwania umowy.
	7. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia.
	8. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	9. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 2 sztuki.
	Wymagania zamawiającego do pozycji 17-27
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) do 72h od zamówienia.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 2 sztuki.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
	2. Ostrza piły muszą pasować do użyczonych napędów.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 15					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO O NISKIEJ ODCZYNOWOŚCI UCZULENIOWEJ, PIERWOTNA CEMENTOWA
1	Komponent udowy lewy/prawy wykonany z CoCr	szt.	30
2	Komponent udowy lewy/prawy wykonany z ZrNb	szt.	30
3	Wkładka polietylenowa	szt.	55
4	Komponent piszczelowy lewy/prawy	szt.	55
5	Ostrze do piły	szt.	55
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO O NISKIEJ ODCZYNOWOŚCI UCZULENIOWEJ, REWIZYJNA
6	Komponent udowy lewy/prawy	szt.	10
7	Wkładka polietylenowa	szt.	10
8	Komponent piszczelowy lewy/prawy	szt.	10
9	Ostrze do piły	szt.	10
10	Trzpień udowy tytanowy długość 120mm, 160mm i 220mm	szt.	10
11	Trzpień piszczelowy tytanowy długość 120mm, 160mm i 220mm	szt.	10
12	Offset udowy 2mm, 4mm i 6mm	szt.	10
13	Offset piszczelowy 2mm, 4mm i 6mm	szt.	10
14	Podkładka udowa dystalna, tylna i łączona w kształcie L	szt.	10
15	Podkładka piszczelowa prostokątne lub całe połówki	szt.	10
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO
16	Komponent udowy lewy/prawy wykonany z CoCr	szt.	40
17	Komponent udowy lewy/prawy wykonany z ZrNb	szt.	40
18	Wkładka polietylenowa	szt.	80
19	Komponent piszczelowy lewy/prawy	szt.	80
20	Ostrze do piły oscylacyjnej i posuwisto- zwrotnej	szt.	100
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Trzy stopniowa zewnętrzna rotacja	tak
	Możliwość ustawienia rotacji w zakresie 0-6 stopni	tak
	Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie			W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku
	Trzy stopniowa zewnętrzna rotacja	tak
	Możliwość ustawienia rotacji w zakresie 0-6 stopni	tak
	Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Sterylizowana w ETO	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonany ze stopu tytanu	tak
	Gładko polerowany	tak
	Mechanizm zatrzaskowy dla wkładki	tak
	Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Anatomiczny	tak
	Wykonany z CoCr oraz ZrNb (wersja antyalergiczna)	tak
	Możliwość dołączenia trzpienia zabezpieczonego dwoma śrubami	tak
	Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia podkładek	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Półwiązana	tak
	Dostępna w 8 grubościach	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonany ze stopu tytanu	tak
	Gładko polerowany	tak
	Mechanizm zatrzaskowy dla wkładki	tak
	Możliwość dokręcenia podkładek	tak
	Możliwość dołączenia trzpienia zabezpieczonego dwoma śrubami	tak
	Anatomiczna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 16-17	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	dostępny w 7 rozmiarach	tak
	wyposażony w dwie płetwy antyrotacyjne, anatomiczny kłykeć	tak
	odchylenie w płaszczyźnie A/P- 10 stopni	tak
	kształt strzałkowy z anatomicznym skosem w części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 18	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Sterylizowana w ETO	tak
	modularna, w dostępnych grubościach 8,9,10 i 11 mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 19	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa	tak
	tytanowa lub w całości polietylenowa- do wyboru	tak
	dostępna w 6 rozmiarach	tak

	Wymagania Zamawiającego:

	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy(instrumentarium) dla poz. 1-5. Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.
	2. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) dla poz. 6 - 15 - do 72h od zamówienia.
	3. Nieodpłatne użyczenie zestawu napędu ortopedycznego (wiertarka, piła oscylacyjna, piła posuwisto-zwrotna), trzech wymiennych akumulatorów oraz konsoli do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	4. Nieodpłatne użyczenie jednej mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	6. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	7. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.

	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment w poz. 1-4, 6-15 i 16-19 musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
	2. Ostrza piły muszą pasować do użyczonych napędów.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 16					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x	x
ENDOPROTEZA PIERWOTNA KOLANA Z OPCJĄ ŚRÓDOPERACYJNEGO ROZBUDOWANIA DO REWIZJI
1	Element udowy cementowany PS/CR	szt.	340					2 kompletne linie implantów	1 kompletna linia implantów i napęd
2	Element udowy niecementowany PS/CR	szt.	400
3	Element piszczelowy cementowany	szt.	340
4	Element piszczelowy niecementowany	szt.	400
5	Element piszczelowy cementowany uniwersalny	szt.	48
6	Wkładka piszczelowa CR/PS/CS	szt.	600
7	Trzpienie stabilizujące cementowane	szt.	60
8	Taca piszczelowa polietylenowa PS/CS	szt.	60
9	Rzepka w wersji symetrycznej i niesymetrycznej	szt.	10
10	Element udowy rewizyjny	szt.	48
11	Wkładka piszczelowa TS	szt.	48
12	Trzpienie stabilizujące - tytan	szt.	50
13	Podkładki piszczelowe	szt.	40
14	Podkładki udowe	szt.	60
15	Augument do uzupełniania ubytków kostnych	szt.	20
16	Offsety – mimośródy	szt.	20
17	Ostrze jednorazowe do napędu	szt.	600
18	Cement z min. jednym antybiotykiem	szt.	450
19	Mieszalnik cementu	szt.	450
20	System płukania pulsacyjnego	szt.	300
21	System ochrony osobistej - sterylne ubranie jednokrotnego użytku zawierające: kaptur ochronny z wbudowanym systemem doświetlenia pola operacyjnego dla operatora oraz nawiewem wewnętrznym dla operatora i asystentów	kpl.	240					32 szt.	32 szt.
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni	tak
	Anatomiczny (prawy, lewy)	tak
	Z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda	tak				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku
	W 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego	tak
	W wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego PS/CR	tak
	Wersja cementowana	tak
	Wersja tylnoreferencyjna, dostępne instrumentarium do wersji przednioreferencyjnej	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni	tak
	Anatomiczny (prawy, lewy)	tak
	Z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda	tak
	W 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego	tak
	W wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego PS/CR	tak
	Wersja press-fit	tak
	Wersja tylnoreferencyjna, dostępne instrumentarium do wersji przednioreferencyjnej	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element piszczelowy uniwersalny (prawy, lewy)	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego	tak
	W 8 rozmiarach	tak
	cementowany	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element piszczelowy uniwersalny (prawy, lewy)	tak
	Wykonany ze stopu tytanu	tak
	W 8 rozmiarach	tak
	Niecementowany	tak
	press-fitowy	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element piszczelowy uniwersalny (prawy, lewy)	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego	tak
	W 8 rozmiarach	tak
	Cementowany	tak
	Uniwersalny - do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych, press-fitowych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne śródoperacyjnie w trakcie zabiegu pierwotnego kolana	tak
	Pełni rolę implantu piszczelwego uniwersalnego rewizyjnego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowana nieradiacyjnie, w plazmie gazu.	tak
	Trzy wersje: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL)	tak
	Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym	tak
	Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego.	tak
	w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm; w wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego	tak
	Wykonane z CoCr, do tzw. trudnych piszczeli	tak
	cztery rozmiary rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm, 15mm/50mm)	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu wysokousieciowanego	tak
	Element piszczelowy uniwersalny (prawy, lewy)	tak
	W 8 rozmiarach	tak
	Cementowany	tak
	W 4 wysokościach (9mm, 11mm, 13mm, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego	tak
	Pozwala na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta	tak
	Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 9	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Implant rzepki w całości wykonany z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie i wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu.	tak
	W opcji symetrycznej 5 rozmiarów	tak
	W opcji niesymetrycznej 5 rozmiarów	tak
	Cementowany	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w funkcjonalnym łuku zgięcia w zakresie 10-110 stopni	tak
	Anatomiczny (prawy, lewy)	tak
	Z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda	tak
	W 8 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr	tak
	Wersja cementowana	tak
	Mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych	tak
	Element udowy umożliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony posterior i distal	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z polietylenu wysokousieciowanego.	tak
	Wersja TS (z tylną stabilizacją), o zwiększonym związaniu - kontakt z elementem udowym	tak
	Geometria wkładki zapewnia poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym	tak
	Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego	tak
	W grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 31mm - od 9mm do 31mm (9 wysokości w 8 rozmiarach)	tak
	Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia	tak
	Dzięki swojej konstrukcji pozwala śródoperacyjnie na implantację do płyty piszczelowej pierwotnej w przypadku stwierdzenia niestabilności więzadłowej pacjenta w zgięciu czy w wyproście	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego rewizyjnego i piszczelowego uniwersalnego	tak
	Wykonane ze stopu tytanu	tak
	W długościach 100mm i 150mm oraz średnicach od 10mm do 25mm	tak
	Kontrolowana siła skrętu implant - implant, klucz dynamometryczny	tak
	Możliwość zastosowania tzw. extenderów, czyli przedłużaczy trzpieni o 25mm i 50 mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 13	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Podkładki pod element rewizyjny piszczelowy	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Występują jako połówkowe bloki o grubościach 5mm i 10mm	tak
	Mocowane za pomocą mechanizmu blokującego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 14	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Podkładki pod element rewizyjny udowy	tak
	Występują jako bloki dystalne o grubościach 5mm,10mm,15 mm	tak
	Występują jako bloki tylne o grubościach 5mm i 10mm	tak
	Mocowane za pomocą śruby	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 15	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Struktura 3D	tak
	Min. 5 rozmiarów symetrycznych augumentów piszczelowych	tak
	Min. 4 rozmiary asymetrycznych augumentów piszczelowych (P/L, przyśrodkowe/boczne)	tak
	Min. 6 rozmiarów symetrycznych augumentów udowych (P/L)	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 16	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Mimośrody umożliwiające zróżnicowanie osi zarówno w elemencie rewizyjnym piszczelowym jak i rewizyjnym udowym	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Rozmiary 2mm, 4mm, 6mm, 8mm	tak
	Kontrolowana siła skrętu implant - implant, klucz dynamometryczny	tak
	Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 17	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Jednorazowe ostrze do użyczanego napędu ortopedycznego w min. Dwóch szerokościach ostrzy. Długość ostrza w zakresie min. 90-110 mm. do wyboru zamawiającego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 18	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Cement zawiera a min. jeden antybiotyk : np. Gentamycynę	tak
	Opakowanie min. 40 g	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 19	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	System do próżniowego mieszania składników kleju do endoprotez	tak
	Ręczny, jednorazowy, sterylnie pakowany	tak
	Przeźroczysta misa mieszania umożliwiająca wizualną kontrolę na każdym etapie łączenia składników	tak
	Urządzenie wspomagające uzyskanie próżni	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 20	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Zestaw zasilany bateryjnie, bezprzewodowy	tak
	Umożliwia płukanie pulsacyjne	tak
	Jednorazowy, sterylnie pakowany komplet: pistolet + dreny	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie 5 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
	2. Nieodpłatne użyczenie dwóch mobilnych zamykanych szaf do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	3. Nieodpłatne użyczenie 5 zestawów napędów ortopedycznych (wiertarka, piła), umieszczonego w kontenerze sterylizacyjnym, osiem akumulatorów oraz na zamówienie Zamawiającego ładowarkę do akumulatorów na czas trwania umowy.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 17					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
ELEMENTY UŻYWANE DO ENDPOROTEZOPLASTYK REWIZYJNYCH STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
1	Rewizyjno/zawiasowy element udowy	szt.	10
2	Rewizyjno/zawiasowy element piszczelowy	szt.	10
3	Rewizyjno/zawiasowa wkładka piszczelowa, wkładka poresekcyjna	szt.	10
4	Rewizyjno/zawiasowy bloczek udowy – podkładka, augment	szt.	20
5	Rewizyjno/zawiasowa podkładka piszczelowa, augment	szt.	20
6	Rewizyjno/zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący (udo/piszczel w opcji cementowanej i bezcementowej	szt.	20
7	Rewizyjno/zawiasowy offset – mimośród	szt.	10
8	Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny	szt.	20
9	System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego uniemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu”	szt.	10
10	Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna	szt.	10
11	Poresekcyjny komponent udowy	szt.	8
12	Poresekcyjny komponent piszczelowy	szt.	8
13	Poresekcyjny element łączący, przedłużający	szt.	24
14	Trzpienie systemu poresekcyjnego cementowane	szt.	20
15	Trzpienie systemu poresekcyjnego niecementowane	szt.	20
16	Ostrze do piły	szt.	60
17	Poresekcyjny element krętarzowy, biodrowy	szt.	20
18	Głowa 22, 28, 32 mm	szt.	20
19	Wkładka dwumobilna antyluksacyjna w opcji cementowanej do dna panewki i presfitowej do panewki tytanowej, w rozmiarach od 44mm do 60mm, skok co 2mm	szt.	4
20	Cement z antybiotykiem	szt.	20
21	Mieszalnik cementu	szt.	20
22	System płukania pulsacyjnego	szt.	20
23	System ochrony osobistej - sterylne ubranie jednokrotnego użytku zawierające: kaptur ochronny z wbudowanym systemem doświetlenia pola operacyjnego dla operatora oraz nawiewem wewnętrznym dla operatora i asystentów	kpl.	120
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element kłykciowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej	tak
	Anatomiczny (prawy, lewy)	tak
	W 5 rozmiarach dla każdej ze stron	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr	tak
	Wersja cementowana	tak
	Mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych	tak
	Element udowy umożliwiający dokręcenie bloczków uzupełniających ubytki kostne od strony distal	tak			W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element piszczelowy uniwersalny (prawy/lewy)	tak
	Anatomiczny (prawy, lewy)	tak
	W 4 rozmiarach	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr	tak
	Wersja cementowana	tak
	Mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych	tak
	Element umożliwiający użycie bloczków uzupełniających ubytki kostne przy piszczeli	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonana z polietylenu	tak
	W 2 rozmiarach	tak
	5 grubości wkładki	tak
	Mocowana zatrzaskowo	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Podkładki pod element zawiasowy udowy	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Występują jako bloki dystalne o grubości 10mm	tak
	Do 5 rozmiarów elementu udowego, 5 rozmiarów podkładek	tak
	Mocowane za pomocą śruby	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Podkładki pod element rewizyjny piszczelowy	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Występują jako połówkowe bloki o grubościach 5mm i 10mm	tak
	Występują jako pełne bloki o grubościach 10mm	tak
	Mocowane cementem	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 6	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego zawiasowego	tak
	Wykonane ze stopu tytanu, press-fit	tak
	Wykonane z CoCr, cementowane	tak
	W długościach 80mm i 155mm	tak
	W średnicach od 11mm do 19mm (skok co 1mm, potem rozmiary 21mm i 23mm)	tak
	Kontrolowania siła skrętu implant - implant, klucz dynamometryczny	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi elemencie zawiasowym udowym	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Rozmiar 4mm	tak
	Kontrolowania siła skrętu implant - implant, klucz dynamometryczny	tak
	Za pomocą mimośrodowego elementu dystansującego (offsetu) determinuje się właściwie położenie komponentu i trzpieni w kanale szpikowym	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Mimośród umożliwiający zróżnicowanie osi elemencie zawiasowym udowym	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny	tak
	Kontrolowania siła skrętu implant - implant, klucz dynamometryczny	tak
	Za pomocą mimośrodowego elementu dystansującego (offsetu) determinuje się właściwie położenie komponentu i trzpieni w kanale szpikowym	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 9	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonane z polietylenu	tak
	Komplet 4 sztuki	tak
	Komplet uszczelek polietylenowych zabezpieczający przed kontaktem metal-metal w obrębie „zawiasu”	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Korki pierwotne i rewizyjne polietylenowe do kanału szpikowego	tak
	Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna	tak
	Wykonane z CoCr	tak
	Element łączący implant udowy z elementem rotacyjnym	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element kłykciowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej	tak
	Anatomiczny prawy, lewy	tak
	W 2 rozmiarach "S" i "Std"	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego	tak
	Mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych	tak
	Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku	tak
	Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym piszczeli w zależności od oceny śródoperacyjnej pacjenta	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element uniwersalny prawy/lewy	tak
	W 2 rozmiarach "S" i "Std"	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego CoCr	tak
	Mocowanie do kości elementu udowego oparte na trzpieniach śródszpikowych	tak
	Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku	tak
	Możliwe łączenie z elementem rewizyjno-zawiasowym lub poresekcyjnym uda w zależności od oceny śródoperacyjnej pacjenta	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 13	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Elementy przedłużające konstrukcję elementu udowego lub piszczelowego poresekcyjnego z trzpieniem	tak
	Rozmiary: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm	tak
	Odbudowuje trzon kości udowej lub piszczelowej w zależności od miejsca ubytku	tak
	Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 14	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego	tak
	Wykonane z CoCr, cementowane, gładkie, proste	tak
	O wymiarach średnica/długość: 8/102mm, 9/102mm, 10/102mm, 11/127mm, 13/127mm, 15/127mm, 17/127mm	tak
	Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 15	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Trzpienie śródszpikowe do elementu udowego i piszczelowego poresekcyjnego	tak
	Wykonane ze stopu tytanu, press-fit	tak
	W długości 125mm proste, 150mm wygięte, 200mm wygięte anatomicznie do łuku kanału kości udowej	tak
	W średnicach od 11mm do 19mm (skok co 1mm)	tak
	Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 16	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Jednorazowe ostrze do użyczanego napędu ortopedycznego w min. Dwóch szerokościach ostrzy. Długość ostrza w zakresie min. 90-110 mm. do wyboru zamawiającego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 17	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element uniwersalny prawy/lewy	tak
	W 2 rozmiarach: "Std" i krętarzowy	tak
	Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego	tak
	135 stopni kąta CCD	tak
	Mocowanie do kości elementu biodrowego oparte na trzpieniach śródszpikowych	tak
	Bezśrubowe, klinowe połączenie na stożku	tak
	Możliwość mocowania mięśni do komponentu krętarza	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 18	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Metalowa CoCr na stożek V40	tak
	Średnica 22mm, 28mm, 32mm, każda przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 19	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wkładka dwumobilna antyluksacyjna w opcji cementowanej do dna panewki i presfitowej do panewki tytanowej	tak
	Polietylenowa	tak
	Dzięki systemowi zatrzaskowemu jest implantem związanym z głową	tak
	W rozmiarach od 44mm do 60mm, skok co 2mm	tak
	Akceptuje głowy 22mm, 28mm, 32mm	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 20	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Cement zawiera antybiotyk: np. Gentamycynę	tak
	Opakowanie 41 g	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 21	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	System do próżniowego mieszania składników kleju do endoprotez	tak
	Ręczny, jednorazowy, sterylnie pakowany	tak
	System podwójnych łopatek mieszających	tak
	Przezroczysta misa mieszania umożliwiająca wizualną kontrolę na każdym etapie łączenia składników	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 22	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Zestaw zasilany bateryjnie, bezprzewodowy	tak
	Umożliwia płukanie pulsacyjne	tak
	Jednorazowy, sterylnie pakowany komplet: pistolet + dreny	tak
	Dostępny szereg końcówek roboczych, min. 6 rodzajów	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 18					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.		EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
PROTEZY BARKU URAZOWO – REKONSTRUKCYJNE,ODWRÓCONA, STAWU RAMIENNEGO
1	Endoproteza modularna stawu ramiennego
1a	Proteza połowicza rekonstrukcyjna – trzpień cementowy, długość od 88mm do 120mm, głowa z regulowanym offsetem, możliwość konwersji do protezy odwróconej	kpl.	2
1b	Proteza połowicza rekonstrukcyjna, trzpień bezcementowy, długość od 66mm do 94mm, głowa z regulowanym offsetem, możliwość konwersji do protezy odwróconej	kpl.	3
1c	Proteza odwrócona. Bezcementowy trzpień (możliwość zastosowania jako trzpień cementowy), taca do protezy odwróconej z niskim lub wysokim offsetem, lateralizujący wkład polietylenowy, część panewkowa składająca się z płytki bazowej w 2 średnicach, mocowanej 4 śrubami oraz sferycznej panewki z opcją offsetową, płytka bazowa z długim pegiem do zastosowania przeszczepu kostnego	kpl.	2
1d	Proteza odwrócona. Bezcementowy trzpień (możliwość zastosowania jako trzpień cementowy), taca do protezy odwróconej z niskim lub wysokim offsetem, lateralizujący wkład polietylenowy, część panewkowa składająca się z płytki bazowej w 2 średnicach, mocowanej 4 śrubami oraz sferycznej panewki z opcją offsetową	kpl.	5
2	Proteza barku urazowo-rekonstrukcyjna	kpl.	5
3	Komponent panewkowy do endoprotezy barku. Komponent panewkowy polietylenowy anatomiczny, sferyczny z mocowaniem w kształcie klina, dostępny w 3 rozmiarach	kpl.	5
4	Endoproteza barku cementowa, odwrócona	kpl.	5
5	Endoproteza stawu ramiennego bez trzpieniowa	kpl.	2
RAZEM
	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Proteza do mocowania cementowego	tak			W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Dostępna z 4 średnicami trzpienia: 6,5mm, 9mm, 12mm, 15mm, każdy z 4 kątami pochylenia głowy protezy od 125stopni do 140stopni	tak
	Min. 7 rozmiarów głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm, mniejsze i większe na specjalne zamówienie	tak
	Niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót aby uzyskać offset	tak
	Instrumentarium umożliwiające odtworzenie retrowersji pacjenta	tak
	Specjalna antyrotacyjna ,,płetwa'' w trzpieniu	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Proteza do mocowania cementowego	tak
	Dostępna z 3 średnicami trzpienia: 6,5mm, 9mm, 12mm	tak
	Min. 7 rozmiarów głowy protezy ze średnicami od 39mm do 50mm	tak
	Niecentryczne głowy protezy, umożliwiające mimośrodowy obrót aby uzyskać offset	tak
	Anatomicznie dopasowany trzpień protezy bez dodatkowych elementów centrujących	tak
	Wysokość głowy protezy związana z jej średnicą	tak
	Stały kąt pochylenia 130 stopni	tak
	Część przynasadowa spłaszczona dla lepszego mocowania guzków	tak
	Otwór w części przynasadowej umożliwiający poprzeczne umiejscowienie przeszczepu kostnego uzyskanego ze specjalnego przyrządu z głowy kości ramiennej	tak
	Część przynasadowa porowata pokryta HA z wypolerowanym fragmentem w części przyśrodkowej dla bezpiecznego mocowania nici	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Proteza do mocowania cementowego	tak
	Składająca się z trzpienia z 4 średnicami odpowiednio - 6,5mm, 9mm, 12mm,15mm, o długości 100mm, opcjonalnie: 150mm, 180mm, 210mm	tak
	Wkręcane przynasadowe części ramienne dostępnej w 2 średnicach	tak
	Lateralizowanego polietylenowego wkładu ramiennego, dostępnego w 2 średnicach i 3 wysokościach, odpowiednio 6mm, 9mm, 12mm,	tak
	Elementu panewkowego pokrytego HA mocowanego 4 śrubami (min. 2 blokowane z 30 stopniowym zakresem ruchomości w każdym kierunku, długości od 18mm do 45mm)	tak
	Sferycznej panewki dostępnej w 2 średnicach odpowiednio 36mm i 42mm	tak
	Możliwość użycia ,,specera'' lateralizującego	tak
	Wymagania Zamawiającego do poz. 5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Endoproteza dwuczęściowa typu press-fit mocowana na niskoprofilowym kołnierzu, zakończonym potrójną płetwą, kołnierz dostępny w minimum 3 rozmiarach	tak
	Głowa w minimum 9 rozmiarach	tak
	Możliwość zastosowania komponentu panewkowego	tak
	Kołnierz i płetwa pokryta powłoką o dużej porowatości umożliwiające szybki przerost kości	tak
	Płaski niskoprofilowy kołnierz ze specjalnymi otworami pod dedykowany instrument do minimalnego wycięcia kości przy rewizji	tak

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
	3. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_19
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 19					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalog.	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO
1	Udo	sztuk	30					1 kompletna linia implantów
2	Piszczel	sztuk	30
3	Wkładka	sztuk	30
4	Ostrze	sztuk	30
5	Cement	sztuk	30
6	Mieszalnik	sztuk	30
7	Puls lavage	sztuk	30
	ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA, REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
8	Element udowy	sztuk	3					xxxxxxxx
9	Element piszczelowy	sztuk	3					xxxxxxxx
10	Wkładka	sztuk	3					xxxxxxxx
RAZEM

	Wymagania graniczne Zamawiającego do pozycji 1-7:
	1. Nieodpłatne użyczenie 1 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3. Nieodpłatne użyczenie mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuki.

	Wymagania graniczne Zamawiającego do pozycji 8-10:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) – do 72h od zamówienia.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuki.

	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1-7	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 12 rozmiarach lewych i 12 prawych. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2mm w płaszczyźnie A/P.	tak
	Część piszczelowa tytanowa o kształcie anatomicznym w 9 rozmiarach lewych i 9 prawych.	tak
	Wkładki typu CR,PS,MC i UC, wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie witaminą E,mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach. Wysokość wkładek w zakresie od 10mm do 14mm w skoku rozmiarowym co 1mm.	tak
	Ostrze do piły oscylacyjnej	tak
	Cement 1 x 40g.	tak
	Mieszalnik pojedynczy do cementu.	tak
	Jednorazowy elektryczny system do płukania kości pulse lavage	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 8-10	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Element udowy z chromokobaltu, anatomiczny w 4 rozmiarach. Zawias zmontowany fabrycznie. Możliwość zastosowania trzpieni oraz augmentów Zimmer LCCK protezy rewizyjnej.	tak
	Element piszczelowy z chromokobaltu, uniwersalny, modularny, w 5 rozmiarach. Możliwość zastosowania trzpieni oraz augmentów Zimmer LCCK protezy rewizyjnej.	tak
	Wkładka typu mobile bearing, w grubościach: 12,14,17,20,23,26mm	tak

						.......................................
						podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_20
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
CZĘŚĆ NR 20 ENDOPROTEZA STAWU RAMIENNO- ŁOPATKOWEGO						Zał. 1 do SWZ
L.p.	Asortyment	Jedn. miary.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	nr katalogowy					EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO
1.	Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego	*	*	*	*	*	*
1.1	Trzpień bezcementowy	szt.	110
1.2	Trzpień cementowany	szt.	8
1.3	Trzpień rewizyjny bezcementowy, cementowany	szt.	4
	Trzpień resekcyjny cementowany	szt.	4
	Augment resekcyjny do trzpienia resekcyjnego	szt.	6
1.4	Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony	szt.	100
1.5	Glenosfery PE 40,44 mm.	szt.	40
1.6	Łącznik	szt.	40
1.7	Glenosfery 36mm	szt.	20
1.8	Wkładka odwrócona PE	szt.	20
1.9	Wkładka odwrócona , lateralizująca PE do glenosfery 40, 44	szt.	10
1.10	Wkładka odwrócona , retencyjna do glenosfery 36	szt.	10
1.11	Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna	szt.	40
1.12	Przedłużenie do systemu odwróconego +9	szt.	10
1.13	Panewka metal Back	szt.	70
1.14	Śruba	szt.	148
1.15	Głowa metal 40-54mm	szt.	50
1.16	Adapter	szt.	50
1.17	Wkład PE do panewki	szt.	10
1.18	Panewka metal back rewizyjna	szt.	4
1.19	Peg modularny do panewki rewizyjnej	szt.	4
1.20	Wkładka do panewki rewizyjnej	szt.	4
1.21	Panewka TT 360 beastplate	szt.	6
2	Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego.	*	*	*	*	*	*
2.1	Element beztrzpieniowy TT	szt.	10
2.2	Adapter standard lub ecentryczny	szt.	5
2.3	Wkładka reverse	szt.	5
2.4	Głowa metal 40-54mm	szt.	5
2.5	Panewka metal Back	szt.	10
2.6	Śruba	szt.	20
2.7	Wkład PE do panewki	szt.	5
2.8	Glenosfery PE 40,44 mm.	szt.	5
2.9	Łącznik	szt.	5
2.10	Celowniki wykonywane na zamówienie pod konkretnego pacjenta	szt.	1
RAZEM

	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	1. Trzpienie cementowe w rozmiarach 10-20 mm., dł.80 mm.	tak
	2. Trzpienie bezcementowe w rozmiarach 14-24 mm. dł. 80 mm.	tak
	3. Trzpienie mini w rozmiarach 11-13 mm., dł. 60 mm.	tak				W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	4. Trzpienie rewizyjne cementowe lub bezcementowe o dł. 150 mm., 180 mm. lub 210 mm, do wyboru	tak
	5. Przekroje trzpieni rewizyjnych od 13 mm. do 16 mm.	tak
	6. Trzpienie do dużych resekcji w rozmiarach 7 mm. lub 10 mm. do wyboru oraz długościach od 50 mm. do 80 mm.- do wyboru z augmentem poresekcyjnym w rozmiarach od 20 mm. do 50 mm. -do wyboru	tak
	7. Element proksymalny- z otworami lub wydłużonymi płetwami	tak
	8. Element proksymalny odwrócony - w trzech opcjach- HA, trauma, do inwersji- z możliwością przedłużenia o 9 mm.	tak
	9. Głowa- wykonana z tytanu w rozmiarach od 40 mm do 54 mm. - do wyboru lub chromo- kobaltu w rozmiarach od 42 mm. do 54 mm. - do wyboru	tak
	10.Adaptery- neutralne, centryczne	tak
	11. Wkładki do systemu odwróconego- polietylenowe o śr. 36 mm. w 6 opcjach- do wyboru	tak
	12. wkładki metalowe lub ceramiczne o śr. od 40 mm. do 44 mm. -w 5 opcjach- do wyboru	tak
	13. Glonosfery tytanowe lub chromowo- kobaltowe w 4 opcjach- do wyboru ( standard, mały- neutralne lub centryczne)	tak
	14. Glonosfery polietylenowe o śr. 40 mm. lub 44 mm. - do wyboru	tak
	15. Panewka rewizyjna cementowana w 5 opcjach	tak
	16. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem hydroksyapatytem	tak
	17. Wkładka polietylenowa w 4 opcjach.	tak
	18. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach	tak

	Wymagania Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	1. Głowa- wykonana z tytanu w rozmiarach od 40 mm do 54 mm. - do wyboru lub lub chromo- kobaltu w rozmiarach od 42 mm. do 54 mm. - do wyboru	tak
	2. Adaptery- w 3 rozmiarach	tak
	3. Wkładka do protezy odwróconej metalowa	tak
	4. Glonosfery tytanowe lub chromowo- kobaltowe w 4 opcjach- do wyboru ( standard, mały- neutralne lub centryczne)	tak
	5. Glonosfery polietylenowe o śr. 40 mm. lub 44 mm. - do wyboru	tak
	6. Panewka rewizyjna cementowana w 5 opcjach	tak
	7. Element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatym tytanem hydroksyapatytem	tak
	8. Wkładka polietylenowa w 4 opcjach.	tak
	9. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach	tak

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
	2. Nieodpłatne użyczenie mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	3. Nieodpłatne użyczenie zestawu napędu ortopedycznego (wiertarka,piła oscylacyjna), trzech wymiennych akumulatorów oraz konsoli do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.
	4. Instrukcje w języku polskim w ilości 1 szt. dostarczone wraz z pierwszą dostawą.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	6. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					3. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					4. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					5. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					6. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					7. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					8. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					9. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					10. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					11. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					12. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					13. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					14. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					15. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					16. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					17. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					18. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					19. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					20. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					21. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					22. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					23. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					24. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					25. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					26. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					27. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					28. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					29. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					30. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					31. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					32. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					33. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.					34. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc_nr_21
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 21					Zał. 1 do SWZ
L.p.	Asortyment	j.m	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto (zł)	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalogowy	EAN/GTIN* (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
1	Endoproteza związana składająca się z części ramiennej, części łokciowej i pinu łączącego. Część ramienna wykonana z tytanu, w 6 rozmiarach, uniwersalna o przekroju trójkątnym zapewniającym stabilność antyrotacyjną z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej. Część łokciowa tytanowa, w 5 rozmiarach anatomiczna, o przekroju prostokątnym, elementy metalowe endoprotezy pokryte warstwą ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość zastosowania wersji z przedłużoną flanszą w części łokciowej i ramiennej. Cement kostny 2 x 40g.	sztuk	8
	Wymagania Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ) -do 72h od zamówienia. .
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą 2 egz. materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi,wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

					.........................................
				podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_22
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….							Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 22						D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalog.			EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x			x
ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
1	Trzpień modularny do bioder dysplastycznych, wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów;przekrój 13-26mm, długość 87-100mm oraz część dystalna w 2 długościach 140mm(śr.16-18mm) i 200mm(śr.19-26mm). Element proksymalny ze stopu tytanu,modularny,dwie opcje CCD 125 i 135 stopni;cztery offsety dla każdego kąta;długość 41-48mm;mocowany śrubą po założeniu trzpienia.	sztuk	30
2	Głowa ceramiczna Biolox Delta 28,32,36,40mm; dla rozmiarów 28 i 32- 2 długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 - 4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28 i 36 mm.	sztuk	80
RAZEM

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu – do 72 h od zamówienia (instrumentarium)						W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3.Wykonawca dostarczy z dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc_nr_23
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….							Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 23						D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalogowy			Komis	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x			x	x
1	Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach,powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni)w wersji lateralizowanej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach z kątem CCD o wartości 126 stopni)oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni), stożek 12/14.	szt.	60					1 kompletna linia implantów
2	Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa,typu press-fit, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania śrubami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od 40 do 68mm.Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej.	szt.	10
3	Panewka dwumobilna bezcementowa, wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta tytanem oraz hydroksyapatytem, gładko polerowana wewnętrznie w rozmiarach od 43 do 67mm ze skokiem co 2mm, z uchwytami do dodatkowej stabilizacji śrubami jak również z otworami na dodatkowe kołki mocujące.	szt.	10
4	Panewka dwumobilna cementowa, wykonana ze stali nierdzewnej, gładko polerowana wewnętrznie, powierzchnia panewki polerowana ze specjalnym ożebrowaniem działającym antyrotacyjnie, w rozmiarach od 43mm do 63mm ze skokiem co 2mm.	szt.	80
5	Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28,32,36mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.	szt.	20
6	Wkład polietylenowy umożliwiający zatrzaśnięcie głowy w rozmiarach 22mm (panewki 43 i 45) i 28mm (panewki 47 do 67).	szt.	80
7	Głowy wykonane ze stopu CoCr o średnicy 28mm,32mm,36mm w 5 długościach	szt.	80
8	Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicy 32mm,36mm,w 3 długościach.	szt.	20
9	Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28mm,32mm,36mm w 5 długościach.	szt.	10
10	Zaślepka centralna wkręcana, boczne wbijane.	szt.	70
11	Śruby o długościach od 15 do 50mm (co 5mm).	szt.	70
12	Ostrze do napędu	szt.	70					5szt.
13	Kołki o długości 13mm, śruby mocujące o średnicy 4,5mm, w długościach 40,44,48,52,55,60mm.	szt.	50					5szt.
Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). Narzędzia zapakowane w kontenery sterylizacyjne oznaczone nazwą systemu operacyjnego.						W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2. Nieodpłatne użyczenie mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	3. Nieodpłatne użyczenie kompletnego napędu pozwalającego na wykonanie procedury (wiertarka, piła i niezbędne końcówki),min. 2 szt. akumulatorów wraz z opakowaniami sterylizacyjnym ( jeżeli jest wymagane), konsolę do ładowania akumulatora- na czas trwania umowy.
	4. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	5. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 2 sztuk.
	Wymagane parametry:
	1. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi do siebie pasować.

						.......................................
						podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					Zał. 1 do SWZ
	CZĘŚĆ NR 24					D10.251.35.C.2024
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.		EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x		x
1	Trzpień bezcementowy typu Wagner, monoblok, wykonany ze stopu tytanu, o średnicy od 13mm do 24mm ze skokiem co 1mm, trzpień dostępny w dwóch kątach CCD 125 i 135 stopni. Konus 12/14.	sztuk	20
2	Trzpień bezcementowy rewizyjny typu Wagner, monoblok, wykonany ze stopu tytanu, o średnicy od 14mm do 25mm ze skokiem co 1mm, trzpień dostępny w czterech długościach od 190mm do 305 mm, kąt CCD 135 stopni. Konus 12/14.	sztuk	10
RAZEM
	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium)- do 72h od zamówienia.					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3.Wykonawca dostarczy z dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_25
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 25					Zał. 1 do SWZ
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	nr katalogowy	Komis	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO JEDNOPRZEDZIAŁOWA
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x
1	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego: modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z :-część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach , z przynajmniej 3 punktami zakotwiczenia w przyciętej kości piszczelowej. Powierzchnia komponentu napylona PMMA od strony styku z kością. Część udowa anatomiczna po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego cementowana , wkładki polietylenowe o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm. mocowane zatrzaskowo . Endoproteza typu high-flexion; musi umożliwiać zgięcie stawu minimum 155 stopni. Instrumentarium dostosowane do technik małoinwazyjnych zarówno zewnątrz jak i wewnątrzszpikowych. System musi umożliwiać równoległe prowadzenie cięć końców stawowych udowego i piszczelowego. / System musi umożliwiać zaopatrzenie obu przedziałów stawu kolanowego, przyśrodkowego oraz bocznego.	xxxxx					1 kompletna linia implantów
1a	Część piszczelowa	sztuk	150
1b	Część udowa	sztuk	150
1c	Wkładka piszczelowa	sztuk	150
1d	Ostrza do pił pasujące do bloków tnących, oscylacyjne i posuwisto-zwrotne	sztuk	150
RAZEM

	Wymagania zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
	2. Nieodpłatne użyczenie zestawu napędu ortopedycznego (wiertarka, piła oscylacyjna, piła posuwisto- zwrotna),w kontenerze sterylizacyjnym, trzech wymiennych akumulatorów oraz konsoli do ładowania akumulatorów na czas trwania umowy.					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	3. Nieodpłatne użyczenie mobilnej zamykanej szafy do przechowywania zdeponowanych implantów na czas trwania umowy.
	4.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	5.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 szt.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_26
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 26					Zał. 1 do SWZ
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	nr katalogowy	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit, wykonana w technologii Trabecular Tytan- trójprzestrzenna. Panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 76mm (co 2 mm). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu, z otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji. Posiadaja uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożliwający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Centralny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji.	sztuk	10
2	Panewka rewizyjna typu press-fit ,, Trabecular- trójprzestrzenna'' w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności.	sztuk	10
3	Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu.	sztuk	10
4	Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0*, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5	sztuk	20
5	Wkładka metalowa dwumobilna 40, 42mm.	sztuk	24
6	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L )	sztuk	40
7	Głowa dwumobilna polietylenowa 40, 42mm. do głów metalowych 22 i 28mm.	sztuk	30
8	Śruby korowe	sztuk	80
	SPACER STAWU BIODROWEGO KOMPLET: FORMA SPACERA, CEMENT O NISKIEJ GĘSTOŚCI, CEMENT O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI, MIESZALNIK
9	Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji.	sztuk	40
10	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji. / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	sztuk	80
11	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Gentamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	sztuk	40
12	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	sztuk	40
	SPACER STAWU RAMIENNEGO KOMPLET: FORMA SPACERA, CEMENT O NISKIEJ GĘSTOŚCI, CEMENT O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI, MIESZALNIK
13	Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu ramiennego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gęstości 2x 40 g	sztuk	10
14	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	sztuk	10
15	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	sztuk	5
16	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	sztuk	2
	SPACER KOLANOWY KOMPLET: FORMA SPACERA, CEMENT O NISKIEJ GĘSTOŚCI, CEMENT O ŚREDNIEJ GĘSTOŚCI, STRZYKAWKA, MŁYNEK
17	Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umożliwiające wykonanie odlewu elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwość uzyskania odlewu elementu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm).	sztuk	30
18	Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacji. / Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	sztuk	40
19	Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótka faza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni	sztuk	40
20	Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g); Filtr węglowy pochłaniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny	sztuk	20
Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium)- do 72h od zamówienia.					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 szt.
	Wymagania zamawiającego do pozycji od 9-20 :
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie					..........................................
	Sterylny					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_27
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 27 PŁYTA DO ZESPOLEŃ OKOŁOPROTEZOWYCH					Zał. 1 do SWZ
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)		x
I	PŁYTY TYTANOWE DO LECZENIA ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
1	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.	sztuk	5
2	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.	sztuk	5
3	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)	sztuk	5
4	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.	sztuk	5
5	Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm i korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm.	sztuk	5
II	ŚRUBY DO PŁYT
1	tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)	sztuk	20
2	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)	sztuk	20
3	śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)	sztuk	20
4	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)	sztuk	20
5	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm)	sztuk	20
6	tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)	sztuk	20
7	tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)	sztuk	50
8	oczko do kabla blokowane	sztuk	10
9	oczko do kabla nieblokowane	sztuk	10
10	kabel średnica 1.8 długość 914	sztuk	10
11	kabel średnica 1.8 długość 635	sztuk	10
12	zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm	sztuk	20
13	Spacer 1, 2 lub 3 mm	sztuk	3
14	Pusta śruba	sztuk	5
RAZEM

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) -do 72h od zamówienia. .
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.				..........................................
	3.Wykonawca dostarczy z dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.				podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

	W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.

## Część_nr_28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 28					Zał. 1 do SWZ
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
	IMPLANTY DO LECZENIA WAD ROZWOJOWYCH W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Płytki mostkowo- żebrowe	sztuk	2
2	Płytki poprzeczne pojedyncze	sztuk	4
3	Płytki poprzeczne podwójne	sztuk	4
4	Blokery płytek poprzecznych	sztuk	12
5	Blokery płytek kątowych	sztuk	14
Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi (instrumentarium) na czas trwania zabiegu – do 72h od zamówienia.					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 sztuka.

	Wymagania Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonane z tytanu	tak
	Długość do wyboru zamawiającego w zakresie 180 - 400 mm	tak
	Grubość płytki max. 3,0 mm	tak
	Możliwość mocowania na min. 3 wkręty korowe	tak
	mocowana pod płytką mostkowo- żebrową	tak

	Wymagania Zamawiającego do poz. 2 i 4	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wykonane z tytanu	tak
	Długość do wyboru zamawiającego w zakresie 60-80 mm z możliwością mocowania kątowego płytki mostkowo-żebrowej ( 0,10 i 20 stopni)	tak
	Rozstaw dla płytek podwójnych w zakresie 15-35 mm. do wyboru zamawiającego	tak
	Mocowana na płytce mostkowo- żebrowej	tak
					..........................................
	Wymagania Zamawiającego do poz. 3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie		podpis osoby upoważnionej
	Wykonane z tytanu	tak
	Długość do wyboru zamawiającego w zakresie 45-55 mm dla płytki pojedynczej oraz 60-80 mm dla płytki podwójnej	tak
	Rozstaw dla płytek podwójnych w zakresie 15-35 mm do wyboru zamawiającego	tak

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_29
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 29					Zał. 1 do SWZ
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	nr katalogowy	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym::trzpień cementowany, trzpień bezcementowy	sztuk	3
2	Część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14.	sztuk	3
3	Część łącząca pokryta okładziną srebra	sztuk	3
4	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji	sztuk	6
5	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm	sztuk	6
6	Siatka wykonana z włókna PET ( polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich	sztuk	3
7	Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.	sztuk	3
8	Głowa o średnicy 28mm,32mm,36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki.	sztuk	3
9	Korek polietylenowy do kanału kości w 2 rozmiarach (mały i duży) w kształcie rozety, z ruchomymi skrzydełkami dopasowującymi się do rozmiaru kanału.	sztuk	3
	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ REWIZYJNA
10	Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym:trzpień cementowany,trzpień bezcementowy	sztuk	1
11	Odcinek bliższy kości udowej rewizyjny z powłoką srebra	sztuk	1
12	Część łącząca pokryta okładziną srebra	sztuk	1
13	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji	sztuk	2
14	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm	sztuk	2
15	Siatka wykonana z włókna PET ( polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich	sztuk	1
16	Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm.	sztuk	1
17	Głowa o średnicy 28mm,32mm,36mm wykonana ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną (TiN) w 5 długościach szyjki.	sztuk	1
	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ
18	Część udowa anatomiczna, prawa,lewa, pokryta okładziną srebra.	sztuk	1
19	Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym:trzpień cementowany, trzpień bezcementowy.	sztuk	1
20	Część łącząca pokryta okładziną srebra	sztuk	1
21	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji	sztuk	2
22	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm	sztuk	2
23	Zamek łączący element udowy z piszczelowym	sztuk	1
24	Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB	sztuk	1
25	Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej, wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve.	sztuk	1
26	Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra.	sztuk	2
27	Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra.	sztuk	1
28	Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6mm.	sztuk	2
29	Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11,13,15,17,19mm, w długościach 125,150,200,250mm oraz bezcementowy o średnicy 12,14,16,18,20,22,mm, w długościach 125,150,200,250mm,	sztuk	1
30	Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich	sztuk	1
	ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO MODULARNA ZWIĄZANA
31	Element udowy anatomiczny kłykciowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Wersja cementowana i bezcementowa.	sztuk	5
32	Element piszczelowy w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonany ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augmentów i sleeve. Wersja cementowana i bezcementowa.	sztuk	5
33	Wkładka polietylenowa dostosowana do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB	sztuk	5
34	Zamek łączący element udowy z piszczelowym	sztuk	5
35	Adapter offsetu uniwersalny udowy i piszczelowy od 0 do 6mm.	sztuk	10
36	Trzpień uniwersalny udowy i piszczelowy cementowany o średnicy 11,13,15,17,19mm, w długościach 125,150,200,250mm oraz bezcementowy o średnicy 12,14,16,18,20,22,mm, w długościach 125,150,200,250mm,	sztuk	10
37	Augment udowy dystalny z powłoką srebra	sztuk	10
38	Augment udowy tylny z powłoką srebra	sztuk	10
39	Augment piszczelowy jednostronny z powłoką srebra	sztuk	10
40	Augment piszczelowy obustronny z powłoką srebra	sztuk	5
41	Stożki uzupełniające udowe metafizjalne (slevve) w 4 rozmiarach, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości udowej (Cony) anatomiczne, (prawy, lewy), w 4 rozmiarach i wysokościach 30,40,50mm dla każdej strony, tytanowe porowate wykonane techniką 3D.	sztuk	5
42	Stożki uzupełniające piszczelowe metafizjalne (sleeve) w 4 rozmiarach, oraz z wbudowanymi augmentami 5 i 10mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D lub stożki uzupełniające ubytki nasady kości piszczelowej (Cony) w 4 rozmiarach i wysokościach 20,30mm i schodkowe (prawe,lewe)w 4 rozmiarach i wysokości 30mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D.	sztuk	5
	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU KOŚCI UDOWEJ
43	Trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym:	sztuk	1
44	Część diafizjalana pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w heksagonalny element trzpieniowy o dł. 100mm	sztuk	1
45	Część łącząca do części diafizjalana pokryta okładziną srebra	sztuk	1
46	Część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie do wysokości resekcji.	sztuk	2
47	Śruba łącząca ze skokiem co 20mm	sztuk	1
48	Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10 stopniowym kołnierzem antyluksacyjnym, o śr. wewnętrznych 28mm, 32mm,36mm.	sztuk	3
Razem

	Wymagania zamawiającego:
	1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium) - do 72h od zamówienia. .					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą instrukcje w języku polskim w ilości 1 szt.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 30					Zał. 1 do SWZ
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalog.			EAN/GTIN* (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
	ZESTAW DO OPTYKI NADGARSTKA DLA DZIECI
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x			x
1	Optyka artroskopowa 30 stopni, średnica 1,9mm x długość 58mm.	sztuk	1
2	Kaniula artroskopowa, dwa zawory
3	Obturator tępy z rękojeścią
4	Kontener sterylizacyjny do optyki	sztuk	1
5	Haczy artroskopowy, wymiary 71mm x 3,4mm	sztuk	1
6	Światłowód uniwersalny, wymiary 3,5cm x 274cm	sztuk	1
Razem

		W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
					.......................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_31
			FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….								D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 31							Zał. 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa /Producent	Numer katalogowy	Komis WCO	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa		EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x
1	Endoprotezy silikonowe, okrągłe, teksturowane	sztuk	40					6 szt.	4szt.
2	Endoprotezy o kształcie profilowanym	sztuk	500					6 szt.	10szt.
3	Ekspandery anatomiczne teksturowane	sztuk	80					6 szt.	2szt.
4	Sizery silikonowe o profilu anatomicznym	sztuk	40					6 szt.	2szt.
5	Sizery okrągłe silikonowe	sztuk	32					6 szt.	10szt.
6	Ubranka uciskowe	sztuk	40					10 szt.	5szt.
Razem
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.1	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	Wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy I stopień spoistości żelu
	Okrągłe
	Co najmniej w 2 profilach( średni,wysoki)
	Objętość 150-765ml
	Bariera antydyfuzyjna-zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
	Powłoka teksturowana
	tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm
	głębokość porów tekstury ( wysokość) 40-100 µm
	regularna dystrybucja porów tekstury
	Ważność produktu minimum 4 lata
	Gwarancja bezterminowa
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.2	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	Wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy III stopień spoistości żelu
	9 różnych kształtów
	Objętość 180-775ml
	Bariera antydyfuzyjna-zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
	Powłoka teksturowana
	tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm
	głębokość porów tekstury ( wysokość) 40-100 µm
	regularna dystrybucja porów tekstury
	Ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata
	Gwarancja bezterminowa
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.3	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli
	magnetyczna zastawka na przedniej ściance ekspandera
	samouszczelniająca się wzmocniona strefa wokół zastawki
	magnetyczny detektor
	Powłoka teksturowana
	tekstura uzyskiwana bez użycia kryształków soli lub cukru i ich pochodnych
	wielkość porów tekstury (szerokość) 70-150 µm
	głębokość porów tekstury ( wysokość) 40-100 µm
	regularna dystrybucja porów tekstury
	zakres objętości:250-850 ml
	pętelki do szwów umożliwiające stabilizację ekspandera w poziomie
	3 rodzaje kształtów: niski, średni, wysoki
	Ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata
	gwarancja 6 miesięcy od wszczepienia
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.4	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	Sizery silikonowe
	Do 10-cio krotnej sterylizacji
	Dostępny w objętościach (rozmiarach):180-775ml
	Kompatybilne z implantami anatomicznymi
	kształt anatomiczny
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.5	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny jednorazowy
	Pakowany indywidualnie
	sizery solne
	Dostępny w objętościach (rozmiarach):125-800ml
	Kompatybilne z implantami okrągłymi
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.6	Podać tak/ nie	Opisać
	Wyrób medyczny
	Pakowany indywidualnie
	Niejałowy
	Stanik uciskowy po zabiegach z zakresu chirurgii estetycznej piersi
	Zapewniający kontrolę opuchlizny
	Wykonany z oddychającej tkaniny o wielokierunkowym splocie

	Wymagania Zamawiającego:
	Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
							.......................................
							podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_32
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….							D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 32						Zał. 1 do SWZ
Lp	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostk. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Nazwa handlowa/Producent	Nr katalogowy	Komis WCO	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
IMPLANTY, SIATKI I EKSPANDERY DO CHIRURGII PIERSI
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Wszczepialna siatka do chirurgii piersi rozmiar 17,5x11,5	sztuk	120					3 sztuki	3 sztuki
1a	Wszczepialna siatka do chirurgii piersi rozmiar 13,5x9,5	sztuk	30					3 sztuki	3 sztuki
2	Wszczepialna siatka do chirurgii piersi rozmiar 17,5 x 11,5	sztuk	84					3 sztuki	3 sztuki
3	Wszczepialna siatka chirurgiczna:	xxxxxxxx	xxxx					x
3a	rozmiar 10 x 15cm	sztuk	24					3 sztuki	2 sztuki
3b	rozmiar 15 x 15cm	sztuk	120					3 sztuki	2 sztuki
3c	rozmiar 17,5 x 35cm	sztuk	120					3 sztuki	2 sztuki
4	Proteza piersiowa o kształcie okrągłym	sztuk	50					5 sztuk	xxxxxxxxxxxxx
Razem

	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 1a	Podać tak/ nie	Opisać
	1 Wyrób medyczny jednorazowy
	2 Wyrób dedykowany do rekonstrukcji piersi o udokumentowanym zastosowaniu					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	3 Dopasowująca się o anatomicznym kształcie (miękka)
	4 Częściowo wchłanialna
	5 Gramatura implantu po wchłonięciu do 30 g/m2
	6.Grubość siatki do 0,2 mm po wchłonięciu
	7.Siatki pakowane po 3 sztuki
	8.Siatka o strukturze umożliwiającej wnikanie komórek i formowanie tkanki
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2	Podać tak/ nie	Opisać
	1.Wyrób medyczny jednorazowy
	2.Wyrób dedykowany do rekonstrukcji piersi
	3.Dopasowująca się o anatomicznym kształcie (miękka)
	4 Całkowicie wchłanialna
	5 Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO)
	6.Czas absorpcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni
	7.Siatki pakowane po 3 sztuki
	8.Waga siatki 80-110 g/m²
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. od 3a do 3c	Podać tak/ nie	Opisać
	1.Wyrób medyczny jednorazowy
	2.Wyrób dedykowany do chirurgii
	3.Dopasowująca się o anatomicznym kształcie (miękka)
	4.Całkowicie wchłanialna
	5.Wykonana z włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO)
	6.Czas absorpcji w 50% - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180-210 dni
	7.Siatki pakowane po 3 sztuki
	8.Waga siatki 80-110g/m²
	Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4	Podać tak/ nie	Opisać
	1.Wyrób medyczny jednorazowy
	2.Wyrób dedykowany do chirurgii piersi o udokumentowanym zastosowaniu
	3. Kształt okrągły
	4.Półgładkie lub gładkie
	5. Dostępne pojemności od 100 ml do 900 ml
	6. Dostępna projekcja minimum od 22 mm do 76 mm
	7. Występują min. 4 rodzaje projekcji
	8. Biokompatybilne
	9.W opakowaniu naklejki do karty operacyjnej
	10. Sterylizowane suchym ciepłem
	11. Trzy rodzaje spoistości żelu
	12. Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
	13. Gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz obkurczającą się torebkę wg III i IV skali Bakera (możliwość wykupu dodatkowej gwarancji)
	Wymagania Zamawiającego:
	Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.						.......................................
							podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_33
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 33					Zał. 1 do SWZ
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy		EAN/GTIN* (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x
1	Zestaw tytanowego stentu, spiralnie skręconego, zawierający: cewnik zbudowany z mieszanki metali szlachetnych (w tym niklu), cieniodajny cewnik wprowadzający koszulkę, dodatkowo zawierający tubę wprowadzającą.	sztuk	36

	W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
					.......................................
					podpis osoby upoważnionej
	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….					D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 34					Zał. 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy			EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x			x
1	Znacznik do nieizotopowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych, podawany podskórnie do tkanki śródmiąższowej, będący czarno-brązową, sterylną, wodną zawiesiną opłaszczonych karboksydekstranem cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza w wodzie do iniekcji, dostarczany w jednorazowych i aseptycznych fiolkach (pojemność fiolek ok. 2 ml) op. 10 szt.	op.	30

	W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_35
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 35					Zał. 1 do SWZ
Lp	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
ZASTAWKI SERCA
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x
1	Mechaniczna zastawka serca Open Pivot (aortalna i mitralna).	sztuk	4					1 sztuka
2	Biologiczna zastawka serca Hancock II	sztuk	4					1 sztuka
RAZEM

	Wymagania zamawiającego do pozycji 1:	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dwupłatkowa	tak					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	płatki wykonane z węgla pyrolitycznego	tak
	kołnierz wykonany z dakronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami	tak
	rozmiar mitralnych 25-33 mm (co 2mm)	tak
	rozmiar aortalnych 19-27mm (co 2mm)	tak
	konstrukcja zawiasów zastawki bez żadnych wklęsłości w obrębie pierścienia uniemożliwiająca powstawanie skrzeplin i zmniejszająca prawdopodobieństwo wypadnięcia płatka zastawki	tak
	możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach	tak
	bezpłatny komplet miarek	tak
	punkt obrotu półdysków nie wystający poniżej obrysu zastawki	tak
	komponenty użyte do produkcji zastawki gwarantują bezpieczeństwo w przypadku badania rezonansem magnetycznym 1,5 Tesla / 64 Mhz	tak
	system zabezpieczający przed blokowaniem się płatków zastawki	tak
	kąt otwarcia płatków minimum 85 stopni	tak
	Wymagania zamawiającego do pozycji 2:	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	zastawka z pojedynczej zastawki świńskiej	tak
	kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu	tak
	zastawki aortalne w rozmiarach 21 - 29 mm (co 2 mm)	tak
	zastawki mitralne w rozmiarach 25 - 33 mm (co 2 mm)	tak
	stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu wykonany z polimeru	tak
	chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) – skuteczność / udokumentowana klinicznie	tak
	zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki	tak
	zastawki wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera	tak
	konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisu zastawki podczas implantacji	tak
	możliwość zbliżenia do siebie komisu zastawki przy zakładaniu systemu mocującego do holdera w zastawce mitralnej	tak
	możliwość ustalenia rodzajów i rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach	tak
	bezpłatny komplet przymiarów do zastawek	tak
	udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 130 tyś	tak
	udokumentowana niepodatność na kalcyfikację min. 20 lat	tak
	gradient ciśnień dla zastawki mitralnej <10 mmHg	tak
	gradient ciśnień dla zastawki aortalnej <15 mmHg	tak
					..........................................
					podpis osoby upoważnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_36
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….							D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 36						Zał. 1 do SWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Producent/ Nazwa handlowa	Nr katalogowy		EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
Trójwymiarowa siatkowana fabrycznie matryca do regeneracji skóry właściwej: dwuwarstwowy system błon służący do czasowego zastąpienia skóry właściwej mający zastosowanie w leczeniu ubytków skóry pełnej lub niepełnej grubości po usunięciu tkanek martwiczych, warstwa zastępująca skórę właściwą zbudowana jest z porowatej matrycy, utworzonej z włókien kolagenu bydlęcego powiązanych krzyżowo i glikozo-amino-glikanu (chondroityno-6-siarczanu)warstwę zastępującą naskórek stanowi cienka warstwa polisiloksanu (silikonu), mająca za zadanie zapobiec wysychaniu rany. Siatkowana w stosunku 1:1 Zaprojektowana do leczenia ran z użyciem terapii VAC
1.	Rozmiar 50x50x1mm	sztuk	2
2.	Rozmiar 100x125x1mm	sztuk	2
3.	Rozmiar 200x250x1mm	sztuk	2
Razem

	W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.					.......................................
						podpis osoby uprawnionej

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Częśc_nr_37
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 37					Zał. 1 do SWZ
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Liczba	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa	EAN/GTIN(w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x	x	x	x
ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO KOLANA ORAZ KOTWICE DO STAWU BARKOWEGO
1	Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym za pomocą dwóch biowchłanialnych pinów o średnicy: 3,3mm i 2,7 mm, wykonanych z PLA , zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm. Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system jest biowchłanialny wykonany z osteokonduktywnego TCP i PLA metodą mikrodyspersji, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową. Mocowanie w części piszczelowej za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 różnych rozmiarach, system jest wchłanialny lub niewchłanialny, wykonany z PE, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepu z kością, fixację beleczkową oraz korówkową	kpl.	10					2 komplety	2 komplety
2	Mocowanie interferencyjne ACL w części udowej za pomocą 2-kanałowej osłonki przeszczepu w 3 rozmiarach i śruby w 4 rozmiarach, system niewchłanialny wykonany z PEEK, zapewniający rozdzielenie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu, odtworzenie anatomicznego przyczepu, mocowanie maksymalnie blisko linii stawu. Komplet: osłonka i śruba	kpl.	30					Po 2 komplety z rozmiaru	Po 2 komplety z rozmiaru
3	Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej o gładkim gwincie w rozmiarach – od 7 x 23mm, 7 x 30mm do 10 x 23mm, 10 x 30mm. Śruba jest biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością	szt.	160					Po 2 szt. z rozmiaru	10 sztuk
4	Igły do chwytaka szyjącego, będącego własnością zamawiającego firmy DEPUY MITEK, do przeszywania tkanek miękkich do zabiegu naprawy uszkodzonego stożka rotatorów do stosowania z nićmi biowchłanialnymi bawełnianymi, niewchłanialnymi i częściowo wchłanianymi. Utrzymanie zapasu minimalnego po 2 szt.	szt.	60					5 sztuk	xxxxxxxxxx
5	Kaniula – potrójne uszczelki zmniejszające przeciekanie, skok gwintu ułatwiający stabilność kaniuli podczas procedury, transparentność kaniuli zapewnia większą wizualizację podczas procedury, rozmiary (5,5, 7,0 , 8,5 x 55mm, 75mm, 90mm)	szt.	200					Po 1 op. zbiorczym, z każdego rozmiaru	xxxxxxxxxx
6	Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA i PEEK do wyboru Zamawiającego metodą mikrodyspersji, do napraw uszkodzonego obrąbka, rozmiary 3,0mm x 10,7mm. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o różnych kolorach (38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne)	szt.	60					4 sztuki	xxxxxxxxx
7	Kotwica biowchłanialna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,9mm x 9,0mm, PULL OUT 43LBS. Kotwica ma kształt klina posiada pętlę zablokowaną w szczelinie kotwicy przez którą przewieszone są 1 nić lub 2 nici (pętla zapewniająca niezakłócony i łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów). Dostępna z dwiema nićmi o różnych wytrzymałościach mechanicznych	szt.	120					4 sztuki	xxxxxxxxxxxx
8	Kotwica biowchłanialna, biowymienna, wykonana z PLGA i osteokonduktywnego TCP i PEEK do wyboru Zamawiajacego metodą mikrodyspresji, do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa, rozm. śr. 4,5mm; 5,5mm; 6,5mm; wytrzymałość 67LBS;89LBS. Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu - inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez który przewieszone są nici (zapewniają łatwy przesów nici podczas wiązania węzłów). Dostępna z dwiem lub trzema nićmi	szt.	100					Po 2 szt. z każdego rozmiaru	5 sztuk
9	Biowchłanialny zestaw do szycia łąkotek z dwoma prostymi osadzonymi na nici igłami (techniką INSIDE- AUT)	szt.	80					6 sztuk	6 sztuk
10	Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu o wymiarach: długość 12,2mm, szerokość 3,9mm i wysokość 1,5mm. Płytka na trwale związana z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości. Długość pętli od 15 do 60mm skok co 5 mm	szt.	60					4 sztuki	10 sztuk
11	Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena (wykonana z PEEK) lub TCP/PLGA zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. – 4,75 mm; 5,5 mm; wytrzymałość 68 LBS; 73 LBS. Kotwica bezwęzłowa, posiadająca dwa rodzaje gwintu – inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki. Do kotwicy można dokupić pojedynczą lub podwójną nić częściowo wchłanialną.	szt.	40					xxxxxxxxxx	5 sztuk
12	Taśma ortopedyczna o szerokości 2,5mm, długość 950mm, wykonana z wysokocząsteczkowego polietylenu, w dwóch kolorach, pakowana pojedynczo	szt.	40					1 sztuka	1 sztuka
13	Jednorazowy chwytak szyjący zaopatrzony w drut nitinolowy o długości 580mm zakończony oczkiem o różnych kątach zgięcia 25 stopni, 45 stopni prawy, lewy oraz 90 stopni góra, prosty oraz prosty hak	szt.	20					1 sztuka	1 sztuka
RAZEM
	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie czterech zestawów nowych narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium),( dwa zestawy kolanowe i dwa zestawy barkowe).					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	3. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
	4. Wykonawca dostarczy dwie instrukcje w języku polskim lub angielskim.
	5. W użyczenie jeden zestaw narzędzi artroskopowych (nożyczki, pancze, haczyk), umieszczone w kontenerze sterylizacyjnym.

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ

## Część_nr_38
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:…………….						D10.251.35.C.2024
	CZĘŚĆ NR 38					Zał. 1 do SWZ
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto(zł)	Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Komis Szpital Copernicus	Komis Szpital św. Wojciecha Zaspa		EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x	x	x	x	zł	zł	x	x	x	x	x		x
IMPLANTY DO DROBNYCH KOŚCI
1	Kotwica biowchłanialna do małych kości, średnica kotwicy 1,6mm, w zestawie wiertło, dostępna z nićmi biowchłanialnymi i niewchłanialnymi	szt.	20					2 sztuki	3 sztuki
2	Kotwica niewchłanialna (tytanowa) o średnicy 5mm lub 6,5mm (do wyboru Zamawiającego), do naprawy stożka rotatorów. Kotwica samogwintująca dostępna z nićmi niewchłanialnymi, biowchłanialnymi i częściowo wchłanialnymi	szt.	40					2 sztuki	3 sztuki
3	Kotwica niewchłanialna (tytanowa) o średnicy 2,4mm z dwoma elastycznymi ramionami zasadzona na jednorazowym oprowadzaczu, w komplecie wiertło o średnicy 2,4mm. Na kotwicy osadzona 1 para nici o różnych kolorach.	szt.	70					2 sztuki	3 sztuki
RAZEM

	Wymagania graniczne Zamawiającego:
	1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

	UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ