Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 1

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Chromatograf cieczowy sprzężony z spektrometrem mas typu TOF – dopuszczalny sprzęt używany, nie starszy niż: 2012 2009rok |  | TAK Podać rok produkcji |  |  |
| I | Chromatograf cieczowy w układzie UHPLC | TAK |  |  |
| 1. | Pompa gradientowa (minimum 4-kanałowa) | TAK |  |  |
| 1.1 | Przepływ: od 0,1 do 8 ml/min | TAK/Podać |  |  |
| 1.3 | Precyzja przepływu < 0,1% RSD | TAK/Podać |  |  |
| 1.4 | Zakres ciśnienia do 100 MPa | TAK |  |  |
| 2. | Degazer | TAK |  |  |
| 2.1 | Co najmniej 4 kanały | TAK/Podać |  |  |
| 3. | Autosampler z termostatowaniem | TAK |  |  |
| 3.1 | Zakres objętości nastrzykiwanej próbki: minimum 10 nl ÷125µl | TAK/Podać |  |  |
| 3.2 | Automatyczne pobieranie co najmniej 100 próbek o objętości 1,5 ml | TAK |  |  |
| 3.3 | Szybkość nastrzyku: maksimum 15 s dla wstrzyknięcia pełnej pętli | TAK/Podać |  |  |
| 3.4 | Precyzja nastrzyku dla wstrzyknięcia pełnej pętli | Podać |  |  |
| 3.5 | Współczynnik przeniesienia dla caffeine | Podać |  | > 0,02% - 0 pkt. ≤ 0,02% – 10 pkt |
| 4. | Termostat z chłodzeniem | TAK |  |  |
| 4.1 | Kolumny termostatowane w zakresie temperatur: od +5°C do +110°C | TAK |  |  |
| 4.2 | Stabilność temperatury nie gorsza niż 0,1 °C | TAK |  |  |
| 4.3 | Dokładność temperatury nie gorsza niż 0,5 °C | TAK |  |  |
| 4.4 | Czas nagrzewania od 35 ˚C do 65 ˚C przy temperaturze otoczenia 25 ° C – nie dłuższy niż 12 minut | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Mieszalnik do gradientu | TAK |  |  |
| 5.1 | Pojemność mieszania maksimum 20µl | TAK/Podać |  |  |
| 5.2 | Maksymalne ciśnienie pracy mieszalników: maksimum 80 MPa | TAK/Podać |  |  |
| 5.3 | Gradient: minimum 2-składnikowy | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Nadstawka (zintegrowana wymiarami z resztą elementów chromatografu) na rozpuszczalniki (minimum 4 butle o objętości 1l) | TAK |  |  |
| 7. | Detektor UV-VIS | TAK |  |  |
| 7.1 | Ilość kanałów: min 4 | TAK |  |  |
| 7.2 | Zakres długości fal: 190-900nm | TAK |  |  |
| 7.3 | Częstotliwość zbierania danych: min 100Hz | TAK |  |  |
| 7.4 | Dokładność ustawienia długości fali: 1nm; Z odtwarzalnością: +/- 0,1nm, | TAK |  |  |
| II | Detektor spektrometrii mas typu TOF | TAK |  |  |
| 1.1 | 2 Źródła jonów: ESI (rozpylania w polu elektrycznym) oraz APCI (jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym) | TAK/NIE |  | TAK=10 pkt NIE=0 pkt. |
| 1.2 | Możliwość zmiany polaryzacji (dodatnia/ujemna) | TAK/NIE |  | TAK=10 pkt NIE=0 pkt. |
| 1.3 | Dokładność masy (RMS) błąd przy kalibracji wewnętrznej | Podać |  | ≤ 2 ppm - 10 pkt > 2 ppm – 0pkt |
| 1.4 | Rozdzielczość mas | Podać |  |  |
| 1.5 | Stabilność mas nie gorsza niż ±2 mDa hrEICs (high resolution Extracted Ion Chromatograms) | TAK Podać |  |  |
| 1.6 | Zakres mas: 50 ÷ 20 000 m/z | TAK/Podać |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy o parametrach dostosowanych do obsługi systemu: | TAK |  |  |
| 2.1 | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym | TAK |  |  |
| 3 | Generator azotu | TAK |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |