Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Chromatograf cieczowy sprzężony z tandemowym spektrometrem mas – dopuszczalny sprzęt używany, nie starszy niż: 2014 rok |  | TAK Podać rok produkcji |  |  |
| I | Chromatograf cieczowy | TAK |  |  |
|  | Pompa gradientowa (minimum 2-kanałowa) | TAK |  |  |
| 1.1 | Możliwość jednoczesnego mieszania dwóch składników | TAK |  |  |
| 1.2 | Taca dedykowana do ustawienia butelek z rozpuszczalnikami z zestawem czterech butelek o minimalnej pojemności 500 mL | TAK |  |  |
| 1.3 | Przepływ eluentu w zakresie minimum: 5÷60 µl/min | TAK/Podać |  |  |
| 1.4 | Dokładność natężenia przepływu nie gorsza niż 0,5% | TAK/Podać |  |  |
| 1.5 | Precyzja natężenia przepływu < 3,0 % RSD | TAK/Podać |  |  |
| 1.6 | Ciśnienie robocze: minimum 600 bar | TAK/Podać |  |  |
| 2 | Automatyczny podajnik próbek | TAK |  |  |
| 2.1 | Zakres objętości nastrzykiwanej próbki: minimum 0,15 ÷ 10µl | TAK/Podać |  |  |
| 2.2 | Automatyczne pobieranie co najmniej 100 próbek o pojemności 1,5 ml | TAK |  |  |
| 2.3 | Komora próbek termostatowana w zakresie minimum: +4 ÷ +40°C | TAK |  |  |
| 2.4 | Błąd przeniesienia (carryover) | Podać |  | ≤ 0,005% - 10 pkt > 0,01 % - 0 pkt |
| 2.5 | System umożliwiający min 2 stopniowe płukanie igły i zaworu | TAK |  |  |
| 3 | Termostat | TAK |  |  |
| 3.1 | Kolumny termostatowane w zakresie temperatur minimum: od 5°C poniżej temp otoczenia do +80°C | TAK/Podać |  |  |
| 3.2 | Długość kolumn 3 ÷ 15 cm | TAK |  |  |
| II | Tandemowy detektor spektrometrii mas typu potrójny kwadrupol |  |  |  |
| 1 | Ortogonalne źródło jonów, w standardzie pracujące w trybie ESI (rozpylania w polu elektrycznym) oraz APCI (jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym) | TAK |  |  |
| 1.1 | Stosunek sygnału do szumu: dla nastrzyku 50 fg rezerpiny on column w trybie ESI polaryzacji dodatniej | Podać |  | S/N > 200:1-10pkt S/N < 200:1-0pkt |
| 1.2 | Próg czułości instrumentu dla rezerpiny nastrzykniętej w trybie jonizacji dodatniej | Podać |  | ≤ 50 fg - 10 pkt > 50 fg – 0pkt |
| 1.3 | Rozdzielczość mas | Podać |  | ≤ 0,3 Da/FWHM- 5 pkt > 0,3 Da/FWHM- 0 pkt |
| 1.4 | Stabilność mas nie gorsza niż ±0,1 Da/24h | TAK/Podać |  |  |
| 1.5 | Zakres mas minimum 5 ÷ 2000m/z | TAK/Podać |  |  |
| 1.6 | Szybkość skanowania: minimum 20000 Da/s przy zachowaniu maksymalnej rozdzielczości instrumentu | TAK |  |  |
| 1.7 | Zakres dynamiczny: minimum 6,0 x 106 | TAK |  |  |
| 1.8 | Czas przełączania polaryzacji | Podać |  | ≤ 20 ms - 5 pkt > 20 ms – 0 pkt |
| 1.9 | Minimum 200 przejść MRM/s | TAK/Podać |  |  |
| 2 | Zestaw komputerowy o parametrach dostosowanych do obsługi systemu: | TAK |  |  |
| 2.1 | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym | TAK |  |  |
| 3 | Generator azotu | TAK |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |