Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 5

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| Wyposażenie laboratoryjne do przygotowywania próbek chromatograficznych |  |  |  |  |
| I | Mikrowaga (Waga mikroanalityczna ) - dopuszczalny sprzęt używany, nie starszy niż 2015 rok – 1 szt. | TAK Podać rok produkcji |  |  |
| 1 | Obciążenie maksymalne 21g | TAK |  |  |
| 2 | Dokładność odczytu | Podać |  | ≤ 1 µg -10pkt > 1 µg - 0 pkt |
| 3 | Powtarzalność wyrażona jako SD z 10-u postawień obciążenia 1,0 µg (do 0,2g) 2,0 µg (0,2g÷5g) 2,5 µg (5g÷11g) 3,0 µg (11g÷21g) | TAK |  |  |
| 4 | Liniowość ±7µg | TAK |  |  |
| 5 | Niecentryczność 7µg | TAK |  |  |
| 6 | Przesunięcie czułości 4 x10-8 x Rt (masa netto) | TAK |  |  |
| 7 | Czas stabilizacji max 5s | TAK |  |  |
| 8 | Kalibracja automatyczna (wewnętrzna) | TAK |  |  |
| 9 | Drukarka | TAK/NIE |  | TAK=10 pkt NIE=0 pkt. |
| 10 | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
| II | Titrator do miareczkowania metodą wolumetryczną Karl-Fisher dopuszczalny sprzęt używany, nie starszy niż 2017 rok - 1szt. | TAK Podać rok produkcji |  |  |
| 1 | Możliwość miareczkowania KF z wykorzystaniem 1 składnikowego odczynnika bądź 2 składnikowych odczynników, liczba bromowa, dwutlenek siarki | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 2 | Możliwość wykorzystania jako biurety cyfrowej z funkcją dozowania i przygotowywania roztworów. | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość używania cieczy i roztworów o lepkości ≤ 10 mm2/s | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość podłączenia mieszadła magnetycznego | TAK |  |  |
| 5 | Wyświetlacz min 3.5 cala | TAK, podać |  |  |
| 6 | Rozdzielczość wyświetlacza min 320x420 pixeli | TAK, podać |  |  |
| 7 | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
| III | Homogenizator laboratoryjny - dopuszczalny sprzęt używany, nie starszy niż 2011– 1 szt. | TAK Podać rok produkcji |  |  |
| 1 | Regulacja prędkości od 5000 do 26000 obr./min | TAK |  |  |
| 2 | Minimalna objętość próbki | podać |  | ≤ 1 ml – 10 pkt > 1 ml – 0 pkt |
| 3 | Lepkość maksimum do 5000 mPas | TAK |  |  |
| 4 | Średnica końcówki homogenizującej minimum 6 maximum 22 mm | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość sterylizowania końcówki homogenizującej | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |