Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 16.09.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp na Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy: ZP/N/12/22

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 14-15.09.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 105 Prace adaptacyjne instalacyjne pkt 3 p/pkt p

Czy zamawiający odstępuje od wymogu montażu drzwi automatycznych do sali badań (pracowni).

Brzmienie punktu po zmianie:

p) wykonanie kontroli dostępu do nowych drzwi prowadzących do pracowni (dwie sztuki). Czy w szpitalu jest już system kontroli dostępu do drzwi? Jeśli tak prosimy o podanie producenta i administratora.

Czy zamawiający wymaga, aby nowy system kontroli dostępu do drzwi prowadzących do pracowni TK był zintegrowany z pozostałą częścią szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po modyfikacji z dnia 13.09.2022r. zmieniła się numeracja poszczególnych pozycji w dodatku nr 3 do SWZ – tabela.

Pozycja „Prace adaptacyjne / instalacyjne”  znajduje się w pozycji 104 dodatku nr 3 do SWZ.

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – poz. 104, pkt 3, p/pkt p), w następujący sposób:

| 104. | - p) wykonanie kontroli dostępu dla nowych drzwi automatycznych prowadzących z korytarza (poczekalni szpitalnej) do pracowni (dwie sztuki); - Zamawiający wymaga, aby system kontroli dostępu został zintegrowany z już istniejącym. Zamawiający administruje systemem kontroli dostępu RACS 5 firmy Roger z czytnikami zbliżeniowymi pracującymi w oparciu o technologię MIFARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponadto Zmawiający informuje, że dostawcą w/w systemu była firma IN-ELEKTRO Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 145 lok. 3, 51-118 Wrocław.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 2

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 105 Prace adaptacyjne instalacyjne pkt 3 p/pkt g

- Czy zamawiający, wymaga, aby wykonać klimatyzację do sali badań, pomieszczenia sterowni oraz pomieszczenia przygotowania pacjenta (bez pokoju opisów)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po modyfikacji z dnia 13.09.2022r. zmieniła się numeracja poszczególnych pozycji w dodatku nr 3 do SWZ – tabela.

Pozycja „Prace adaptacyjne / instalacyjne”  znajduje się w pozycji 104 dodatku nr 3 do SWZ.

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – poz. 104, pkt 3, p/pkt g), w następujący sposób:

| 104. | - g) wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń Sali badań, pomieszczenia sterowni oraz pokoju opisów pomieszczenia przygotowania pacjenta, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 3

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 105 Prace adaptacyjne instalacyjne pkt 3 p/pkt d

Czy zamawiający wymaga, aby został wykonany nowy zewnętrzny nawiew mechaniczny w celu spełnienia wymogu wymaganej ilości wymiany powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po modyfikacji z dnia 13.09.2022r. zmieniła się numeracja poszczególnych pozycji w dodatku nr 3 do SWZ – tabela.

Pozycja „Prace adaptacyjne / instalacyjne”  znajduje się w pozycji 104 dodatku nr 3 do SWZ.

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – poz. 104, pkt 3, p/pkt d), w następujący sposób:

| 104. | - d) czyszczenie istniejącej wentylacji mechanicznej, zapewnić wymaganą ilość wymian powietrza, a w przypadku potwierdzonym stosownym badaniem wykonać nowy zewnętrzny nawiew mechaniczny w celu spełnienia wymogu ilości wymiany powietrza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

- Dotyczy – dodatek nr 3 do SWZ, pkt 102

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający poprzez zestaw oczekuje po jednej sztuce wymienionych elementów osłon osobistych?

Prosimy również o doprecyzowanie:

- - W jakim ekwiwalencie ołowiu ma być dostarczony koc ochronny i w jakim rozmiarze (dł x szer w cm)

- - Czy wieszak ma być naścienny czy na statywie jezdnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po modyfikacji z dnia 13.09.2022r. zmieniła się numeracja poszczególnych pozycji w dodatku nr 3 do SWZ – tabela.

Pozycja „Zestaw ochrony radiologicznej pacjenta”  znajduje się w pozycji 101 dodatku nr 3 do SWZ.

Po przeanalizowaniu OPZ, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 3 do SWZ – poz. 101, w następujący sposób:

| 101. | Zestaw ochrony radiologicznej pacjenta w skład, którego wchodzi między innymi (min.): a) fartuch RTG dla dorosłych – 2 szt., b) polfartuch ołowiowy (0,5 mmPb) – 1 szt. b) ochrona RTG na tarczycę – 1 szt. c) ochrona RTG na gonady – 1 kpl. d) koc ochrony RTG (rozmiar standardowy), 0,5 mmPb – 1 szt. e) wieszak na fartuchy (naścienny lub na statywie jezdnym) – 1 szt. f) rękawice ochronne 0,25 mm Pb – 1 para Fartuchy RTG dla dorosłych oraz ochrona na tarczycę i gonady mają być wykonane z materiałów lekkich/ minimalny ekwiwalent ołowiu: - fartuchy RTG dla dorosłych 0,50 mmPb z przodu/ 0,25 mmPb z tyłu - ochrony na tarczyce 0,50 mmPb - osłony na gonady 1 mmPb. | TAK, podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający nie określa szczegółowych wymiarów koca, należy zaoferować koc ochronny RTG w rozmiarze standardowym – 0,5 mmPb.

Zmawiający wymaga aby zaoferowany wieszak na fartuchy był w wersji naściennej lub na statywie jezdnym.

Zmodyfikowany dodatek nr 3 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

- Dotyczy – dodatek nr 13 do SWZ §8, pkt. 8

Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia? Uzasadnienie: Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów. Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Adam Koniuk – Prezes Zarządu

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 16 września 2022 r.