Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Insuflator z funkcją podgrzewania gazu – 1 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2024

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy | TAK, podać |  |
|  | Ekran o przekątnej ≥ 7 cali | TAK, podać |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym; dostępne dreny z podgrzewaniem w wersji jednorazowej sterylnej i w wersji sterylizowalnej | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min | TAK podać |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Tryb pracy pediatryczny: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK, podać |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienia, przepływu CO2, trybu pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 25 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta wyświetlany na ekranie insuflatora | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego ciśnienia insuflacji CO2 w formie graficznej i numerycznej w trakcie insuflacji na ekranie insuflatora | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego przepływu CO2 w formie graficznej i numerycznej w trakcie insuflacji na ekranie insuflatora | TAK, podać |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia/ilości CO2 w butli wyświetlany na ekranie insuflatora | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z dedykowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery i wyświetlanie parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego. | TAK, podać |  |
| B | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Filtr CO2 – 50 szt. | TAK, podać |  |
|  | Dren insuflacyjny sterylizowalny – 5 szt. | TAK, podać |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem – 50 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód do podłączenia insuflatora do źródła CO2 z butli – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód niskociśnieniowy CO2, do podłączenia insuflatora do centralnego źródła CO2, dł. 150 cm – 1 szt. | TAK, podać |  |
| C | INNE |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2. | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty