Załącznik nr 1.5 do SWZ

na dostawę urządzeń medycznych

Nr sprawy Szp/FZ–52/2021

Zadanie 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Monitor funkcji życiowych – 1szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. |  |
|  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. |  |
|  | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta |  |
|  | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD), |  |
|  | Pomiar EKG |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5 końcówkowego odprowadzeń. |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc |  |
|  | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 1-120 oddechów /min Podać. |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik |  |
|  | Alarm desaturacji |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. |  |
|  | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |  |
|  | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP: mały, średni, duży |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips |  |
|  | Powierzchniowy czujnik temperatury |  |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny |  |
|  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. |  |
|  | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. |  |
|  | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. |  |
|  | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |
|  | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. |  |
|  | Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
|  | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
|  | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. |  |
|  | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
|  | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.