## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE ŁÓŻKA ELEKTRYCZNEGO ORTOPEDYCZNEGO WRAZ ZE ZINTEGROWANĄ SZAFKĄ PRZYŁÓŻKOWĄ
NAZWA URZĄDZENIA
TYP / MODEL
PRODUCENT
ILOŚĆ |  | 10
KRAJ POCHODZENIA
ROK PRODUKCJI
DYSTRYBUTOR W POLSCE
Lp. | WARUNKI DO SPEŁNIENIA | PARAMETR WYMAGANY / SZCZEGÓŁY WARUNKU | INFORMACJE PODANE PRZEZ FIRMĘ
KONSTRUKCJA I PARAMETRY
1 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | TAK
2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. | TAK
3 | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-100mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu | TAK
4 | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach 99 cm | TAK
5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na 4 segmenty z czego 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK
6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) | TAK
7 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm | TAK, podać
8 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. | TAK
9 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne. | TAK
10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. | TAK, podać
11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: -Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu medycznego - Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku - pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segmentu pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości | TAK, podać
12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 37cm do 75cm (+/- 20 mm) | TAK
13 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
14 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65’ +/- 2’ | TAK
15 | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę. | TAK
16 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30’ +/- 2’ | TAK
17 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK
18 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (9 cm) i nóg ( 4 cm) | TAK
19 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK
20 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 14’ +/- 2’ sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
21 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK
22 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
23 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
24 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
25 | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK
26 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości- regulacji części plecowej - regulacji części nożnej | TAK
27 | Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | TAK
28 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. | TAK
29 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | TAK
30 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | TAK
31 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | TAK
32 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. | TAK
33 | Podwójne koła o średnicy 15 cm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK
34 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90’ oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15’ | TAK
35 | Barierki boczne ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | TAK
36 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | TAK
37 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. | TAK
38 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | TAK
39 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | TAK
40 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża | TAK
41 | Podświetlenie leża | TAK
42 | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | TAK
43 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego) | TAK
44 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | TAK
45 | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | TAK
46 | Klasa wodoszczelności produktu IPX4 | TAK
47 | Rama ortopedyczna (bałkańska) | TAK
MATERAC
1 | materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 12 cm. Pianka o gęstości 32 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu 215 kg | TAK
2 | długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka | TAK
3 | materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | TAK
4 | 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk o udźwigu do 2 kg. | TAK
SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA
1 | Szerokość całkowita: 600 mm (±20 mm) | TAK, podać
2 | Głębokość całkowita: 450 mm (±20 mm) | TAK, podać
3 | Wysokość całkowita: 750 mm(±20 mm) | TAK, podać
4 | Szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażania sal chorych w placówkach służby zdrowia | TAK
5 | Blat i fronty szafki wykonane w płyty HPL, odporne na wilgoć, wodę, wysoką temperaturę, na ścieranie i zarysowania, wykonane z tworzywa wielowarstwowego. Łatwe do czyszczenia. | TAK
6 | Szafka wyposażona w zintegrowany z blatem uchwyt do prowadzenia | TAK
7 | Wysuwane szuflady: górna i dolna. Górna szuflada - wewnątrz wyjmowana taca z 3 przegrodami wykonanymi z materiału ABS. | TAK
8 | Dolna szuflada z wewnątrz wyjmowaną głęboka tacą z 3 przegrodami (w tym miejsce na butelki) wykonana z materiału ABS, w celu łatwego mycia i utrzymania czystości. | TAK
9 | Miedzy szufladami półka na rzeczy osobiste pacjenta | TAK
10 | Szafka z zintegrowanym, składanym blatem typu „przyjaciel” np. do karmienia pacjenta. Blat o regulowanej wysokości, dodatkowo wsparty na podwójnym kółku samojezdnym. | TAK
11 | Cztery podwójne koła jezdne o średnicy ok. 50 mm. 2 koła z hamulcami. | TAK, podać
12 | Korpus szafki wykonany ze stali z profilami min. 20x20 mm | TAK, podać
13 | Kolorystyka szafki do wyboru (min. 5 kolorów). Wybór koloru na etapie realizacji umowy. | TAK
14 | Waga szafki, nie więcej niż 35 kg (±5%) | TAK, podać
15 | Udźwig blatu bocznego nie mniejszy niż 10 kg | TAK, podać