Zał. 1A-11 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 11 – Laser YAG (1 szt)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa lasera YAG z wyposażeniem. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33128000-3 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii

33122000-1 Sprzęt oftalmologiczny

W poniższej części Załącznika „1A-11” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Laser YAG z wyposażeniem ( 1 kpl) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |  |
| I | Podać markę, model/ typ /nr katalogowy, producenta oferowanego lasera YAG |  | ..................... |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] |  |  |  |
|  | Masa [kg] |  |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Zastosowanie: kapsulotomia, irrydotomia, |  |  |  |
|  | Laser przystosowany do wykonywania zabiegów vitreolizy Parametr punktowany: TAK - 10 pkt NIE – 0 Pkt |  |  |  |
|  | Min. II klasa bezpieczeństwa lasera Parametr punktowany: II i III klasa bezpieczeństwa lasera – 0 pkt IV klasa bezpieczeństwa lasera – 5 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy lasera o moduł SLT Parametr punktowany: TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA LASERA Nd:YAG Q-switch |  |  |  |
|  | Typ lasera: Nd:YAG |  |  |  |
|  | Długość fali - 1064 nm |  |  |  |
|  | Zakres emitowanej energii : pojedynczy puls w zakresie minimum 0,3 – 12 mJ, Parametr punktowany: Min 0.3-12 mJ - 0 pkt 0.2-15 mJ - 5 pkt |  |  |  |
|  | Czas trwania impulsu max. 4,0 ns |  |  |  |
|  | Wielkość ogniska plamki 8-10 μm |  |  |  |
|  | Kąt padania wiązki max.16 stopni |  |  |  |
|  | Częstotliwość powtarzania lasera: do 3,0 Hz |  |  |  |
|  | Q-switched |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek celujących lasera diodowego (OFFSET) minimum od -300 μm do +300 μm Parametr punktowany: od -500 do +500 (i większy zakres) - 5 pkt -300 do +300 - 0 pkt |  |  |  |
|  | Chłodzenie powietrzem |  |  |  |
|  | LASER CELOWNICZY: |  |  |  |
|  | Typ lasera: diodowy, dwa punkty celownicze |  |  |  |
|  | Laser celowniczy: dioda zielona lub czerwona Parametr punktowany: Zielona - 5 pkt Czerwona 0 pkt |  |  |  |
|  | LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA |  |  |  |
|  | Oświetlenie koaksacyjne typu LED – współogniskowo z optyką mikroskopu |  |  |  |
|  | 5 powiększeń (podać) |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania attachmentu lasera siatkówkowego zielonego 532nm lub żółtego 577nm Parametr punktowany: TAK – 2,5 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |
|  | Akcesoria: |  |  |  |
|  | Filtry bezpieczeństwa wbudowane w torze optycznym |  |  |  |
|  | Stolik elektryczny pod laser |  |  |  |
|  | Soczewka do laserowania |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
| A. | Unit okulistyczny (podać nazwę typ/model, producenta) |  |  |  |
|  | Fotel unitu z elektryczną regulacją wysokości : - regulacja pionowa kolumny siedziska: min. 250 mm - wysokość siedziska: min. 423 mm – 623 mm |  |  |  |
|  | Przesuwny blat przeznaczony na 2 urządzenia diagnostyczne z wbudowanymi 2 gniazdami na 230V, o wymiarach min. 434mm x 840 mm |  |  |  |
|  | Maszt aluminiowy z lampą diodową LED |  |  |  |
|  | Dotykowy panel sterujący wbudowany w korpus unitu z następującymi przyciskami: - góra/dół fotel - opuszczanie fotela w sposób ciągły do dołu - włącznik aparatów znajdujących się na blacie - włącznik rzutnika - włącznik oświetlenia „do bliży” lampa na kolumnie - zwolnienie elektro-blokady |  |  |  |
|  | Czasowy układ elektroniczny wyłączający automatycznie lampę szczelinową po określonym czasie Parametr punktowany: TAK - 2,5 pkt NIE - 0 pkt |  |  |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz |  |  |  |
|  | Fotel pokryty materiałem o powierzchni łatwej do utrzymania w czystości i odpornej na środki dezynfekcyjne |  |  |  |
|  | Wymiary: - szerokość: 1255 mm – 1627 mm +/- 10 mm - głębokość: 1920 mm +/- 10 mm - wysokość: 1731 mm +/- 10 mm |  |  |  |
|  | Wysokość blatu od podłogi: 875 mm |  |  |  |
|  | Wymiary blatu: min. 434 mm x 840 mm |  |  |  |
| B. | Rzutnik optotypów (podać nazwę typ/model, producenta) |  | …. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] |  |  |  |
|  | Waga: max 4kg |  |  |  |
|  | Zasilanie Pobór mocy: max 11W |  |  |  |
|  | Zastosowanie: badanie ostrości wzroku |  |  |  |
|  | Liczba optotypów: min. 36 |  |  |  |
|  | Szybkość zmiany optotypy nie więcej niż 0,3s |  |  |  |
|  | Maski: pionowa, pozioma, pojedyncza, polaryzacyjna, czerwono-zielona |  |  |  |
|  | Dostępne testy: litery, obrazki, cyfry, E Snellena, Pierścienie Landolta, Panel czerwono-zielony, podwójny panel polaryzacyjny, Astygmatyzm, Punkt fiksacyjny, Cylinder krzyżowy, Schrober test, Worth, Stereo, Balans dwukolorowy, Foria/Foria z fiksacją, Pionowa i pozioma koincydencja |  |  |  |
|  | Odległość od ekranu: od 2,9 do 6,1 m (regulowana) |  |  |  |
|  | Źródło światła: Dioda LED biała |  |  |  |
|  | Jasność testu: 220 cd/m2 (regulowana) |  |  |  |
|  | Kąt projekcji: +/- 15 stopni |  |  |  |
| C. | Foropter manualny (podać nazwę typ/model, producenta) |  | …. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] |  |  |  |
|  | Masa [kg] |  |  |  |
|  | Moc sferyczna: -29.00 do +26.75 D |  |  |  |
|  | Moc cylindryczna: 0.00 do +/- 8.00D |  |  |  |
|  | Zakres pomiar osi od 0 do 180 stopni |  |  |  |
|  | Regulacja odległości między źrenicami: 48 mm – 80 mm |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru pryzmy: od 0 do 20 |  |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze: okluder, filtr czerwono-zielony, filtry polaryzacyjne, Maddox (białe szkło poziome i pionowe, czerwone szkło poziome i pionowe) |  |  |  |
|  | Retinoskopia: +2.0D (50cm) |  |  |  |
|  | Pole widzenia: 19 mm |  |  |  |
|  | Filtry polaryzacyjne (45 i 135 stopni) |  |  |  |
| D. | Soczewka Super Field (podać nazwę typ/model, producenta) |  | …. |  |
|  | Parametry: |  |  |  |
|  | Pole widzenia: 95°/116° |  |  |  |
|  | Powiększenie: 0.76x |  |  |  |
|  | Powiększenie plamki: 1.30x |  |  |  |
|  | Odległość pracy: 7mm |  |  |  |
| E. | Soczewka 3-lustro „3 MIRROR” (podać nazwę typ/model, producenta) |  | …. |  |
|  | Parametry: |  |  |  |
|  | Kąt luster: 60°/66°/76° |  |  |  |
|  | Powiększenie: 1.06x |  |  |  |
|  | Powiększenie plamki: 0.94x |  |  |  |
|  | Odległość pracy: 15.3mm/18mm |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |  |
|  | Instalacja aparatu/ów przez autoryzowany serwis producenta |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Laser Yag z wyposażeniem | kpl. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym