Zał. 1A-7 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 7 – Defibrylator z kardiowersją (1szt)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa defibrylatora. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33182100-0 Defibrylatory

W poniższej części Załącznika „1A-7” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Podać markę, model, producenta oferowanego Defibrylatora: ..................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| I. | Defibrylator z kardiowersją (1 szt.) |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Defibrylator stacjonarno-transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. |  |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. |  |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. (podać) |  |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. |  |  |
|  | Defibrylator spełnia normę odporności na wibracje w transporcie helikopterem MIL-STD-810F 514.5 Kategoria 9 lub równoważną |  |  |
|  | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. |  |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C |  |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg (podać wagę) Parametr punktowany: waga 7 kg - 0 pkt waga do 6,5 kg - 5 pkt |  |  |
|  | Ekran |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT/LCD. Przekątna ekranu min. 6,5 ". (podać) |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min.: 640 x 480 pikseli (podać) |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 3 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. Parametr punktowany: Prezentacja 4 i więcej krzywych – 5 pkt Prezentacja 3 krzywych – 0 pkt |  |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. |  |  |
|  | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min 900 cd/m2 (podać). Parametr punktowany: TAK – 2 PKT NIE – 0 PKT |  |  |
|  | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. |  |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. |  |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. |  |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. |  |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. |  |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 110 minut stymulacji przezskórnej przy ustawieniu najwyższej wartości prądu stymulacji i najwyższej częstotliwości stymulacji defibrylatora (podać nastawy). |  |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. Parametr punktowany: Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym powyżej 3 godzin – 5 PKT Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym do 3 godzin – 0 PKT |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100 % max. 3 godziny. |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. |  |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa. |  |  |
|  | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. |  |  |
|  | Defibrylacja ręczna. |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED. |  |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 200 J. |  |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. (podać) |  |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. |  |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [j] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. |  |  |
|  | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna |  |  |
|  | Tryb stymulacji stałej. |  |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie". |  |  |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. |  |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z minimum 5 (lub 6) odprowadzeń po podłaczeniu odpowiednich przewodów (podać liczbę) Parametr punktowany: monitorowanie 12 odprowadzeń – 5 pkt monitorowanie 5 (lub 6) odprowadzeń – 0 pkt |  |  |
|  | Monitorowanie EKG: Wyświetlanie min. 5 odprowadzeń EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III. Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud./min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x 0,5; x1; x2, x4 |  |  |
|  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. |  |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. Min.: dorosły, dziecko |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar EKG przy jednoczesnym wykonywaniu nieinwazyjnej stymulacji. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. |  |  |
|  | Pomiar SpO2 |  |  |
|  | Zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar SpO2 za pośrednictwem wodoodpornego czujnika typu klips. |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 – 100 % Pomiar pulsu w zakresie min. 30 – 300 ud./min. |  |  |
|  | Pomiar NIBP |  |  |
|  | - Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi metodą oscylometryczną |  |  |
|  | - Zakres pomiaru min. 50 – 210 mmHg |  |  |
|  | - Tryby pomiaru NIBP: ręczny, automatyczny co określony czas regulowany w zakresie min. 2 – 60 minut. |  |  |
|  | - Funkcja ograniczenia ciśnienia mankietu |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm VPC. |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. |  |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. |  |  |
|  | Drukowanie |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. |  |  |
|  | Wydruki na żądanie. |  |  |
|  | Wydruki automatyczne. |  |  |
|  | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 1500 sekund raportów z defibrylacji. |  |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. (podać) Parametr punktowany: Wydruk 20-23 godzinnych trendów – 0 Pkt Wydruk min. 24 godzinnych trendów – 5 Pkt |  |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. |  |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora nazw minimum 4 leków. Parametr punktowany: TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. Parametr punktowany: TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. |  |  |
|  | Rozbudowa o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. Parametr punktowany: TAK – 3 PKT NIE – 0 PKT |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. |  |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora: - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - kabel EKG min. 5 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych 1 szt. - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych x 3 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia czujników saturacji x 1 szt. - wielorazowy, wodoodporny czujnik saturacji x 1 szt. - zapasowe baterie do defibrylatora x 2 szt. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na aparat min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Defibrylator z kardiowersją | Szt. | 1 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym