Zał. 1A-1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1 – Laparoskop z wyposażeniem  (1 kpl)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa laparoskopu (wieży laparoskopowej) z wyposażeniem. Sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie eksploatowane,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33168100-6 Endoskopy

33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33162000-3: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33169000-2: Przyrządy chirurgiczne

W poniższej części Załącznika „1A-1” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

Podać markę, model, producenta oferowanego laparoskopu (wieży laparoskopowej): .....................

w przypadku wyposażenia (poszczególnych elementów zestawu) prosimy podać w tabeli typ/ model lub nr katalogowy, nazwę handlową

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Monitor LCD Full HD o przekątnej min. 27’’ – 2 szt. Podać typ/model |  |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, format 16:9 |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 27’’ |  |  |
|  | Wejścia wideo 2x 3G-SDI, DVI-D, DVI-I, VGA |  |  |
|  | Wyjścia wideo 2x 3G-SDI, DVI-D, DVI-I |  |  |
|  | Podświetlenie LED |  |  |
|  | Kontrast 1000:1 |  |  |
|  | Maksymalna jasność 900 cd/m2 |  |  |
|  | Mocowanie VESSA 100 |  |  |
| II | Sterownik kamery Full HD z zewnętrznym archiwizatorem medycznym – 1 zestaw |  |  |
|  | Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi |  |  |
|  | Obsługiwane formaty 1080p |  |  |
|  | Tryb wizualizacji Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia |  |  |
|  | Algorytm redukcji dymu– pozwalający w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie -0 pkt |  |  |
|  | Wyjścia cyfrowe 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 2D |  |  |
|  | Połączenie ze źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny |  |  |
|  | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon |  |  |
|  | Zoom cyfrowy x min.1,8 |  |  |
|  | Możliwość dostosowania jasności obrazu |  |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu |  |  |
|  | Możliwość wyostrzenia krawędzi |  |  |
|  | Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako |  |  |
|  | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji |  |  |
|  | Ustawienie języka menu w tym język polski |  |  |
| III | Archiwizator Medyczny - Podać typ/model |  |  |
|  | Nagrywanie wideo w rozdzielczości FullHD oraz zdjęcia z medycznych źródeł wideo |  |  |
|  | Możliwe miejsca zapisu: dysk wewnętrzny, dysk zewnętrzny, dysk sieciowy |  |  |
|  | Wbudowany monitor dotykowy o przekątna 7’’ do obsługi urządzenia |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. rodzaj operacji , dane operatora, komentarze |  |  |
|  | Format obrazu: JPG, PNG |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 128 GB |  |  |
|  | Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265) |  |  |
|  | Wejście USB 3.0 – panel przedni –min. 1 szt, panel tylni min. 2 szt. |  |  |
|  | Zewnętrzny serwer, 1000/100 / 10Mbit / s |  |  |
|  | Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB |  |  |
|  | Wejścia wideo: 2 x HDMI, DVI (z adapterem) |  |  |
|  | Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem) |  |  |
|  | Pilot na podczerwień (w zestawie) |  |  |
|  | Pamięć zewnętrzna w zestawia min. 64 Gb |  |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej, odporna na płyny |  |  |
| IV | Głowica kamery Full HD – 1 szt. |  |  |
|  | Głowica Full HD, wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS 1/3 " |  |  |
|  | Progresywne skanowanie obrazu |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową 14-28mm zapewniającą zoom optyczny 2x |  |  |
|  | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s |  |  |
|  | min. 3 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. |  |  |
|  | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania min. 6 funkcjom, zgodnie z potrzebami Zamawiającego (podać ) Parametr punktowany: Możliwość przypisania 6 funkcji - 0 pkt Możliwość przypisania 7 i więcej funkcji - 5 pkt |  |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności |  |  |
|  | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |  |  |
|  | Typ ochrony CF |  |  |
|  | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej: np. Sterrad 100S, Sterrad NX, Sterrad 100NX |  |  |
| VI | Źródło światła LED – 1 szt. |  |  |
|  | Żywotność modułu LED - min. 30000 h |  |  |
|  | Natężenie światła automatycznie dostosowujące się do pola operacyjnego |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia 0-100% i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od napotkanych warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostkom sterującą kamery poprzez dedykowane złącze. |  |  |
|  | Sterowanie - Włączanie i wyłączanie światła oraz wybór trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD na przednim panelu urządzenia wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu |  |  |
|  | Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego, wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów m.in. Aesculap, Storz, Olimpus, Wolf |  |  |
|  | Parametr punktowany: Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji -10 pkt lub zewnętrzny miernik pozwalający na identyczny pomiar - 0 pkt (podać) |  |  |
|  | Temperatura barwowa 5665 K (±6,3%) |  |  |
|  | Strumień świetlny 2510 lumen (± 3,6%) |  |  |
|  | Typ ochrony CF |  |  |
|  | W zestawie adapter do diagnostyki światłowodów |  |  |
| VII | Insuflator wysokoprzepływowy |  |  |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,7" z oprogramowaniem w języku polskim |  |  |
|  | Oddymianie pola operacyjnego Parametr punktowany: Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego zintegrowana z urządzeniem za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Funkcja umożliwia bezpieczne odprowadzenie dymu z pola operacyjnego i utrzymanie odpowiedniej widoczności w polu operacyjnym - 5 pkt lub zewnętrzny system oddymiania spełniający tę samą funkcję - 0 pkt (podać) |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym |  |  |
|  | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg |  |  |
|  | Dedykowane programy pracy: pediatryczny, chirurgia ogólna, bariatria, kardiochirurgia |  |  |
|  | Regulacja parametrów w programie pediatrycznym: - regulacja przepływu w zakresie 0,1 do 20 l/min - regulacja ciśnienia w zakresie 1 do 15 mmHg |  |  |
|  | Dwa tryby pracy w programie standardowym: Tryb pracy wysokoprzepływowy : - regulacja przepływu w zakresie min. 6 do 40 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 1 do 5 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 do 30mmHg |  |  |
|  | Dwa tryby pracy w programie bariatrycznym: Tryb pracy wysokoprzepływowy : - regulacja przepływu w zakresie min. 6 do 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 1 do 5 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 do 30mmHg |  |  |
|  | Dwa tryby pracy w programie kardiochirurgicznym: Tryb pracy Fieldflooding – tryb umożliwia zastępowanie powietrza w otoczeniu serca podczas operacji otwartych i wspomaganych endoskopowo: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 do 10 l/min, Tryb pracy Vessel Harvesting - pobieranie naczyń - regulacja przepływu w zakresie od min. 1 do 10 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 do 20mmHg |  |  |
|  | Funkcja automatycznej desuflacji gazu po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne informujące o : przekroczeniu zadanego ciśnienia, wycieku gazu, zablokowaniu przepływu |  |  |
|  | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia i przepływu |  |  |
|  | Wskaźnik numeryczny i słupkowy dla aktualnej wartości ciśnienia i przepływu |  |  |
|  | Wskaźnik objętości zużytego gazu |  |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |  |  |
|  | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną |  |  |
|  | Przewód do podłączenia źródła CO2 , długość min. 1,5m– 1 szt. |  |  |
|  | Dren do insuflacji gazu, wielorazowy – 1 szt |  |  |
|  | Dreny jednorazowe do oddymiania – 10 szt./opak – 1 opak. (w przypadku odp. tak na pyt. 2) |  |  |
|  | Filtry do insuflacji 25 szt./opak – 1 opak. |  |  |
| VIII | Pompa ssąco-płucząca do laparoskopii – 1 zestaw |  |  |
|  | Uniwersalna pompa ssąco płucząca do laparoskopii z możliwością zaprogramowania dodatkowych trybów (histeroskopia, artroskopia, urologia) - podać ilość możliwych do zaprogramowania trybów Parametr punktowany: 3 tryby i więcej - 5 pkt 1 lub 2 tryby - 0 pkt |  |  |
|  | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy |  |  |
|  | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną |  |  |
|  | Maksymalna prędkość płukania 3500 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości |  |  |
|  | Ciśnienie płukania 500mmHg |  |  |
|  | Dwa tryby płukania: standardowy i wysoki |  |  |
|  | Wydajność ssania min. 4l/min |  |  |
|  | Dwa tryby ssania |  |  |
|  | Wielorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 1 szt. |  |  |
|  | Jednorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do laparoskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka, 10 szt./opak. – 1 opak. |  |  |
|  | Dren 30-dniowy do wytworzenia próżni 10 szt/opak – 1 opak. |  |  |
|  | Dren ssący wielorazowy min. 4 m- 1 szt. |  |  |
|  | Pojemniki jednorazowe na odessane płyny, poj. 2l, 40 szt./opak. – 1 opak. - bez konieczności zastosowania dodatkowych wkładów jednorazowych i łączników do zbiornika |  |  |
| IX | Wózek aparaturowy - 1 szt. |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą 4 kół |  |  |
|  | Min. cztery półki na urządzenia |  |  |
|  | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA |  |  |
|  | Uchwyt butli CO2 |  |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne |  |  |
|  | Mocowanie głowicy kamery 2D |  |  |
|  | Możliwość dołączenia półki na klawiaturę |  |  |
|  | Zamykany panel tylny |  |  |
|  | Szuflada zamykana na klucz |  |  |
| X | Instrumentarium – 1 kpl. |  |  |
| 1. | Wielorazowa, rozbieralna igła Veres długość robocza, 120mm- 1 szt. |  |  |
| 2. | Wielorazowy trokar, średnica robocza 5-5,5mm, długość robocza 100-110 mm, korpus gładki, wyposażony w zawór w postaci klapki otwieranej pod naporem narzędzia, kodowany kolorystycznie (czerwony) wraz z kompatybilnym obturatorem ostrym (korpus trokaru- 2 szt. obturator- 1 szt) |  |  |
| 3. | Wielorazowy trokar, średnica robocza 10 mm, długość robocza 100-110 mm, korpus gładki, wyposażony w zawór w postaci klapki otwieranej pod naporem narzędzia, kodowany kolorystycznie (czerwony) wraz z kompatybilnym obturatorem ostrym (korpus trokaru- 2 szt. obturator- 1 szt) |  |  |
| 4. | Wielorazowy instrument ssąco płuczący, średnica 5mm długość robocza 310-330 mm.- 1 szt. |  |  |
| 5. | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa, pojedyncza, rozmiar ML, długość robocza 310-330 mm, średnica 10mm, wyposażona w kanał do płukania instrumentu.- 1 szt. |  |  |
| 6. | Nożyczki laparoskopowe typ Metzenbaum, monopolarne, wielorazowe, rozbieralne 4 elementowe, bransze instrumentu ząbkowane, odgięte w lewą stronę, z wkładką węglową, średnica 5mm, długość robocza 310-320 mm. - 1 szt. |  |  |
| 7. | Kleszczyki preparacyjne, typ Maryland, monopolarne, wielorazowe, rozbieralne 4 elementowe, rękojeść bez blokady, średnica 5mm, długość robocza 310-320mm. - 1szt |  |  |
| 8. | Kleszczyki chwytające typu Krokodyl z zębami, długie szczęki, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, jedna szczęka ruchoma, rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość robocza 310-320 mm. - 1 szt. |  |  |
| 9. | Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość robocza 310-320 mm - 1 szt. |  |  |
| 10. | Kleszczyki chwytające uniwersalne, rowkowane szczęki, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość robocza 310-320 mm - 1 szt. |  |  |
| 11. | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, rękojeść z blokadą, średnica 10mm, długość robocza 310-320 mm - 1 szt. |  |  |
| 12. | Kleszczyki uniwersalne, chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, rękojeść z blokadą, średnica 5mm, długość robocza 310-320 mm - 1 szt. |  |  |
| 13. | dotyczy narzędzi wymienionych w punktach 6-12: Parametr punktowany: narzędzia sterylizowane w formie rozłożonego instrumentu – 0 pkt Narzędzia z możliwością sterylizacji w formie złożonego instrumentu potwierdzone w instrukcji obsługi producenta - 5 pkt |  |  |
| 14. | Kosz do kontenera wykonany z jednego arkusza stali, wymiary 540X253X106MM, wraz z kompatybilną pokrywą kosza oraz wewnętrzną matą sylikonową- 2 kpl. |  |  |
| 15. | Wanna do kontenera, wysokość 135mm- 1 szt. |  |  |
| 16. | Pokrywa kontenera, wyposażona w filtry teflonowe na min. 5000 cykli sterylizacji, kompatybilna z wanną na instrumentarium- 1 szt. |  |  |
| 17. | Optyka szerokokątna, zgodna ze standardem Full HD, średnica 10mm, kąt patrzenia O stopni, długość 330mm, w komplecie zintegrowane adaptery umożliwiające podłączenie światłowody różnych producentów- 2 szt. |  |  |
| 18. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, z dodatkowymi wzmocnieniami na obu końcach, średnica 4,8mm długość 3,5 metra- 1 szt. |  |  |
| 19. | Kosz z pokrywą do przechowywania, mycia, dezynfekcji endoskopu, z mocowaniami zabezpieczającymi optykę przed przemieszczaniem- 1 kpl. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące (podać okres gwarancji) |  |  |
|  | Szkolenie personelu z obsługi sprzętu Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Laparoskop z wyposażeniem | kpl | 1 |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym