Zał. 1A-13 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 13 – Wózki transportowe (2 szt)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa wyposażenia oddziału: wózki do transportu pacjentów w pozycji leżącej (2 szt). Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33192100-3 Łóżka do użytku medycznego

W poniższej części Załącznika „1A-13” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózki transportowe do przewozu pacjentów leżących (2 szt.) – podać producenta model/typ, rok produkcji oferowanego wózka |  | ……….. |
|  | Wózek o konstrukcji z profili stalowych, lakierowanych proszkowo. |  |  |
|  | Lakier odporny na działanie promieniowania UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno- myjące. |  |  |
|  | Długość całkowita wózka min. 2040 mm max. 2070 mm |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min. 740 mm max. 800 mm |  |  |
|  | Długość leża min. 1940 mm |  |  |
|  | Szerokość leża min. 600 mm |  |  |
|  | Min. 2 tuleje do wieszaka kroplówki wbudowane w konstrukcję profilu leża od strony głowy. |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie pacjenta min. 220 kg Parametr punktowany: obciążenie 220 kg – 0 pkt Powyżej 220 kg do 240 kg– 5 pkt Powyżej 240 kg – 10 pkt |  |  |
|  | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie min. od 620 do 900 mm ( za pomocą dźwigni nożnych znajdujących się po prawej i lewej stronie) Podać zakres regulacji: Parametr punktowany: regulacja minimalnej wysokości leża od 620 mm – 0 pkt Poniżej 620 mm – 10 pkt |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga min. 180 i anty – Trendelenburga min. 100 |  |  |
|  | Regulacja segmentu pleców do min. 650 , za pomocą sprężyny gazowej. |  |  |
|  | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem, kolor czarny, nieprzemakalna tkanina łatwa w utrzymaniu czystości. |  |  |
|  | Materac o wys. min. 6 cm |  |  |
|  | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych. |  |  |
|  | Segment leża wypełniony płytą HPL przezierną dla promieni RTG |  |  |
|  | Wózek wyposażony w barierki boczne wykonane z materiału odpornego na zarysowania. Parametr punktowany: barierki boczne chromowane – 0 pkt barierki ze stali nierdzewnej – 10 pkt |  |  |
|  | Barierki boczne składające się z 2 poziomych poprzeczek zabezpieczające przed wypadnięciem. |  |  |
|  | Barierki składane za pomocą trzpienia, wzdłuż ramy, gwarantujące bezpieczny transport chorego. |  |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka |  |  |
|  | Wózek wyposażony w tunel na kasetę RTG umieszczony pod leżem na całej jego długości. |  |  |
|  | Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, z metalowym koszykiem na rzeczy pacjenta oraz uchwytem na butlę tlenową. |  |  |
|  | 4 koła jezdne o średnicy min. 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną (niebrudzące podłoża). (podać średnicę kół) Parametr punktowany: koła o średnicy 150mm – 0pkt średnica kół powyżej 150mm – 10pkt |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji na sprzęt i wyposażenie min. 36 miesięcy (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |
|  | Instalacja sprzętu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Wózek transportowy do przewozu pacjentów leżących | szt. | 2 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym