Zał. 1A-3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 3 – Resektoskop z wyposażeniem  (1 kpl)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa Resektoskopu (systemu mini histero – resektoskopowego) z wyposażeniem. Sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie eksploatowane,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33168100-6 Endoskopy

33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

33162000-3: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

33169000-2: Przyrządy chirurgiczne

W poniższej części Załącznika „1A” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

w przypadku wyposażenia (poszczególnych elementów zestawu) prosimy podać w tabeli typ/ model lub nr katalogowy, nazwę handlową

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Podać markę, model, producenta oferowanego Resektoskopu (systemu mini histero – resektoskopowego): |  |  |
|  | Optyka endoskopowa w systemie Full HD Premium, dedykowana do najnowszej generacji systemów Full HD dająca większą oraz lepszą niż standardowe HD głębię ostrości, jasność, kontrast, odwzorowanie kolorów, jakość obrazu (pełne wykorzystanie rozdzielczości kamery) identyczną w środku optyki jak i na brzegach, pole widzenia min. 80 stopni, śr. 2,9 mm, kąt patrzenia 0 stopni, dł. min. 300 mm |  |  |
|  | Światłowód wykonany w technice bezklejowej, posiada wzmocnienia na obu końcach. Wzmocnienia są przezierne oraz w innym kolorze niż sam przewód, informując o prawidłowym działaniu całego systemu przewodzenia światła. W komplecie dwa adaptery do optyki i źródła światła śr.3,5 mm, dł. min. 2,3m. Parametr punktowany: Światłowód wykonany w technice bezklejowej, ze wzmocnieniami - 10 pkt, światłowód standardowy - 0 pkt. |  |  |
|  | Element roboczy systemu mini histero - resektoskopu, pasywny, rękojeść wykonana częściowo z tytanu, dedykowany do optyki o śr. 2,9mm, dł. 300mm oraz do systemu mini histero - resektoskopu o śr. 14,9 FR i 16FR. Element hybrydowy, pozwalający na pracę zarówno w systemie mono jak i bipolarnym, podłączenie kabli mono i bipolarnych od góry. Rękojeść wykonana z tytanu, posiadająca teflonowy blok izolacyjny oraz specjalny dystanser, zapobiegający uszkodzeniu optyki łukiem elektrycznym z elektrody. Element dedykowany również do pracy ze specjalnymi ,,zimnymi” elektrodami, bez użycia energii bipolarnej. |  |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny systemu mini histero - resektoskopu, okrągły, wyposażony w dwa metalowe i rozbieralne kraniki, posiadający strzałki określające kierunek przepływu medium, posiadający system kodowania kolorystycznego, śr. 16FR, dł. robocza 194mm, dedykowany do pracy z płaszczami wewnętrznymi obrotowymi oraz nieobrotowymi, a także z optykami o kątach patrzenia 0,12 i 30 stopni, śr. 2,9 mm i dł. 300 mm. Płaszcz posiadający oznaczenie wskazujące punkt łączenia z płaszczami wewnętrznymi. Parametr punktowany: Mocowanie z innymi płaszczami kompletu w wygodnym i ergonomicznym systemie zatrzaskowym (click system ) - 10 pkt, mocowanie w systemie zasuwkowym lub innym niż zatrzaskowy - 0 pkt. |  |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny resektoskopowy systemu mini histero - resektoskopu o śr. 16FR, okrągły, obrotowy, posiadający system kodowania kolorystycznego, w połączeniu z perforacjami płaszcza zewnętrznego zapewniający doskonały przepływ medium, dedykowany do pracy z optyką o śr. 2,9 mm, dł. min. 300 mm oraz kącie patrzenia 0 stopni. Płaszcz posiada oznaczenie wskazujące punkt łączenia z płaszczem zewnętrznym. Parametr punktowany: Mocowanie z innymi płaszczami kompletu w wygodnym i ergonomicznym systemie zatrzaskowym (click system ) - 10 pkt, mocowanie w systemie zasuwkowym lub innym niż zatrzaskowy - 0 pkt. |  |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny histeroskopowy systemu mini histero - resektoskopu, okrągły, dedykowany do współpracy z płaszczem zewnętrznym histero – resektoskopowym o śr. 16FR., montowany zatrzaskowo, posiada system kodowania kolorystycznego, jeden kanał roboczy o śr. 5FR. dla elektrod i narzędzi histeroskopowych. Płaszcz dedykowany do współpracy z optyką o śr. 2,9 mm, dł. min. 300 mm i kącie patrzenia 12 i 30 stopni, montowaną w systemie zapadkowym. Płaszcz posiada oznaczenie wskazujące punkt łączenia z płaszczem zewnętrznym. Specjalna konstrukcja kołnierza przewężona na całej jego długości w połączeniu z wielokrotną wzdłużną perforacją płaszcza zewnętrznego zapewnia zwiększoną i bardziej efektywną irygację w stosunku do standardowej konstrukcji. W komplecie jednorazowa uszczelka silikonowa, uniwersalna, do kanałów roboczych, sztywnych narzędzi endoskopowych 3-10 Fr. Parametr punktowany: Mocowanie z innymi płaszczami kompletu w wygodnym i ergonomicznym systemie zatrzaskowym ( click system ) - 10 pkt, mocowanie w systemie zasuwkowym lub innym niż zatrzaskowy - 0 pkt. |  |  |
|  | System pozwalający na znieczulenie domaciczne do zabiegu endoskopii ginekologicznej. System składający się z uchwytu wyposażonego w aktywator igły przez którą można podać miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalający na wzrokową kontrolę czy igła jest w pozycji wysuniętej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej osłona igły zakończona plastikową kulką, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek i bezpieczeństwa wkłucia. Od strony dystalnej z uchwytu wyprowadzony wężyk (z zamknięciem) do którego można wpiąć preparat znieczulający pacjentkę |  |  |
|  | Stalowy kosz perforowany do sterylizacji i przechowywania całego zestawu dedykowany przez producenta do systemu histero-resektoskopowego, wym. 480x245x80mm. Kosz posiadający silikonowe uchwyty oraz stalowe pozycjonery do wszystkich elementów systemu, umożliwiając ich unieruchomienie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem, od góry blokowana pokrywa w uchwytem do przenoszenia |  |  |
|  | Kleszczyki endoskopowe, biopsyjne, łyżeczkowe z ostrymi krawędziami, obie bransze ruchome, śr. 5 Ch/Fr., dl.340mm, półsztywne |  |  |
|  | Elektroda pętlowa duża , bipolarna, do mini histero - resektoskopu, owalna, zagięta pod kątem 90 stopni, do systemu śr. 16FR., dedykowana do pracy z optyką 0 stopni, jednorazowa |  |  |
|  | Kabel bipolarny do diatermi, kompatybilny z diatermiami EMED ES300 i ES300S, dł. min. 3 m |  |  |
|  | System kompatybilny z wieżą laparoskopową firmy B.Braun z 2010r. |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące (podać okres gwarancji) |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min. 1 bezpłatnego przeglądu oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji – (podać ilość przeglądów) – dot. sprzętu, dla którego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu (w instrukcji obsługi) jest wymagane dokonywanie przeglądów (podać ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzenia jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Resektoskop z wyposażeniem | kpl | 1 |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym