Zał. 1A-8 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 8 – Kardiomonitory (4 szt) wraz z modułami pomiaru rzutu serca (2 szt)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa kardiomonitorów wraz z modułami do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO. Oferowany sprzęt medyczny  musi być zgodny z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33195000-3 System monitorowania pacjentów

33195100-4 Monitory

W poniższej części Załącznika „1A-8” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Podać markę, model, producenta oferowanego Kardiomonitora (4 szt.): |  | ..................... |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |  |  |  |
|  | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg (podać wagę) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów |  |  |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  |  |  |
|  | Tryb „Stand by” |  |  |  |
|  | Funkcja „stoper” |  |  |  |
|  | Wbudowany kalkulator powierzchni ciała (BSA) oraz kalkulator dawek leków |  |  |  |
|  | Monitory kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego Centralną stacją monitorowania (Monitorem centralnym CNS-9101) |  |  |  |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 12". |  |  |  |
|  | Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika Parametr punktowany: Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych – 10 pkt Spełnienie minimalnych wymagań – 0 pkt |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 800 x 600 |  |  |  |
|  | „Duże Liczby” prezentowanych parametrów |  |  |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji |  |  |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów Parametr punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Automatyczne dostosowanie układu ekranu monitora pacjenta w zależności od podłączonych parametrów |  |  |  |
|  | Obsługa |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy |  |  |  |
|  | Obsługa bez użycia pokrętła Parametr punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  |  |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy |  |  |  |
|  | Praca w sieci |  |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk |  |  |  |
|  | Możliwość zdalnego wyciszenia alarmu monitora z poziomu innego monitora |  |  |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk |  |  |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |  |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika |  |  |  |
|  | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  |  |  |
|  | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi Parametr punktowany: Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi – 10 pkt Spełnienie wymagań – 0 pkt |  |  |  |
|  | Pamięć min. 1000 przypadków zdarzeń arytmii (niezależna od pamięci alarmów). Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii i min. 6 sekundowy przebieg krzywej EKG |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów |  |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez Użytkownika min. 2 typowych dla oddziału zestawów alarmów |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu tabelarycznego |  |  |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu graficznego z możliwością niezależnego ustawienia parametrów w nich zapisywanych |  |  |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek |  |  |  |
|  | Dedykowana pamięć przebiegu odcinka ST z ostatnich min. 24 godzin. Odcinek ST reprezentowany w postaci krzywej i wartości cyfrowej ST |  |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych |  |  |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |  |  |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |  |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG |  |  |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia |  |  |  |
|  | - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min |  |  |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych |  |  |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST |  |  |  |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń |  |  |  |
|  | Trendy ST z min. 24 godzin |  |  |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm |  |  |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST |  |  |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |  |
|  | Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze |  |  |  |
|  | Oddech |  |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min |  |  |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły |  |  |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg |  |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP |  |  |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej |  |  |  |
|  | Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min |  |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie graficznego wskaźnika jakości sygnału SpO2 oraz PI |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego typu klips |  |  |  |
|  | Pomiar IBP |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia |  |  |  |
|  | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego |  |  |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. Pomiar CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg. Oddech: min. 3 – 140 odd./min. Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń. Parametr punktowany: Spełnienie minimalnych wymagań – 0 pkt. Możliwość podłączenia min. 7 różnych producentów respiratorów – 5 pkt. |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar następujących parametrów: BIS, TOF, CO |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. |  |  |  |
|  | Oferowane wyposażenie: |  |  |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - system mocowania ściennego z koszykiem na akcesoria x 1 szt. - Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych x 3 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. - moduł/przewód do podłączenia jednorazowych przetworników inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt. |  |  |  |
| II. | Moduły pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO (2 szt) |  | Nazwa/model/typ Producent (podać): …………………………………. |  |
|  | Parametry oferowanych modułów |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa moduł do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO kompatybilny z monitorami serii BSM-3000 (posiadanymi przez Zamawiającego). |  |  |  |
|  | Na podstawie pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej mogą być wyznaczane minimum następujące parametry: PCCO/CCO, SV, SVV (wahania objętości wyrzutowej), PPV (wahania ciśnienia tętna), CPI, dPmaX (wskaźnik kurczliwości lewej komory), GEDV (globalna objętość końcowo-rozkurczowa), EVLW (objętość pozanaczyniowej wody płucnej), GEF (całkowita frakcja wyrzutowa). |  |  |  |
|  | Moduł umożliwiający pomiar rzutu minutowego serca za pośrednictwem jednego dostępu naczyniowego, na podstawie którego wyliczane są min. następujące parametry: PCCO/CCO, SV, SVV (wahania objętości wyrzutowej), PPV (wahania ciśnienia tętna), CPI, dPmaX (wskaźnik kurczliwości lewej komory). |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy modułu, bez udziału serwisu, o pomiar saturacji krwi żylnej ScvO2 umożliwiający pomiar wskaźników takich jak: O2ER (współczynnik ekstrakcji tlenu), VO2 (konsumpcję tlenu), DO2 (dostarczanie tlenu) |  |  |  |
|  | Każdy moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO wyposażony w system mocowania. |  |  |  |
|  | Każdy moduł wyposażony w niezbędne okablowanie wielorazowe umożliwiające realizację pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej: - wielorazowe przewody do pomiaru CCO metodą PiCCO x 1 kpl. - wielorazowy przewód do pomiaru CCO metodą proAQT x 1 szt. |  |  |  |
|  | Waga modułu PiCCO max 1,5 kg |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na dostarczone urządzenia min. 24 miesiące (podać oferowany okres gwarancji) |  |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji. |  |  |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 24 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 2 dni robocze |  |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE -dołączyć do oferty |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem |  |  |  |
|  | W cenie zawarty jest komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania urządzeń jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji |  |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru.

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Kardiomonitor | Szt. | 4 |  |  | 8 |  |
|  | Moduły pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO | szt | 2 |  |  | 8 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym