Zał. 1A-17 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 17 – Cieplarka medyczna do ogrzewania płynów (1 szt.)

Materac grzewczy na stół operacyjny z jednostką kontrolną (1 szt.)

- „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.06.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa cieplarki medycznej do ogrzewania płynów oraz materaca grzewczego na stół operacyjny z jednostką kontrolną. Sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1  Urządzenia medyczne,

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33162100-4 Urządzenia używane na salach operacyjnych

W poniższej części Załącznika „1A-17” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Cieplarka medyczna do ogrzewania płynów (1 szt) Podać markę, model, producenta |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 1.75 A. |  |  |
|  | Pojemność komory: ok. 30 l netto (36 l brutto) |  |  |
|  | Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia wyposażone w 4 gumowe nóżki. |  |  |
|  | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. |  |  |
|  | Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej. |  |  |
|  | Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem min. 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. |  |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. |  |  |
|  | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry. |  |  |
|  | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. (Tak/nie), podać: Parametr punktowany: Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. |  |  |
|  | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. |  |  |
|  | Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem. |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. |  |  |
|  | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. Tak / Nie (podać ilość czujników) Parametr punktowany: TAK - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. |  |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. Parametr punktowany: Optyczny i akustyczny alarm – 5 pkt tylko optyczny lub tylko akustyczny – 0 pkt |  |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. |  |  |
|  | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  |  |
|  | Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie. |  |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie. |  |  |
|  | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze. Parametr punktowany: TAK - 5 pkt Nie - 0 pkt |  |  |
|  | Tryb czuwania (stand by). |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie komory: 25 kg. |  |  |
|  | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L. |  |  |
|  | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C , ±2°C (zmiana o 1°C). |  |  |
|  | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. |  |  |
|  | Zewnętrzne wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) w mm 350 x 400 x 620, (+10 mm) |  |  |
|  | Wewnętrzne wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) w mm 314 x260x 395, (+10 mm) |  |  |
|  | Max. waga urządzenia 22 kg. |  |  |
|  | Moc grzałki 400 Wat |  |  |
|  | Zalecana temperatura otoczenia w trakcie działania 18-30°C |  |  |
|  | Opcja „BOOST” pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania |  |  |
|  | Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy |  |  |
|  | System dezynfekcji UV-C |  |  |
|  | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. |  |  |
| II | Materac grzewczy na stół operacyjny z jednostką kontrolną Podać markę, model, producenta |  |  |
|  | Napięcie zasilania 230V , 50Hz |  |  |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. |  |  |
|  | Urządzenie ciche w eksploatacji, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. |  |  |
|  | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. |  |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. |  |  |
|  | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części IP3X. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę min 2 akcesoriów jednocześnie |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. |  |  |
|  | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. |  |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami/kocem o długości min. 3 m z wtykiem kątowym. Podać długość przewodów: Parametr punktowany: długość przewodów do 3 m. – 0 pkt. długość przewodów powyżej 3 m. – 10 pkt. |  |  |
|  | Złącze przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub lepsza. |  |  |
|  | Wtyk oraz gniazdo złącza przewodów materaca/koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub lepsza. |  |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód materaca/koca z przewodem jednostki kontrolnej w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. |  |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, min 2600 mAh, litowo-jonowy. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna z min 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym. |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C- 40°C z krokiem co 0,5°C. |  |  |
|  | „Auto-test” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w materacach/kocach. |  |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w materacach/kocach. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w 2 podłączenia, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna waga: max 2 kg. |  |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. |  |  |
|  | Wymiar jednostki kontrolnej: max 200 × 190 × 150 mm |  |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. |  |  |
|  | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. |  |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. |  |  |
|  | Warstwa grzewcza materaca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni wraz z warstwą 18mm pianki zmniejszającej nacisk oraz z wygodną podszewką poliestrową. |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. |  |  |
|  | Powłoka zewnętrzna materaca szczelnie zamknięta, stopień ochrony min. IP32. |  |  |
|  | Jednolita konstrukcja materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). |  |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie na styku ciała pacjenta z materacem. |  |  |
|  | Materac przezierny dla promieni RTG. |  |  |
|  | Materac o ROZMIARZE: min. 1200 × 530 mm; |  |  |
|  | Wbudowany w materac jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca. |  |  |
|  | Wbudowane w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w materac o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. |  |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. |  |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. |  |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C- 40°C z krokiem co 0,5°C. |  |  |
|  | Umieszczenie naklejki na materacu nie powoduje uszkodzenia warstwy grzewczej. |  |  |
|  | Materac kompatybilny z jednostką kontrolną AlphaCore będącą na wyposażeniu szpitala |  |  |
|  | Warunki serwisowe i gwarancja dla wszystkich pozycji pakietu |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące (podać) |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | W okresie gwarancji min. po 1 nieodpłatnym przeglądzie technicznym w każdym roku obowiązywania gwarancji – lub wg zaleceń i wskazań producenta (ostatni na koniec okresu gwarancyjnego). |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Instrukcja użytkowania w języku polskim |  |  |
|  | Szkolenie z użytkowania sprzętu |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać adres i nr tel., co najmniej jednego punktu) |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

- w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

- gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

- Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

- Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Cieplarka medyczna do ogrzewania płynów | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Materac grzewczy na stół operacyjny z jednostką kontrolną | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym