Parametry techniczne załącznik nr 1

a)  Unit stomatologiczny z ssakiem i ślinociągiem szt.2

Producent: ..................................................................................................................................

Typ, model: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ......................................................................................................................

Rok produkcji: ...........................................................................................................................

Cena Netto 1 szt : ......................................................................

Cena Brutto 1 szt: .....................................................................

Unit Stomatologiczny

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Stomatologiczny ze ssakiem i ślinociągiem |  |  |  |
| 1. | Zasilanie i sterowanie elektryczne | TAK |  |
| 2. | Pamięć min cztery pozycje + jedna podstawa | TAK |  |
| 3. | Tapicerka bezszwowa | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości fotela | TAK |  |
| 5. | Regulacja nachylenia oparcia | TAK |  |
| 6. | Regulowany zagłówek | TAK |  |
| 7. | Fotel przystosowany do pracy w systemie na dwie i cztery ręce | TAK |  |
| 8. | Podłokietnik lewy ruchomy | TAK |  |
| 9. | Blokada ruchu fotela podczas pracy końcówek | TAK |  |
| 10. | Sterowanie fotelem pacjenta za pomocą sterownika nożnego, ze stolika lekarza oraz z pulpitu asystentki | TAK |  |
| 11. | Napięcie zasilające 230 V - 50Hz | TAK |  |
| 12. | Unit pół stacjonarny tzn. - blok spluwaczki zawieszony na fotelu, | TAK |  |
| 13. | Brak elementów harmonijkowych w konstrukcji unitu i fotela tzn. w podstawie i ramionach na których zawieszone są stoliki | TAK |  |
| 14. | Osobny wielofunkcyjny sterownik nożny | TAK |  |
| 15. | Krzesełko stomatologiczne dla lekarza - na kółkach, - podnóżek na nogi (reling dolny) - z oparciem, - podstawa krzesełka metalowa - regulowana wysokość, - kolor krzesełka w kolorze tapicerki unitu | TAK |  |
| 16, | Szafka Asystor - w kolorze unitu - na kółkach - z pięcioma szufladami - szyba na blacie roboczym w celu zabezpieczenia blatu przed uszkodzeniem. | TAK |  |
| Lampa zabiegowa na pantograficznym ramieniu |  |  |  |
| 1. | Natężenie światła - Nie mniejsze niż 20.000 Lux, - Minimum 2 stopnie natężenia światła | TAK |  |
| 2. | Żarówka ledowa | TAK |  |
| 3. | Dzielony słup lampy oświetleniowej | TAK |  |
| Stolik lekarza na pantograficznym ramieniu |  |  |  |
| 1. | Minimum 5 rękawów prowadzonych do góry | TAK |  |
| 2. | Stolik o dużej powierzchni min. 35cm x 25cm | TAK |  |
| 3. | Stolik pod stolikiem lekarza | TAK |  |
| 4. | Sterowanie ruchami fotela pacjenta ze stolika lekarza | TAK |  |
| 5. | Negatoskop z autowyłącznikiem czasowym i regulowaną jasnością | TAK |  |
| 6. | Regulator szybkości obrotów mikrosilnika za pomocą przycisków na klawiaturze membranowej stolika | TAK |  |
| 7. | Informacja cyfrowa o aktualnie ustawionej prędkości obrotów mikrosilnika i mocy skalera | TAK |  |
| 8. | Sterowanie napełnieniem kubka i spłukiwaniem misy | TAK |  |
| 9. | Hamulec mechaniczny stolika lekarza | TAK |  |
| 10. | Układ wody destylowanej do chłodzenia końcówek | TAK |  |
| 11. | Indywidualna regulacja wody do każdej końcówki | TAK |  |
| Sterownik nożny unitu stomatologicznego |  |  |  |
| 1. | Elektryczny, z płynną regulacja obrotów (w sposób liniowy) | TAK |  |
| 2. | Włączanie / Wyłączanie pracy końcówek | TAK |  |
| 3. | Włączanie / Wyłączanie przedmuchu | TAK |  |
| 4. | Przełącznik zmiany kierunku obrotów mikrosilnika | TAK |  |
| 5. | Włączanie / Wyłączanie funkcji ENDO skalera | TAK |  |
| 6. | Możliwość spłukiwania misy i napełniania kubka | TAK |  |
| 7. | Włączanie / Wyłączanie spraju w końcówkach | TAK |  |
| Blok spluwaczki ze ssakiem i ślinociągiem |  |  |  |
| 1. | Umocowany do fotela pacjenta i poruszający się wraz z nim | TAK |  |
| 2. | Porcelanowa misa spluwaczki - łatwo dementowana przez obsługę | TAK |  |
| 3. | 6 – narzędziowy stolik asysty | TAK |  |
| 4. | Klawiatura na panelu asysty | TAK |  |
| 5. | Ślinociąg powietrzny do wersji z ssakiem | TAK |  |
| 6. | Mały ssak | TAK |  |
| 7. | Duży ssak | TAK |  |
| 8. | Blok spluwaczki odchylany co najmniej o 900 | TAK |  |
| 9. | Spłukiwanie misy spluwaczki oraz napełnianie kubka | TAK |  |
| 10. | Odpowietrzenie butli wody destylowanej z zewnętrznym uzupełnianiem | TAK |  |
| 11. | Sterowanie ruchami fotela | TAK |  |
| 12. | Separator ssaka | TAK |  |
| Kompresor |  |  |  |
| 1. | Bezolejowy | TAK |  |
| 2. | Kompresor w szafce pionowej w obudowa wyciszająca | TAK |  |
| 3. | Wydajność min. 60 L / min przy ciśnieniu 5 bar | TAK |  |
| 4. | Głośność do min. 55 dB | TAK |  |
| Pompa ssąca |  |  |  |
| 1. | Ssak we wspólnej szafce pionowej z kompresorem | TAK |  |
| 2. | Wydajność 600 L / min | TAK |  |
| Końcówki stomatologiczne |  |  |  |
| 1. | Strzykawko dmuchawka Minimate prosta | TAK |  |
| 2. | Turbina + szybkozłączka - wysokoobrotowa ze światłem | TAK |  |
| 3. | Mikrosilnik elektryczny z wew. chłodzeniem ze światłem | TAK |  |
| 4. | Kątnica 1:1 - ze światłem, - wewnętrzne chłodzenie, - wymiana wierteł na przycisk | TAK |  |
| 5. | Skaler ze światłem + tor skalera | TAK |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji wszystkich końcówek stomatologicznych w autoklawie | TAK |  |
| 7. | Lampa polimeryzacyjna o mocy min. 1000 mW/cm2 | TAK |  |