## Arkusz1
Zał nr 2 do SWZ
FZP.II-241/33/24
ZADANIE 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Kod EAN / GTIN | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025 lub 0,035'' długość robocza 4500mm lub 2700mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400/420mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitynolu; fluorowa powłoka; pakowana pojedynczo. | [5 empty] | 160
2. | Prosta proteza, plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5Fr. lub 10Fr. Do wyboru dla zamawiającego, odległość między listkami od 50 do 180mm (co 10mm); niebieski kolor protezy, pakowana pojedynczo. | [5 empty] | 100
3. | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5 lub 10 Fr. do wyboru przez zamawiającego, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; 1 sztuka w opakowaniu | [5 empty] | 100
4. | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pakowane pojedynczo. | [5 empty] | 20
5. | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 lub 8 drutowy wykonany z twardego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 20 lub 22 mm do wyboru; długość robocza narzędzia 1900mm; typ obrotowy lub wprowadzany po prowadnicy; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w pojedynczym sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; | [5 empty] | 50
6. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pojedynczym pakiecie; | [5 empty] | 3
7. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej/poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości lub od 35cm końcówki dystalnej; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu | [5 empty] | 5
8. | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 15mm, 18mm, 20,0mm; możliwość podania kontrastu powyżej/poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 3,15mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); maksymalna pojemność 5,6ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane po prowadnicy na całej jego długości lub od 35cm końcówki dystalnej; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; pakowany pojedynczo. | [5 empty] | 5
9. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 180cm; średnica zewnętrzna balonu 4 lub 6mm, długość balonu 20 lub 40mm i balon o śr. 8mm i dł. 30mm; do prowadnicy 0,035mm. | [5 empty] | 10
10. | Nasadka dystalna, jednorazowa, szeroka, miękka skośna z rowkiem , średnica zewnętrzna 18,1mm, pakowane pojedynczo | [5 empty] | 2
11. | Jednorazowa igła do ostrzykiwania; długość igły 4mm, 5mm lub 6mm, grubość igły 19G, 22G, 23G, lub 25G, długość narzędzia 1600mm lub 2300mm; kolorowe oznaczenie grubości igły na uchwycie i opakowaniu; blokada pozycji igły wysuniętej i schowanej; spirala ochronna zapobiegająca bocznej perforacji; min.średnica kanału roboczego 2,6mm; pakowana pojedynczo w sterylne opakowania. | [5 empty] | 8
12. | Pętle elektrochirurgicze, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15 mm do wyboru; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średniaca częśći wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; min.średnica kanału roboczego 2,8mm; pakowane w oddzielnych sterylnych pakietach | [5 empty] | 5
13. | System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawierającej 0,5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru, pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml, ze spiralnym tłokiem. Pakowane w pojedyncze pakiety | [5 empty] | 1
14. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu, zapakowane w sterylne pojedyncze pakiety, gotowych do użycia narzędzi. | [5 empty] | 2
15. | Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, pakowany pojedynczo | [5 empty] | 2
16. | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; długość narzędzia 1650, 1950 lub 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm lub 5mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | [5 empty] | 2
17. | Płytka pacjenta; rozmiar uniwersalny; dla pacjentów o wadze powyżej 5kg; bez kabla; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 110cm2; 100 szt. w opakowaniu; | [5 empty] | 5
18. | Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 21, 23 lub 25G; długość igły: 4, 5 lub 6mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650 lub 2300mm; rozmiary do wyboru przez zamawiającego, pakowane pojedyncze pakiety. | [5 empty] | 2
[8 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Kod EAN / GTIN | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane niebieską osłonką PE, z czarnymi markerami sygnalizującymi, łyżeczki typu: owalne i owalne z igłą, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość szczęk 0,43 cm, pojemność łyżeczek 7,46 mm3, długośc robocza 230 cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | [5 empty] | 700
2. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 2.3 mm powlekane niebieską osłonką PE, z czarnymi markerami sygnalizującymi, łyżeczki typu: owalne i owalne z igłą, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość szczęk 0,43 cm, pojemność łyżeczek 7,46 mm3, długośc robocza 160,180 cm, Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | [5 empty] | 2000
3. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne 1.8 mm, powlekane niebieską osłonką PE, łyżeczki typu owalne, owalne z igłą, szerokość otwarcia szczęk 7 mm, pojemność łyżeczek 4,32 mm3, średnica osłonki 1.8 mm, długość robocza 160, 230 cm. | [5 empty] | 80
4. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm , rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne , gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm- przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski. Pakowane pojedynczo , w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT , datą ważności i danymi producenta. | [5 empty] | 100
5. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne z łyżeczkami uchylnymi 90° do biopsji przełyku powlekane niebieską osłonką PE łyżeczki owalne z miniząbkami na obwodzie, szerokość otwarcia szczęk 7,5 mm, długość szczęk 0,43 cm, pojemność łyżeczek 7,46 m3, długośc robocza 160 cm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | [5 empty] | 50
6. | Pętla z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o wymiarach 30 x 60 mm oraz 40x60 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,6 mm, obrotowa, brzeg pętli w kolorze białym. | [5 empty] | 50
7. | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe - rotacja 360 °poprzez pokrętło na rękojeści, wykonane z plecionego drutu 0,47mm, średnica pętli 6, 10,15,20,25,30,35,45 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm. | [5 empty] | 400
8. | Jednorazowe pętle do polipektomii, asymetryczne, obrotowe, wykonane z plecionego drutu, średnica pętli 10,15,20,25 mm, średnica drutu tnącego 0.47mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | [5 empty] | 10
9. | Jednorazowe pętle do polipektomii owalne, obrotowe, wykonane z drutu monofilamentnego (średnica drutu tnącego 0.3 mm) średnica pętli 6, 10,15,20,25mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | [5 empty] | 30
10. | Jednorazowe pętle do polipektomii, półksiężyc, obrotowe, wykonane z plecionego drutu, średnica pętli 10,15,20,25,30 mm, średnica drutu tnącego 0.47mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | [5 empty] | 10
11. | ZESTAW składający się z: jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/5 mm, 6/6 mm oraz 7/7 mm, (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 230 cm, średnica osłonki 1.5 mm, oraz 1.7 mm + jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów, średnica włosia 5/12 mm, długość robocza 16 cm. | [5 empty] | 3000
12. | Jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów średnica włosia 3/3mm oraz 6/6 mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość robocza 180 cm, średnica osłonki 1.5 mm. | [5 empty] | 500
13. | Cewnik do rozpylania typu "standard', SPRAY. Ułatwia wizualizację i ocenę zmian śluzówki poprzez rozpylenie na śluzówce barwnika. Konstrukcja cewnika zapewnia efektywne rozpylanie, średnica osłonki 2.4 mm, długość robocza 230 cm. | [5 empty] | 30
14. | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu miękkie, proste z otworkiem bocznym, średnice w zakresie 9.0-15.0 mm, odległość od końcówki endoskopu 4 mm; Każda nasadka zapakowana oddzielnie w sterylne opakowanie typu folia-papier oraz Nasadka endoskopowa wykonana z silikonu, średnica wewnętrzna w zakresie 10,5 mm – 13,2 mm posiadająca na końcu dystalnym rząd elastycznych ramion, rozprasowujących fałdy jelita podczas badania, poprawiając widoczność błony śluzowej podczas kolonoskopii; Dodatkowo nasadka stabilizująca endoskop podczas zabiegów wykonywanych w jelicie grubym. Każda nasadka zapakowana oddzielnie w sterylne opakowanie typu folia-papier . Rodzaj do wyboru przez zamawiającego | [5 empty] | 10
15. | Jednorazowe chwytaki 3, 4 i 5-ramienne do usuwania ciał obcych, końcówki zakończone atraumatycznie, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2.3 mm. | [5 empty] | 20
16. | Jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych obrotowe, szczęki typu: aligator, pelikan, ząb szczura, ząb szczura z zębem aligatora, długość robocza 230 cmm i średnica osłonki 2.3 mm, szczęki typu: aligator, ząb szczura, długość robocza 160 cm i średnica osłonki 1,8 mm. | [5 empty] | 30
17. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów z portem bocznym do przepłukiwań 4 drutowy, średnica osłonki 2.4 mm, średnica otwartego kosza 15, 25, 30, 35 mm, długość robocza 230 cm. | [5 empty] | 130
18. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów 4-drutowy, średnica osłonki 1.8 mm średnica otwartego kosza 15, 20, 25 mm, długość robocza 180 cm. | [5 empty] | 10
19. | Jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów 6 drutowy średnica osłonki 2.4 mm średnica otwartego kosza 15, 25 mm, długość robocza 230 cm | [5 empty] | 20
20. | Jednorazowe szczoteczki cytologiczne 1.8mm, długość robocza 120 oraz 160 cm, średnica włosia 3 mm. | [5 empty] | 10
21. | Ustnik endoskopowy dla dorosłych i dzieci oraz z podejściem tlenowym (do wyboru przez Zamawiającego) z otworem centralnym, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. | [5 empty] | 3000
22. | Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 230 cm. Otwarcie ramion klipsa: ,13, 16,17 mm, średnica cewnika 2,6 mm, długość ramion klipsa 10 mm, możliwość rotacji 360* w dowolnym kierunku, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem. Klipsownica bez zewnętrznej osłonki transportowej, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Możliwość wykonania badań MR u pacjentów z zaaplikowanym klipsem.Końcówka dystalna z klipsem zabezpieczona plastikową osłonką. | [5 empty] | 120
23. | Jednorazowe pętle do polipektomii DO ZMIAN PŁASKICH; OBROTOWE 360° - ułatwiony obrót poprzez pokrętło na rękojeści - wykonane z monofilamentnego drutu tnącego (0.4mm),średnica pętli 13 i 25 mm, średnica osłonki 2.3 mm, długość robocza 230 cm | [5 empty] | 20
24. | Balon do ekstrakcji jednorazowego użytku trójstopniowy średnica balonu 9,13,16 mm średnica cewnika 7Fr . Długośc 200 cm. Balon bezlateksowy, wykonany z silikonu . Trzy odpowiednio skalibrowane strzykawki. Maksymalna pojemność balonu 4,5 ml powietrza. Przystosowany do współpracy z prowadnikiem 0,035" | [5 empty] | 1
25. | Jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.3 mm, średnica igły 22, 23 25 G, długość igły: 4,5 mm, długośc robocza 230 cm, Częśc dystalna z metalową 6mm wzmocnioną końcówką Mechanizm zapobiega przypadkowemu przebiciu i wysunięciu igły. Ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwalający na obsługę jedną ręką. Bezbarwna teflonowa osłonka poprawiająca widoczność. Dzwiękowa sygnalizacja ("klik") pełnego wysunięcia igły. Igły zabezpieczone gumową nasadką ochronną. | [5 empty] | 50
[8 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Kod EAN / GTIN | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony: nić nawleczona na rękojeść, przeciągnięta przez teflonowy cewnik, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji, zestaw nie posiadający metalowych elementów | [5 empty] | 12
2. | Zawór biopsyjny do aparatów endoskopowych Pentax, wielorazowego użytku | [5 empty] | 50
3. | Marker węglowy endoskopowy, do tatuażu śluzówki przewodu pokarmowego , pojemność ampułko-strzykawki 5 ml | [5 empty] | 40
4. | Pojemnik do popłuczyn z drzewa oskrzelowego, jednorazowego użytku, pojemność 40 ml, odkręcane wieczko z dwoma giętkimi drenami przyłączeniowymi , na pojemniku podziałka oraz okienko do wpisania danych, etykieta samoprzylepna do dokumentacji z nr katalogowym ,nr LOT, datą ważności. | [5 empty] | 70
5. | Hialuronian sodu, endoskopowy, do unoszenia płaskich zmian śluzówki przewodu pokarmowego, pojemność ampułko-strzykawki 5 ml | [5 empty] | 50
6. | Jednorazowa pętla do polipektomii, trójśrednicowa, średnica korpusu 2,4 mm, długość 2300 mm, regulowana średnica pętli w zakresie 6-10-30 mm, z plecionego drutu, pętla trwale połączona z uchwytem, rączka skalowana. | [5 empty] | 10
7. | Papilotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, dł. 200 cm, funkcja rotacji, wskaźnik wychylenia noska na rękojeści, papilotom na krótką oraz długą prowadnicę, długość noska 3 mm oraz 5 mm, długość cięciwy 25 mm | [5 empty] | 150
8. | Papilotom igłowy jednorazowego użytku, dwukanałowy, dł. 200 cm, dł. igły 6 mm | [5 empty] | 20
9. | Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 8-drutowy, z pojedynczego drutu typ: spiralny oraz trapez. Kosz po otwraciu: 20mm lub 30mm; funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, średnica cewnika 2,7 mm | [5 empty] | 20
10. | Przewody jednorazowe do pompy EMED, pakowane w pojedynczy pakiet zawierający etykiety samoprzylepne z nr.LOT, seryjnymi. | [5 empty] | 100
11. | Zawór woda-powietrze do posiadanych przez Zmawiającego endoskopów giętkich Pentax, wielorazowy | [5 empty] | 5
12. | Zawór ssący do posiadanych przez Zmawiającego endoskopów giętkich Pentax, wielorazowy | [5 empty] | 5
[8 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa /model/ typ | Klasa wyrobu | Numer katalogowy | Kod EAN / GTIN | Producent | Ilość [a] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Stent samorozprężalny żółciowy, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Dł. Stentów: 40 mm; 60 mm; 80 mm; 100 mm i śr. 10 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, całkowicie odporna na załamania. Zestaw do aplikacji o dł. 175 cm, śr. 9 Fr. Współpracujący z prowadnikiem max 0,035''. WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO ZADANIA JEST WSTAWIENIE PROTEZ W DEPOZYT. WARUNKI DOPOZYTU ZOSTANĄ USTALONE PO OKNSULTACJI Z PRACOWNIĄ ENDOSKOPII | [5 empty] | 5
[8 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0