Przystajń, dnia 21.06.2021 r,

CPG.271.2.2021

Wszyscy oferenci

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Przystajń działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia nr 39/2021 Wójta Gminy Przystajń z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przystajń oraz                     w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń, o wartości poniżej 130 000,00 złotych

„ Zakup, dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej”

I. Dane Zamawiającego

Gmina Przystajń

Ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń

NIP: 5742055766  REGON: 151398379

II. Opis Przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakupu, dostawy i montażu wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej (zwanej dalej wagą) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni ul. Targowa 18A.

2. Szczegółową specyfikację wagi określa tabela 1.

3. Przedmiotem zamówienia objęty jest transport wszystkich elementów wagi, rozładunek, ustawienie, montaż, instalacja, uruchomienie wagi oraz szkolenie z obsługi.

4. Przedmiotem zamówienia jest również przygotowanie (w tym zapewnienie wzorców masy) i przeprowadzenie Oceny Zgodności oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z legalizacją (w tym opłaty urzędowe). Legalizację wykonuje podmiot posiadający stosowne uprawnienie (uzyskane w Głównym Urzędzie Miar).

5. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały montażowe i wyposażenie niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania wagi, w tym kabel magistralny, kable łączeniowe, skrzynkę łączeniową (nierdzewna hermetyczna IP68) od miejsca położenia wagi do pomieszczenia operatora wagi.

6. Waga ma posiadać konstrukcję umożliwiającą jej czyszczenie bez potrzeby podnoszenia lub wyjmowania pomostu – zaleca się zastosowanie włazów lub klap rewizyjnych.

7. Waga ma posiadać konstrukcję zapewniającą stabilność urządzenia podczas korzystania. Wymaga się zamontowania na końcu wagi murka czołowego (odbojowego) wraz z zabezpieczeniem chroniącym przed przesunięciem (np. wylewka zabezpieczająca z betonu).

8. Wyposażenie wagi ma zawierać wielkogabarytowy wyświetlacz zewnętrzny w technologii LED, cyfra co najmniej 10 cm z możliwością montażu na ścianie budynku.

9.  Wyposażenie wagi ma zawierać program obsługi wagi (bez modułu BDO) z dożywotnią licencją na jedno stanowisko pracy. Program ma być kompatybilny z wagą oraz dołączonym miernikiem wagowym. Funkcje programu zawierają co najmniej ważenie, raporty, wydruki, obsługę automatycznego ważenia.

10. Wyposażenie wagi obejmuje samoobsługowy system ważenia oparty na zbliżeniowych kartach identyfikacyjnych bądź pilotach (np. system RFID, system typu FR)  w skład którego wchodzi: 1 szt czytnik kart (pilotów) wewnętrzny biurowy (do wprowadzania kart / pilotów przez nadzorcę systemu), 1 szt czytnik kart (pilotów) zewnętrzny z wyświetlaczem i klawiaturą numeryczną (np. do logowania kodem PIN lub dodania innych informacji niż wprowadzone przez nadzorcę systemu), 20 szt kart / pilotów, słup montażowy + prefabrykowany cokół, okablowanie + niezbędne wyposażenie do uruchomienia i pracy systemu. System ma być kompatybilny z programem obsługi wagi.

11. Wykonawca udziela gwarancji na konstrukcję wagi i elektronikę wagową w terminie 36 miesięcy od uruchomienia wagi. Wykonawca udziela gwarancji na dodatkowe wyposażenie wagi tj.  samoobsługowy system ważenia, wyświetlacz zewnętrzny w terminie 24 miesięcy od uruchomienia wagi. Wykonawca nie wymaga dodatkowych płatnych przeglądów okresowych dla zachowania ważności wyżej wymienionych gwarancji.

12. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny (36 miesięcy) i pogwarancyjny  (co najmniej 60 miesięcy) od dnia uruchomienia wagi. Wykonawca przystępuje do usunięcia usterki (czynności w miejscu montażu wagi) w ciągu 60 godzin od chwili zgłoszenia. Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń całodobowo w formie telefonicznej lub e-mailowej.

13. Zamawiający zakazuje hasłowania dostępu do wykonania ponownej legalizacji wagi. Ponowna legalizacja  może być wykonana przez inny uprawniony podmiot niż Wykonawcy dostawy wagi i pozostaje to bez wpływu na gwarancję wagi.

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną wagi (forma papierowa lub elektroniczna) oraz instrukcję obsługi urządzeń peryferyjnych (miernika, programu obsługi wagi, systemu ważenia bezobsługowego).

Tabela 1

| Specyfikacja wagi |  |
| --- | --- |
| Wymiary pomostu | 8 m x 3 m |
| Technologia wykonania pomostu | prefabrykowany żelbetowy lub stalowo-żelbetowy z betonu klasy co najmniej C35 umieszczony na prefabrykowanych elementach; wymagane zastosowanie uszczelki gumowej (profil T) |
| Fundament | brak |
| najazd | Jednostronny pełny żelbetowy prefabrykowany lub metalowy o długości do 4,5 m , szerokości minimum 3 m |
| Obciążenie maksymalne | 30 000 kg |
| Obciążenie minimalne | 200 - 400 kg |
| Działka odczytowa | 10 - 20 kg |
| Działka legalizacyjna | 10 - 20 kg |
| Czujniki tensometryczne 4 sztuki | C3 konstrukcji ze stali nierdzewnej całkowicie hermetyczne (klasa szczelności IP68), norma OIML R60 |
| Miernik wagowy | Uniwersalny z wyświetlaczem posiadający co najmniej funkcje zerowania, tarowania, ważenia; kompatybilność z komputerem PC i programem wagowym |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Klasa dokładności | III (do rozliczeń handlowych) |
| Zakres temperatur pracy czujników | -30°C - +40°C |
| Zasilanie | ~230V,50Hz |

III. Termin wykonania umowy.

Ustala się termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 30.09.2021 r., przy czym za zakończenie uznaje się dzień uruchomienia sprawnej wagi (po zakończeniu legalizacji), potwierdzone protokołem odbioru.

IV. Wymagania wobec Wykonawców

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia.

Oferty mogą składać wyłącznie producenci bądź autoryzowani dystrybutorzy urządzeń wagowych.

- Brak wymaganych zezwoleń i wpisów skutkuje odrzuceniem oferty.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zamówieniowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: PDF, DOC, DOCX, RTF, XPS, ODT, JPG i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z

2. Ofertę należy złożyć  w terminie do 28.06.2021 r. do godziny 10:00.

VI. Osoba do kontaktu.

Łukasz Grajcar, tel. 34 319 11 53/54 (wew. 113), e-mail: czpg@gminaprzystajn.pl

VII. Kryterium oceny ofert.

Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert – cena 100%

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wzór umowy