## Pakiet Nr 1
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet. /szt. | Ilość kompl./ szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu / nr katalogowy/producent
PAKIET NR 1
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego 127° i 132° w 11 rozmiarach i długościach od 98mm do 126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Dostawca musi zapewnić instrumentarium do operacji metodami małoinwazyjnymi. |  | 80
2 | Panewka typu pressfit wykonana z tytanu pokryta porowatym tytanem lub hydroksyapatytem, w pełnym asortymencie rozmiarów (o rozmiarach zewnętrznych od 40mm do 72mm), z możliwością wyboru panewki z otworami (3-5 otworów) uzupełnianych śrubami; w strefie równikowej panewki dodatkowy press-fit o wartości 1,8mm; wymagana dostępność panewki zatrzaskowej; w zestawie zaślepki. |  | 45
3 | Panewka pierwotna sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej imitujący kość gąbczastą, umożliwiający przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%.Dostępna w opcji pełnej o otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozmiarach zewnętrznych 42-66 mm, w wersji wielootworowej do 72 mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fiksację kątową w promieniu 37 stopni. |  | 40
4 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji o zwiększonej odporności mechanicznej i oksydacyjnej (bez dodatków organicznych) |  | 85
5 | System wkładek chromo kobaltowych implantowane czasze bezcemnetowe do artykulacji podwójnej w układzie głowa polietylenowa zewnętrzna plus głowa zewnętrzna metalowa bądź ceramiczna. Głowa polietylenowa w rozmiarach zewnętrznych 42 do 64 mm dla głów wenętrznych 22 oraz 28 mm. Wkładka chromokobaltowa do panewki o średnicy od 44 mm. System kompatybilny z powyższymi panewkami. |  | 5
6 | Głowa metalowa (w średnicach 36 mm, 40mm i 44mm; w przynajmniej 5 długościach szyjki) |  | 60
7 | Głowa cermiczna (w minimum 3 długościach szyjki, o średnicy 28-36mm) |  | 20
8 | Ostrze do piły kompatybilne z użyczonym systemem napędowym. |  | 90
9 | Śruby panewkowe w różnych rozmiarach 16-60 mm o średnicy 6,5mm. |  | 30
10 | Trzpień metalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem; dostępny w rozmiarach offsetu 37,5 i 44 (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją) |  | 20
11 | Głowa metalowa (o średnicy 22mm, 28mm i 32mm) z minimum 4 różnymi długościami szyjek. |  | 20
12 | Panewka cementowana polietylenowa (z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej bez dodatków organicznych), z kołnierzem presuaryzacyjnym dla głów 32mm w pełnym zakresie rozmiarów od 44 do 68mm |  | 5
13 | Panewka bipolarna sferyczna, o średnicy zewnętrznej od 41 do 61mm w minimum 18 rozmiarach |  | 10
14 | Korek kanału szpikowego w średnicach 8-16mm w kształcie stożka w minimum 5 rozmiarach, wykonany z PMMA |  | 20
15 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu ze strzykawką do podawania - pakiet 6 szt. |  | 3
16 | Cement kostny o niskiej gęstości z antybiotykiem - pakiet 10x40g. |  | 2
17 | Użyczenie napędu z usługą serwisową |  | 1
W zakresie pakietu 1 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium do endoprotezoplastyki, zgodnego ze specyfikacją producenta. 2. Zamawiający wymaga szkoleń zewnętrznych z zakresu endoprotezoplastyki bezcementowej stawu biodrowego na koszt Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi częściami składowymi niż wymienione w kolumnie I (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia,Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w pod tabelą wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu

## Pakiet Nr 1b (hidden)
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych
Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego
PAKIET NR 1b
1 | System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235mm) i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarach od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zmiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie Wraz z trzpieniem głowa 28-32mm metalowa w 4 długosciach szyjki |  | 3

## Pakiet Nr 2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/ szt. | ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu / nr katalogowy/producent
ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO
PAKIET NR 2
1 | Endoproteza stawu kolanowego cementowana i bezcementowa w 8 rozmiarach, komponent piszczelowy niepolerowany z wkładką mocowaną zatrzaskowo pięciopunktowym, obwodowym mechanizmem, opcjonalny element piszczelowy typu allpoly w wersji CS i PS. Zamawiający wymaga dostępności wkładek CR, CS, PS w minimum 6 rozmiarach i wkładek zapewniających półzwiązanie endoprotezy w minimum 9 wysokościach. Zamawiający wymaga wkładek kolanowych o profilu umożliwiającym rotacje zewnętrzną / wewnętrzną piszczeli do minimum 20° w głębokim zgięciu bez stosowania rozwiązań typu mobile bearing. System kolanowy o jednopromieniowym łuku na komponencie udowym dla funkcjonalnego zakresu ruch (od 10° do 110° włącznie) Wkładki z polietylenu o udokumentowanych klinicznie parametrach wytrzymałości na ścieranie i utlenianie bez dodatków substancji organicznych. Zamawiający wymaga możliwości zastosowania kompatybilnch płyt piszczelowych umożliwiających dokręcenie przedłużki cementowanej w minimum 2 długości w 3 średnicach) i augmentacji piszczeli w 2 wysokościach oraz opcjonalnej dostępności (w ciągu 48h od telefonicznego zamówienia) kompatybilnego systemu rewizyjnego (trzpienie bezcementowe udowe i piszczelowe, augmentacja piszczeli i uda-tylne (2 grubości) i dystalne (3 grubości); offsety uda i piszczeli w zakresie 360° i wartościach do 8mm włącznie).Zamawiający wymaga aby instrumentarium pozwalało na tylno- i przednioreferencyjne docięcie uda, zawierało balanser do funkcjonalnego balansu stawu i tkanek miękkich, umożliwiało wewnątrzszpikowe osiowanie uda przy pomocy pręta elastycznego i piszczeli oraz było kompatybilne z systemem nawigacji komputerowej dla optymalizacji dopasowania komponentów protezy do pacjenta .System zapewnia dowolne łączenie elementów pierwotnych z rewizyjnymi w zakreise opracowania uda i piszczeli. |  | X | X | X | X | X
a | cementowana |  | 35
b | bezcementowa |  | 45
c | z elementem piszczelowym monoblok PE |  | 3
2 | Endoproteza stawu kolanowego cementowana i bezcementowa w 8 rozmiarach, komponent piszczelowy niepolerowany z wkładką mocowaną zatrzaskowo pięciopunktowym, obwodowym mechanizmem, opcjonalny element piszczelowy typu allpoly w wersji CS i PS. Zamawiający wymaga dostępności wkładek CR, CS, PS w minimum 6 rozmiarach i wkładek zapewniających półzwiązanie endoprotezy w minimum 9 wysokościach. Zamawiający wymaga wkładek kolanowych o profilu umożliwiającym rotacje zewnętrzną / wewnętrzną piszczeli do minimum 20° w głębokim zgięciu bez stosowania rozwiązań typu mobile bearing. System kolanowy o jednopromieniowym łuku na komponencie udowym dla funkcjonalnego zakresu ruch (od 10° do 110°włącznie ) Wkładki z polietylenu o udokumentowanych klinicznie parametrach wytrzymałości na ścieranie i utlenianie bez dodatków substancji organicznych. Zamawiający wymaga dostępności i komisowego utrzymania płyt piszczelowych umożliwiających dokręcenie przedłużki cementowanej w minimum 2 długości w 3 średnicach) i augmentacji piszczeli w 2 wysokościach. Zamawiający wymaga aby instrumentarium pozwalało na tylno- i przednioreferencyjne docięcie uda, zawierało balanser do funkcjonalnego balansu stawu i tkanek miękkich, umożliwiało wewnątrzszpikowe osiowanie uda przy pomocy pręta elastycznego i piszczeli oraz było kompatybilne z systemem nawigacji komputerowej dla optymalizacji dopasowania komponentów protezy do pacjenta. System zapewnia dowolne łączenie elementów pierwotnych z rewizyjnymi w zakreise opracowania uda i piszczeli. |  | 5
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z użyczonym zestawem napędowym |  | 80
4 | System pulse lavage do płukania pola operacyjnego z autonomicznym systemem zasilania; całkowicie sterylny. - pakiet 6 szt |  | 13
5 | Zestaw do próżniowego mieszania cementu. - pakiet 6 szt |  | 5
6 | Cement kostny z antybiotykiem - pakiet 10 x 40g. |  | 3
7 | Użyczenie napędu z usługą serwisową |  | 1
razem
W zakresie pakietu Nr 2 - każdorazowo nieodpłatnie: 1. Dostarczenie pełnego i sprawnego instrumentarium do endoprotezoplastyki, zgodnego ze specyfikacją producenta. 3. Zamawiający wymaga szkoleń zewnętrznych z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego na koszt Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca dysponuje jeszcze innymi częściami składowymi niż wymienione w kolumnie I (lub dodatkowymi) elementami niezbędnymi do realizacji tego przedmiotu zamówienia,Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wyszczególnienia ich w pod tabelą wraz z podaniem ich cen jednostkowych netto. Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu tylko niezbędnych części do przeprowadzenia zabiegu
………………………………………………….
Data i podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 2a
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu / nr katalogowy/producent
Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego cementowana
PAKIET NR 2a
1 | Element udowy rewizyjny, jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (lewy, prawy), wykonany ze stopu chromokobaltowego, z podniesioną o 7 st przednią częścią zapobiegającą tzw. Notching - madmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron |  | 5
2 | Element piszczelowy rewizyjny - wykonany ze stopu chromokobaltowego w 8 rozmiarach |  | 5
3 | Wkładka piszczelowa rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym, kompatybilna z sytsemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach |  | 5
4 | Trzpień przedłużony bezcemnetowy do elementu piszczelowego i udowego, tytanowy, o długościach 100 mm i 150 mm oraz średnicach od 10 mm do 25 mm (skok co 1 mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu, w zakresie 360 stopni |  | 5
5 | Adapter offsetowy - 2,4,6,8 mm |  | 8
6 | Przedłużka trzpienia (extender) - długość 25 mm i 50 mm |  | 1
7 | Podkładka piszczelowa pod płytę piszczelową o grubościach 5 mm i 10 mm boczna + przyśrodkowa |  | 8
8 | Bloczek udowy - uzupełniający ubytki kostne do elementu udowego o grubościach 5mm, 10 mm, 15 mm, tylny i dystalny |  | 8
9 | Augment stożkowy typu cone wypełniające masywne ubytki nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej,wykonane z czystego tytanu w technologii 3D, umożliwiające przerost tkanką kostną |  | 5
RAZEM

## Pakiet Nr 3
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu / nr katalogowy/producent
SYSTEM KABLOWO-PŁYTOWY I DO ZABIEGÓW REWIZYJNYCH ORAZ ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO
PAKIET NR 3
1 | System płytowo-kablowy do zabiegów rewizyjnych z plecionki metalowy lub chromo-kablowy o grubościach 1,6mm i 2mm. System płyt hakowych i prostych - płyty hakowe w 9-ciu rozmiarach do 210 mm, płyty proste kompresyjne w czterech długościach , 8-16 otworowe |  | x | x | x | x | x
1.1 | Kable |  | 40
1.2 | Płyty |  | 2
1.3 | Zaślepki do kabli |  | 10
2 | Endoprotezy rewizyjne, modularne stawu biodrowego System 2-elementowy, składający się z tytanowego trzpienia z podłużnymi wypustkami w 3 różnych opcjach długości (155-235 mm) i średnicy (14-28mm) oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem w 5 różnych rozmiarch od 19-31mm. Moduły nasadowe i trzonowe o zamiennych długościach i średnicach umożliwiające niezależne dopasowanie. |  | 5
3 | Panewki bezcementowe rewizyjne w różnych rozmiarach w zróżnicowanych rozmiarach, wielootworowe, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. Możliwość dodatkowego zastosowania śrub. |  | 2
4 | Panewka rewizyjna typu multihole, sferyczna, wydrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej imitujący kość gąbczastą, umożliwiający przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%.Dostępna w opcji pełnej o otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozmiarach zewnętrznych 42-72 mm,. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fiksację kątową w promieniu 37 stopni. |  | 5
razem
podpis Wykonawcy

## Pakiet Nr 4
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jedn. netto PLN za komplet/szt. | Ilość kompl./szt. | Wartość netto PLN | Wartość VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość brutto PLN | Cena jedn. netto w PLN za 1 szt., części składowych | nazwa produktu / nr katalogowy/producent
Enoproteza stawu biodrowego z krótkim trzpieniem
PAKIET NR 4
1 | Trzpień w kształcie potrójnego klina, przynasadowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, występujący w dwóch opcjach standardowej i lateralizowanej, oraz min 12 rozmiarach dla każdej z opcji. W celu uzyskania pierwotnej stabilności mechanicznej pokryty porowatym materiałem w postaci sprayu plazmy tytanowej oraz cienką warstwą fosforanu wapnia dla przyspieszenia osteointegracji i uzyskania trwałej fiksacji wtórnej. Koniec trzpienia polerowany w celu uniknięcia efektu tigh pain. Stożek 12/14. |  | 50
2 | Panewka bezcementowa, typu monoblok - bez konieczności użycia wkładki, wykonana w całości z usieciowanego tzw. cross-linked polietylenu, z dodatkiem witaminy E rozmieszczonej równomiernie w całej objętości polietylenu. Powierzchnia panewki pokryta porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna w rozmiarach od 44mm do 70mm. Możliwość stosowania rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm wraz ze wzrostem rozmiaru panewki. |  | 50
3 | Głowa ceramiczna alumina plus cyrkonia o średnicy 28mm, 32mm, 36mm występująca w min 3 długościach szyjki. |  | 50
4 | Śruba gąbczasta o średnicy 4mm i długościach od 22mm do 52mm |  | 50
| razem |  | x |  |  | x |  | x | x
podpis Wykonawcy