# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU FIZYKO-CHEMICZNEGO 
I LABORATORYJNEGO

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, „Oferowany czas realizacji zamówienia”, „Oferowany czas reakcji”, „Dodatkowy okres gwarancji”, „Oferowany czas naprawy”, „Oferowany czas wymiany”, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji 
w kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

# Część I: CIŚNIENIOWA KOLUMNA JONOWYMIENNA

Zamawiamy jedną ciśnieniową kolumnę jonowymienną z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostawa i uruchomienie ciśnieniowej kolumny jonowymiennej stanowiącej przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy (stanowiącej z wyposażeniem system oczyszczania wody), zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy musi być zrealizowane w czasie 
nie dłuższym niż 42 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

- Montaż i uruchomienie ciśnieniowej kolumny jonowymiennej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi 
oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Dostarczona ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem (stanowiąca z wyposażeniem instalację systemu oczyszczania wody) musi być kompletna tzn. uruchomiona i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem 
i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania 
i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Ciśnieniowa kolumna jonowymienna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przystąpi do naprawy usunięcia awarii ciśnieniowej kolumny jonowymiennej z wyposażeniem (stanowiącej instalację systemu oczyszczania wody - ofertę wykonawcy)  w czasie nie dłuższym niż 5 dni, liczonym od chwili otrzymania od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia i oferty wykonawcy.

- Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie wymieniać złoże jonowymienne w ciśnieniowej kolumnie jonowymiennej (zastąpi zużyte złoże nowym złożem). Usługa wymiany złożą musi być realizowana przez serwis dostawcy/ wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 1 dzień, liczonym od daty otrzymania przez wykonawcę zlecenia/ zamówienia na wymianę zużytego złoża jonowymiennego (usługa wymiany złoża jest usługą odpłatną i nie jest wliczana w cenę ciśnieniowej kolumny jonowymiennej z wyposażeniem – cenę za część I zamówienia). Nowe instalowane złoże jonowymienne musi zapewnić zachowanie wszystkich wymagań i parametrów minimalnych ciśnieniowej kolumny jonowymiennej, wymienionych w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (wymagania i parametry oferowane przez wykonawcę nie mogą być gorsze od wymagań i parametrów wymaganych przez zamawiającego).

Oferujemy jedną ciśnieniową kolumnę jonowymienną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | uzyskiwanie wody chemicznie czystej, wody dejonizowanej z wody wodociągowej, o parametrach 0,1 do 20,0 μS/cm (10,0 do 0,05 MΩxcm) |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry | prędkość oczyszczania wody 300 L/h; przewodnictwo właściwe wody oczyszczonej od 0,1 µS/cm do 20,0 μS/cm, w miarę zużywania złoża; wydajność złoża jonowymiennego przy 10°dH co najmniej 2000 litrów wody oczyszczonej; max temperatura wody do 30ºC. |  |
| 12 | Inne | Ciśnieniowa kolumna jonowymienna z konduktometrem musi: utrzymywać ciśnienie wody wodociągowej (do co najmniej 10 bar); posiadać obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 316 (do wielokrotnego użytku) wypełnioną złożem kationitowo-anionitowym, o objętość złoża jonowymiennego nie mniejszej niż 16 litry; posiadać konduktometr analogowy, monitorujący na bieżąco jakość produkowanej wody, nakręcany na kolumnę, wyposażony w skalę z podziałką wskazującą przewodnictwo w µS/cm z pomiarem od 0 z zaznaczeniem przekroczenia wartości 20 µS/cm. |  |
|  | Napięcie zasilania konduktometru | ~230V 50Hz |  |
|  | Wyposażenie | dystrybutor z kranem do poboru wody z zamawianej/oferowanej kolumny (1 punktowy odbiór, zamocowany do ściany nad umywalką), węże połączeniowe, złączki do podłączenia kolumny do instalacji wodociągowej z zaworem R 3/4" z gwintem zewnętrznym oraz z dystrybutorem z kranem poboru wody z kolumny, zasilacz sieciowy do konduktometru analogowego i inne akcesoria niezbędne do uruchomienia i eksploatacji kolumny jonowymiennej, itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Ciężar pełnej kolumny | nie większy niż 18 kg |  |
|  | Wymiary miejsca pod kolumnę z konduktometrem (wys. x szer./gł.) | nie większe niż 800 mm x 300 mm |  |
|  | Gwarancja | dostarczona i uruchomiona instalacja (instalacja systemu oczyszczania wody) do zamawianej/ oferowanej kolumny wysokociśnieniowej wraz z konduktometrem objęta będzie gwarancja co najmniej 24 miesięczną, natomiast dostarczone złoże jonowymienne objęte będzie gwarancją równą co najmniej wydajności oferowanego złoża jonowymiennego, z wydajnością złoża nie mniejszą jednak niż 2800 litrów wody oczyszczonej przy 10°dH lub okresem jego użytkowania nie krótszym niż 12 miesięcy (w zależności co nastąpi prędzej) liczonym od dnia oddania wykonawcy kolumny z nowym złożem do użytku. |

| CIŚNIENIOWA KOLUMNA JONOWYMIENNA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Cena wymiany złoża - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę ceny usługi wymiany złoża jonowymiennego (zastąpienie starego zużytego złoża nowym) w którą to cenę muszą być wliczone wszystkie koszty, które składałyby się na niniejszą usługę tj. koszty dostarczenia nowego złoża i odbioru starego złoża z siedziby zamawiającego, deinstalacja starego i instalacja nowego złoża, koszty dojazdu i wykonania usługi wymiany złoża przez serwis wykonawcy w siedzibie zamawiającego oraz inne koszty, które wchodzą w niniejszą usługę (w usługę tę nie wlicza się kosztów naprawy/ usunięcia usterki instalacji systemu oczyszczania wody). W związku z powyższym wykonawca nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z wymianą złoża jonowymiennego. Wykonawca usługę wymiany złoża jonowymiennego będzie realizował przez cały okres trwania gwarancji podany pod pozycją „Gwarancja” w cenie nie wyższej niż cena podana w kryterium cena wymiany złoża. Wymiana złoża jonowymiennego (zastąpienie zużytego złoża nowym złożem) musi być realizowana przez serwis dostawcy/ wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 1 dzień, liczony od daty otrzymania przez wykonawcę zlecenia/ zamówienia na wymianę zużytego złoża jonowymiennego. Cenę netto oraz brutto należy podać w złotych. | Cena netto wymiany złoża (PLN) | Cena brutto wymiany złoża (PLN) |
|  | Tutaj należy wpisać cenę netto usługi wymiany złoża jonowymiennego | Tutaj należy wpisać cenę brutto usługi wymiany złoża jonowymiennego |

Cena netto za część I - (Ciśnieniową kolumnę jonowymienną z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I - (Ciśnieniową kolumnę jonowymienną z wyposażeniem) ….... złotych

# Część II: LAMPY JEDNOPIERWIASTKOWE Z KATODĄ WNĘKOWĄ (HCL)

Zamawiamy do spektrometru absorpcji atomowej lampy jednopierwiaskowe do oznaczania pierwiastków (jedna lampa/ pierwiastek): ruten (Ru), ren (Re), srebro (Ag), złoto (Au), cyna (Sn), kobalt (Co).

# Wymagania ogólne:

- Dostarczone lampy jednopierwiastkowe z katodą wnękową (HCL) muszą być kompletne, spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria, które nie są wymienione w specyfikacji technicznej, a są wymagane do jego prawidłowej pracy). Oferowane lampy jednopierwiastkowe z katodą wnękową (HCL) muszą spełniać wymagania CE.

- Lampy jednopierwiastkowe z katodą wnękową (HCL) stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy lampy jednopierwiastkowe z katodą wnękową (HCL) do oznaczania pierwiastków (jedną lampę do jednego z wymienionych pierwiastków): ruten (Ru), ren (Re), srebro (Ag), złoto (Au), cyna (Sn), 
kobalt (Co)

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | oznaczanie / wyznaczanie zawartości / stężenia pierwiastków w badanych próbkach za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej (AAS) lampą z katodą wnękową (HCL) |  |
|  | Parametry | Lampa jednopierwiastkowa niekodowana z katodą wnękową (jedna lampa do jednego pierwiastka) do absorpcji atomowej zgodna ze spektrofotometrem VARIAN SpectraAA-800 oraz Varian AA280Z, średnica lampy 1,5” (ok. 37 mm), umożliwiająca osiąganie dużej czułości i liniowości pomiaru, z minimalnym poziomem szumów i stabilnością odczytów (połączenie lamp HCL z AAS bez redukcji / adapterów): do oznaczania pierwiastka: ruten (Ru), długość absorpcji: 349.9 nm (pierwotna długość falowa) oraz 392.6 nm (alternatywna długość falowa), do oznaczania pierwiastka: ren (Re), długość absorpcji: 346.0 nm (pierwotna długość falowa) oraz 346.5 nm (alternatywna długość falowa), do oznaczania pierwiastka: srebro (Ag), długość absorpcji: 328.1 nm (pierwotna długość falowa) oraz 338.3 nm (alternatywna długość falowa), do oznaczania pierwiastka: złoto (Au), długość absorpcji: 242.8 nm (pierwotna długość falowa) oraz 267.6 nm (alternatywna długość falowa), do oznaczania pierwiastka: cyna (Sn), długość absorpcji: 235.5 nm (pierwotna długość falowa) oraz 224.6 - 266.1 nm (alternatywna długość falowa), do oznaczania pierwiastka: kobalt (Co), długość absorpcji: 240.7 nm (pierwotna długość falowa) oraz 304.4 nm (alternatywna długość falowa). |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące, co najmniej 5000mAh - w zależności co nastąpi wcześniej, okres gwarancji liczony jest od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym |  |

| LAMPY JEDNOPIERWIASTKOWE Z KATODĄ WNĘKOWĄ (HCL) (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu lampy stanowiące przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii lamp (stanowiących przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do ich naprawy/ wymiany. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęte zostaną lampy wymienione w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część II - (Lampy jednopierwiastkowe z katodą wnękową HCL) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II - (Lampy jednopierwiastkowe z katodą wnękową HCL) ….... złotych

# Część III: KARUZELOWY STOJAK DO PIPET AUTOMATYCZNYCH VIAFLO

Zamawiamy jeden karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia oferowanego stojaka do pipet w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | bezpieczny, szybki dostęp jak i ładowanie oraz przechowywanie wykorzystywanych w procesie badawczym pipet automatycznych VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES |  |
|  | Inne | Przenośny karuzelowy stojak z funkcją ładowania do elektronicznych pipet automatycznych VIAFLO INTEGRA, musi m.in.: być stojakiem przeznaczonym do użytku laboratoryjnego, spełniać musi wymagania normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych; posiadać możliwość powieszenia na obrotowym ładowarkowym wieszaku stojaka co najmniej czterech elektronicznych pipet (jednokanałowych jak i wielokanałowych) VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES (konstrukcja musi zapewniać bezpieczny obrotu wieszaka stojaka z powieszonymi na nim pipetami); posiadać uchwyt do bezpiecznego przenoszenie stojaka z powieszonymi na nim pipetami; posiadać wbudowane złącze/a pozwalające na ładowanie pipet VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES powieszonych na wieszaku karuzelowego stojaka (stojak musi być zasilany z sieci energetycznej o napięciu ~230V 50Hz); być w pełni kompatybilny co najmniej z jednokanałowymi automatycznymi elektronicznymi pipetami VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES o pojemności 12,5μl, 300μl i 5000μl. |  |
|  | Wyposażenie | zewnętrzny zasilacz/ adapter kompatybilny z oferowanym karuzelowym stojakiem (dotyczy stojaków z niewbudowanym zasilaczem) oraz elektronicznymi pipetami VIAFLO INTEGRA BIOSCIENCES; instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| KARUZELOWY STOJAK DO PIPET AUTOMATYCZNYCH VIAFLO (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część III - (Karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III - (Karuzelowy stojak do pipet automatycznych VIAFLO z wyposażeniem) ….... złotych

# Część IV: ZESTAW DO TESTU KOMETKOWEGO

Zamawiamy jedną zestaw do testu kometkowego.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony zestaw do testu kometkowego musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania 
i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia oferowanego zestawu do testu kometowego w jakiekolwiek akcesoria, które nie są wymienione w specyfikacji technicznej, a są wymagane do jego prawidłowej pracy). Oferowany zestaw do testu kometowego musi spełniać wymagania CE.

- Montaż i uruchomienie zestawu do testu kometkowego powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Zestaw do testu kometowego stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego zestawu do testu kometkowego, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden zestaw do testu kometkowego

model: ....................... producent: ...........................

wyposażenie: ..........................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | detekcja oraz analiza stopnia uszkodzenia DNA pojedynczych komórek pod wpływem różnych czynników toksycznych czy mutagennych i ich naprawy, detekcji realizowanej za pomocą rozdziału elektroforetycznego (SCGE) pojedynczych komórek (poddanych lizie, wybarwieniu pod analizę wizualną za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego i analizę ilościową i statystyczną za pomocą oprogramowania) zatopionych w agarozie na szkiełku mikroskopowym (mikroskop i oprogramowanie nie stanowią przedmiotu zamówienia). |  |
|  | Parametry | możliwość wykonania jednocześnie/ równolegle, w pojedynczym rozdziale elektroforetycznym, co najmniej 20 próbek umieszczonych na szkiełkach mikroskopowych o wymiarach (dł. x szer.) 75 x 25 mm; wymagana/ rekomendowana ilość użytego buforu przykrywającego wszystkie próbki poddane jednoczesnemu rozdziałowi elektroforetycznemu (próbek w ilości podanej powyżej) nie większa niż 800ml; komora do rozdziału elektroforetycznego o wymiarach nie większych niż (szer. x dł. x wys.) 350 mm x 350 mm x 200 mm; zestaw musi spełniać wymagania normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych. |  |
|  | Wyposażenie | Zestaw do testu kometowego do elektroforezy żelowej pojedynczych komórek (SCGE), musi składać się m.in. z: komory do elektroforezy kometowej, która musi m.in. posiadać: komorę (zbiornik z wiekiem) wykonaną np. z ciemnego akrylu (do rozdziału elektroforetycznego próbek prowadzonych w ciemności, ochrony barwników światłoczułych), chroniącego próbki przed światłem zewnętrznym/z otocznia oraz pochodzącego od tła, wbudowany układ do termostatowania/ schładzania platformy (utrzymanie zadanej optymalnej do wstępnej inkubacji, rozdziału, wybarwiania temperaturze) z umieszczonymi na niej szkiełkami mikroskopowymi (możliwość termostatowanie platformy za pomocą np. zewnętrznego termostatu/ cyrkulatora cieczowego) pozwalająca również na zabezpieczenie próbek przed przegrzaniem, możliwość wymuszenia recyrkulacji bufora celem zabezpieczenia przed powstawaniem/ tworzeniem się gradientu jonowego (np. za pomocą pompy perystaltycznej podłączonej do komory poprzez wbudowane porty w komorę porty), konstrukcję z zaimplementowanym zabezpieczeniem chroniącym przed nieprawidłową orientacją/ polaryzacją mikroskopowych szkiełek z próbkami umieszczanych w komorze, możliwość wizualnego sprawdzenia/ potwierdzenia prawidłowej ich orientacji w komorze przez zastosowanie np. kodowania barwnego uchwytu komory (wskazującego na kierunek polaryzacji komory); tacki schładzającej z układem chłodzącym pasywnym (z wkładami mrożącymi) do przygotowania próbek do rozdziału kometowego, do szybkiego schłodzenia/ zestalanie agarozy z próbkami, próbki na szkiełkach mikroskopowych (o dł. i szer.: 75 x 25 mm) w ilości do 26 szkiełek mikroskopowych na płytę, Tacka schładzająca (o konstrukcji kompaktowej pozwalającą umieszczania kilku tacek schładzających w stos, końcówki szkiełek mikroskopowych wystające poza aluminiową płytę schładzającą pozwalające na łatwe uwolnienie/ podniesienie szybek przymarzniętych do płyty w wyniku np. kondensacji). Tacka schładzająca wyposażona w: aluminiową płytę na których rozkładane są szkiełka mikroskopowe, szufladą poniżej płyty aluminiowej do wkładów/ pakietów mrożących (schładzających płytę aluminiową) oraz uchwyty do bezpiecznego przenoszenia tacki schładzającej. Musi istnieć możliwość doposażenia w późniejszym czasie oferowanego zestawu w dodatkowe tacki do szybkiego schładzania; niezbędnych akcesoriów, np. akrylowe naczynka do przygotowania próbek na szybkach mikroskopowych (poddanych lizie, neutralizacji, barwieniu i myciu), pakiety chłodzące, szkiełka mikroskopowe ze szkiełkami nakrywkowymi (dł. x szer.) 75 x 25 mm w ilości co najmniej 20szt., przewody kodowane barwnie (czerwony, czarny) o dł. ok. 1m do połączenia zamawianej/ oferowanej komory elektroforetycznej z zasilaczem laboratoryjnym do elektroforezy (z napięciem stałym do 21V i prądem do 700mA – zasilacz nie jest przedmiotem zamówienia), itp.; dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| ZESTAW DO TESTU KOMETKOWEGO (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część IV – (Zestaw do testu kometkowego z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część IV – (Zestaw do testu kometkowego z wyposażeniem) ….... złotych

# Część V: MŁYNEK ANALITYCZNY TNĄCO-UDAROWY

Zamawiamy jeden młynek analityczny tnąco-udarowy.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony młynek analityczny tnąco-udarowy z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, 
który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jej prawidłowej pracy). Oferowany młynek analityczny tnąco-udarowy musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Młynek analityczny tnąco-udarowy z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden młynek analityczny tnąco-udarowy

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | rozdrabnianie/mielenie materiałów twardych, kruchych, nieelastycznych o twardości do 6 Mohs, proszkowanie/ homogenizacja materiałów włóknistych, wilgotnych i kleistych niezbędnych przy izolacji przydatnych przemysłowo mikroorganizmów z materiałów roślinnych czy homogenizacji prób w badaniach nad kontrolą toksycznych metabolitów w łańcuchu żywnościowym przy zapewnieniu względnie jałowych warunków w przebiegu procesu rozdrabniania w tym ograniczeniu rozpylania materiału biologicznego |  |
| 1 | Parametry | mielenie materiałów o maksymalnej twardość do co najmniej 6 Mohs; mielenie materiałów o maksymalnym rozmiarze podawanego ziarna do co najmniej 10 mm; chłodzenie rozdrabnianego materiału umieszczonego w komorze mielenia suchym lodem (CO2 do ok. -78°C) oraz ciekłym azotem (N2 do ok. -196°C); uzyskiwana prędkość obrotowa bijaka/ noża tnącego (młynek załadowany rozdrabnianym materiałem) co najmniej 25000 obr/ min oraz prędkość obwodowa co najmniej 53m/s; moc wyjściowa silnika co najmniej 100W; młynek musi spełniać wymagania normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych. |  |
|  | Inne | Młynek analityczny tnąco-udarowy musi posiadać: klasę ochronności co najmniej IP 43; wbudowane: zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem młynka, powtarzalnym szybkim uruchamianiem młynka (zapewnienie niezbędnego czas np. 4 min na schłodzenie młynka, przed jego kolejnym uruchomieniem) oraz zabezpieczenie przed uruchomieniem młynka przy nieprawidłowo zamkniętej komorze mielenia i kontrolki np. typu LED informujące o statusie/ stanie gotowości do pracy/ zgłaszanych błędach; możliwość doposażenia młynka w późniejszym czasie w komorę mielenia o pojemności 250ml oraz podwójny bijak (o twardości ok. 1200HV) do mielenie materiałów o maksymalnej twardość do co najmniej 3 Mohs schładzanych suchym lodem, nóż tnący ze stali nierdzewnej (o twardości ok. 55HRC), bijaka ze stali nierdzewnej (o twardości ok. 58HRC) oraz lejek do zasypywania komory mielenia materiałem mielonym/ proszkowanym (mocowany do tej komory) oraz zalewania komory mielenia ciekłym azotem, wykonany ze stali nierdzewnej 1.4571 z płaszczem PTFE lub wykonanego z równoważnego materiału z wbudowaną przesłoną zabezpieczająca przed wylaniem się schładzanego materiału z komory mielenia przy zalewaniu ciekłym azotem oraz pozwalającym na odparowanie ciekłego azotu; opisy wskaźników i klawiszy młynka powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | bijak wykonany ze stali nierdzewnej 1.4034 (o twardości ok. 52 HRC) lub równoważnego materiału; komorę mielenia o pojemności roboczej ok. 80ml ze stali nierdzewnej 1.4571 z płaszczem zewnętrznym z tworzywa Tefcel (ETFE zbrojonego włóknem szklanym, do skruszania materiałów zamrożonych ciekłym azotem wlewanym bezpośrednio do komory mielenia) lub równoważnego odpornego na odczynniki chemiczne oraz temperaturę z zakresu co najmniej od -200°C do + 150°C; niezbędne akcesoria, narzędzia do instalacji bijaków, noży tnących i konserwacji młynka zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego młynka; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 2kg |  |
|  | Zasilanie | ~ 230 V 50Hz |  |
| 1 | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| MŁYNEK ANALITYCZNY TNĄCO-UDAROWY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część V - (Młynek analityczny tnąco-udarowy z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część V - (Młynek analityczny tnąco-udarowy z wyposażeniem) ….... złotych

# Część VI: REFRAKTOMETR CYFROWY DO POMIARU KONCENTRACJI ZASOLENIA

Zamawiamy jeden refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim 
lub angielskim.

- Refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ...............................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | precyzyjne i szybkie określenie stężenia chlorku sodu (NaCl) w wodnych roztworach badanych próbek spożywczych o objętości badanych próbek do ok. 100µl. Refraktometr powinien posiadać prostą, intuicyjną obsługę pozwalającą na jego użycie przez użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. |  |
| 2 | Parametry pracy | Pomiar zasolenia z automatyczną kompensacją temperaturową: od 0 do 28 g/100g z rozdzielczością co najmniej 0,1 g/100 g i dokładnością nie gorsza niż ± 0,2 g/100g, od 0 do 34 g/100ml z rozdzielczością co najmniej 0,1 g/100 ml i dokładnością nie gorsza niż ± 0,2 g/100g, od 1000 do 1216 S.G. (Specific Gravity) z rozdzielczością co najmniej 0,001 S.G. i dokładnością nie gorsza niż ± 0,002 S.G., od 0 do 26 °Baume z rozdzielczością co najmniej 0,1 °Baume i dokładnością nie gorsza niż ± 0,2 °Baume; z czasem pomiaru ok. 3s; z pomiarem temperatury próbki w zakresie co najmniej od +5 ºC powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 40ºC z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C i dokładnością nie gorszą niż ± 0,3°C |  |
| 12 | Inne | Refraktometr cyfrowy do pomiaru zawartości NaCl w produktach żywnościowych musi posiadać: ergonomiczną kompaktową konstrukcję zapewniającą dobry chwyt w pracy ręcznej z zasilaniem bateryjnym z obudową w klasie ochronności co najmniej IP65, z komora pomiarową odporną na korozję oraz łatwą do czyszczenia, z wbudowanym wyświetlaczem LCD lub równoważnym; możliwość kalibracji refraktometru przez użytkownika; wbudowana funkcja automatycznego wyłączenia urządzenie po ok. 3s nieaktywności (bezczynności) ze strony użytkownika; zasilanie bateryjne pozwalające na wykonanie ok. 4000 pomiarów; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | niezbędne wyposażenie do uruchomienia i eksploatacji refraktometru tj. np. miękkie chusteczki do czyszczenia komory pomiarowej/ kuwety itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 500g |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| REFRAKTOMETR CYFROWY DO POMIARU KONCENTRACJI ZASOLENIA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część VI - (Refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VI - (Refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia z wyposażeniem) ….... złotych

Część VII: AUTOMATYCZNY MIERNIK TEMPERATURY TOPNIENIA

Zamawiamy jeden automatyczny miernik temperatury topnienia z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony miernik z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowane miernik 
z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie miernika z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP 
w tym zakresie.

- Miernik z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze 
nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego miernika, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden automatyczny miernik temperatury topnienia

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | analiza badanych materiałów/kompozytów ich czystości, wykrywanie zafałszowanych próbek np. tłuszczów, za pomocą pomiaru temperatury topnienia próbek umieszczonych w małych kapilarach. Miernik powinien posiadać prostą, intuicyjną obsługę pozwalającą na jego użycie przez użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. |  |
|  | Parametry | zakres pomiarowy od +5°C powyżej temperatury pokojowej do co najmniej +400°C z dokładnością nie gorszą niż ±0,5°C oraz powtarzalnością nie gorszą niż ± 0,5°C; czas dojścia z temperatury +50°C do +350°C nie dłuższy niż 10min; obudowa miernika w klasie ochronności nie gorszej niż IP 20. |  |
|  | Inne | Automatyczny miernik temperatury topnienia, musi posiadać m.in.: konstrukcję kompaktową (do łatwego przenoszenia) z wbudowanym cyfrowym układem pomiarowym z wyświetlaczem LCD lub równoważnym (wyświetlenie/ monitorowanie danych pomiarowych, komunikatów i błędów zaistniałych w czasie pracy miernika, z sygnalizacją momentu wyznaczenia temperatury topnienia w automatycznym pomiarze badanej próbki, itp.) oraz wbudowanym układem automatycznego pomiaru/ wyznaczania temperatury topnienia badanej próbki z automatycznym szybkim schłodzeniem komory pomiarowej po pomiarze do temperatury startowej/wyjściowej (bez konieczności obsługi ze strony operatora, przygotowanie miernika do następnego pomiaru); możliwość wykonania kalibracji miernika przez użytkownika; złącze/ interfejs np. RS232 do połączenia z drukarką; posiadać opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | pokrowiec; 100 szt. kapilar (do sproszkowanych próbek) do oferowanego miernika; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Zasilanie | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 6kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| AUTOMATYCZNY MIERNIK TEMPERATURY TOPNIENIA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część VII - (Automatyczny miernik temperatury topnienia z wyposażeniem) ….. złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VII - (Automatyczny miernik temperatury topnienia z wyposażeniem) ….. złotych

# Część VIII: ŁAŹNIA WODNA

Zamawiamy jedną łaźnię wodną z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona łaźnia wodna z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania 
i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jej prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie łaźni wodnej powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Łaźnia wodna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jedną łaźnię wodną z wyposażeniem

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | Łaźnia wodna jednokomorowa przeznaczona do przeprowadzanie reakcji i prób laboratoryjnych oraz wygrzewanie materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę w całej łaźni z pokrywą dwuspadową pozwalającą na przeprowadzenie próby lub reakcji w układzie zamkniętym z zachowaniem stabilnej temperatury w środowisku reakcji, niezbędnej w przypadku prób i reakcji czułych na wahania temperatury zapewniając uzyskanie bardziej miarodajnych wyników. |  |
| 2 | Parametry pracy | Temperatura termostatowania regulowana w zakresie co najmniej od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 100°C z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C i stabilnością zadanej temperatury w wannie nie gorszej niż ± 0,3°C |  |
| 12 | Inne | Łaźnia wodna musi posiadać: wannę i obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej lub innego równoważnego materiału odpornego na korozję (obudowa dodatkowo może być malowana); wbudowany elektroniczny (cyfrowy) stabilizator temperatury (do termostatowania badanych prób) z co najmniej dwupunktową kalibracją z wbudowanym wyświetlaczem LED lub równoważnym do wyświetlania/ monitorowania parametrów zadanych oraz rzeczywistych np.: temperatury czynnika termostatującego (wody), pulpit sterowniczy musi być odporny na zachlapanie; możliwość utworzenia/ zapamiętania w pamięci nieulotnej co najmniej trzech programów tzw. profili użytkownika (z programowaną: temperaturą, czasem grzania, itp.) umożliwiających szybkie uruchomienie łaźni wg parametrów wypranego profilu; wbudowany układ czasowy tzw. TIMER automatyczne, wyłączający urządzenie po upływie zadanego czasu pracy urządzenia. Możliwość ustawienia czasu pracy w zakresie co najmniej od 5 minut do ok. 96 godzin; grzałki zainstalowane w sposób poprawiający jednorodność i rozkład temperatury wody w wannie np.: 3 silikonowe grzałki zainstalowane na trzech ściankach wanny; programowalną inteligentną temperaturę alarmową (tzw. kroczącą); posiadać zbiornik o pojemności nie większej niż 30 l (o wewnętrznej szer. i dł. zbiornika, co najmniej 290 x 500 mm i gł. wanny co najmniej 150mm) z wbudowanym kranikiem spustowym do opróżniania łaźni z czynnika (np.: wody) dostępnym np. od strony pulpitu sterującego łaźnią; posiadać wbudowane elektroniczny system kontroli poziomu wody w tym zabezpieczenie przed pracą łaźni „na sucho”; posiadać wbudowany czasomierz/ timer (z wyłączeniem grzania i alarmowaniem po upływie zadanego czasu) z możliwością ustawiania czasu grzania próbek w przedziale od 1 do 1440 min (z możliwością wyznaczenia momentu startu odmierzania czasu: od chwili inicjacji mechanicznej oraz od momentu uzyskania zadanej temperatury wody łaźni), posiadać możliwość doposażenia łaźni w późniejszym czasie w: półki, statyw mocowany do łaźni, okrągłe kosze z regulowaną wysokością (zawieszane na pokrywie z krążkami redukcyjnymi) na probówki o średnicach np. 14 mm, 16 mm, 24 mm i 30 mm oraz o różnych wysokościach od 75m do 100 mm, pokrywę pełną płaską z uchwytem, platformy do próbek ze sprężynami do unieruchamiania wygrzewanych probówek, kosze na probówki o średnicach 10 mm, 12 mm i 14mm i wysokościach od 50 do 70 mm, opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (jeżeli takowe będą) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie oferowanej łaźni: pokrywa z 6 otworami (otwór roboczy średnica ok. 110 mm) i zestawem co najmniej czterech krążków redukcyjnych (fajerek) do każdego z 6 otworów; pokrywa dwuspadowa z uchwytem (zapobieganie skraplaniu wody do wnętrza probówek) oraz adapterem na którego krawędzi jest możliwość zawieszenia pokrywy dwuspadowej; półka perforowana układana na dnie wanny zapewniająca zachowanie dystansu od ogrzewanego dna; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary łaźni wodnej (szer. x dł. x wys.) | nie większe niż miejsce przeznaczone pod łaźnię: 400 x 650 x 300 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| ŁAŹNIA WODNA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część VIII - (Łaźnia wodna z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VIII - (Łaźnia wodna z wyposażeniem) ….... złotych

# Część IX: LEPKOŚCIOMIERZ KULKOWY HOPPLERA

Zamawiamy jeden lepkościomierz kulkowy Hopplera z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony lepkościomierz kulkowy Hopplera z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany lepkościomierz kulkowy Hopplera musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim 
lub angielskim.

- Lepkościomierz kulkowy Hopplera stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden lepkościomierz kulkowy Hopplera

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar lepkości przezroczystych Newtonowskich cieczy i gazów, za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką w pochyłej rurce pomiarowej. Pomiary realizowane zgodnie z normami ISO 12058, DIN 53015. |  |
|  | Parametry | możliwość pomiaru lepkości w zakresie co najmniej od 0,5 do 7*104 mPa·s oraz powtarzalnością co najmniej ±0,5% i odtwarzalnością ok. 1%; możliwość termostatowania układu pomiarowego np. za pomocą zewnętrznego cyrkulacyjnego termostatu cieczowego (termostat nie stanowi przedmiotu zamówienia) pozwalając na wykonanie pomiaru w temperaturze w zakresie co najmniej od -5°C do +80°C. |  |
|  | Inne | Lepkościomierz kulkowy Hopplera, musi posiadać: posiadać wbudowaną poziomniczkę oraz regulowane nóżki pozwalające na wypoziomowanie lepkościomierza; szklany rurkę pomiarową z markerami co 50mm (pozwalającymi na pomiar na długości 100 mm oraz 50mm) oraz szklaną rurką płaszcza termostatującego; możliwość obrotu bloku pomiarowego o co najmniej 180° w płaszczyźnie pionowej (pozwalając na szybki powtórzenie pomiaru lepkości badanej cieczy); opisy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (dotyczy modeli z wbudowanym wyświetlaczem) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | sześć precyzyjnych kulek o różnych wymiarach i gęstości ze szczypcami do przenoszenia kulek oraz ochronnym sztywnym pudełkiem; termometr do pomiaru temperatury cieczy/ wody w płaszczowej komorze termostatującej w zakresie co najmniej od 0°C do +21°C z dokładnością odczytu/ skalą/ podziałką co najmniej co 0,1°C; stoper do pomiaru czasu opadania kulki w zakresie od 10s do 1h z dokładnością pomiaru/ odczytu co najmniej 0,01s; niezbędne akcesoria do konserwacji czyszczenia lepkościomierza/ kalibrowanej szklanej rurki pomiarowej itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| LEPKOŚCIOMIERZ KULKOWY HOPPLERA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część IX - (Lepkościomierz kulkowy Hopplera z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część IX - (Lepkościomierz kulkowy Hopplera z wyposażeniem) ….... złotych

# Część X: SPEKTROFOTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ TITROWANIA

Zamawiamy jeden spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, 
a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany spektrofotometr z możliwością titrowania musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie 
w języku polskim lub angielskim.

- Spektrofotometr z możliwością titrowania stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

Oferujemy jeden spektrofotometr z możliwością titrowania

model: ....................... producent: ...........................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | pomiar absorbancji, transmitancji i stężenia badanych roztworów oraz oznaczanie ilościowe badanej substancji (analitu) rozpuszczonej w próbce za pomocą spektrofotometrycznej analizy miareczkowej (wyznaczanie fotometrycznie punktu końcowego miareczkowania lub punktu równoważności z ręcznym miareczkowaniem titrantu) |  |
| 1 | Zakres długości falowej | od 330 do 990 nm |  |
| 2 | Szerokość spektralna | nie większa niż 5nm |  |
| 3 | Dokładność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±1nm |  |
| 4 | Powtarzalność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,4nm |  |
| 6 | Zakres pomiarowy transmitancji | od 0 do 100,0 %T |  |
| 7 | Zakres pomiarowy absorbancji | od -0,1 do 3,0A |  |
|  | Zakres pomiaru stężenia | od 0 do 2999 C |  |
| 9 | Dokładność fotometryczna | nie gorsza niż 0,004A w zakresie od 0,5 do 1,0A |  |
| 10 | Stabilność | nie gorsza niż 0,003A/h po ½ h wygrzewaniu |  |
| 12 | Światło rozproszone | 0,1 % T przy 340 nm |  |
| 15 | Inne | Spektrofotometr musi posiadać: konstrukcję umożliwiającą pomiar badanych roztworów w kuwetach (o przekroju kwadratowym, prostokątnym) i długości drogi optycznej: 10mm, 50mm; elektroniczny układ sterowania parametrów pracy spektrometru z wbudowany wyświetlaczem np.: LCD lub innym równoważnym do wyświetlania wartości oraz parametrów pomiarowych: absorbancji, transmitancji, stężenia, zgłaszanych błędów itp., ustawienia pomiarowej długości falowej z krokiem co najmniej 1nm, monochromator siatkowy lub równoważny; interfejs pozwalający na podłączenie bezpośrednio do spektrofotometru drukarki; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | uchwyt na kuwety 10mm i 50mm; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 600 x 600 x 500 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 12 kg |  |
| 6 | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| SPEKTROFOTOMETR Z MOŻLIWOŚCIĄ TITROWANIA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu (stanowiącego przedmiot niniejszej części zamówienia) przystąpi do jego naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |

Cena netto za część X - (Spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część X - (Spektrofotometr z możliwością titrowania z wyposażeniem) ….... złotych

# CZĘŚĆ XI: RĘCZNY ULTRADŹWIĘKOWY LABORATORYJNY HOMOGENIZATOR

Zamawiamy jeden ręczny ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony ręczny ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowany ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim 
lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie ręcznego ultradźwiękowego laboratoryjnego homogenizatora z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Dostarczony ręczny ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte 
w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godziny, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

# Oferujemy jeden ręczny ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | homogenizacja roztworów , dezintegracja komórek, bakterii, wirusów w celu ekstrakcji zawartości komórek umieszczonych w probówkach, zlewkach, skrócenie czasu reakcji, sonifikacja próbek, rozszczepiane DNA, itp. oraz homogenizacja roztworów w komorze przepływowej. |  |
|  | Parametry pracy | moc wyjściowa co najmniej 200W, częstotliwość pracy co najmniej 26KHz, regulowana amplituda drgań od 20 do 100%, regulowana pulsacja (w trybie pulsacyjnym) w zakresie co najmniej od 10 do 100%, możliwość wyboru pracy: w trybie zegarowym z czasem pracy programowanym w zakresie co najmniej od 30 s do 52 godz. oraz w trybie dostarczonej do próbki energii wyrażonej w Ws, WH i kWh, pomiar temperatury próbki za pomocą czujnika temperatury PT100 lub równoważnego. |  |
| 9 | Inne | Homogenizator musi posiadać: ergonomiczną kompaktową konstrukcję z obudową w klasie ochronności co najmniej IP40, zapewniającą dobry chwyt w pracy ręcznej (z możliwością włączenia/ wyłączenia homogenizatora palcem dłoni trzymającej homogenizator) w tym także posiadającą możliwość zamocowania homogenizatora do statywu (do pracy ciągłej jak i zegarowej); wbudowany układ automatycznego strojenia i kompensacji amplitudy układu rezonansowego niezależnie od zmiany stanu próbki i warunków pracy; mikroprocesorowy sterownik nastawy oraz monitorowania parametrów homogenizacji z wbudowanego kolorowego wyświetlacza dotykowego LCD (regulacja amplitudy/ mocy oraz pulsacji z krokiem 1%, 5% oraz 10%, parametrów wyświetlanych w postaci numerycznej/ graficznej, wyświetlanie komunikatów oraz zgłaszanych błędów pracy homogenizatora tj. np. praca poza zadanymi limitami: częstotliwości, amplitudy, temperatury itp.); wbudowaną ochronę przed pracą homogenizatora na sucho/ przeciążeniowa; możliwość pracy z różnymi wymiennymi tytanowymi końcówkami homogenizującymi do homogenizacji pojedynczych próbek o objętości od 2 ml do 1000 ml (z końcówkami o śr od ok. 2 do 40 mm), do nebulizacji roztworów oraz szklaną końcówką homogenizującą; wbudowane złącza: do połączenia homogenizatora z komputerem PC (sterowanie, monitorowanie pracy homogenizatora z komputera bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania obsługa przez np. standardowe przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Safari itp.) w tym możliwość sterowania i monitorowania pracy homogenizatora poprzez sieć LAN jak i WLAN (bezprzewodowo) z urządzeń przenośnych tj. np. tablet, smartfon, notebook itp. oraz posiadać złącze do podłączenia pamięci typu flash np. SD, pendrive (z możliwością rejestracji przebiegu procesu sonifikacji próbek tj. zmian w czasie sonifikacji: amplitudy, mocy czynnej, biernej całkowitej dostarczonej mocy, temperatury próbki, itp.); opisy wskaźników i klawiszy homogenizatora oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | przeszklona komora dźwiękochłonna (kompatybilna z oferowanym homogenizatorem) tłumica głośność pracy homogenizatora ze stojakiem i ruchomą (możliwość regulacji głębokości zanurzenia końcówki homogenizującej w sonifikowanym roztworze/ próbce) półką mocowaną do pręta stojaka (możliwość pracy z homogenizatorem z zainstalowanym do komory dźwiękochłonnej stojakiem); końcówki homogenizujące tytanowe do homogenizacji pojedynczych próbek o objętości od 2 do 5 ml (o śr ok. 2mm) oraz od 20 do 500 ml (o śr. końcówki ok. 7 mm) końcówek odpornych na zmiany temperatury oraz korozję oraz przeznaczonych do sterylizacji w autoklawie; walizka transportowa; zestaw niezbędnych narzędzi oraz części/ akcesoriów tj. uchwyt do zamocowania homogenizatora do statywu, klucze do montażu/ demontażu zamawianych/ oferowanych końcówek homogenizujących, przewody zasilające/ sterujące, pamięć flash np. SD lub inna zgodna z oferowanych homogenizatorem oraz inne akcesoria niezbędne do uruchomienia i pracy homogenizatora z wyposażeniem w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania niniejszej specyfikacji technicznej; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga homogenizatora | nie większa niż 1,5kg |  |
| 5 | Zasilanie | ~230 V 50 Hz |  |
| 1 | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| RĘCZNY ULTRADŹWIĘKOWY LABORATORYJNY HOMOGENIZATOR (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XI (Ręczny ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator z wyposażeniem) ….. złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część XI (Ręczny ultradźwiękowy laboratoryjny homogenizator z wyposażeniem) .... złotych

# Część XII: MĘTNOŚCIOMIERZ LASEROWY

Zamawiamy jeden mętnościomierz laserowy z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie 
z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany sprzęt 
z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze 
nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym 
to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doboru osprzętu, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden mętnościomierz laserowy

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar mętności wody pitnej, wody uzdatnionej do spożycia, próbek przygotowanych z ultra czystej wody oraz wody pobranej ze zbiorników wód otwartych (zbiorników wodnych, strumieni itp.). |  |
| 2 | Parametry | pomiar zmętnienia światłem laserowym o długości falowej 850 nm; pomiar zmętnienie w zakresie co najmniej: od 0 do 1000 NTU (oraz od 0 do 100mg/L i od 0 do 240 EBC) z rozdzielczością co najmniej 0,0001 NTU, z dokładnością odczytu nie gorszą niż ±2% plus 0,01 NTU i powtarzalnością nie gorszą niż 1% w zakresie do 40NTU, w pozostałym zakresie z powtarzalnością nie gorszą niż ±10% (w pomiarze na formazynie w temperaturze +25°C); pomiar zmętnienia w jednostkach: NTU, FNU, TE/F, FTU, mg/L, EBC, mNTU lub mFNU; możliwość pomiaru zmętnienia próbek o temperaturze próbek w przedziale od +10°C do +60°C; objętość mierzonych próbek do ok. 20ml; mętnościomierz musi spełniać wymagania normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych oraz IEC/EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 zgodnie z zawiadomieniem Laser Notice nr 50 dla promiennika laserowego lub nowszymi. |  |
| 12 | Inne | Mętnościomierz laserowy musi posiadać m.in.: wbudowany układ sterowania z wyświetlaczem dotykowym kolorowym LCD lub równoważnym pozwalającym na wyświetlanie danych konfiguracyjnych, pomiarowych, zgłaszanych błędów, itp. z możliwość konfigurowania zakresu pomiarowego, trybu pracy przyrządu (wykonania pomiar pojedynczego, pomiar ciągłego itp.), wyboru jednostek pomiarowych, automatyzacji pomiaru/ zapisu/ wydruku danych pomiarowych itp.; możliwość wykonania walidacji i kalibracji przyrządu przez użytkownika, kalibracji od jedno do sześciopunktowej (dla całego zakresu); wbudowaną funkcję automatycznego przejścia przyrządu w stan uśpienia lub wyłączenia w przypadku dłuższego braku aktywności; wbudowany moduł RFID, do wysyłania i odbierania, bezprzewodowo za pomocą fal radiowych, danych i informacji z pomiarów testowanych próbek oraz odczytu znaczników dostępowych RFID; możliwość tworzenia i administrowania kontami użytkowników, dopuszczonych do pracy z mętnościomierzem (tworzenia, usuwanie, zabezpieczanie hasłem/ kodem kont użytkowników, oraz zarządzanie dostępem za pomocą znaczników dostępowych RFID , itp.); wbudowane złącza np. USB do połączenia mętnościomierza z komputerem PC, drukarką, skanerem kodów kreskowych, pamięcią typu flash np. pendrive (możliwość zapisu danych pomiarowych w formatach CSV, XML) oraz złącze do połączenia z siecią LAN (możliwość porównania wyników pomiarów z wynikami laboratoryjnymi oraz on-line); opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zestaw do filtrowania i odgazowywania próbek; zestaw do kalibracji oferowanego mętnościomierza z co najmniej z trzema standardami zmętnienia w fiolkach: 10 NTU, 20 NTU, 600 NTU z RFID, z okresem ważności nie krótszym niż 360 dni; ręczny uchwyt ze ściereczkami do czyszczenia fiolek do mętnościomierza; statyw na fiolki mętnościomierza z co najmniej dwoma fiolkami na próbki; pokrowiec/ osłona przeciwkurczowa; zestaw podstawowych części/ akcesoriów/ narzędzi do połączenia, uruchomienia i eksploatacji oraz przeprowadzania konserwacji (zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego mętnościomierza); dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod mętnościomierz | nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 450 x 300 x 200 mm |  |
|  | Waga | nie większa niż 4kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| MĘTNOŚCIOMIERZ LASEROWY (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XII - (Mętnościomierz laserowy z wyposażeniem) ………..… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część XII - (Mętnościomierz laserowy z wyposażeniem) ……..….. złotych

# Część XIII: TESTER GĘSTOŚCI NASYPOWEJ

Zamawiamy jeden tester gęstości nasypowej z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony tester gęstości nasypowej z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany tester gęstości nasypowej z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie 
w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie testera gęstości nasypowej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami BHP.

- Tester gęstości nasypowej z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, instruktaż 
w zakresie możliwości wykorzystania testera gęstości nasypowej w badaniach laboratoryjnych, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden tester gęstości nasypowej

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ..............................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | badanie właściwości fizycznych/ technologicznych proszków/ granulatów i podobnych materiałów tj. wyznaczanie np. gęstości nasypowej luźnej, gęstości nasypowej z usadem, ściśliwości, badań prowadzonych zgodnie ze standardami USP<616> (Metoda1, Metoda2 i Metoda3), European Pharmacopoeia Chapter 2.9.34 i ASTM B527. |  |
|  | Parametry | testowanie wg USP <616> metodą I - z częstością uderzeń/ ubijania/ wstrząsów cylindrów pomiarowych z testowanym materiałem 300 uderzeń/ min i amplitudą ubijania 14mm z dokładnością ± 2mm; testowanie wg USP <616> metodą II - z częstością uderzeń/ ubijania/ wstrząsów cylindrów pomiarowych z testowanym materiałem 250 uderzeń/ min i amplitudą ubijania 3mm z dokładnością ± 2mm; testowanie wg USP <616> metodą III oraz ASTM - z częstością uderzeń/ ubijania/ wytrząsania cylindrów pomiarowych z testowanym materiałem ok. 50-60 uderzeń/ min i amplitudą ubijania 3mm; programowana częstość uderzeń/ ubijania/ wstrząsów cylindrów pomiarowych (z testowanym materiałem) pozwalająca na ustawienie/ wybór co najmniej: 100, 150, 200, 300 uderzeń/ min; programowana/ regulowana ilość uderzeń/ wstrząsów cylindrów pomiarowych (z testowanym materiałem) przypadających na jeden test, ilość uderzeń/ wstrząsów programowana w zakresie co najmniej od 10 do 9000 uderzeń/ wstrząsów przypadających na jeden test, regulowana prędkość obrotu platformy/ stacji z cylindrami regulowana w zakresie co najmniej od 5 do 15 obr./ min, |  |
|  | Inne | Tester gęstości nasypowej, musi posiadać: konstrukcję pozwalająca na samodzielną pracę testera (bez komputera); wbudowany mikroprocesorowy układ sterowania pracą testera oraz wodoodporną klawiaturę i wyświetlacz LCD (do konfiguracji/ monitorowania pracy przyrządu, wyświetlania danych konfiguracyjnych, wyliczonych wartości gęstości nasypowej luźnej (Bulk Density), gęstości nasypowej z usadem (Tapped Density), indeksu ściśliwości (Compressibility Index), współczynnika Hausnera (Hausner Ratio) oraz zgłaszanych błędów itp.); wbudowane dwie stacje testowe z zaimplementowanymi dwoma niezależnymi mechanizmami wytrząsania i obrotu cylindrów pomiarowych z testowanym materiałem (do zapewnienia równomiernego upakowania badanego materiału testowanego proszku/ granulatu) z zainstalowanymi dwoma szklanymi cylindrami pomiarowymi, jeden o pojemności 100ml (z podziałką odczytową z dokładnością nie gorszą niż 1ml) oraz drugi o pojemności 250ml (z podziałką odczytową z dokładnością nie gorszą niż 2ml); możliwość wymiany i zainstalowania szklanych cylindrów pomiarowych co najmniej o pojemności: 10ml, 25ml oraz 50ml (cylindry mogą być mocowane do stacji testowych za pomocą adapterów); wbudowane złącza np.: RS232, USB do połączenia testera z drukarką (wydruk raportów z przeprowadzonych testów) oraz z komputerem PC (transfer/ archiwizacja dany pomiarowych, wyników testów, itp.) oraz połączenia z wagą (pobranie z wagi masy zważonej testowanej próbki); opisy wskaźników i klawiszy urządzenia oraz wyświetlane informacje i komunikaty muszą być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zestaw podstawowych części do uruchomienia, eksploatacji i konserwacji oferowanego testera gęstości nasypowej tj. np.: uszczelki, przewody połączeniowe, redukcje, itp.; instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Zasilanie | ~ 230 V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| TESTER GĘSTOŚCI NASYPOWEJ (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XIII - (Tester gęstości nasypowej z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część XIII - (Tester gęstości nasypowej z wyposażeniem) ….... złotych

# Część XIV: AUTOMATYCZNY LICZNIK KOLONII BAKTERII

Zamawiamy jeden automatyczny licznik kolonii bakterii z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony automatyczny licznik kolonii bakterii z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana automatyczny licznik kolonii bakterii z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie 
w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie automatycznego licznika kolonii bakterii z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi 
oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Automatyczny licznik kolonii bakterii z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godziny, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden automatyczny licznik kolonii bakterii

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ...........................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | w pełni automatyczne zliczanie liczności wszystkich kolonii bakterii z szalek Petriego z ich analizą, klasyfikacją za pomocą pojedynczego „kliknięcia” |  |
|  | Parametry | szybkości zliczania co najmniej 1000 kolonii/ s z możliwością wykonania zliczenia koloni z 30 szalek w czasie ok. 5 min.; obrazowanie kolonii bakterii za pomocą kamery cyfrowej kolorowej o rozdzielczości nie gorszej niż 1Mpix z możliwością powiększenia obrazu co najmniej 28 razy z automatycznym doborem czułości kamery, jasności i kontrastu; detekcja/ rozpoznanie kolonii bakterii o rozmiarze od co najmniej 0,1 mm; automatyczny dobór oświetlenia medium/ pola zliczania kolonii bakterii (spośród co najmniej 6 dostępnych kombinacji oświetlenia medium: z oświetleniem z góry i/lub z dołu, z ciemnym lub jasnym tłem) ze zmechanizowanym doborem koloru tła, z oświetleniem medium światłem białym typu LED lub równoważnym (z eliminowanymi z oświetlenia zakłóceniami od kolorów lub barw pośrednich); automatyczne zliczanie kolonii co najmniej z szalek Petriego o śr od 55 mm do 90 mm (z posiewów wylewanych, powierzchniowych, spiralnych, itp.) z automatyczną separacją klastrów kolonii z możliwością wprowadzenia ręcznej korekty, kontroli obszarów zliczania (możliwość wykluczenia obszarów o rozmiarze od co najmniej 0,3 mm), zliczania z użyciem predefiniowanych ustawień zoptymalizowanych do automatycznego zliczania kolonii bakterii z określonych typów mediów/ pożywek itp.; kompatybilność ze standardami ISO 7218 i AOAC 977.27. |  |
| 2 | Parametry i wyposażenie | Automatyczny licznik kolonii bakterii musi posiadać m.in.: oprogramowanie z zaimplementowanymi funkcjami pozwalającymi na: w pełni automatyczną (w trybie live): detekcję obszaru zliczania, identyfikację pojedynczych i zgrupowanych kolonii bakterii (automatyczny rozdział kolonii nachodzących na siebie), klasyfikację kolonii bakterii z separacją zagregowanych kolonii, automatycznym usuwaniem artefaktów (zakłóceń pochodzących od pęcherzyków powietrza w agarze, zadrapań, szumów/ siatki/ pęknięć, itp.), automatyczne zliczanie kolonii (z markowaniem/ znaczeniem zliczonych kolonii np. znakiem krzyżyka) wraz z automatyczną samoczynną archiwizacją danych z zaimplementowaną funkcją pozwalającą użytkownikowi na ręczne wyłączenie ze zliczania obszarów analizowanego medium w postaci wielokątnych obszarów wykluczenia analizowanego obszaru medium np. szalki, optymalizację, definiowanie scenariuszy oświetlania dla różnych mediów/ posiewów, doborem kontrastu, czułości kamery, wydruk raportów z opisami/ adnotacjami zdjęciami mediów np. szalek Petriego ze zliczonymi koloniami, generowanie raportów zgodne ze standardem GLP (Good Laboratory Practice), zapis zgromadzonych danych w standardowych formatach (zapis danych, zdjęć, raportów z analiz itp. co najmniej w formacie: xls, PDF, obrazów w: .jpeg, .png, .bmp) z możliwością ich transferu do innych programów celem dalszej analizy i obróbki np.: za pomocą oprogramowania Excel itp. oraz do systemu LIMS (Laboratory Information Management System), zarządzanie dokumentami, dostępem i ochronę danych zgodnie z CFR 21 part 11 oraz posiadać zgodność z systemem DataLink; oprogramowanie w wersji polsko lub angielskojęzycznej zgodne z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym (dla oprogramowania instalowanego w komputerze PC), oprogramowanie musi być produktem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji technicznej funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony); zaimplementowaną technologią ciemnego pola zapewniającą wysoką kontrastowość zliczanej kolonii z tłem; wbudowane złącza do połączenia licznika kolonii z komputerem PC (monitorowanie/ sterowania pracy przyrządu, uruchamiania procedur pomiarowych z komputera PC), możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych (z obsługą Datamatrix, QR Code Bar-code) oraz do połączeń z systemem LIMS (Laboratory Information Management System) np.: poprzez złącza USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności, opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | adapter do płytek Petriego 55mm; niezbędne akcesoria do instalacji, konserwacji i pracy z oferowanym automatycznym licznikiem kolonii tj. przewody zasilające, przewód USB do połączenia licznika kolonii bakterii z komputerem PC, nośnik z oprogramowaniem np. na płytce CD, płytki testowe itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 10kg |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 m-ce |  |

| AUTOMATYCZNY LICZNIK KOLONII BAKTERII (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XIV - (Automatyczny licznik kolonii bakterii z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część XIV - (Automatyczny licznik kolonii bakterii z wyposażeniem) ….... złotych

# Część XV: KOMORA RĘKAWICOWA

Zamawiamy jedną komorę rękawicową z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona komora rękawicowa z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia komory rękawicowej w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana komora rękawicowa z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie komory rękawicowej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Dostarczona komora rękawicowa z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 2 godziny, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące m.in. bieżącej obsługi i konserwacji komory rękawicowej. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jedną komorę rękawicową

model: ....................... producent: ...........................

wyposażenie: ...........................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | przygotowanie, pakowanie do nowo opracowywanych/ projektowanych nowoczesnych opakowań, pakowanie w zmodyfikowanej atmosferze, różnego typu towarów (produktów spożywczych, substancji higroskopijnych, łatwo utleniających się, itp.) oraz badanie wpływu zastosowanych opakowań, technik pakowania i zastosowanej zmodyfikowanej atmosfery na trwałość i jakość przechowywanych towarów/ produktów. |  |
|  | Parametry | wymiary części roboczej komory rękawicowej (wnętrze komory) co najmniej (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 700 mm; wymiary zewnętrzne komory rękawicowej nie większe niż miejsce przeznaczone pod komorę rękawicową tj. nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 1500 x 900 x 900mm (maksymalna wielkość komory/ elementów składających się na komorę rękawicową nie może być większy niż otwór drzwiowy o szerokości 90cm, wymiary muszą pozwalać na przeniesienie komory/ jej elementów do miejsca w którym będzie użytkowana); możliwość bezpiecznego użytkowania komory rękawicowej przy max ciśnieniu absolutnym komory głównej/ roboczej co najmniej ±2 WC (ok. ±5 mbar, ±3,7 mmHg) i komory załadunkowej/ transferowej (śluzy) przy podciśnieniu co najmniej -300 mbar (ok. -225 mmHg); wyciek gazu z komory głównej poniżej 0,05% obj./godz. zgodnie z ISO 10648-2 (metoda tlenowa) lub ISO 25412 (metoda ciśnieniowa); możliwość utrzymania wilgotności w komorze roboczej na poziomie 0%RH; ciężar komory nie większy niż 300kg. |  |
|  | Inne | Komora rękawicowa z kontrolowaną/ dedykowaną atmosferą (atmosferą suchą beztlenową modyfikowaną gazem obojętnym np. azotem, argonem, helem itp.) musi posiadać m.in.: komorę główną/ roboczą, porty i śluzy (załadunkowe np. do wyposażenia komory w niezbędne do badań akcesoria osprzęt, np. wagę, statyw, stojaki itp. oraz badane materiały/ próbki) wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, np. z przezroczystego akrylu/ poliwęglanu/ polietylenu itp. o wysokiej przezroczystości (konstrukcję zapewniającą bezcieniowe oświetlenie powierzchni roboczej komory światłem padającym do komory z zewnętrz z oświetlania pomieszczenia laboratoryjnego lub z wbudowanego w komorę oświetlenia typu LED lub fluorescencyjnego) oraz stali nierdzewnej itp. z uszczelnieniami pokryw, drzwi, portów itp. wykonanymi wysokojakościowego silikonu; dwa porty rękawicowe umieszczone na ścianie frontowej o wymiarach 10" z zamontowanymi rękawicami gumowymi (gumowe butylowe o rozmiarze L, system zamocowania rękawic musi umożliwiać wymianę rękawic przez użytkownika komory) wyposażone w zaślepki portów rękawicowych (zabezpieczenie w trybie stand-by przed dyfuzją do komory zanieczyszczeń np. tlenu, wilgoci, itp.); dwa porty załadunkowe/ śluzy (do wyposażenia komory w niezbędne wyposażenie oraz do umieszczenia/ wyjęcia z komory przygotowywanych/ badanych materiałów), porty umieszczone np. na bokach komory głównej/ roboczej po jej prawej stronie. Jeden z portów (śluza pomocnicza) o wymiarach wewnętrznych co najmniej np. średnicy 100mm lub przekroju kwadratowym 100x100mm i długości wewnątrz 250 mm, ) z ręcznie zamykanymi szczelnymi zamknięciami śluzy z jednej strony z zewnątrz komory rękawicowej jak i z drugiej strony z wewnątrz komory roboczej, umożliwiająca odtlenienie wprowadzanych przedmiotów do wnętrza komory. Drugi z portów (śluza główna) z ręcznie zamykanymi szczelnymi zamknięciami śluzy z jednej strony z zewnątrz komory rękawicowej jak i z drugiej strony z wewnątrz komory roboczej) umożliwiająca odtlenienie wprowadzanych przedmiotów do wnętrza komory, śluza główna np. jako śluza cylindryczna o średnicy wewnętrznej co najmniej 300 mm lub śluza o przekroju kwadratowym o wymiarach co najmniej 250x250 mm i długości 500mm z przesuwną półką (do np. umieszczania jak i usuwania z komory roboczej, bez zaburzenia jej atmosfery, badanego materiału). Śluza (komora wstępna załadunkowa/ transferowa) umieszczona po prawej stronie komory głównej/roboczej; śluzę (komora wstępna/ załadunkowa) oraz komorę roboczą główną wyposażone w mierniki ciśnienia (w komorze głównej ciśnienia absolutnego pod- i nadciśnienia, w śluzie podciśnienia) oraz zawory z króćcami do przepłukiwania, odpompowania, wypełniania gazem obojętnym, zapowietrzania, przewietrzania, itp. śluzy i komory roboczej; bezpieczniki/ zawory mechaniczne przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w komorze roboczej z zaworem typu "Pop valve" lub inne równoważne rozwiązanie (redukujące wzrost ciśnienia w komorze głównej w czasie wsuwania rąk do komory roboczej); przepusty na przewody zasilające, kable sygnałowe itp.; komorę roboczą wyposażoną w system oczyszczania atmosfery (z wilgoci, tlenu) w komorze roboczej z regenerowanymi złożami oraz układ pomiarowym pozwalającym na monitorowanie, np. w sposób ciągły, zawartości tlenu i wilgoci w komorze roboczej; konstrukcje pozwalającą na przenoszenie komory rękawicowej oraz ustawienie komory na stole laboratoryjnym i mobilnym stoliku laboratoryjnym na kółkach; możliwość wyposażenia/ doposażenia/ rozbudowy komory rękawicowej w późniejszym czasie w: gniazdka elektryczne ~230V z obciążeniem co najmniej 5A, zestaw półek umieszczonych w komorze roboczej, w moduł jonizujący do neutralizacji ładunku statycznego wewnątrz komory roboczej z możliwością wymuszenia obiegu gazów w komorze zapewniającym jednorodne rozprowadzenie jonów w komorze; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty (jeżeli takowe będą) w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | pompę próżniową, co najmniej jedną do odpowietrzania komory głównej/ roboczej i śluz (komór wstępnych/ załadunkowych) z niezbędnymi reduktorami podciśnienia (ze wskaźnikiem i regulacją wymaganego podciśnienia do komory głównej i śluz lub inne równoważne rozwiązanie); zapasowe rękawice; niezbędne akcesoria do instalacji, uruchomienia oraz konserwacji oferowanej komory rękawicowej z wyposażeniem (przewody, węże, redukcje itp.), mobilny stolik/ stelaż laboratoryjny na kółkach pod oferowaną komorę rękawicową, itp.; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| KOMORA RĘKAWICOWA (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 63 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XV – (Komora rękawicowa z wyposażeniem) ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

# Cena brutto za część XV – (Komora rękawicowa z wyposażeniem) ….... złotych

Część XVI: AUTOMATYCZNY PODAJNIK PRÓBEK DO MP AES 4210

Zamawiamy jeden automatyczny podajnik próbek (autosampler) do posiadanego spektrometru MP AES 4210 firmy Agilent Technologies.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt laboratoryjny musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania 
i parametry wymienione niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria, osprzęt, oprogramowanie, sterowniki itp., które nie są wymienione w specyfikacji technicznej, a są wymagane do prawidłowej pracy 
ze spektrometrem emisyjnym z plazmą wzbudzaną mikrofalowo typ MP-AES 4200 Agilent Technplogies 
i oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu (autosamplera) oraz spektrometru MP-AES 4200 Agilent Technologies, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, tworzeniu/ wyborze oraz parametryzacji metodyk badawczych w tym m.in. w badaniach innowacyjnych, nietypowych oraz problematycznych, instalacja aktualizacji firmware/ oprogramowania, instruktaż z aktualizacji oprogramowania 
i sprzętu będącego przedmiotem oferty, uzyskanych po aktualizacjach zmian funkcjonalnych oprogramowania 
i sprzętu, nowych opcji konfiguracyjnych sprzętu i oprogramowania, instruktaż w zakresie możliwości ich wykorzystania w badaniach laboratoryjnych, itp. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte 
w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi, bez dodatkowych opłat, specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godziny, dla maksymalnie 2 osób wyznaczonych przez zamawiającego, 
który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie (autosamplerze we współpracy z MP-AES 4200 Agilent Technologies i oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6) stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego automatycznego podajnika próbek, bieżącej jego obsługi ze spektrometrem emisyjnym z plazmą wzbudzaną mikrofalowo MP-AES 4200 Agilent Technologies i oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6, konserwacji 
oraz możliwości wykorzystania dostarczonego sprzętu w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden automatyczny podajnik próbek do MP AES 4210

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ........................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | zastąpienie uszkodzonego automatycznego podajnika próbek (autosamplera) SPS4 Agilent Technologies do analiz wielopierwiastkowych (realizacja serii pomiarów bez udziału operatora) pracującego z spektrometrem emisyjnym z plazmą wzbudzaną mikrofalowo typ MP-AES 4200 Agilent Technologies i oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6 (konfigurującym/ zarządzającym/ monitorującym pracę autosamplera i spektrometru). |  |
|  | Parametry | przemieszczanie ramienia autosamplera do zadanej analizowanej próbki: w płaszczyźnie poziomej ze zmienną prędkością w zakresie co najmniej od 20mm/s do 900mm/s (ramię z sondą poboru próbek nie wymagające smarowania tzw. samosmarujące się) oraz w płaszczyźnie pionowej (opuszczanie sondy poboru próbek/ sondy pomiarowej na wysokość mierzoną od dna naczynka z analizowaną próbką w zakresie co najmniej od 1mm do 150 mm - sterowaną/ programowaną z oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6) ze zmienną prędkością opuszczanie sondy w zakresie co najmniej od 10 mm/s do 500mm/s; wbudowane zabezpieczenie/ ochrona ramienia przed przeciążeniem w chwili ruchu (w płaszczyźnie poziomej, pionowej) np. oparcie się ramienia z sondą poboru próbek o zainstalowane w autosamplerze naczynka, statywy/ kosze itp.; autosampler spełniać musi wymagania normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych, w tym wymagań IEC dla urządzeń I klasy, instalacji klasy II oraz środowiska o II stopniu zanieczyszczenia. |  |
|  | Inne | Automatyczny podajnik musi m.in. posiadać: wbudowaną komputerową jednostkę sterującą i nadzorującą/ monitorującą pracę autosamplera z układem sygnalizacji zgłaszania błędów i usterek wbudowany co najmniej jednoportowy zestaw myjący z co najmniej 2-torową np. perystaltyczną pompą płuczącą (przygotowanie umycie/ oczyszczenie przed kolejną analizą przewodów/ wężyków składających się na tor poboru próbek) oraz tackę ociekowa łatwą w demontażu i czyszczeniu autosamplera (oczyszczanie z rozlanych odczynników); przeszkloną osłonę/ komorę z dużymi suwanymi drzwiami pozwalającymi na swobodny dostęp do zainstalowanych wewnątrz komory podajników koszy/ statywów/ probówek/ naczyń z badanymi próbkami/ roztworami z wbudowanym w osłonę/ komorę portem/ wyjściem z podłączonym do niego wężem do odprowadzania/ odbioru oparów z komory i wyprowadzenia ich bezpośrednio do wyciągu pomieszczenia laboratoryjnego (zapewnienie ochrony użytkownika i sprzętu przed szkodliwymi/ trującymi/ powodującymi korozję związkami lotnymi pochodzącymi z badanych próbek, w tym także zapewnienie ochrony próbek przed zanieczyszczeniem z powietrza, kurzem i oparami, itp.); pełną kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego spektrometrem emisyjnym z plazmą wzbudzaną mikrofalowo MP AES 4210 firmy Agilent Technologies i oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6 oraz systemem operacyjnym Windows 7 64bit; możliwość wykonania przez użytkownika kalibracji/ edycji położenia sondy poboru próbek względem położenia zainstalowanych w autosamplerze statywów/ koszy z probówkami/ naczynkami, ze wskazaniem położenia naczynek z próbami ślepymi, wzorcami oraz badanymi próbkami; możliwość utworzenia/ zaprogramowania pojedynczej serii/ sesji pomiarowej ze swobodnym/ dowolnym wyborem kolejności pobierania próbek do analizy, z zainstalowanych w autosamplerze statywów/ koszy/ naczynek/ probówek/ butelek o różnych wymiarach i wysokościach (z obsługą naczynek/ probówek/ butelek o wysokościach do co najmniej 150 mm, z zachowaniem pełnej kompatybilności oferowanego autosamplera z koszami/ statywami laboratoryjnymi z tworzywa, również autoklawowanymi, takimi jak np. Bel-Art oraz z SPS4 Agilent Technologies), z obsługą koszy/ statywów pod: naczynka/ probówki o śr 13mm w ilości co najmniej 90 szt., naczynka/ probówki o śr 17mm w ilości co najmniej 60 szt., naczynka/ probówki o śr 20mm w ilości co najmniej 40 szt., naczynka/ probówki o śr 25mm w ilości co najmniej 20 szt., naczynka/ probówki o śr 30 mm w ilości co najmniej 20 szt. oraz kosza z co najmniej 30 probówkami z czego co najmniej 12 probówek o średnicy 29 mm oraz 20 probówek o średnicy 17 mm i kosza z co najmniej 5 butelkami o średnicy ok. 60 mm, z możliwością zainstalowania łącznie do badań co najmniej 300 naczynek z roztworami / próbkami; możliwość wymiany koszy/ statywów w czasie pracy/ uruchomionej sesji pomiarowej, pozwalając tym samym na wykonanie analiz badanych próbek nieograniczonej ilościowo w tejże uruchomionej sesji; wbudowane złącze USB do połączenia autosamplera z komputerem z oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6 oraz z spektrometrem emisyjnym MP AES 4210 Agilent Technologies; głośność pracy nie większa niż 73 dB (A); opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | zestaw podstawowych części/ akcesoriów do połączenia autosamplera, ze spektrometrem Agilent MP-AES, komputerem PC z zainstalowanym oprogramowaniem MP Expert ver. 1.6, m.in.: przewody zasilające do sieci energetycznej, sygnałowe/ logiczne do połączenia z komputerem/ spektrometrem, wężyki (do pobrania i transportu próbek do spektrometru, do odprowadzenia z roztworów z przepłukiwania instalacji autosamklera itp. wraz ze zbiornikiem na te odpadki), niezbędne oprogramowanie sterowniki, upgrade (oprogramowanie musi być dostarczone na nośniku np. CD/ pendrive) oraz inne akcesoria w tym narzędzia niezbędne do przeprowadzania przez użytkownika w czasie eksploatacji oferowanego autosamplera niezbędnych prac instalacyjnych, konserwacyjnych zalecanych przez producenta oferowanego sprzętu; oferowany sprzęt musi być wyposażony w dokumentację techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary autosamplera/ automatycznego podajnika próbek (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 700 mm x 400 mm x 600 mm (miejsce przeznaczone pod autosampler). |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 20 kg |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

| AUTOMATYCZNY PODAJNIK PRÓBEK DO MP AES 4210 (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XVI - (Automatyczny podajnik próbek do MP AES 4210 z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część XVI - (Automatyczny podajnik próbek do MP AES 4210 z wyposażeniem) ….. złotych

Część XVII: ZESTAW DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ 2D

Zamawiamy jeden zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony zestaw do elektroforezy 2D z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodny z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego zestawu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy w konfiguracji wymienionej w niniejszej specyfikacji technicznej). Oferowany sprzęt z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie sprzętu do elektroforezy 2D z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Sprzęt z wyposażeniem wchodzący w skład przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją 
w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doboru osprzętu, tworzenia/ wyboru metod rozdziału białek itp.. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 6 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu z wyposażeniem, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Oferujemy jeden zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczenie | rozdział białek metoda elektroforetyczną 2D (dwukierunkową/ dwuwymiarową) do przeprowadzenia kompleksowej analizy proteomu, składu i aktywności naturalnych substancji bioaktywnych rodzimych roślin zielnych w biologicznej ochronie zbóż. Z elektroforezą 2D, w kierunku pierwszym, za pomocą ogniskowania izoelektrycznego IEF na paskach IPG (Immobilized pH Gradient) oraz w kierunku drugim z rozdziałem wagowym analizowanych białek, za pomocą elektroforezy płytowej w warunkach denaturujących SDS-PAGE, do uzyskania dwuwymiarowej mapy białkowej. Oferowany zestaw musi umożliwiać wykonanie elektroforezy warunkach denaturujących SDS-PAGE oraz w warunkach natywnych (z zachowaniem aktywności biologicznej rozdzielanych związków) oraz z dokumentowaniem uzyskanych obrazów żelu za pomocą kamer do postaci cyfrowej celem dalszej analizy (kamera nie stanowi przedmiotu zamówienia). |  |
|  | System do ogniskowania IEF na paskach IPG | System do rozdziału białek metodą ogniskowania izoelektrycznego IEF na imobilizowanych paskach IPG (Immobilized pH Gradient), musi posiadać: możliwość pracy przyrządu w samodzielnej (bez komputera) pracy, z pełnym programowaniem parametrów procesu rehydracji pasków, przebiegu procesu elektroforezy (z programowaniem parametrów: napięcia i jego zmian wpostaci rampy napięciowej, natężenia prądu, czasu trwania elektroforezy - możliwość wyrażonych czasu w godz. i woltogodz.) z monitorowaniem procesu elektroforezy; możliwość wykonania elektroforezy: z żelem zwróconym do góry w tacce do ogniskowania, z żelem zwróconym na dół, z elektrodami wicks oraz bez tych elektrod, z możliwością wprowadzenia analizowanych próbek białkowych do żelu: w czasie rehydracji pasków IPG (możliwość wykonania rehydracji pasków z analizowana próbką w trybie pasywnym i aktywnym), po rehydracji pasków IPG (rehydracja bez próbki) jak również w czasie elektroforezy z pojemniczka/ studzienki próbek umieszczonego nad jednym z końców paska IPG; możliwość wykonania jednoczesnych rozdziałów IEF (w tym samym czasie/ równocześnie) dla co najmniej dziesięciu pasków IPG z: różnymi gradientami pH, z różnymi typami próbek, różnymi stężeniami i przewodnością), różnymi zdefiniowanymi metodami/ protokołami (uruchomionymi w tym samym czasie) - niezależne/ indywidualne zasilanie każdego z kanałów (zasilanie dedykowane do pojedynczego paska IPG pozwalając na zadanie/ zaprogramowanie różnych protokołów rozdziału) z precyzyjną kontrolą parametrów elektroforezy każdego z kanałów; możliwość wykonania rozdziału IEF na paskach IPG z różnym gradientem pH (np. z gradientem pH: 3-10, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10, itp., z gradientem liniowym i nieliniowym), z różną długością pasków IPG co najmniej o długości 7 cm z możliwością rozbudowy zamawianego/ oferowanego sprzętu, w późniejszym czasie, o obsługę/ rozdział IEF na paskach IPG o długościach co najmniej: 11, 13, 17, 18 i 24 cm; możliwość termostatowania pasków IPG (w czasie trwania/ przebiegu procesu rehydracji oraz ogniskowania) za pomocą wbudowanego układu Peltiera w zakresie co najmniej od 10 ºC do 25ºC ±1.0ºC przy max temperaturze otaczającego powietrza 23ºC; możliwość programowania parametrów procesu ogniskowania i rehydracji: programowania górnej granicy/ limitu napięcia w przedziale co najmniej od 50V do 10000V, programowania zmiany dochodzenia do zadanego limitu/ górnej granicznej wartości napięcia poprzez: zmianę skokową (do wartości jednak takiej która nie spowoduje jednocześnie przekroczenia zadanej górnej granicy/ limitu natężenia prądu), zmianę liniową, zmianę stopniowaną/ schodkową; możliwość zaprogramowania: górnej granicy napięcia 0V oraz w zakresie od 50V do 10000 V z krokiem zmian co 1V (mocą źródła zasilania do ok. 1W/ na kanał); górnej granicy prądu w zakresie od 0 do 100 μA z krokiem zmian co 1 μA; czasu trwania procesu rehydracji/ ogniskowania w przedziale od 1min do 99h oraz od 1Vh do 999999Vh; możliwość przechowywania parametrów konfiguracyjnych w wbudowanej w przyrząd nieulotnej pamięci wewnętrznej; możliwość: aktualizacji danych uruchomionych procesów, przeglądania elektronicznych profili dla indywidualnych linii/ kanałów, porównywania profili próbek z różnych pomiarów, generowania i drukowania raportów z grafiką przebiegu prowadzonych procesów, tworzenia protokołów z możliwością ich transferu do pamięci flash przez wbudowane w aparat złącze np. USB; możliwość współpracy z komputerem PC; możliwość rozbudowy/ doposażenia (w późniejszym czasie) zamówionego/ oferowanego aparatu/ systemu do ogniskowania IEF w: tacki do ogniskowania i rehydracji pod paski o dł. o co najmniej 11, 13, 17, 18 i 24 cm; gotowe do użycia paski IPG z różnym gradientem pH (np. 3-10, 3-6, 4-7, 5-8, 7-10, itp.); elektrody wicks do elektroforezy pasków IPG z żelem umieszczonym do góry w tacce ogniskowania, z żelem umieszczonym na dół w tacce ogniskowania; zgodność z wymaganiami normy EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych, posiadać izolowane od uziemienia napięcia na wyjściu aparatu; niezbędne wyposażenie do eksploatacji i konserwacji/ czyszczenia (oferowanego sprzętu z wyposażeniem) tj. np.: tacki do ogniskowania i rehydracji pasków, uchwyty z naczynkami do próbek, szczoteczki do czyszczenia elektrod i tacek do ogniskowania, pincety, roztwór do czyszczenia o pojemności ok. 1litr, olej mineralny itp., opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Zestaw do elektroforezy, z pasków IPE po ogniskowaniu IEF, do uzyskania „dwuwymiarowej mapy białkowej” w elektroforezie 2D | Zestaw do elektroforezy 2D, w drugim kierunku/ wymiarze, o konstrukcji modułowej: komora elektroforetyczna z modułem do elektroforezy płytowym z pasków IPG po ogniskowaniu IEF (kompatybilny z zamawianym oferowanym wymienionym powyżej systemem do ogniskowania IEF na paskach IPG), z modułem do wykonania samodzielne w warunkach laboratoryjnych żeli oraz modułem do immunoblotingu. W skład zamawianego/ oferowanego zestawu musi wchodzić m.in.: komora elektroforetyczna (zbiornik z pokrywą) z modułem do elektroforezy wertykalnej/ pionowej płytowej, który musi posiadać m.in.: możliwość użycia w elektroforezie gotowych jak i wykonane samodzielnie w warunkach laboratoryjnych żeli (musi być zachowana kompatybilność z modułem do wylewania żeli opisanym poniżej); maksymalne parametry pracy, co najmniej: zasilanie stałym napięciem do 600V, z maksymalną moc do 500W w temperaturze otoczenia do 40°C; możliwość zastosowania do elektroforezy 2D, elektrolizy w tzw. drugim kierunku/ wymiarze, z rozdziałem wagowym analizowanych białek z pasków IPG (po ogniskowaniu izoelektrycznym IEF) z możliwością naniesienia/ dozowania, np. do studzienki markera białek/ drabinki białkowej/ standardu ze znanymi białkami lub umieszczenia w żelu o bok studzienki na pasek IPG (o dł. paska IPG zgodnym z zamówieniem) standardu białkowego w postaci agarowej wkładki; możliwość wykonania jednocześnie elektroforezy od jednej do co najmniej czterech żeli poliakrylamidowym, do elektroforezy 2D z elektroforezy z pasków IPG/ żel i do elektroforezy 1DE elektroforezy wielu próbek (co najmniej do 10 próbek/ na żel dozowanych do kieszonek/ studzienek w żelach poliakrylamidowym); możliwość wykonania elektroforezy natywnej Blue Native PAGE (BN-PAGE), Clear Native PAGE (CN-PAGE) oraz denaturującej SDS-PAGE; na wyposażeniu: zbiornik/ komora elektroforetyczna z pokrywą kompatybilny z zamawianymi/ oferowanymi modułami opisanymi w niniejszym pkt., łopatki do zsunięcia żeli z płytki szklanej celem umieszczenia w roztworze barwiącym, przewody połączeniowe do połączenia z zasilaczem opisanym poniżej w niniejszym pkt., itp.; zgodność z normą EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych; modułu do wylewania w warunkach laboratoryjnych żeli poliakrylamidowych, który musi posiadać m.in.: możliwość wykonywania samodzielne przez użytkownika żeli o wymiarach nie mniejszych niż 8 cm x 6 cm kompatybilnych z zamawianym/ oferowanym modułem do elektroforezy wertykalnej/ pionowej (wymienionym powyżej) ; możliwość wykonania żeli o grubościach co najmniej: 1mm oraz 1,5 mm; możliwość wykonania żeli o stałym stężeniu poliakrylamidu w całej objętości oraz żeli gradientowych w tym z rosnącym stężeniem poliakrylamidu; na wyposażeniu co najmniej: grzebień do tworzenia żeli do elektroforezy 2D pod zamawiany pasek IPG z możliwością wykonania dołka/ studzienki referencyjnej (pod marker/ standard białkowy), grzebień do tworzenia wielu studzienek/ dołków w żelu poliakrylamidowym do elektroforezy 1D, szybek, stojaków, dystansów pod wymagane grubości żeli, itp.; modułu do wykonania immunoblotingu/ elektroblottingu transferu mokrego białek (WESTERN BLOT) z żelu na membrany nitrocelulozowe lub membrany z polifluorku winylidenu (PVDF) przy użyciu tzw. kanapek (żelu, membrany i bibuły Whatman), zanurzanych zbiorniku komory elektroforetycznej wypełnionym buforem (użycie tej samej komory zmieniając tylko moduły/ wkłady komory) z możliwością wizualizacji kolorymetrycznie (detekcję przeciwciał związanych z badanymi białkami na membranie) lub chemiluminescencyjnie. zasilacza do elektroforezy, który musi posiadać m.in.: pełną kompatybilność z komorą elektroforetyczną z modułem do elektroforezy wertykalnej/ pionowej płytowej oraz modułem do wykonania immunoblotingu/ elektroblottingu (modułami opisanymi powyżej); możliwość zaprogramowania do pracy/ wykonania elektroforezy przy stałej zadanej wartości jednego z parametrów: stałego zadanego prądu I, stałego zadanego napięcia U oraz stałej zadanej mocy P (przy pozostałych zadanych parametrach ustalających tylko górny dopuszczalny graniczny limit wartości) oraz możliwość zaprogramowania co najmniej jednej metody z co najmniej 3 stopniami; możliwość regulacji/ zaprogramowania: napięcia stałego w zakresie co najmniej od 10 do 500V z krokiem zmian co 1 V, prądu w zakresie od 10 do 2500 mA z krokiem zmian co 1 mA i mocy od 1 do 500W z krokiem zmian co 1 W, czasu pracy od 1 min do 99 godz. z krokiem zmian co 1min; możliwość wykrycia przerw w obwodzie, zwarć, wahań rezystancji obciążenia, wystąpienia upływności do ziemi, przekroczenia maksymalnej wartości zadanego napięcia; zgodność z normą EN61010-1 dla urządzeń laboratoryjnych. |  |
| 3 | Materiały i odczynniki | Materiały i odczynniki (w pełni ze sobą zgodne/ kompatybilne ze sprzętem składającym się na zamawiany/ oferowany zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D pozwalające na pełnej elektroforezy 2D z wybarwianiem białek): zliofilizowane (suche) paski IPG np. ReadyStrip IPG Strips, o dł. 7 cm z gradientem liniowym pH 3–10, w pełni kompatybilny z zamawianym oferowanym system do ogniskowania IEF na paskach IPG - 12szt.; żele poliakrylamidowe do elektroforezy płytowej o stężeniu 8-16% o wymiarach: 8,6 cm x 6,7 cm x 1,5 mm ze studzienką/ dołkiem pod paski IPG o dł. 7 cm np. Ready Gel Precast Gel 8-16% Tris-HCL, IPG comb 1(żel do elektroforezy w drugim wymiarze elektroforezy 2D w warunkach denaturujących SDS-PAGE, w buforze elektroforetycznym Laemmli’ego) z możliwością umieszczenia w żelu precyzyjnego standardu białkowego opisanego poniżej oraz kompatybilny z zestawem do elektroforezy 2D (w drugim kierunku/ wymiarze opisanym powyżej) i zliofilizowane (suche) paski IPG (opisanym powyżej) – 12 szt.; precyzyjny standard białkowy np. Precision Plus Protein Standard Plugs, unstained, Strep-tagged, recombinant lub równoważny, w postaci agarowej wkładki (w ilości co najmniej 24 szt.), o masie cząsteczkowej od 10 do 250kD, przeznaczony do żeli poliakrylamidowych bez studzienki referencyjnej (studzienki/ dołka do standardu/ drabinki białkowej/ markera) do elektroforezy wirtualnej 2D, zawierający co najmniej 10 znanymi rekombinowanymi białkami z trzema pasmami referencyjnymi; zestaw startowy np. Ready Prep 2D Starter kit lub równoważny zawierający pełen komplet, odczynników gotowych do użycia przez początkujących użytkowników, niezbędnych roztworów/ buforów w tym standardu białkowego do wykonania rozdziału znanej próbki białkowej w pierwszym i drugim wymiarze elektroforezy 2DE, w tym przygotowania próbki białkowej E.coli, rehydracji pasków IPG z próbką, zrównoważenia pasków IPG do SDS-PAGE, pokrycia paków IPG agarem na żelu SDS-PAGE. Zwartość pakietu musi umożliwić wykonanie/ skompletowanie co najmniej dziesięciu pasków 11 cm lub szesnastu pasków 7 cm; zestaw odczynników np. Ready Pep 2-D Cleanup kit for IEF lub równoważny pozwalający na oczyszczenie co najmniej 50 próbek białkowych (każdej o objętości 100 µl zawierającej do 500 µg białek) w tym usunięcie żelowych artefaktów związanych z jonowymi zanieczyszczeniami, selektywne wytrącanie jonowych zanieczyszczeń w postaci detergentów, lipidów, związków fenolowych, na wysalanie, oczyszczanie z zanieczyszczeń, wytrącanie białek balastowych, redukcję smużeń, zabarwienia tła, poprawienie widoczność plamek/ pasm białkowych, przez zagęszczanie znacznie rozrzedzonych prób białkowych, redukcję przewodności próbek pod ogniskowanie IEF i separację 2D, poprawiając tym samym rozdzielczość i powtarzalność rozdziału; zestaw do ilościowej kolorymetrycznej oceny zawartości białka w próbce z buforem przed elektroforezą żelową 2D i 1D np. RC DC Protein Assay ze standardem BSA (Bovine Serum Albumin) w ilości pozwalającej na wykonanie co najmniej 450 standardowych ocen (zestawów probierczych). Zapewniający liniowość odczytu w szerokim zakresie stężenia/ zawartości białka: od 0,125 do 1,5 mg/ml (standardowo) i od 5 do 250 µg/ml (w niskich stężeń), z odczytem absorbancji przy długości falowej od 650 do 750 nm. Zestaw musi zawierać komplet odczynników do ilościowej kolorymetrycznej oceny białek w badanej próbce zmodyfikowaną metodą Lowry’ego, musi pozwalać na wykonanie oceny ilościowej bezpośrednio w zmiksowanym kompleksie zawierającym bufor Laemmli oraz odczynniki ReadyPrep (kompatybilny z użytymi detergentami - Detergents Compatible i substancjami redukującymi - Reducing Agent Compatible) i standardem BSA (Bovine Serum Albumin); bufor do separacji próbek białkowych w SDS-PAGE (running buffer) 10x Tris/Glycine/SDS co najmniej 1litr (zawierający: 25mM Tris, 192 mM Glycine, 0,1% SDS, pH 8.3) lub równoważny; Iodoacetamide - przygotowanie próbek białkowych, zabezpieczenie białek przed utlenianiem w czasie elektroforezy oraz zminimalizowanie wirtualnego smużenia w DTT) co najmniej 30g; bufor do wielu próbek białkowych (zawierający 8M Urea, 2% CHAPS, 50 mM DTT, 0.2% Bio-Lyte 3/10 Ampholyte, 0.001% Bromophenol Blue) np. Ready Prep 2-D Rehydration/ Sample Buffer lub równoważny, w ilości co najmniej 10ml; bufor do zrównoważenia próbek białkowych z DTT (zawierający 375mM Tris-HCL, pH 8.8, 6M Urea, 2% SDS i 2% DTT) np. ReadyPrep 2-D Starter Kit Equilibration Buffer I lub równoważny, w ilości co najmniej 20ml; bufor do zrównoważenia próbek białkowych bez DTT lub Iodocamide (zawierający 375mM Tris-HCL, pH 8.8, 6M Urea, 2% SDS) np. ReadyPrep 2-D Starter Kit Equilibration Buffer II lub równoważny, w ilości co najmniej 20ml; zestawy barwiące do uwidocznienia po elektrolizie 2D, map z plamek białkowych z denaturacją, unieruchomieniem molekuł i usunięciem nadmiaru barwnika poprzez wymywane, składający się z:. zestawu barwiącego do: wizualizacji kolorymetrycznej w świetle widzialnym Coomassie Brilant Blue pozwalającego na uzyskanie czułości detekcji białek na poziomie ok. 36.0–47.0 ng białka w prążku z czasem wybarwiania ok. 3 godz. tj. Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Solution Kit lub równoważnego w ilości Coomassie Brilliant Blue R-250 ok. 1litr i roztworu odbarwiającego w ilości ok. 2 litry oraz barwnika do wizualizacji fluorescencyjnej w świetle ultrafioletowym roztworu Oriole pozwalającego na uzyskanie czułości detekcji białek na poziomie ok. 0.5–1.0 ng białka w prążku z czasem wybarwiania ok. 2 godz. np. Oriole Fluorescent Gel Stain, w ilości ok. 1litr. |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania zamawianego/ oferowanego sprzętu | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy na sprzęt z wyposażeniem (nie dotyczy materiałów i odczynników) |  |

| ZESTAW DO ELEKTROFOREZY DWUKIERUNKOWEJ 2D (kryteria zgodnie z SWZ) |
| --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym to wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje i przekaże do użytku zamawiającemu sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot postępowania i oferty wykonawcy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej niniejszej części zamówienia, zapisami SWZ i projektem umowy. | Maksymalny nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia (dni) | Oferowany czas realizacji zamówienia (dni) |
|  | 42 |  |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część XVII - (Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D z wyposażeniem) …… złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część XVII - (Zestaw do elektroforezy dwukierunkowej 2D z wyposażeniem) ….. złotych