Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy aparat RTG z torem wizyjnym | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stacja opisowa do zdjęć RTG | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stacja opisowa do tomografii | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

|  | Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### CERTYFIKATY |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ###### Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |  |  |
|  | 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |  |  |
|  | 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |  |  |
|  | 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |  |  |
|  | 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |  |
| Lp. |  | Parametry techniczne | Parametr oferowany |  |  |  |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  |  | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat musi być fabrycznie nowy, nie dopuszcza się powystawowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |  |  |
|  |  | Zezłomowanie starego aparatu i przedstawienie karty odpadu | TAK |  |  |  |
|  |  | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po uruchomieniu aparatu | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki serwisowej aparatu RTG, poprzez zestawiane pod kontrolą Zamawiającego, chronione regułami VPN łącze | TAK |  |  |  |
|  |  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu min. 2 dni (w tym jeden po przekazaniu aparatu) | TAK |  |  |  |
|  |  | Ścianka zdalnie sterowana |  |  |  |  |
|  |  | Zakres pochylania min. od +90° do -90° | TAK |  |  |  |
|  |  | Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) ≤ 50 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) ≥ 100 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami | TAK |  |  |  |
|  |  | Długość blatu ≥ 210 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Szerokość blatu ≥ 80 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Ruch wzdłużny blatu stołu zwiększający dostęp do pacjenta m.in. podczas transportu | TAK |  |  |  |
|  |  | Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 7 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości w celu ułatwienia pacjentom wchodzenia i schodzenia (dla podnóżka zamocowanego poprawnie) | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki ≥ +/- 15 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej ≥ 200 kg | TAK |  |  |  |
|  |  | Pochłanialność blatu, ekwiwalent ≤ 0,8 mm Al | TAK |  |  |  |
|  |  | Swobodny i bezpośredni dostęp do blatu stołu pacjenta z czterech stron w pozycji poziomej ścianki, bez obudów lub elementów konstrukcyjnych przewyższających wysokość blatu także z tyłu blatu | TAK |  |  |  |
|  |  | Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją | TAK (opisać sposób zabezpieczenia) / NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Zakres skręcenia kołpaka min. od +90° do –90° | TAK |  |  |  |
|  |  | Minimalne SID [cm] do detektora w telekomando ustawiane silnikowo ≤ 115 cm; | TAK |  |  |  |
|  |  | Maksymalne SID [cm] do detektora w telekomando ustawiane silnikowo ≥ 150 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Projekcje skośne, zakres kątów ≥ +/- 40° | ≥ +/- 45º - 10 pkt < +/- 45º - 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Sterowanie ruchami systemu - z konsoli operatora w sterowni - z pulpitu umieszczonego na ściance | TAK TAK |  |  |  |
|  |  | Konsola operatora w sterowni wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji | TAK |  |  |  |
|  |  | Odległość blat stołu-detektor ≤ 9,5 cm | ≤ 7,5 cm – 10 pkt >7,5 cm – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe – parametry Min. 10:1; min 50 l/cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Kratka przeciwrozproszeniowa - możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi | TAK |  |  |  |
|  |  | System AEC w ściance | TAK |  |  |  |
|  |  | Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. | TAK, opisać |  |  |  |
|  |  | Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym. | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcjonalność wykonywania zdjęć kości długich (cały kręgosłup, całe kończyny dolne) na blacie telekomando w pozycji pionowej i poziomej stołu z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne składanie zdjęć cząstkowych w całość na stacji technika | TAK |  |  |  |
|  |  | Akcesoria – uchwyty dla pacjenta min 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  |  | Akcesoria – podnóżek, który można demontować | TAK |  |  |  |
|  |  | Lampa RTG i Kolimator |  |  |  |  |
|  |  | Model i producent lampy | PODAĆ |  |  |  |
|  |  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6 | TAK |  |  |  |
|  |  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,0 | TAK |  |  |  |
|  |  | Nominalna moc małego ogniska (Zgodnie z IEC 6061) ≥ 40 kW | TAK |  |  |  |
|  |  | Nominalna moc dużego ogniska (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 80 kW | TAK |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna anody ≥ 800 kHU | TAK |  |  |  |
|  |  | Szybkość chłodzenia anody ≥ 160 kHU/min | TAK |  |  |  |
|  |  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 2,4 MHU | TAK |  |  |  |
|  |  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  |  |  |
|  |  | Miernik dawki w kolimatorze lampy RTG | TAK |  |  |  |
|  |  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres obrotu kolimatora min. od 45°do -45° | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | # Generator RTG |  |  |  |  |
|  |  | Generator wysokiej częstotliwości ≥ 100 kHz | TAK |  |  |  |
|  |  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 65 kW | TAK |  |  |  |
|  |  | Max prąd w radiografii ≥ 800 mA | TAK |  |  |  |
|  |  | Max wartość ≥ 600 mAs | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK |  |  |  |
|  |  | Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK |  |  |  |
|  |  | Zakres napięć we fluoroskopii pulsacyjnej min 40 - 110 kV | TAK |  |  |  |
|  |  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 80 mA | TAK |  |  |  |
|  |  | Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 4 | TAK podać jakie |  |  |  |
|  |  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki | TAK |  |  |  |
|  |  | Detektor zintegrowany w ściance do prześwietleń |  |  |  |  |
|  |  | Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych | TAK |  |  |  |
|  |  | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 42,0 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Matryca aktywna detektora (liczba pikseli) min. 2840 x 2840 pikseli | TAK |  |  |  |
|  |  | Rozmiary piksela ≤ 150 µm | TAK |  |  |  |
|  |  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK |  |  |  |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  |  |  |
|  |  | Monitory |  |  |  |  |
|  |  | Min. jeden monitor w sterowni oraz min. jeden monitor na wózku w pokoju badań (do wyświetlania bieżącego obrazu z fluoroskopii) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość monitorów ≥ 1280 x 1024 | TAK |  |  |  |
|  |  | Przekątna ekranu każdego monitora ≥ 19” | ≥ 23” – 5 pkt < 23” – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Detektor bezprzewodowy |  |  |  |  |
|  |  | Detektor bezprzewodowy do stosowania dla pacjentów na wózkach, łóżkach itp. | TAK |  |  |  |
|  |  | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 34,0 cm x 42,0 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 6,5 mln | TAK |  |  |  |
|  |  | Rozmiary piksela ≤ 150 µm | TAK |  |  |  |
|  |  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | TAK |  |  |  |
|  |  | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Masa detektora z akumulatorem ≤ 3,5 kg | TAK |  |  |  |
|  |  | Detektor z rączką zintegrowaną z obudową detektora | TAK |  |  |  |
|  |  | Dodatkowa ładowarka z zapasowym akumulatorem lub akumulator detektora automatycznie doładowywany podczas przechowywania w naściennej szufladzie bez podłączania zewnętrznego kabla | TAK, podać Dodatkowa ładowarka z zapasowym akumulatorem – 0 pkt Akumulator detektora automatycznie doładowywany podczas przechowywania w naściennej szufladzie bez podłączania zewnętrznego kabla – 5 pkt |  |  |  |
|  |  | Osłona na detektor do wykonywania zdjęć pod obciążeniem punktowym | TAK |  |  |  |
|  |  | Konsola technika RTG – 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i/lub myszki | TAK |  |  |  |
|  |  | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej do przetwarzania obrazów uzyskiwanych zarówno na detektorze zintegrowanym w ściance do prześwietleń jak i na detektorze bezprzewodowym | TAK |  |  |  |
|  |  | Jedno oprogramowanie stacji akwizycyjnej zarówno do obsługi fluoroskopii, radiografii wykonywanej na ściance zdalnie sterowanej jak i do radiografii pacjentom na wózkach i łóżkach z wykorzystaniem oferowanego z aparatem detektora bezprzewodowego (ustawianie parametrów generatora poprzez wybór programów anatomicznych, automatyczne zapisywania parametrów badania min. kV, mAs i dawka w nagłówkach zdjęć radiograficznych) | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa z zapisem na dysku stacji | TAK |  |  |  |
|  |  | Wirtualna kolimacja z wykorzystaniem obrazu LIH bez konieczności wyzwalania promieniowania (np. oznaczenia na obrazie LIH aktualnego położenia blend z kolimatora) | TAK |  |  |  |
|  |  | Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) ≥ 4000 | TAK |  |  |  |
|  |  | Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej ≥ 8 obr/s | TAK |  |  |  |
|  |  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora ≥ 15 obr/s | TAK |  |  |  |
|  |  | Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora oraz z innego pola detektora (powiększenia) ≥30 obr/s | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |  |  |
|  |  | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  |  |  |
|  |  | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS • DICOM Query/Retrieve | TAK |  |  |  |
|  |  | Obrotu obrazu co ≤1° lub o dowolny kąt | TAK |  |  |  |
|  |  | Pomiar odległości i kątów | TAK |  |  |  |
|  |  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy | TAK, Podać |  |  |  |
|  |  | Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |  |  |
|  |  | Inne |  |  |  |  |
|  |  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wymiennego stosowania w posiadanym przez szpital aparacie Ysio Max detektora bezprzewodowego oferowanego z telekomando. Minimalny poziom integracji jak niżej: – po rejestracji na stacji technika Ysio Max detektora bezprzewodowego z oferowanego telekomando, zdjęcia wykonywane z wykorzystaniem tego detektora (pacjenci na wózkach/łóżkach/zdjęcia na stole) znajdą się w folderze pacjenta stacji aparatu Ysio MAX z zapisanymi automatycznie w nagłówku DICOM danymi ekspozycji min. kV, mAs, dawka. (w razie wątpliwości Zamawiający zastrzega, że może zwrócić się do Oferenta o potwierdzenie tej funkcji podpisane przez producenta aparatu Ysio Max) | TAK – 30 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  |  |  |
|  |  | Stacja opisowa lekarska |  |  |  |  |
|  |  | 3 stanowiska obrazowo-opisowe dla radiologa, zrealizowane jako oddzielne stacje lub dołączone jako stacje klienckie do serwera aplikacyjnego/systemu PACS posiadanego przez Zamawiającego | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna komputera każdego stanowiska: min. 32 GB RAM. | TAK |  |  |  |
|  |  | Dysk twardy (HD) komputera każdego stanowiska: min 1 x 1TB SSD dla stacji klienckiej lub dla stacji wolnostojącej min. 2 dyski 1 TB SSD podłączone w technologii RAID. | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy komputera min. 1Gb/sek | TAK |  |  |  |
|  |  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve | TAK |  |  |  |
|  |  | 1 stanowisko do oceny badań RTG, wyposażone w 2 diagnostyczne monitory obrazowe wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem), spełniające: - przekątna monitora ≥ 21”, - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 3MP, - jasność każdego monitora ≥ 1100 cd/m2 - min. kontrast 700/1 - monitory stanowiące parę - kalibracja monitorów o rozdzielczości 3MP w standardzie DICOM Oraz w dodatkowy trzeci kolorowy monitor diagnostyczny dla przeprowadzania opisów lub kolorowych rekonstrukcji 3D. | TAK |  |  |  |
|  |  | 2 stanowiska do oceny badań CT/MR, każde wyposażone w 2 diagnostyczne monitory obrazowe wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem), spełniające: - przekątna monitora ≥ 24”, - rozdzielczość każdego monitora min. 2.3MP Oraz w dodatkowy trzeci kolorowy monitor dla przeprowadzania opisów. | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość zainstalowania na każdym stanowisku aplikacji systemu RIS użytkowanego przez Zamawiającego. | TAK |  |  |  |
|  |  | Pakiet oprogramowania do opisywania badań RTG, umożliwiający: - prekonfigurowane layouty dla różnych widoków, - funkcje operacji na obrazach: obracanie obrazów, odbicia lustrzane, powiększanie, przesuwanie, - zmiana okna wyświetlania - inwersja skali szarości - powiększanie obrazu, - pomiar odległości, kątów i gęstości (punktów i ROI), zaznaczenia na obrazie porównywanie na obu monitorach badania RTG obecnego z wcześniejszym. | TAK |  |  |  |
|  |  | Menu kontekstowe z często używanymi narzędziami/funkcjami, definiowane dla każdego użytkownika | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching), jednoczesny dostęp na wszystkich stanowiskach | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Pakiet oprogramowania do opisywania badań CT, zawierający poniższe funkcjonalności: - rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT - przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań - automatyczna segmentacja struktury kostnej, z możliwością usunięcia - automatyczne usuwanie obrazu stołu z badań CT - fuzja obrazów MPR/MPR - porównywanie badań CT z 2 punktów czasowych, z automatyczną synchronizacją warstw dla obu otwartych badań jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach | TAK |  |  |  |
|  |  | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem producenta), realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. - automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika. jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Zaawansowane funkcjonalności do opisywania badań CT: - automatyczne numerowanie w badaniach CT kręgów kręgosłupa oraz żeber - ocena zmian onkologicznych zgodna z RECIST, WHO, Lung-RADS, TNM - możliwość oceny badań naczyniowych CT, automatyczne usuwanie kości/stołu, śledzenie naczyń, wyświetlanie krzywoliniowe, wyznaczanie stenozy jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  |  | Pakiet oprogramowania do opisywania badań MR, zawierający poniższe funkcjonalności: - rekonstrukcje MIP, MPR, 3D VRT - przewijanie i synchronizacja serii obrazów, niezależne od grubości załadowanych warstw badań - ocena badań porównawczych MR - fuzja obrazów MPR/MPR jednoczesny dostęp na min. 2 stanowiskach | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni kalendarzowych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni kalendarzowych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).