Załącznik nr 1b do SWZ.

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG z ramieniem C | Szt/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

|  | Lp. | Parametry urządzenia |  | TAK / NIE |  | Parametry oferowane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### CERTYFIKATY |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ###### Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. ###### Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |  |  |  |  |

| L.p. | Parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Głębokość ramienia C – min. 70 cm | TAK, podać ≥ 73 cm – 5 pkt < 73 cm – 0 pkt |  |
|  | Odległość SID – min. 100 cm | TAK, podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) – min. 80 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C – min. 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C – min. 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | TAK |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C – min. 150° | TAK, podać |  |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) – min. ±220° | TAK, podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej – min. 20° | TAK, podać ≥ 24° – 5 pkt < 24° – 0 pkt |  |
|  | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK |  |
|  | Panel dotykowy kolorowy o przekątnej min. 12“ i rozdzielczości min. 1200x800 znajdujący się na wózku ramienia C oraz na wózku monitorowym, do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii „live” | TAK |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający min. ruch silnikowy i promieniowanie | TAK |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |
|  | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | TAK |  |
|  | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci | TAK |  |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C – max. 82 cm | TAK, podać |  |
|  | Waga wózka z ramieniem C – max. 300 kg | TAK, podać ≤ 280 kg – 5 pkt > 280 kg – 0 pkt |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 30 kHz | TAK, podać |  |
|  | Moc generatora RTG – min. 2,0 kW | TAK, podać ≥ 2,3 kW – 5 pkt < 2,3 kW – 0 pkt |  |
|  | Akwizycja 30 obrazów/s podczas fluoroskopii ciągłej lub pulsacyjnej | TAK |  |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. 1 p/s ÷ 15 p/s | TAK, podać |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii – min. 110 kV | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej – min. 12 mA | TAK, podać ≥ 15 mA – 5 pkt < 15 mA – 0 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla całego zakresu pulsacji – min. 20 mA | TAK, podać ≥ 23 mA – 5 pkt < 23 mA – 0 pkt |  |
|  | Szerokość impulsu w zakresie min. od 7 do 40 ms w trybie fluoroskopii pulsacyjnej | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej – min. 20 mA | TAK, podać ≥ 25 mA – 5 pkt < 25 mA – 0 pkt |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | TAK |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą, jednoogniskowa | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska – max. 0,6 | TAK, podać |  |
|  | Filtracja wewnętrzna – min. 2,8 mm Al + dodatkowy filtr miedziany 0,1 mm Cu | TAK, podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy do symetrycznej i asymetrzycznej kolimacji z nieograniczoną rotacją | TAK |  |
|  | Kolimator prostokątny do kolimacji koncentrycznej | TAK |  |
|  | Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | TAK |  |
|  | Obrót obrazu z utrzymaniem maksymalnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody – min. 60 kHU | TAK, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka – min. 1200 kHU | TAK, podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody – min. 37 kHU/min | TAK, podać |  |
|  | Płaski panel detekcyjny wykonany w technologii CMOS ze scyntylatorem z jodku cezu CsI | TAK |  |
|  | Wielkość detektora cyfrowego – min. 20 x 20 cm | TAK, podać |  |
|  | Liczba pól obrazowych – min. 3 | TAK, podać |  |
|  | Współczynnik DQE – min. 72% | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość detektora – min. 1300 x 1300 | TAK, podać |  |
|  | Głębia obrazu – min. 16 bit | TAK, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa min. 40 linii/cm | TAK, podać ≥ 70 linii/cm – 10 pkt < 70 linii/cm – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyciągania kratki przeciwrozproszeniowej bez użycia narzędzi np. do zastosowań pediatrycznych | TAK |  |
|  | Funkcja LIH (Last Image Hold) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | TAK |  |
|  | Powiększenie min. x 4 | TAK, podać |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | TAK |  |
|  | System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała („L”, „P”) | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności i kontrastu, wzmocnienie krawędzi oraz redukcja artefaktów powstałych na skutek prześwietlania metali | TAK |  |
|  | Pomiar kątów i odległości | TAK |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |
|  | Liczba monitorów kolorowych – min. 2 | TAK, podać |  |
|  | Monitory umieszczone na oddzielnym wózku, każdy o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024 | TAK, podać |  |
|  | Luminancja monitorów – min. 650 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Kontrast monitorów – min. 900:1 | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) – min. 178°/178° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 220 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Elektryczna reglacja wysokości monitorów | TAK/NIE TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  |
|  | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu. | TAK |  |
|  | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm | TAK |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | TAK |  |
|  | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM, TIFF oraz AVI | TAK |  |
|  | Funkcjonalności sieciowe DICOM min.: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | TAK |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora | TAK, Podać Laser zielony – 5 pkt Laser czerwony – 0 pkt |  |
|  | Możliwość rozpięcia ramienia C z wózkiem monitorów podczas badania bez utraty danych. | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 150 000 obrazów | TAK, Podać ≥ 300 000 – 10 pkt < 300 000 – 0 pkt |  |
|  | Wielofunkcyjny bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania oraz do zapamiętywania obrazów z możliwością konfigurowania przycisków. | TAK |  |
|  | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez min. 365 dni. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu. Brak konieczności parowania po włączeniu aparatu. | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca użytkownikowi określić obszar zainteresowania, na którym należy automatycznie zoptymalizować parametry obrazowania i parametry przetwarzania końcowego, takie jak jasność i kontrast, aby uzyskać najlepszą prezentację wybranego obszaru anatomicznego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa pracy w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na cały aparat | TAK |  |

| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY |  | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
|  | Okres gwarancji całego sprzętu łącznie z lampą RTG | Min. 24 m-ce |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
|  | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
|  | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni kalendarzowych |  |
|  | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni kalendarzowych |  |
|  | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
|  | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
|  | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto:

Wartość zamówienia brutto:

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).