# Zadanie nr 1.1: Kaniula tętnicza z możliwością zastosowania do pnia ramienno-głowowego

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Zbrojona, cienkościenna, o długości całkowitej 30,5cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dostępne rozmiary: 18, 20, 22, 24 Fr. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Wydłużony, jednoczęściowy korpus. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Łącznik 3/8” z odpowietrznikiem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Kaniula z prowadnicą oraz prowadnikiem 0,038” z rozszerzaczem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Znaczniki głębokości oraz kontrastujący w promieniach RTG kołnierz. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 1.2: Ssak osierdziowy

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Ssak osierdziowy ze żłobioną końcówką wbudowaną w sprężynkę ze stali nierdzewnej z elementem obciążającym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Długość całkowita 38,1cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Elastyczny dren zakończony łącznikiem ¼ cala. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 2: Went lewokomorowy

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Dostępne rozmiary od 14 do 20 Fr. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Went lewokomorowy wykonany z silikonu medycznego o długości 40-41 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Went z prowadnikiem, zakończony łącznikiem ¼ cala bez odpowietrznika. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Preferowana końcówka dystalna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Korpus ze znacznikiem głębokości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 3: Dren silikonowy

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Tworzywo PVC medyczne, apyrogenne i nietrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wykonany z miękkiego silikonu o przekroju wyżłobionego okręgu lub prostokąta o zaokrąglonych brzegach. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Posiadający szereg otworów odprowadzających krew - układ kanałów biegnących wzdłuż ich boków. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Dren okrągły lub płaski – prostokątny ze żłobieniami w ¾ lub na całej swojej długości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Dren okrągły, w rozmiarach: 10, 15, 19, 23, 25 Fr, płaski: 7 i 10 Fr. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 4: Łącznik typu Y z zakończeniami TYPU Luer lub ¼ cala

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Łącznik Y tworzywo PVC medyczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Tworzywo apyrogenne i atrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Elastyczne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Proksymalne i dystalne odejście dostosowane do złącza typu luer lub konektora ¼ cala. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 5: Pierścień do plastyki zastawki mitralnej

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sztywny pierścień do annuloplastyki mitralnej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Konstrukcja niskoprofilowa z nieodkształcalnym rdzeniem, zapewniająca zachowanie kształtu po implantacji. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Pokryte warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Kształt pierścienia ze stosunkiem wysokości do szerokości 3/4. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Rozmiary pierścieni od 26 do 36 mm (dopuszczalne analogicznie rozmiary parzyste). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Trwałość minimum 10 lat. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Liczba wszczepień na świecie ponad 10 000. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W zestawie dwa komplety miarek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Sprzęt sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Trombogeniczność poniżej 2,5% ( dla wszystkich rozmiarów) |  |  |  |

Parametry oceniane (warunki hemodynamiczne)

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trombogeniczność poniżej 2,5% ( dla wszystkich rozmiarów) |  |

# Zadanie nr 6: Biologiczna proteza zastawki aortalnej i mitralnej o podwyższonej trwałości

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka wykonana z materiału biologicznego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Kołnierz pierścienia wykonany z dakronu lub teflonu ze znacznikami. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Określić rodzaj zabezpieczenia przed zwapnieniem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Rozmiary zastawek: aortalne od 19 do 31 mm (dopuszczalne analogicznie rozmiary parzyste). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Rozmiary zastawek mitralnych od 25 do 33 mm (dopuszczalne analogicznie rozmiary parzyste). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Niepodatność na kalcyfikację ponad 15 lat. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniami poprzez usunięcie z tkanki cząstek fosfolipidów przyciągających wapń. Zamawiający wymaga potwierdzenia w postaci trzech publikacji w recenzowanym piśmiennictwie zagranicznym lub streszczenia tych publikacji (w języku polskim lub angielskim) dotyczące oferowanych zastawek potwierdzające zabezpieczenie chemiczne przed zwapnieniami poprzez usunięcie z tkanki cząstek fosfolipidów przyciągających wapń | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Trwałość ponad 15 lat. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Liczba wszczepień na świecie ponad 10 000. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W zestawie dwa komplety miarek. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Sprzęt sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 13 | Trombogenność poniżej 2,5% (dla wszystkich rozmiarów?) | TAK | Warunek konieczny |  |

# Parametry podlegające ocenie

| Lp. |  | Aortalna | Mitralna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EOA (Efektywna powierzchnia otwarcia) dla najmniejszego rozmiaru – PODAĆ WARTOŚĆ |  |  |
| 2 | Gradient ciśnienia dla najmniejszego rozmiaru – PODAĆ WARTOŚĆ |  |  |
| 3 | Trombogenność dla wszystkich rozmiarów – PODAĆ WARTOŚĆ |  |  |

# Zadanie nr 7: Łata do rekonstrukcji  naczyniowych

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Łata z osierdzia wołowego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Wymiar 9-10cmx14-15cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dostosowana do rekonstrukcji struktur serca. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Łata o stałej grubości 0,5mm zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniem oraz zmniejszonej antygenowości. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Gotowa do użycia, bez płukania. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr8.1: Zastawka aortalna biologiczna bezstentowa

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Zastawka bezstentowa, wykonana z materisłu biologicznego – perikardium wołowego, dwuwarstwowa, chemicznie zabezpieczona przed kalcyfikacją. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Połączenie materiału biologicznego nicią pokrytą węglem turbostratycznym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Średni gradient ciśnienia (MPG) dla rozmiarów 21-27 nie większy niż 11 mmHg. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Zastawka nie wymagająca wstępnego płukania – gotowa do użycia po wyjęciu z pojemnika do implantacji nadpierścieniowej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Konstrukcja umożliwiająca implantację jedną linią szwów pojedynczych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Rozmiary od 19 do 27 mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwów o spojenia spoideł podczas implantacji. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 8.2: Zestaw do implantacji zastawki aortalnej biologicznej bezszwowej, z samorozprężalnym stentem

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Skład zestawu: - zastawka wykonana z materiału biologicznego – perikardium wołowego, dwuwarstwowa, detoksyfikowana HA (homocystetic acid), zamocowana na samorozprężalnym nitinolowym stencie o geometrii podwójnego pierścienia, stent połączony na stałe z zastawką w dolnej części kołnierza, rozmiary zastawki: S, M, L, XL, - Holder jednorazowy pozwalający na umocowanie zastawki i umieszczenie w narzędziu do zaciskania zastawki wraz z klipsem ułatwiającym utrzymanie zastawki w miejscu – dwa rozmiary w zależności od użytej zastawki S/M, L/XL, - Narzędzie jednorazowego użytku do zaciskania zastawki na holderze – dwa rozmiary w zależności od użytej zastawki S/M, L/XL, - Cewnik balonowy jednorazowego użytku do modelowania zastawki po implantacji – cztery rozmiary w zależności od użytej zastawki S, M, L, XL, - Narzędzie jednorazowego użytku do cewnika pozwalające na nadmuchanie balonu wraz z możliwością odczytu ciśnienia, - Wielorazowa metalowa podstawa dla narzędzia do zaciskania zastawki, - Zestaw czterech wielorazowych, dwustronnych sizerów. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 9.1: Kaniula tetnicza aortalna

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Długość minimalna 20 cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Dopuszczalna wielkość kaniuli 20-24 Fr . | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Płaski kołnierz mocujący. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Koniec do włożenia do aorty zagięty pod kątem 90º. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Konektor łączący 3/8 cala z kranikiem typu Luer. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Światło kaniuli zamykane dodatkowo korkiem przepuszczalnym dla powietrza (dla odpowietrzenia w czasie kaniulacji). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Tworzywo PCV medyczne niepyrogenne i nietrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | W opakowaniu zbiorczym 10 lub 20 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 9.2: Kaniula żylna jednostopniowa zagięta pod katem 90 stopni

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa, sterylna. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Długość minimalna 40cm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Rozmiary kaniul: 22, 24, 26, 28 Fr. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Konektor łączący 3/8 cala. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Tworzywo PCV medyczne niepyrogenne i nietrombogenne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 10: Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Stentgraft jednomodułowy wprowadzany do światła naczynia pacjenta, zbudowany z ePTFE z wbudowanym stentem metalowym (nitinolowym). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Markery stentgraftu przytwierdzone do stentu, poprawiające pozycjonowanie w trakcie zabiegu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Pokrycie stentgraftu przytwierdzone do konstrukcji bez użycia szwu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Stentgraft posiadający linię usztywniającą „connecting bar”. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | System używany przy następujących parametrach: - Długość szyi tętniaka powyżej 15 mm, - średnica szyi aorty od 18 do 42 mm, - dystalna strefa lądowania w tętnicy powyżej 15 mm, - średnica części aortalnej od 20 do 46 mm, - średnica części biodrowej od 8 do 22 mm, - system wprowadzający o średnicy nie przekraczającej 23F dla części głównej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 11: Stent z systemem wprowadzającym

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Stent z systemem wprowadzającym. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Do endowaskularnego zaopatrywania między innymi zmian miażdżycowych, zwężeń czy rozwarstwień typu B aorty piersiowej oraz brzusznej również w obszarze naczyń trzewnych a także zmian w zespole żyły głównej. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Składający się z niklowo-tytanowego stentu oraz systemu wprowadzającego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Dostępne długości stentu: 70, 100, 130 mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Dostępne średnice stentu: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | System wprowadzający o średnicach: 12, 14 i 16 F w zależności od średnicy i długości stentu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | System wprowadzany na prowadniku sztywnym 0,035”. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | Stenty posiadające na końcach tantalowe markery ułatwiające pozycjonowanie w trakcie zabiegu. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 12.1:  Stentgraft 3-elementowy do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Trzyelementowy: jeden korpus główny + dwie nogi. |  |  |  |
| 3 | Rusztowanie nitinolowe, pokryte tkanym poliestrem | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Mocowanie nadnerkowe, korona wyposażona w dwa rzędy haczyków mocujacych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Korpus główny wyposażony w tępe haczyki dodatkowo mocujące nogi | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Minimalna strefa lądowania proksymalnego (szyja): 10mm przy kącie podnerkowym <60 stopni i średnicy szyi tętniaka 17-32mm lub 15mm przy kącie podnerkowym 60-75 stopni i średnicy szyi tętniaka 16-30mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Korpus o długości 80, 100, 120mm (od proksymalnej części pokrytej materiałem do końca części kontralateralnej) i średnicy proksymalnej: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36mm, średnice dystalne 14mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Średnica (O.D.) systemu wprowadzającego korpus 18-19Fr, średnica (O.D.) systemu wprowadzającego nogi 13-14Fr, system wprowadzający korpus rozłączalny - część systemu do wykorzystania jako koszula dla wprowadzenia nóg stengraftu | TAK | Warunek konieczny |  |
| 9 | System wprowadzający korpus rozłączalny - część systemu do wykorzystania, jako koszula naczyniowa do wprowadzenia nóg (wszystkich rozmiarów) stentgraftu | TAK | Warunek konieczny |  |
| 10 | Nogi o średnicy proksymalnej 15mm, dystalnej 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24mm i długościach 80, 100, 120, 140, 160mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 11 | Długość strefy lądowania dla nogi ipsilateralnej 30mm, dla nogi kontralateralnej 10mm, strefa zakładki uszczelniającej min. 20mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 12 | Dostępna przedłużka proksymalna (cuff) wyposażona w dwa rzędy haczyków mocujących. Średnica 20-36mm, długość 40, 55 lub 70mm. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 12.2: Noga stentgraftu brzusznego

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Nogi o średnicy proksymalnej 15mm, dystalnej 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24mm i długościach 80, 100, 120, 140, 160mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Długość strefy lądowania dla nogi ipsilateralnej 30mm, dla nogi kontralateralnej 10mm, strefa zakładki uszczelniającej min. 20mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Dostępna przedłużka proksymalna (cuff) wyposażona w dwa rzędy haczyków mocujących. Średnica 20-36mm, długość 40, 55 lub 70mm. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 12.3: Korpus główny stentgraftu brzusznego

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Rusztowanie nitinolowe, pokryte tkanym poliestrem | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Mocowanie nadnerkowe, korona wyposażona w dwa rzędy haczyków mocujacych | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Korpus wyposażony w tępe haczyki przeciwdziałające rozłączeniu trzonu z odnogami stentgraftu. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Minimalna wymagana strefa lądowania proksymalnego 10mm przy kącie podnerkowym <60 stopni i średnicy szyi tętniaka 17-32mm lub 15mm przy kącie podnerkowym 60-75 stopni i średnicy szyi tętniaka 16-30mm | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Rozłączalny system wprowadzający - część systemu do wykorzystania, jako koszula naczyniowa (po uwolnieniu trzonu głównego). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Zewnętrzna średnica systemu wprowadzającego 18-19 Fr. | TAK | Warunek konieczny |  |

# Zadanie nr 12.4:  Odnoga stentgraftu - moduł biodrowy

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy, sterylny. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 2 | Moduł biodrowy podnerkowego stentgraftu brzusznego. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 3 | Rusztowanie nitinolowe z pokryciem cienkościennym poliestrem. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 4 | Tantalowe markery radiocieniujące. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 5 | Elastyczny system wprowadzający pozwalający na implantację odnogi w trudnych warunkach anatomicznych (kręte tętnice biodrowe). | TAK | Warunek konieczny |  |
| 6 | Potwierdzone w instrukcji zastosowanie w izolowanych tętniakach tętnic biodrowych lub udowych. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 7 | Stentgraft prosty o średnicy 10, 11, 12,13, 15, 16, 17, 18mm i długościach 60, 80, 100, 120, 140 mm. | TAK | Warunek konieczny |  |
| 8 | Stentgraft rozszerzający się o średnicach proksymalnych/dystalnych: 10/12, 12/13, 12/17, 12/19, 12/21, 12/23, 17/19, 17/21, 17/23mm oraz zwężajacy się o średnicach proksymalnych/dystalnych: 12/10, 13/12, 15/12, 17/12, 19/12, 19/17, 21/12, 21/17, 23/12, 23/17mm i długościach w przedziale 60-170mm w zależności od konfiguracji. | TAK | Warunek konieczny |  |