## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych i RKZ wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, immunochemicznego, 3 analizatorów do RKZ wraz z systemem informatycznym oraz innym sprzętem technicznym pomocniczym do wykonywania powyższych badań – szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 i 3 SIWZ.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety asortymentowe:

Pakiet nr 1 składa się z 6 części:

- Część nr 1 – sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i stacji uzdatniania wody,

- Część nr 2 – sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora,

- Część nr 3 – sukcesywne dostawy odczynników do RKZ wraz z dzierżawą dwóch analizatorów RKZ,

- Część nr 4 – sukcesywne dostawy odczynników do RKZ wraz z dzierżawą analizatora RKZ (POCT) i systemu informatycznego łączącego sprzęt POCT w oddziałach szpitala z laboratorium,

- Część nr 5 - dzierżawa wirówki z chłodzeniem, 2 klimatyzatorów, 3 witryn chłodniczych i lodówko-zamrażarki,

- Część nr 6 – dzierżawa sprzętu komputerowego na potrzeby stacji roboczych wraz z podłączeniem oferowanych analizatorów do istniejącego systemu informatycznego CENTRUM (prod. Marcel).

Pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym w całym okresie trwania umowy.

Pakiet nr 2 - Sukcesywne dostawy odczynników do RKZ do analizatora RKZ (POCT) którego właścicielem jest Zamawiający.

- Ogólne wymogi graniczne

- Brak określenia TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub brak opisu konkretnego oferowanego parametru w kolumnie „Parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym sprzęcie lub innego wymogu wymaganego przez Zamawiającego. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.  Wartości podane w rubryce "WYMOGI GRANICZNE" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca przewiduje wykonanie wszystkich badań biochemicznych i immunochemicznych w 70% w serii i w 30% poza serią.

- W ramach dzierżawy wymagana jest dostawa, zainstalowanie, walidacja, przeszkolenie personelu laboratorium i serwisowanie:

- analizatora biochemicznego (kompletnego ze stacją uzdatniania wody) wraz ze stołem,

- analizatora immunochemicznego, wolnostojącego,

- 3 analizatorów RKZ w tym 1 do badań POCT,

- systemu informatycznego łączącego sprzęt POCT w oddziałach szpitala z laboratorium,

- 2 klimatyzatorów,

- lodówko-zamrażarki,

- 3 witryn chłodniczych

- wirówki z chłodzeniem,

- sprzętu informatycznego

- Dostawa sprzętu i instalacja musi być przeprowadzona sukcesywnie i po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Laboratorium

- Analizator do biochemiczny w terminie do 5 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Analizator do immunochemii w terminie do 7 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Analizatory do RKZ (w tym 1 do badań POCT) do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Podłączenie zainstalowanych analizatorów do systemu informatycznego w terminie instalacji sprzętu.

- Dostawa sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania i szkolenie w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy. Wymagane jest, aby każdorazowo przy zmianie oprogramowania (upgrade) Wykonawca przeprowadził szkolenie pracowników Medycznego Laboratorium Diagnostycznego nie krótsze niż 3 dni.

- Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony pakiet odczynników startowych, w celu uruchomienia i sprawdzenia analizatorów.

- Pakiet startowy musi zawierać odczynniki, kontrole i kalibratory dla minimum trzech badań biochemicznych i trzech badań immunochemicznych oraz odczynniki i elektrody do RKZ (w tym do badań POCT)

- Walidacja analizatorów po stronie Wykonawcy.

- Celem zabezpieczenia właściwego przechowywania odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów – Wykonawca dostarczy i wydzierżawi Zamawiającemu lodówko-zamrażarkę i 3 witryny chłodnicze.

- Celem przygotowania materiału do badania Wykonawca dostarczy i wydzierżawi wirówkę laboratoryjną z chłodzeniem.

- Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego musi być przeprowadzone najpóźniej do 10 dni kalendarzowych od walidacji analizatorów, potwierdzone certyfikatami imiennymi.

- Opłaty dzierżawne za sprzęt zostaną naliczone dopiero po instalacji sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego.

- Wymagane jest, aby Wykonawca przeprowadził minimum jedno szkolenie w zakresie badań biochemicznych, immunochemicznych i RKZ dla personelu MLD w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatami imiennymi.

- Wymogi graniczne dla odczynników

- Posiadanie wszystkich odczynników do badań wymaganych jako warunek graniczny – Zał nr 2 do SIWZ.

- Opis odczynników w języku polskim musi zawierać:

- Nazwę odczynnika – przyporządkowaną do wymaganego badania

- Nr katalogowy odczynnika

- Sposób konfekcjonowania

- Ilość oznaczeń z opakowania

- Wykonawca musi wyszczególnić i wycenić wszystkie odczynniki do pracy analizatorów i ich serwisowania np. rozcieńczalnik itp.

- Wykonawca musi przedstawić wykaz wszystkich odczynników z podziałem na odczynniki niebezpieczne i inne niezbędne do obsługi analizatora oraz przedstawionych do przetargu badań.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem ważności określony w warunkach granicznych, Zamawiający zwróci odczynniki na koszt Wykonawcy.

- W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy - jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem ważności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z odczynnika, kalibratora lub materiału kontrolnego z datą ważności zaoferowaną przez Wykonawcę, ale nie krótszą niż 1 miesiąc - Wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowym (nie mniej niż 50% ceny), natomiast w terminie 14 dni przed upływem daty ważności odczynników j/w - dostarczy nowe opakowanie odczynników z datą ważności nie krótszą niż 6 m-cy i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny wymagają przestrzegania ustalonych terminów zamówień, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram dostaw.

- Wymóg graniczny dla dostawy odczynników

- Termin realizacji zamówień na odczynniki, kalibratory, materialy kontrolne i elementy zużywalne do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pisemnie, faxem, e-mailem.

- Możliwość zamówienia odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i elementów zużywalnych w trybie CITO - w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faxu lub e-maila.

- Transport na koszt Wykonawcy.

- Wymóg graniczny dla kosztów

- W celu określenia kosztów całkowitych Wykonawca musi podać wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory, elementy zużywalne i odczynniki niezbędne do bieżącej pracy w celu wykonania wskazanej liczby oznaczeń oraz w celu konserwacji i serwisowania oferowanego analizatora. W szczególności należy wycenić oprócz oczywistych materiałów określonych powyżej, również:

a) elementy zużywalne do bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem – np. elektrody,

b) materiały służące do serwisowania np. odczynniki płuczące, czyszczące i inne,

c) materiały służące do wymiany serwisowej – wynikające z cyklu pracy,

d) koszty opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym,

e) inne koszty wskazane przez Wykonawcę.

- Wykonawca musi w ofercie cenowej podać ilość odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów, w oparciu o ilość szacowanych oznaczeń, terminów ważności przed i po rekonstytucji i ilości testów z jednego opakowania.

- Wyjątek stanowi poz. 3, 8, 18, 22, 27, 30, 35, 38 części nr 1 pakietu nr 1 i poz. 3, 13, 23, 24, 25 części nr 2 pakietu nr 1, gdzie Wykonawca musi skalkulować ilość materiału kontrolnego i kalibratorów przy założeniu, że Zamawiający zużyje po jednym opakowaniu materiału kontrolnego i kalibratorów na rok.

- W przypadku nie oszacowania odpowiedniej ilości odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów i systemu informatycznego oraz wszelkich kosztów materiałów służących wykonaniu wskazanych oznaczeń, koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami ich transportu. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której Zamawiający określił ilość przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym.

- Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat należy obliczyć z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę

- W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia/pomieszczeń w celu zainstalowania oferowanego sprzętu, adaptacja pomieszczeń i jej koszt po stronie Wykonawcy. Wszelkie prace j/w wymagają zgody Zamawiającego. Zamawiający udostępni pomieszczenia w celu dokonania oględzin – po wcześniejszym ustaleniu ich terminu.

- W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie - z powodu:

- braku dostaw z winy Wykonawcy,

- niesprawnego systemu informatycznego (dotyczy również wadliwie działającego systemu oraz archiwizacji wyników oraz wyników przesyłanych drogą elektroniczną do odbiorcy zewnętrznego),

- niesprawnego przedmiotu zamówienia podlegającego dzierżawie lub zainstalowanego przez Wykonawcę (np. analizatory, wirówka, sprzęt komputerowy)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich i pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium w przypadku awarii sprzętu, wraz z przesyłką tychże badań do innego laboratorium, od momentu zaistnienia awarii do czasu zakończenia.

- W przypadku, gdy liczba wykonywanych badań wzrośnie o 20% - w stosunku do przewidywanej w skali roku - Wykonawca na żądanie Zamawiającego zainstaluje drugi analizator biochemiczny i immunochemiczny o parametrach minimum określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi zapewnić nieodpłatnie udział w zewnątrz-laboratoryjnej kontroli, potwierdzającej wiarygodność oferowanych oznaczeń.

- Wymóg graniczny dla serwisowania

- W okresie dzierżawy analizatory i inny sprzęt techniczny oraz elektroniczny, serwisowany będzie przez Wykonawcę bezpłatnie, za wyjątkiem części 6 pakietu nr 1 (dla którego określono wymogi odrębne).

- Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta oraz naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanych analizatorów/wirówki/klimatyzatorów (całego sprzętu podlegającego dzierżawie) – liczony w miesiącach od daty podpisania umowy. Harmonogram Wykonawca musi złożyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Pakiet nr 1, część nr 1

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego i stacji uzdatniania wody.

Wykaz badań biochemicznych oraz przewidywana ilość oznaczeń oraz innego asortymentu  zawarta została w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Tabela nr 1 - Wymogi graniczne dla oferowanego analizatora biochemicznego i stacji uzdatniania wody

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator biochemiczny – fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 2019 r. wraz ze stołem. |  |
|  | Wymagane jest aby rozmiary analizatora nie przekraczały - długość 170cm, szerokość 75cm wraz z ramieniem monitora. Dopuszcza się monitor wolno-stojący. |  |
|  | Podać nazwę analizatora: Nazwa producenta: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Analizator musi wykonywać wszystkie oznaczenia biochemiczne przedstawione w Pakiecie nr 1, część nr 1 - wymóg graniczny. |  |
|  | Analizator musi być podłączony do systemu informatycznego Centrum (prod. Marcel) na koszt Wykonawcy |  |
|  | Analizator biochemiczny, automatyczny, wieloparametrowy, z modułem ISE (jako integralną częścią systemu), wykonujący badania pacjent po pacjencie w surowicy, osoczu, PMR, hemolizacie, moczu. |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny musi wykonywać min. 330 oznaczeń na godzinę bez ISE. |  |
|  | Wydajność analizatora dla ISE, nie mniejsza niż 60 oznaczeń na godzinę |  |
|  | Analizator musi pracować na jednorazowych kuwetach automatycznie podawanych z możliwością uzupełnienia w czasie pracy. |  |
|  | Woda dostarczona ze zbiornika zewnętrznego |  |
|  | Wymagane jest aby analizator posiadał minimum 35 miejsc odczynnikowych wraz z modułem ISE |  |
|  | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych |  |
|  | Typ pomiaru: Spektofotometria Polaryzacja fluorescencyjna, Turbidymetria Potencjometria jonoselektywna |  |
|  | Zakres pomiarowy analizatora 340-800 nm |  |
|  | Modem serwisowy |  |
|  | Wymagane jest aby odczynniki były płynne, gotowe do użytku w 100% |  |
|  | Aplikacje odczynnikowe muszą być wpisane do pamięci analizatora na drodze elektronicznej |  |
|  | Monitorowanie zużycia odczynników |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wstawienia nie mniej niż 80 próbek badanych |  |
|  | Możliwość kalibracji nowej serii odczynnika przy zachowaniu kalibracji poprzedniej serii |  |
|  | Możliwość pracy na próbkach macierzystych dowolnego systemu zamkniętego |  |
|  | Możliwość wykonywania badań CITO bez przerywania ciągłości pracy rutynowej |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych do próbek i odczynników |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki i automatycznego powtarzania testów |  |
|  | Możliwość dostawienia lub wymiany odczynników dostępnych na pokładzie analizatora bez przerywania pracy |  |
|  | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu liniowości |  |
|  | Detektor skrzepów |  |
|  | Oflagowanie wyników |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli jakości badań |  |
|  | Oprogramowanie analizatora umożliwiające generowanie zestawienia statystycznego dla wykonywanych testów to jest; Ilości badań wykonanych w trybie Rutyna i Cito Ilości kontroli Ilości kalibracji Ilości powtórek |  |
|  | UPS zewnętrzny zabezpieczający pracę analizatora na minimum 60 min |  |
|  | Zamknięty system utylizacji odpadów |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 7 litrów/na godz. |  |
|  | Wymagana jest stacja uzdatniania wody, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2016 r. |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania stacji uzdatniania wody spełniającej wymogi jakości i zużycia wody przez oferowany analizator i zabezpieczenie jej serwisu. |  |
|  | Podać nazwę stacji: Producenta stacji uzdatniania wody: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia pracy analizatora w warunkach powyżej 30O C |  |
|  | Wykonawca zapewni udział w dwóch kontrolach jakości badań wewnątrz - zewnatrzlaboratoryjnej na mianowanym materiale kontrolnym wraz z opracowaniem statystycznym wysłanych wyników i porównaniem do innych uczestników biorących udzial w kontroli wykonywanych badań na znanym materiale kontrolnym |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić przynajmniej jeden niezależny program kontroli jakości badań wewnątrz – zewnatrzlaboratoryjnej dla biochemii, immunochemii, analityki na znanym materiale kontrolnym dla rutynowej pracy tj. codziennej kontroli jakości np. Standlab lub równoważnej pod względem oprogramowania |  |
|  | Wymagane jest, aby materiał kontrolny pozwalał na ocenę: białek i białek specyficznych w surowicy, białka i albumin w PMR parametrów biochemicznych moczu, takich jak: Na, K, Cl, fosfor, magnez, wapń, amylaza, glukoza, białko całkowite, albuminy, kreatynina, kwas moczowy, mocznik HbAa1C bilirubiny noworodkowej etanol w osoczu |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby kontrola zewnątrz-laboratoryjna była przeprowadzona na materiałach kontrolnych Labquality, Q-Sowa-Med. lub materiałach i programach innej firmy równoważnych ze specyfikacją programów Labquality wymienionych poniżej. Bilirubina noworodkowa nr 2040 - 6 razy na rok Bilirubina sprzężona nr 2160 - 2 razy do roku Short term A – nr 1072S - LDH, mleczany, TIBC 4 razy na rok Białka PMR – nr 2160 - 2 razy na rok Mocz ilościowe badanie chemiczne – nr 3160 - 4 razy do roku Czynnik RF – nr 5820 - 4 razy do roku ASO – nr 5840 – 5 razy do roku Alkohole w surowicy – nr 2511, 2 razy do roku Faza przedanalityczna chemia kliniczna – nr 7800 – 2 razy do roku Monitorowanie poziomu leków we krwi – wankomycyna - 2410 – 4 razy do roku |  |

- Wymogi graniczne dla odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego

- Wymagane są wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badań przedstawionych w FORMULARZU CENOWYM – stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrole, elementy zużywalne, muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- W przypadku kalibratorów i materiału kontrolnego wymagane jest, aby Wykonawca wypełnił Tabelę Nr 2 - „Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych”. W tabeli muszą być umieszczone wszystkie kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do oznaczenia parametrów przedstawionych w FORMULARZ CENOWYM – Zał. nr 2 do SIWZ oraz inne, których Zamawiający nie przewidział, a są niezbędne do ich wykonania.

- W przypadku poz. 29 "Odczynniki do modułu - Jonogram (Na, K, Cl)" Wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki do obsługi tego modułu, tak oby oznaczyć poziom Na, K, Cl.

- Poprzez określenie kontrola uniwersalna – Zamawiający rozumie materiał kontrolny, pozwalający kontrolować kilka parametrów.

- Wymagane jest, aby Wykonawca opisał szczegółowo rodzaj parametru kontrolowanego przez oferowany materiał kontrolny w Tabeli nr 2.

- W przypadku materiałów kontrolnych - Zamawiający przewiduje minimalne zużycie zgodnie z poniższymi wymogami, chyba że Wykonawca przewiduje inaczej, zgodnie ze swoimi zaleceniami to jest, większe zużycie, wówczas ma obowiązek podać przewidywaną ilość zgodnie z zaleceniami.

- W przypadku materiału kontrolnego - kontroli wieloparametrowej – uniwersalnej, nie więcej niż 30 parametrów, Zamawiający przewiduje nie mniej niż 700 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- W przypadku materiału kontrolnego do HbA1, Zamawiający przewiduje nie mniej niż na 60 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- W przypadku materiału kontrolnego do białek specyficznych do minimum 3 parametrów Zamawiający przewiduje nie mniej niż 110 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- Jeśli kontrola dla RF jest wydzielona Zamawiający oczekuje 40 ml na każdym poziomie.

- W przypadku materiału kontrolnego do bilirubiny pediatrycznej, Zamawiający przewiduje nie mniej niż 264 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na jednym poziomie.

- W przypadku materiału kontrolnego do etanolu, Zamawiający przewiduje nie mniej niż, 240 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- W przypadku materiału kontrolnego do PMR,  materiał kontrolny musi zawierać ocenę białka całkowitego, albumin, glukozy, laktozy Zamawiający przewiduje nie mniej niż 90 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- W przypadku materiału kontrolnego do parametrów moczu, materiał kontrolny musi zawierać ocenę parametrów; Na, K, Cl, Ca, Mg, P, albuminy, kwasu moczowego, kreatyniny, mocznik, amylazy, glukozy białka całkowitego.  Zamawiający przewiduje nie mniej niż 350 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- Koszt kontroli zewnątrz-laboratoryjnej - po stronie Wykonawcy.

- W przypadku kalibratora uniwersalnego Zamawiający rozumie kalibrator zawierający kilka parametrów.

- Przez określenie kalibrator celowany należy rozumieć kalibrator dla jednego lub dwóch parametrów.

- Wymagane jest aby Wykonawca opisał szczegółowo rodzaj parametru kalibrowanego przez oferowany kalibrator.

- W przypadku kalibratorów - Wykonawca musi wyliczyć ilość kalibratorów niezbędną do pracy z analizatorem, zgodnie z metodyką, deklarowaną datą ważności przed rekonstytucją i po rekonstytucji.

Tabela nr 2 - Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych

| Lp | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Norma /patologia | Sposób konfekcjonowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kalibratory – uniwersalne |  |  |  |  |
|  | Kalibratory – celowane |  |  |  |  |
|  | Kontrola – norma - uniwersalna |  |  |  |  |
|  | Kontrola - patologia- uniwersalna |  |  |  |  |
|  | Kontrola pediatryczna do bilirubiny o nominale minimum 18 mg/dl |  |  |  |  |
|  | Kontrola do badań biochemicznych moczu poziom 1 |  |  |  |  |
|  | Kontrola do badań biochemicznych mocz poziom 2 |  |  |  |  |
|  | Kontrola do PMR poziom 1 |  |  |  |  |
|  | Kontrola do PMR poziom 2 |  |  |  |  |
|  | Inny materiał kontrolny wymagany do oceny parametrów niniejszej tabeli |  |  |  |  |

Tabela nr 3 - Wykaz elementów zużywalnych dla analizatora biochemicznego wraz z modułem jonogramów  oraz odczynniki i materiały zużywalne do stacji uzdatniania wody – wymóg graniczny

| Lp | Nazwa odczynnika/elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Okres gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne do analizatora biochemicznego |  |  |  |  |
|  | Elementy zużywalne dla modułu jonogramów |  |  |  |  |
|  | Odczynniki i elementy zużywalne do pracy i serwisowania stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |

Tabela nr 4 - Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora biochemicznego wraz z modułem jonogramów i stacji uzdatniania wody

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie sprzętu do 4 h od poniedziałku do soboty, naprawa do kolejnych 48 h w dni robocze od momentu zgłoszenia do serwisu. Jeśli naprawa wymaga sprowadzenia części do 72 h w dni robocze. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego co najmniej wymagania SIWZ do 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii. |  |
|  | Przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niż jeden raz do roku. |  |
|  | Za realizację przeglądów serwisowych odpowiada Wykonawca |  |

Pakiet nr 1, część nr 2

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego wraz z klimatyzatorem

Wykaz badań immunochemicznych oraz przewidywana ilość oznaczeń oraz innego asortymentu zawarta została w formularzu cenowym – stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Tabela nr 1 - Wymogi graniczne dla oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator immunochemiczny w pełni automatyczny – bez stacji dyskietek, posiadający pamięć wewnętrzną, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 r. |  |
|  | Rozmiary analizatora nie mogą przekraczać: długość 180cm, szerokość 78cm z ramieniem i monitorem. W przypadku gdy podajnik jest szerszy od analizatora – najbardziej wystająca część nie może przekraczać 1 cm od wymaganej wielkości. |  |
|  | Analizator musi być ustawiony na meblach laboratoryjnych Zamawiającego |  |
|  | Na czas walidacji i szkolenia Wykonawca dostarczy stół pod analizator, który umieszczony będzie w innym pomieszczeniu niż będzie jego praca docelowo. |  |
|  | Podać: Nazwę analizatora: Nazwę producenta: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Podajnik zewnętrzny, umożliwiający ciągle podawanie próbek |  |
|  | Analizator musi być podłączony do systemu informatycznego Centrum (prod. Marcel) na koszt Wykonawcy |  |
|  | Zasada pomiaru – chemiluminescencji |  |
|  | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym lub wprowadzona z nośnika elektronicznego |  |
|  | Wydajność min. 80 oznaczeń na godzinę |  |
|  | Min. 60 pozycji dla próbek badanych |  |
|  | Możliwość pobierania materiału z próbki pierwotnej |  |
|  | Możliwość oznaczania min 10 prób jednocześnie |  |
|  | Możliwość oznaczania próbki Cito |  |
|  | Czujnik mikroskrzepów |  |
|  | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |
|  | Możliwość oznaczania testów wymienionych w formularzu cenowym – Zał. nr 2 do SIWZ |  |
|  | Czas oznaczania troponin nie dłuższy niż 9 min. |  |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy analizatora przez minimum 30 minut |  |
|  | Czytnik kodów paskowych dla odczynników i próbek |  |
|  | Możliwość dwukierunkowej transmisji danych |  |
|  | Możliwość pracy analizatora w zakresie temperatur otoczenia 18 – 30oC zapewnionej przy zainstalowaniu odpowiedniego klimatyzatora |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby kontrola zewnątrz-laboratoryjna była przeprowadzona na materiałach kontrolnych Labquality, Q-Sowa-Med. lub materiałach i programach innej firmy równoważnych ze specyfikacją programów Labquality wymienionych poniżej. Markery HBV I HCV 1,2 ml nr 5095 – 4 razy do roku Przeciwciała anty HBs testy ilościowe – nr 5093 – 4 razy do roku HIV – nr 5091 - 4 razy do roku Serologia Kiły – nr 5880 - 4 razy do roku |  |

- Wymogi graniczne dla odczynników, kalibratorów i materiału kontrolnego

- Wymagane są wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badań przedstawionych w FORMULARZU CENOWYM – stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

- W przypadku kalibratorów i materiału kontrolnego wymagane jest, aby Wykonawca wypełnił Tabelę nr 2 - „Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych”. W tabeli muszą być umieszczone wszystkie kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do oznaczenia parametrów przedstawionych w FORMULARZ CENOWYM – Zał. nr 2 do SIWZ oraz inne, których Zamawiający nie przewidział, a są niezbędne do ich wykonania.

- W tabeli nr 3 muszą być wyszczególnione wszystkie niezbędne odczynniki do pracy analizatora immunochemicznego np. odczynnik do płukania, rozcieńczeń, serwisowania.

- Aplikacje odczynnikowe muszą być wpisane do pamięci analizatora na drodze elektronicznej.

- Odczynniki muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- W przypadku kalibratorów Wykonawca musi wyliczyć przewidywaną ilość zgodnie z metodyką, datą ważności przed i po rekonstytucji.

- W przypadku kalibratora uniwersalnego Zamawiający rozumie kalibrator zawierający kilka parametrów.

- Przez określenie Kalibrator celowany należy rozumieć kalibrator dla jednego lub dwóch parametrów.

- W przypadku materiału kontrolnego Zamawiający wymaga, aby został zaoferowany materiał kontrolny na poziomie normy i patologii (jest to wymóg minimalny).

- W przypadku materiału kontrolnego - kontroli wieloparametrowej Zamawiający przewiduje 400 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie.

- W przypadku materiału jednoparametrowego lub dwuparametrowego np. Troponina, CKMB, Zamawiający przewiduje minimum 330 ml ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie dla każdego parametru.

- W przypadku materiału kontrolnego do przeciwciał np. anty HCV, Hbs, HIV i antygenu HBs, Syphilis Zamawiający przewiduje 130 ml materiału kontrolnego na trzy lata, na każdym poziomie dla każdego z parametrów.

- Objętości przewidziane dla materiału kontrolnego przez Zamawiającego, są podane, jako minimalne. Oczekuje się, że Wykonawca obliczy ilości kontroli zgodnie z metodyką, zaleceniami i dobrą praktyką laboratoryjną.

Tabela nr 2 - Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych

| Lp | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Norma /patologia | Sposób konfekcjonowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kalibratory – uniwersalne |  |  |  |  |
|  | Kalibratory – celowane |  |  |  |  |
|  | Kontrola – norma - uniwersalna |  |  |  |  |
|  | Kontrola - patologia- uniwersalna |  |  |  |  |
|  | Inny materiał kontrolny wymagany do oceny parametrów niniejszej tabeli |  |  |  |  |

Tabela nr 3 - Wykaz elementów zużywalnych dla oferowanego analizatora immunochemicznego

| Lp | Nazwa elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Okres gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela nr 4 - Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora immunochemicznego

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie sprzętu do 4 h od poniedziałku do soboty, naprawa do kolejnych 48h w dni robocze, od momentu zgłoszenia do serwisu. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego co najmniej wymagania SIWZ do 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii. |  |
|  | Przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niż jeden raz do roku. |  |
|  | Za realizację przeglądów serwisowych odpowiada Wykonawca |  |

Pakiet nr 1, część nr 3

### Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do RKZ wraz z dzierżawą dwóch analizatorów. Dostawy dotyczą dostaw odczynników do oznaczania:

### jonów sodu, potasu, chlorków, wapnia zjonizowanego i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH

### jonów sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH.

Tabela nr 1 - Wymóg graniczny i przewidywana ilość oznaczeń na 3 lata dla analizatorów RKZ

| Lp | Wykaz parametrów oznaczanych | Przewidywana ilość oznaczeń na trzy lata | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do oznaczania równowagi kwasowo zasadowej wraz z jonami sodu, potasu, chlorków, wapnia zjonizowanego i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH | 4 000 |  |
|  | Analizator do oznaczania równowagi kwasowo zasadowej wraz z jonami sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH | 4 000 |  |
|  | Kontrole na trzech poziomach dla każdego z analizatorów przy założeniu, że kontrola przeprowadzona będzie minimum 1 razy dziennie. Jeśli metodyka zakłada inaczej Wykonawca musi podać ilość materiału kontrolnego, zgodnie z jej założeniami. |  |  |
|  | Wymagane kalibratory dla każdego z analizatorów |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby kontrola zewnątrz-laboratoryjna była przeprowadzona na materiałach kontrolnych Labquality, Q-Sowa-Med. lub materiałach i programach innej firmy równoważnych z specyfikacją programów LabQuality wymienionych poniżej. Faza przedanalityczna RKZ nr 7803 | 1 raz do roku |  |

Tabela nr 2 - Wymogi graniczne dla analizatora RKZ 1 i 2

| Lp | Warunki graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Dwa Analizatory do oznaczania równowagi kwasowo zasadowej wraz z możliwością oznaczania jonów sodu, potasu, chlorków, wapnia (w 1 analizatorze) wapnia zjonizowanego (w 2 analizatorze) i frakcji hemoglobiny, w tym 02Hb COHb, HbH, methHb, thb, SO2 HbCo2, HbS. Analizatory fabrycznie nowe w pełni automatyczne |  |
| \ | Podać: Nazwę analizatora 1: Producenta: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Podać: Nazwę analizatora 2: Producenta: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Analizatory muszą być podłączone do systemu informatycznego Centrum (prod. Marcel) na koszt Wykonawcy |  |
|  | Parametry mierzone PCO2, PO2, SO2 Na, K, Cl, Ca Hb, Hct, pH |  |
|  | Oznaczenie wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym, z możliwością dowolnej konfiguracji. |  |
|  | Analizatory muszą wykonywać oznaczenia z: krwi pełnej płynów dializacyjnych |  |
|  | Materiał do badań musi mieć możliwość podawania z: strzykawki probówki kapilary |  |
|  | Analizatory muszą posiadać bezobsługowe elektrody |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
|  | Analizatory muszą posiadać moduł automatycznej kontroli z podajnikiem materiału kontrolnego |  |
|  | Odczynniki i pojemnik na ścieki zintegrowane w jednej kasecie |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości wyników |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |

- Wymogi graniczne dla odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych

- Oferowana ilość odczynników musi być określona na przewidywaną ilość oznaczeń przedstawioną w Tabeli nr 1 –„Wymóg graniczny i przewidywana ilość oznaczeń na 3 lata dla analizatorów RKZ"

- W przypadku kalibratorów i materiału kontrolnego wymagane jest, aby Wykonawca wypełnił Tabelę nr 3 oraz Tabelę nr 4. W tabeli muszą być umieszczone wszystkie kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do oznaczenia parametrów przedstawionych w Tabeli nr 1 – „Wymóg graniczny i przewidywana ilość oznaczeń na 3 lata dla analizatorów RKZ"

- Odczynniki w pełni muszą być kompatybine pomiędzy analizatorami.

- Odczynniki muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Wymagane jest, aby stabilność odczynników, kalibratorów i kontroli po rekonstytucji była nie mniejsza niż 5 tygodni.

Tabela 3 - Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych – analizator RKZ 1

| Lp | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Norma /patologia | Sposób konfekcjonowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole poziom 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kontrole poziom 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kontrole poziom 3 |  |  |  |  |

Tabela nr 4 - Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych – analizator RKZ 2

| Lp | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Norma /patologia | Sposób konfekcjonowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalibratory |  |  |  |  |
| 2. | Kontrole poziom 1 |  |  |  |  |
| 3. | Kontrole poziom 2 |  |  |  |  |
| 4. | Kontrole poziom 3 |  |  |  |  |

Tabela nr 5 - Wykaz elementów zużywalnych dla analizatora RKZ 1 i 2

| Lp | Nazwa elementu zużywalnego | Przewidywana ilość na 3 lata | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Okres gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elementy zużywalne np. elektrody |  |  |  |  |  |
| 2 | Łapacze skrzepów | 3 500 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kapilary 115 ul | 17 500 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kapturki do kapilar | 35 000 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Adaptery do podawania materiału kontrolnego | 5 400 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Mieszadełka | 2 000 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Inne – wskazane przez Wykonawcę |  |  |  |  |  |

Tabela nr 6 – Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora RKZ 1 i 2

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie sprzętu do 4 h od poniedziałku do soboty, naprawa do kolejnych 48h w dni robocze, od czasu zgłoszenia do serwisu. W przypadku braku mozliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego co najmniej wymagania SIWZ do 14 dni roboczych od zgloszenia awarii. |  |
|  | Przeglady serwisowe zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niz jeden raz do roku. |  |
|  | Za realizację przeglądów serwisowych odpowiada Wykonawca |  |

Pakiet nr 1, część nr 4

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do RKZ wraz z dzierżawą analizatora RKZ (POCT).

Sukcesywne dostawy dotyczą odczynników do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej wraz zakupem odczynników do oznaczania jonów sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH oraz modułu oznaczania glukozy i mleczanów – dostosowany do pracy w oddziale szpitalnym, bezobsługowy.

Analizator musi być podłączony do sieci szpitala i Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.

Tabela nr 1 – Wykaz i ilości wykonywanych badań

| Lp | Wykaz parametrów oznaczanych/odczynników | Przewidywana ilość oznaczeń na trzy lata | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do oznaczania równowagi kwasowo zasadowej wraz z jonami sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH oraz modułem oznaczania glukozy i mleczanów | 18 000 |  |
|  | Kalibratory | 36 m-cy |  |
|  | Kontrole na trzech poziomach dla analizatora przy założeniu że kontrola przeprowadzona będzie 1raz dziennie na trzech poziomach | 36 m-cy |  |

Tabela nr 2 – Wymogi graniczne dla analizatora

| Lp | Warunki graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator do oznaczania równowagi kwasowo zasadowej wraz z jonami sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH oraz modułem oznaczania glukozy i mleczanów – w pełni automatyczny, przeznaczony do pracy w oddziale szpitala, wyprodukowany po 2014 r. |  |
|  | Podać: Nazwę analizatora: Producenta: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Analizator musi wykonywać oznaczenia z: krwi pełnej osocza surowicy płynów dializacyjnych |  |
|  | Materiał do badań musi mieć możliwość podawania z: strzykawki probówki kapilary |  |
|  | Oznaczenie wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym, z możliwością dowolnej konfiguracji. |  |
|  | Analizator musi być podłączony do sieci szpitala i Medycznego Laboratorium Diagnostycznego na koszt Wykonawcy |  |
|  | Analizator musi mieć bezobsługowe elektrody |  |
|  | Zamknięte niezależne ścieki |  |
|  | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości wyników |  |
|  | Odczynniki magazynowane w odrębnych pojemnikach, wymieniane w zależności od zużycia |  |
|  | Wbudowana drukarka |  |

- Wymogi graniczne dla odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych

- Oferowana ilość odczynników musi być określona na przewidywaną ilość oznaczeń przedstawioną w Tabeli nr 1 "Wykaz i ilości wykonywanych badań"

- W przypadku kalibratorów i materiału kontrolnego wymagane jest, aby Wykonawca wypełnił Tabelę nr 3 „Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych – dla analizatora RKZ (POCT) - wszystkie kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do oznaczenia parametrów przedstawionych w Tabeli nr 1.

- Odczynniki, kalibratory i kontrole muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Wymagane jest, aby stabilność odczynników, kalibratorów i kontroli po rekonstytucji była nie mniejsza niż 5 tygodni.

Tabela nr 3 – Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych

| Lp | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego | Przewidywana ilość na trzy lata | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Norma /patologia | Sposób konfekcjonowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 4 - Wymogi graniczne dla systemu POCT

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany jest system monitorujący pracę analizatorów parametrów krytycznych pracujących w oddziałach szpitala Zamawiającego (min. SOR, OJOM) oraz podłączenie go do sieci komputerowej umożliwiającej transmisję wyników pacjentów i nadzorowania analizatorów. |  |
|  | System monitorujący musi zapewnić możliwość nadzorowania poprawnej pracy minimum 5 analizatorów parametrów krytycznych i posiadać możliwość dalszej rozbudowy. |  |
|  | Wymagane jest podłączenie do sieci Zamawiającego. |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać: Podłączenie analizatorów parametrów krytycznych Wykonawcy i analizatora Cobas b 123 prod. Roche Diagnostics GmbH (którego właścicielem jest Zamawiający) Podgląd analizatorów na ekranie głównym Zamawiającego. Podgląd alarmów i ostrzeżeń poszczególnych analizatorów. Ocenę statusu analizatora. Przejęcie ekranu analizatora nadzorowanego i czynności związanych z pracą na nim oraz występujących błędów. Ocenę prowadzonych pomiarów kontrolnych oraz podgląd wyników. |  |
|  | Wymagane jest aby system posiadał możliwość zdalnego zlecania czynności konserwacyjnych. |  |

Tabela nr 5 - Wykaz elementów zużywalnych dla analizatora RKZ (POCT)

| Lp | Nazwa elementu zużywalnego | Przewidywana ilość na trzy lata | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne np. elektrody |  |  |  |  |
|  | Łapacze skrzepów | 1 500 szt. |  |  |  |
|  | Kapilary 200 ul | 3 000 szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka | 3 000 szt |  |  |  |
|  | Kapturki do kapilar | 6 000 szt. |  |  |  |
|  | Inne – wskazane przez Wykonawcę |  |  |  |  |

Tabela nr 6 - Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora RKZ (POCT)

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie sprzętu do 4 h od poniedziałku do soboty, naprawa do kolejnych 48h w dni robocze, od czasu zgłoszenia do serwisu. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu lub dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu, spełniającego co najmniej wymagania SIWZ do 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii. |  |
|  | Przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niż jeden raz do roku. |  |
|  | Za realizację przeglądów serwisowych odpowiada Wykonawca |  |

Pakiet nr 1, część nr 5

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wirówki z chłodzeniem, 2 klimatyzatorów, 3 witryn chłodniczych i lodówko-zamrażarka

Tabela nr 1 - Wykaz sprzętu – wymóg graniczny

| Lp | Wykaz sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | 1 szt |
|  | Klimatyzator | 2 szt |
|  | Witryny chłodnicze | 3 szt |
|  | Lodówko-zamrażarka | 1 szt |

Tabela nr 2 - Wymogi graniczne dla wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2019 r. |  |
|  | Podać: Nazwa: Producent: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny – bezszczotkowy |  |
|  | Programowanie prędkości obrotowej wirnika, czasu, charakterystyki rozpędzania i hamowania. |  |
|  | Automatyczna identyfikacja wirników |  |
|  | Wirnik horyzontalny |  |
|  | Wkładki redukcyjne do systemów zamkniętych 7x5 ml – 4 szt. |  |
|  | Wkładki redukcyjne do systemów zamkniętych 7x15 ml – 4 szt. |  |
|  | Wymagany efektywny system wentylacji z wstępnym schłodzeniem i chłodzeniem w czasie wirowania do temp. +4OC |  |
|  | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości RCF, czasu i temperatury |  |
|  | Wymagany jest czujnik niewyważenia |  |
|  | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy |  |
|  | Termiczne zabezpieczenie silnika |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowania aparatu (w języku polskim) – dostarczona Zamawiającemu w dniu instalacji |  |
|  | Serwisowanie, naprawa i walidacja wirówki po stronie Wykonawcy |  |

Tabela nr 3 - Wymogi graniczne dla klimatyzatora 1

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Dopuszcza się klimatyzator używany wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 r. Klimatyzator musi posiadać deklarację zgodności CE |  |
|  | Podać: Nazwa: Producent: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Klimatyzator musi utrzymywać temp. pomieszczenia 22-24 stopni C, pomieszczenie ok. 70 m3 |  |
|  | Układ chłodniczy z pompą ciepła |  |
|  | Wydajność chłodnicza znamionowa >= 5,2 kW |  |
|  | Wydajność chłodnicza grzewcza >= 6,3 kW |  |
|  | Wskaźnik energetyczny EER >= 3,42 kW |  |
|  | Wskaźnik energetyczny COP >= 3,68 kW |  |
|  | Klasa efektywności energetycznej na chłodzeniu A++ |  |
|  | Maksymalny poziom dźwięku na minimalnym biegu jednostki wewnętrznej <= 26 dB |  |
|  | Maksymalny poziom dźwięku na maksymalnym biegu jednostki wewnętrznej <= 43 dB |  |
|  | Cztery stopnie regulacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w dacie dostawy sprzętu. |  |
|  | Naprawa, serwisowanie klimatyzatora (minimum dwa razy do roku), po stronie Wykonawcy |  |
|  | Wykonawca, lub podmiot wykonujący dostawę klimatyzatora musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła wskazanych odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zmianami). Dokument - wymagany w dacie instalacji sprzętu. |  |
|  | Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń jest obowiązany do posiadania stosownych certyfikatów dla personelu - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zmianami). Dokument - wymagany w dacie instalacji sprzętu. |  |

Tabela nr 4 – Wymogi graniczne dla klimatyzatora 2

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Dopuszcza się klimatyzator używany wyprodukowany nie wcześniej niż 2016 r. Klimatyzator musi posiadać deklarację zgodności CE |  |
|  | Podać: Nazwa: Producent: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Klimatyzator musi utrzymywać temp. pomieszczenia 22-24 stopni C, pomieszczenie ok. 70 m3 |  |
|  | Układ chłodniczy z pompą ciepła |  |
|  | Wydajność chłodnicza znamionowa >= 3,4 kW |  |
|  | Wydajność chłodnicza grzewcza >= 4,0 kW |  |
|  | Wskaźnik energetyczny EER >= 3,5 kW |  |
|  | Wskaźnik energetyczny COP >= 3,9 kW |  |
|  | Klasa efektywności energetycznej na chłodzeniu A++ |  |
|  | Mksymalny poziom dżwięku na minimalnym biegu jednostki wewnętrznej <= 21 dB |  |
|  | Mksymalny poziom dżwięku na maksymalnym biegu jednostki wewnętrznej <= 43 dB |  |
|  | Cztery stopnie regulacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w dacie dostawy sprzętu. |  |
|  | Naprawa, serwisowanie klimatyzatora (minimum dwa razy do roku), po stronie Wykonawcy |  |
|  | Wykonawca, lub podmiot wykonujący dostawę klimatyzatora musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła wskazanych odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 303/2008, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zmianami). Dokument - wymagany w dacie instalacji sprzętu. |  |
|  | Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń jest obowiązany do posiadania stosownych certyfikatów dla personelu - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zmianami). Dokument - wymagany w dacie instalacji sprzętu. |  |

Tabela nr 5 – Wymogi graniczne dla witryny chłodniczej 1

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Witryna chłodnicza 1 musi posiadać wymiary nie większe niż 180x60x62 cm, +/-2 cm. |  |
|  | Dopuszcza się chłodniczą używaną, pod warunkiem, wyprodukowana jest nie wcześniej niż w 2016 r. |  |
|  | Podać: Nazwa: Producent: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Pojemność witryny nie mniej niż 232 l |  |
|  | Witryna musi posiadać minimum 4 półki z możliwością regulacji a zamrażarka minimum 3 szuflady. |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie |  |
|  | Klasa energetyczna minimum A++ |  |

Tabela nr 6 – Wymogi graniczne dla witryny chłodniczej 2 i 3

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Obie witryny chłodnicze muszą być dedykowane do pracy w laboratorium i posiadać wymiary zewnętrzne nie większe niż 720x680x2020 cm, +/-2 cm (SXGXW) |  |
|  | Obie witryny chłodnicze muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 2019 r. |  |
|  | Witryna chłodnicza 2 – podać: Nazwa: Producent: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Witryna chłodnicza 3 – podać: Nazwa: Producent: Rok produkcji: Wartość netto: Wartość brutto: |  |
|  | Pojemność nie mniej niż 700 l |  |
|  | Zakres temp. +2O/10OC w temp. otoczenia +30OC. |  |
|  | Chłodziarka musi posiadać: - minimum 6 półek z możliwością regulacji - przeszklone drzwi - zamek - alarm dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury - otwór walidacyjny - muszą być białe |  |
|  | Chłodzenie wymuszone wentylatorem |  |
|  | Automatyczne odszranianie i odparowywanie kondensatu |  |

Tabela nr 7 – Wymogi graniczne dla lodówko-zamrażarki

| Lp | Wymogi graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Lodówko-zamrażarka musi być fabrycznie nowa i wyprodukowana nie wcześniej niż 2019 r. |  |  |
|  | Lodówko-zamrażarka musi posiadać wymiary nie większe niż 60x61,5x200, cm, +/-2 cm.(SxGXH) |  |  |
|  | Podać: Nazwa……………………………………………………………………………….. Producent …………………………………………………………………………. Rok produkcji…………………………………………………………………….. Wartość netto: ………………………………………………………………….. Wartość brutto:………………………………………………………………….. |  |
|  | Pojemność lodówki nie mniej niż 254 l |  |
|  | Pojemność zamrażarki nie mniej niż 107 l |  |
|  | Lodówka musi posiadać minimum 4 półki z możliwością regulacji a zamrażarka minimum 3 szuflady. |  |
|  | Zakres temp. lodówki +3 do +16OC |  |
|  | Zakres temp. zamrażarki -9 do -30OC |  |
|  | Sterowanie elektroniczne oddzielne dla lodówki i zamrażarki z zewnętrznymi wskaźnikami temperatur |  |
|  | Automatyczne odszranianie lodówki |  |
|  | Alarm dźwiękowy i optyczny otwartych drzwi i przekroczonej temperatury i braku zasilania |  |
|  | Dwa obiegi chłodnicze |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie |  |
|  | Klasa energetyczna minimum A++ |  |

- Wymogi graniczne dla elementów zużywalnych wirówki, klimatyzatorów, witryn chłodniczych i lodówko-zamrażarki

- Wykonawca ma obowiazek opisać wszystkie elementy zużywalne niezbędne do pracy z oferowanym sprzętem, w zakresie:

- bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem,

- serwisowaniem

- W przypadku braku wyceny elementów zużywalnych koszt ich poniesie Wykonawca.

Tabela nr 8 – Wykaz elementów zużywalnych dla wirówki, klimatyzatorów, witryn chłodniczych i lodówko-zamrażarki

| Lp | Nazwa elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Okres gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Wymogi graniczne dla serwisowania wirówki, klimatyzatorów, witryn chłodniczych, lodówko-zamrażarki

W ramach serwisu wirówki, klimatyzatorów, witryn chłodniczych, lodówko-zamrażarki, należy rozumieć – bezpłatny dojazd, bezpłatne roboczo-godziny dla planowanych przeglądów serwisowych oraz napraw

1. Wirówka laboratoryjna

- W przypadku wirówki, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów technicznych, minimum 1 raz do roku, przez autoryzowany serwis. Przegląd musi być potwierdzony certyfikatem, na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu na uszkodzenie do 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii, czas naprawy do 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wymiana oferowanej wirówki na zastępczą do 5 dni roboczych godz. od momentu zgłoszenia awarii

- W przypadku braku możliwości naprawy – wymiana wirówki na nową (spełniającą co najmniej wymagania określone w SIWZ) w terminie do 6 tygodni od momentu zgłoszenia awarii.

- Podać dane kontaktowe dla serwisu w/w sprzętu.

Imię i nazwisko _____________________________________

Nr telefonu       _____________________________________

e-mail _____________________________________________

2. Klimatyzatory

- W przypadku klimatyzatorów Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ich przeglądu minimum dwa razy do roku na własny koszt.

- Czas reakcji serwisu na uszkodzenie do 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii, czas naprawy do 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wymiana oferowanego klimatyzatora na zastępczy do 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii

- W przypadku braku możliwości naprawy – wymiana klimatyzatora na nowy (spełniający co najmniej wymagania określone w SIWZ) w terminie do 6 tygodni od momentu zgłoszenia awarii

- Podać dane kontaktowe dla serwisu w/w sprzętu.

Imię i nazwisko _____________________________________

Nr telefonu       _____________________________________

e-mail _____________________________________________

3. Witryny chłodnicze i lodówko-zamrażarka

- Czas reakcji serwisu na uszkodzenie do 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii, czas naprawy do 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii, wymiana oferowanej lodówko-zamrażarki na zastępczą do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii

- W przypadku braku możliwości naprawy – wymiana lodówko-zamrażarki na nową (spełniającą co najmniej wymagania określone w SIWZ) w terminie do 4 tygodni od momentu zgłoszenia awarii

- Podać dane kontaktowe dla serwisu w/w sprzętu.

Imię i nazwisko _____________________________________

Nr telefonu       _____________________________________

e-mail _____________________________________________

Pakiet nr 1, część nr 6

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu komputerowego na potrzeby stacji roboczych wraz z podłączeniem oferowanych analizatorów do istniejącego systemu informatycznego CENTRUM (prod. Marcel) oraz pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym w całym okresie trwania umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Dzierżawa sprzętu komputerowego na potrzeby stacji roboczych wraz z podłączeniem oferowanych analizatorów do istniejącego systemu informatycznego CENTRUM (prod. Marcel).

- Pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym w całym okresie trwania umowy.

- Rozbudowa systemu informatycznego o dodatkowe elementy np. kontrola jakości, pokrycie kosztów dodatkowych szkoleń związanych z nowymi funcjami systemu, jego administracją i konfiguracją oraz aktualizacją certyfikatów podpisu elektronicznego.

- Zapewnienie automatycznego tworzenia kopii zapasowej bazy systemu we wskazanym przez Zamawiającego dyskowym zasobie sieciowym.

- Pokrycie kosztów 5 nowych licencji, w zależności od potrzeb rozbudowy systemu.

- Pokrycie kosztów 4 eksportów danych.

- Wdrożenie systemu POCT.

- Wdrożenie niezależnego zewnętrznego modułu wewnątrzlaboratoryjnej - kontroli jakości, tak aby uzyskane wyniki w laboaratorium, mogły w sposób automatyczny przechodzić do określonego systemu z nadzorem i wsparciem konsultacyjnym dotyczącym uzyskanych wyników.

- Dostarczenie Kart zleceń i kodów do identyfikacji zleceń i próbek kompatybilnych z wymogami systemu informatycznego.

- Wymogi graniczne dla systemu informatycznego – po rozbudowie

- Wdrożenie nowych modułów, obsługi systemu, jeśli takie powstaną w trakcie trwania umowy (instalacje, konfiguracje, szkolenia).

- Gwarancja i serwis sprzętu, sieci i oprogramowania w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Nadzór nad działaniem systemu informatycznego w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- System musi posiadać możliwość wymiany zleceń i wyników między Medycznym Laboratorium Diagnostycznym a innymi laboratoriami wykonującymi badania w ramach podwykonawstwa wskazanych przez Zamawiającego.

- System musi posiadać możliwość zaczytania wyniku uzyskanego od podwykonawcy do systemu informatycznego Zamawiającego.

- W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni sieć komputerową w pomieszczeniach laboratorium z odpowiednią liczbą gniazd dostępowych i zapewni zdalny dostęp dla serwisu.

- Konfiguracja LSI musi zapewnić pracę w trybie ciągłym 7/7 24/24 i ochronę danych osobowych i innych (przed utratą i przed dostępem osób nieupoważnionych).

- W przypadku awarii któregokolwiek z elementów LSI, Wykonawca musi zapewnić, możliwość uruchomienia i rozpoczęcia pracy systemu (w trybie awaryjnym), do jednej godziny, w przypadku awarii krytycznej maksimum do 8 godzin od zgłoszenia awarii.

- Wszystkie modyfikacje, funkcje i możliwości oferowanego oprogramowania bezwzględnie muszą posiadać wdrożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wdrożenia.

- System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz kopiowania jej na udział sieciowy podany przez Zamawiającego.

- System musi posiadać możliwość bezpiecznego, zgodnego z przepisami prawa, dostarczenia wyników dla pacjenta z wykorzystaniem strony internetowej.

- W przypadku konieczności zainstalowania analizatora lub stacji roboczej możliwość pokrycia kosztów nowej licencji przez Wykonawcę.

- Serwisowanie LSI przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, tak aby zapewnić funkcjonowanie:

- Rejestracji pacjentów i zleceń

- Znakowanie próbek do badań, kodami kreskowymi, Pracowni analitycznej, biochemiii, immunochemii, hematologii, koagulologii i serodiagnostyki transfuzjologicznej z Bankiem krwi, mikrobiologii

- Dwustronna komunikacją z analizatorami

- Kontrolę jakości badań i jej dokumentację

- Walidację wyników

- Automatyczne naliczanie kosztów z uwzględnieniem metod i powtórzeń

- Baza wyników dostępna w sieci wewnętrznej odbiorcy wynikow za pomoca strony www

- Wymiana informacji z systemem zewnetrznym wg standardu HL-7

- Moduł magazynowy

- Konfiguracja środowiska i administrowanie nim

- Udostępnienie interfejsu wewnętrznej kontroli jakości poza modułem kontroli Marcel.

- Eksport danych z Systemu informatycznego na życzenie Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.

- Wymóg graniczny dla serwisowania systemu informatycznego.

- Reakcja na zgłaszane przez Zamawiającego awarie i usunięcie ich skutków na następujących warunkach:

- reakcja na zgłoszenie awarii do 30 min., 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- usunięcia skutków awarii i uruchomienie systemu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- Usuwanie błędów oprogramowania:

- uniemożliwiającego pracę do 24 godzin w dni robocze

- nie uniemożliwiającego pracy – usuwanie w ramach nowych wersji (upgrade’ów).

- Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy okablowania podłączeń analizatorów

- Analizowanie i zgłaszanie Użytkownikowi potrzeb w zakresie napraw, modernizacji czy wymiany sprzętu.

- W przypadku konieczności wprowadzenie upgrade’ów Wykonawca zainstaluje je u Zamawiającego bezpłatnie.

- Konserwacja zainstalowanego oprogramowania, porządkowanie plików systemowych, okresowa kontrola poprawności zapisów minimum 2 razy do roku, lub częściej zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

- Wykonawca wykona konfiguracje i rekonfiguracje systemu i podłączonych do niego analizatorów, w ramach posiadanych licencji.

- Wykonawca wykona instalacje wersji i rozszerzeń systemu wynikających ze zmian przepisów prawnych – bezpłatnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji w zakresie:

- pomocy w przypadku trudności w wykonaniu czynności operatorskich,

- pomocy w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem,

- doradztwa w zakresie implementacji i konfiguracji systemu u Użytkownika.

- Wymagane jest, aby administratorem danych Systemu informatycznego był Zamawiający. Wszelkie ingerencje w dane Użytkownika wymagają pisemnego zlecenia. Wyjątkiem jest ingerencja Wykonawcy związana z usunięciem awarii. Każda ingerencja w dane Użytkownika musi być dokumentowana protokołem, którego kopia będzie przekazana Zamawiającemu.

- Podłączenie analizatorów do poszczególnych stacji roboczych systemu bez wykorzystania komputera nadrzędnego (serwera N portów)

- Podać imię i nazwisko, e-mail, telefon koordynatora systemu informatycznego:

_____________________________________________________

- Wymóg graniczny dla oprogramowania modułu kontroli kontroli jakości

- System kontroli jakości musi być integralną częścią pakietu.

- Program oceny jakości na odczynnikach i materiałach kontrolnych oferowanych w ofercie przetargowej musi mieć możliwość porównania się z innymi użytkownikami stosującymi takie same materiały kontrolne

- Wymagane jest aby kontrola jakości posiadała:

- Analizę okresu wstępnego kończącą się wyliczeniem znormalizowanych błędów poprawności i precyzji oraz wyborem jednej z trzech reguł interpretacyjnych:

13,5S

13S

13S/22S(2 z 32S)/R4S

- Wyliczenie błędów krytycznych tj: systematycznego i przypadkowego

- Wyliczenie błędu całkowitego

- Praca w oparciu o zdefiniowaną wartość całkowitego błędu dopuszczalnego umożliwiająca planowanie polityki jakości zgodnej z systemami zapewnienia jakości

- Możliwość oceny wyników na trzech różnych poziomach kontroli

- Ocena wyników po okresie wstępnym według wybranej reguły indywidualnie dla każdego parametru

- Szybka odpowiedź zwrotna "on-line" dla bieżących wyników

- Stała analiza porównawcza dla materiałów kontrolnych tej samej serii stosowanych przez użytkowników systemu

- Aktualizacja CV i Δ% na podstawie skumulowanych danych

- Opracowanie graficzne wyników

- Dostęp do danych archiwalnych

d) Dla testów jakościowych:

- Analiza w jednostkach jakościowych (np. (-), ±, +), półilościowych (np. miano), zakresach ilościowych (np. 17-50 μmol/L)

- Analiza okresu wstępnego

- Wyznaczenie przedziału ufności

- Ocena metody (wyliczenie dominanty, histogramy)

- Analiza nieprecyzyjności

- Weryfikacja bieżąca

- Porównanie w grupie użytkowników

- Dowolne materiały kontrolne

- Dostęp do raportów i archiwum wpisów

- Obsługa programu w języku polskim

- Opracowania wyników kontroli muszą posiadać:

- Wprowadzane wyniki: w jednostkach jakościowych (np. ++, +, -) lub  poprzez podanie przedziału wyrażonego w jednostkach tradycyjnych lub SI zgodne z dotychczas stosowanymi w laboratorium (dowolny wybór)

- Analizę metody wraz z wyliczeniem: przedziału ufności, dominanty, wydajności

- Analizę okresu roboczego ustalającą akceptacje wyniku na podstawie przynależności do wyliczonego przedziału ufności

- Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych oraz wyliczenie błędu systematycznego w stosunku do średniej dominanty grupowej

- Analiza nieprecyzyjności lub niepewności

- Bezpośredni dostęp do opracowań przez internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych

- Analiza prowadzona na danych skumulowanych

- Opracowania wyników kontroli muszą posiadać

- Analizę metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i obciążenia oraz wykreśleniem znormalizowanej karty OPS

- Analizę okresu roboczego, z wykonaniem, co najmniej krzywej Levey-Jenningsa i krzywej obciążenia

- Analizę porównawczą z innymi użytkownikami takich samych materiałów kontrolnych i wyliczenie błędu obciązenia w stosunku do średniej grupowej

- Bezpośredni dostęp do opracowań przez internet, przeliczenia dostępne natychmiast po przesłaniu danych

- Analiza prowadzona na danych skumulowanych

- Porównanie statystyk miesięcznych i skumulowanych

- Porównanie z grupą w zakresie nieprecyzyjności i błędu całkowitego

- Wprowadzane jednostek analitycznych zgodne z dotychczas stosowanymi w laboratorium (dowolny wybór)

- Obsługa programu w języku polskim

Tabela nr 1 – Opis wymaganego asortymentu - wymóg graniczny

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Zainstalowanie nowych licencji do pracy na stacjach roboczych | 5 |
|  | Serwer spełniający wymogi oprogramowania – wraz z zasilaczem UPS | 2 |
|  | Zasilacz awaryjny UPS | 1 |
|  | Stacje robocze - Komputer „All in one” z systemem operacyjnym zgodny z systemem Zamawiającego w wersji professional, wyprodukowane po 2015 r. | 8 |
|  | Stacje robocze - Komputer „All in one” z systemem operacyjnym zgodny z systemem Zamawiającego w wersji professional, fabrycznie nowe | 17 |
|  | Laptop z ekranem 15,6” z systemem operacyjnym zgodny z systemem Zamawiającego w wersji professional wyprodukowany po 2018 r. | 1 |
|  | Czytnik zleceń OMR | 2 |
|  | Czytniki kodów typu cubit r. | 7 |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa | 3 |
|  | Drukarka laserowa, mała, sieciowa | 1 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne duże | 2 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne, małe | 1 |
|  | Sieciowa Pamięć Masowa (NAS) | 1 |
|  | Karty zleceń | 150 000 |
|  | Kody konfekcjonowane po 2, | 100 000 |
|  | Kody konfekcjonowane po 3, | 120 000 |
|  | Kody konfekcjonowane po 4, | 140 000 |
|  | Kody konfekcjonowane po 6, | 160 000 |
|  | Kody konfekcjonowane po 8, | 50 000 |
|  | Kody konfekcjonowane po 10 | 20 000 |

Tabela nr 2 - Wymogi graniczne dla specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego

| Lp | Nazwa sprzętu/wymagania graniczne | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Serwer główny i zapasowy dostosowany do pracy z systemem Linux Typ obudowy serwera, Rack (1U), Procesor zainstalowany – 1 szt, maksymalnie 2 szt. Typ zainstalowanego procesora – Min. Quad-Core, min 1,9 GHZ Min. 2 zainstalowane dyski o pojemności min. 1TB, typ SATA Pojemność zainstalowanej pamięci min. 16 GB Karata sieciowa min. 2X10/100/1000Mbit/s Napędy wbudowane DVD-RW |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS Moc pozorna min. 1600 VA Moc rzeczywista min. 960 WAT line-interactive zimny start max. czas przełączenia na baterie 1,5 ms Czas podtrzymania dla obciązenia 100% min. 6 min. Czas podtrzymania dla obciązenia 50% min. 15 min. Masa netto max. 25 kg wysokość wew. 15U wysokość max. 740 mm szerokość max. 600 mm, max 19 cali głębokość mx. 550 mm, masa netto |  |
|  | Czytnik zleceń OMR fabrycznie nowy Podać Nazwa: Producent: Rok produkcji: Cena netto: Cena brutto: |  |
|  | Czytnik zleceń OMR wyprodukowany po 2012 r. Podać Nazwa: Producent: Rok produkcji: Cena netto: Cena brutto: |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych Czytniki kodów typu cubit wyprodukowane nie wcześniej niż w 2007 r., Podłączane za pomocą USB, Czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks |  |
|  | Sieciowa Pamięć Masowa (NAS) Typ obudowy urządzenia NAS – przenośny, tower; Ilość zainstalowanych procesorów – 1szt; Częstotliwość procesora – 1,2GHz; Pojemność zainstalowanej pamięci – 512MB; Ilość zainstalowanych dysków – 2szt; Maksymalna ilość dysków – 2szt; Pojemność zainstalowanego dysku – 1TB, 1TB; Maksymalna pojemność urządzenia – 8TB. Poziomy RAID – JBOD, 0, 1, X-RAID2; Elementy Hot-Swap – dyski twarde; Karta sieciowa – 10/100/1000 |  |

Tabela nr 3 – Wymogi graniczne dla 8 szt. komputerów

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać | Nazwa Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
|  | Typ obudowy komputera | ALL-IN-ONE |  |
|  | Przekątna ekranu | Min. 21,5 cali |  |
|  | Ekran dotykowy | Nie |  |
|  | Rozdzielczość matrycy | Min. Full-HD 9 (1920 x 1080) |  |
|  | Częstotliwość procesora | Min. 3,6 GHz |  |
|  | Częstotliwość szyny FSB |  |  |
|  | Częstotliwość szyny QPI/DMI | Min. 5 GT/s |  |
|  | Pojemność pamięci cache [L3] | Min. 3 MB |  |
|  | Pojemność zainstalowanego dysku | Min. 1 TB - SATA |  |
|  | Pojemność zainstalowanej pamięci | Min. 4096 MB |  |
|  | Rodzaj zainstalowanej pamięci |  |  |
|  | Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |  |
|  | Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11/b/g/n/ |  |
|  | System operacyjny | zgodny z systemem Zamawiającego w wersji professional |  |
|  | Architektura systemu operacyjnego |  |  |
|  | Moc zasilacza |  |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Czytnik kart pamięci Kamera internetowa Klawiatura Mysz |  |

Tabela nr 4 – Wymogi graniczne dla 17 szt. komputerów

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać | Nazwa Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
|  | Typ obudowy komputera | ALL-IN-ONE z matową matrycą |  |
|  | Przekątna ekranu | Min. 21,5 cali |  |
|  | Ekran dotykowy | Nie |  |
|  | Rozdzielczość matrycy | Min. Full-HD (1920 x 1080) |  |
|  | Częstotliwość procesora | Min. 3,1 GHz |  |
|  | Częstotliwość szyny FSB | Min. 2400 MHz |  |
|  | Częstotliwość szyny QPI/DMI | Min. 8 GT/s |  |
|  | Pojemność pamięci cache [L3] | Min. 6 MB |  |
|  | Pojemność zainstalowanego dysku | Min. 1 TB |  |
|  | Pojemność zainstalowanej pamięci | Min. 4096 MB |  |
|  | Rodzaj zainstalowanej pamięci | Min. DDR4 |  |
|  | Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |  |
|  | Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |
|  | System operacyjny | zgodny z systemem Zamawiającego w wersji professional |  |
|  | Architektura systemu operacyjnego | 64bit |  |
|  | Moc zasilacza | 90 Wat |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Czytnik kart pamięci Kamera internetowa Klawiatura Mysz |  |

Tabela nr 5 - Wymogi graniczne dla 1 szt. laptopa

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać | Nazwa Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
|  | Przekątna ekranu LCD | Min. 15,6 cali |  |
|  | Typ ekranu | TFT Full-HD [LED] anti-glare |  |
|  | Rozdzielczość LCD | Min. 1920 x 1080 |  |
|  | Prędkość procesora | Min. 3,4 GHz |  |
|  | Częstotliwość szyny QPI/DMI | Min. 4 GT/s |  |
|  | Pojemność pamięci podręcznej | Min. 4MB |  |
|  | Rodzaj dysku | SSD M.2 ¦Solid State Disc¦ (FLASH memory) |  |
|  | Pojemność dysku | Min. 256 GB |  |
|  | Zainstalowana pamięć | Min. 8192 MB |  |
|  | Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |  |
|  | Złącza zewnętrzne | • 1x USB 2.0 • 1x USB 3.1 Gen 1 z funkcją szybkiego ładowania • 1x USB 3.1 Typu C • 1 x HDMI • 1 x VGA • 1x RJ-45 (LAN) • 1x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe • 1x Noble lock • 1x DC-In (wejście zasilania) |  |
|  | Wyposażenie standardowe | • Kamera internetowa • Zasilacz sieciowy • Czytnik linii papilarnych • Mikrofon |  |
|  | System operacyjny | zgodny z systemem Zamawiającego w wersji professional |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy, on-site, naprawa następnego dnia roboczego |  |

Tabela nr 6 – Wymogi graniczne dla 3 szt. drukarek laserowych – sieciowych

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać | Nazwa drukarki Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
| 2. | Technologia druku | Laserowa |  |
| 3. | Druk w kolorze | Nie |  |
| 4. | Wydajność | Min. 250000 stron miesięcznie |  |
| 5. | Maksymalny rozmiar papieru | Min. A4 |  |
| 6. | Rozdzielczość w pionie (mono) | Min. 1200 dpi |  |
| 7. | Rozdzielczość w poziomie (mono) | Min. 1200 dpi |  |
| 8. | Szybkość druku (mono) | Min. 52 str./min. |  |
| 9. | Zainstalowane podajniki papieru | Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy Podajnik na 550 arkuszy |  |
| 10. | Maks. pojemność podajników papieru | Min. 1300 szt. |  |
| 11. | Automatyczny dupleks | Tak |  |
| 12. | Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |  |
| 13. | Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | Min. 10/100/1000 |  |
| 14. | Typ bezprzewodowej karty sieciowej | Min. IEEE 802.11b/g/n |  |

Tabela nr 7 – Wymogi graniczne dla drukarki laserowej – małej sieciowej – szt. 1

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać | Nazwa Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
|  | Technologia druku | Laserowa |  |
|  | Druk w kolorze | Nie |  |
|  | Obsługiwane języki drukarek | • PCLm/PCLmS • URF • PWG |  |
|  | Maksymalny rozmiar papieru | A4 |  |
|  | Rozdzielczość w pionie | Min. 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość w poziomie | Min. 600 dpi |  |
|  | Szybkość druku | Min. 23 str./min. |  |
|  | Wydajność | Min. 10000 stron miesięcznie |  |
|  | Pojemność podajników papieru | Min. 150 szt. |  |
|  | Gramatura papieru | Min. 60-163 g/m2 |  |
|  | Szerokość | 364,7 mm +/-2 cm |  |
|  | Głębokość | 247,3 mm +/-2 cm |  |
|  | Wysokość | 190,6 mm +/-2 cm |  |
|  | Cechy dodatkowe | • Wydruk pierwszej strony po 7,3 sek • dupleks ręczny • Pobór prądu w czasie pracy 380W • Pobór prądu w stanie gotowości 1,7W • Poziom hałasu 51dB(A) |  |

Tabela nr 8 – Wymogi graniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego duże – szt. 2

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać | Nazwa Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
|  | Technologia druku | Laserowa |  |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | • drukarka • Skaner • Kopiarka • Faks |  |
|  | Maksymalna szybkość druku (mono) | Min. 40 str./min. |  |
|  | Druk w kolorze | Nie |  |
|  | Wydajność | Min. 75000 stron miesięcznie |  |
|  | Złącze zewnętrzne | • 1 x USB 2.0 • 1 x RJ45 (karta sieciowa) • Złącze hosta urządzeń USB (na przednim panelu) |  |
|  | Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | Min. 10/100/1000 |  |
|  | Obsługiwane rozmiary papieru | Min. A4,A5,A6,B5 |  |
|  | Gramatura papieru | Min. 52-199 g/m2 |  |
|  | Standardowa pojemność podajników papieru | Min. 600 szt. |  |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | Min. 350 szt. |  |
|  | Pojemność podajnika dokumentów | Min 50 szt. |  |
|  | Zainstalowane wyposażenie | • karta sieciowa • Automatyczny dupleks • ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: min. 50 arkuszy • Podajnik wielofunkcyjny na min. 100 arkuszy |  |
|  | Szerokość | 465 mm +/-2 cm |  |
|  | Głębokość | 465 mm +/-2 cm |  |
|  | Wysokość | 508 mm +/-2 cm |  |
|  | Cechy dodatkowe | Kolorowy ekran dotykowy |  |

Tabela nr 9 – Wymogi graniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego – małego szt. 1

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać | Nazwa Producent Rok produkcji Cena netto Cena brutto |  |
|  | Technologia druku | Laserowa |  |
|  | Podstawowe funkcje urządzenia | • drukarka • Kopiarka • Skaner • Faks |  |
|  | Szybkość druku (mono) | Min. 28 str./min. |  |
|  | Druk w kolorze | Tak |  |
|  | Maksymalna szybkość druku (kolor) | Min. 28 str./min. |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
|  | Typ wyświetlacza LCD | Ekran dotykowy |  |
|  | Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | Min. 10/100/1000 |  |
|  | Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |  |
|  | Standardowa pojemność podajników papieru | Min. 50 szt. |  |
|  | Maks. pojemność podajników papieru | Min. 250 szt. |  |
|  | Pojemność tacy odbiorczej | Min. 150 szt. |  |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |  |
|  | Pojemność podajnika dokumentów | Min. 50 szt. |  |
|  | Dupleks | Tak |  |
|  | Zainstalowana pamięć | Min. 256 MB |  |
|  | Typ skanera | Stolikowy |  |
|  | Maksymalna prędkość skanowania (mono) | Min. 26 str./min. |  |
|  | Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | Min. 21 str./min. |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość faksu | Min. 300 dpi |  |
|  | Pojemność pamięci faksu | Min. 400 stron |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.

Pakiet nr 2

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników do RKZ do analizatora RKZ (POCT) którego właścicielem jest Zamawiający.

- Opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy odczynników i elementów zużywalnych do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej, jonów sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH oraz glukozy i mleczanów na analizatorze Cobas b 123 firmy Roche.

Tabela nr 1 – Wykaz i ilości wykonywanych badań

| Lp | Wykaz parametrów oznaczanych/odczynników | Przewidywana ilość oznaczeń na trzy lata | PARAMETR OFEROWANY Wypełnia Wykonawca poprzez wpisanie TAK (jeżeli oferowany parametr jest identyczny z parametrem wymaganym) lub opis konkretnego oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do oznaczania równowagi kwasowo zasadowej wraz z jonami sodu, potasu, chlorków, wapnia i frakcji hemoglobiny, w tym HbCO, HbCo2, HbS, HbH oraz modułem oznaczania glukozy i mleczanów | 15 000 |  |
|  | Kalibratory | 36 m-cy |  |
|  | Kontrole na trzech poziomach dla analizatora przy założeniu że kontrola przeprowadzona będzie 1 raz dziennie na trzech poziomach | 36 m-cy |  |

- Wymogi graniczne dla odczynników kalibratorów i materiałów kontrolnych

- Oferowana ilość odczynników musi być określona na przewidywaną ilość oznaczeń przedstawioną w Tabeli nr 1 - "Wykaz i ilości wykonywanych badań".

- W przypadku kalibratorów i materiału kontrolnego wymagane jest, aby Wykonawca wypełnił Tabelę nr 2 „Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych – dla analizatora RKZ (POCT) - wszystkie kalibratory i materiały kontrolne niezbędne do oznaczenia parametrów przedstawionych w Tabeli nr 1.

- Odczynniki, kalibratory i kontrole muszą mieć termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Wymagane jest, aby stabilność odczynników, kalibratorów i kontroli po rekonstytucji była nie mniejsza niż 5 tygodni.

Tabela nr 2 – Opis kalibratorów i materiałów kontrolnych

| Lp | Nazwa kalibratora lub materiału kontrolnego | Przewidywana ilość na trzy lata | Rodzaj parametru kalibrowanego lub kontrolowanego | Norma /patologia | Sposób konfekcjonowania | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3 – Wykaz elementów zużywalnych dla analizatora RKZ (POCT)

| Lp. | Nazwa elementu zużywalnego | Przewidywana ilość na trzy lata | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elementy zużywalne np. Elektrody |  |  |  |  |
|  | Łapacze skrzepów do probówek | 1 500 szt. |  |  |  |
|  | Kapilary 200 ul | 3 000 szt. |  |  |  |
|  | Mieszadełka | 3 000 szt |  |  |  |
| 6 | Kapturki do kapilar | 6 000 szt. |  |  |  |
| 7 | Inne elementy zużywalne |  |  |  |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW - Wykonawca musi dostarczyć w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy:

Pakiet nr 1, część nr 1

|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla oferowanego analizatora na okres 3 lat |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla stacji uzdatniania wody na okres 3 lat |  |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora biochemicznego, e-mail |  |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie uzdatniania wody, e-mail |  |

Pakiet nr 1, część nr 2

|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla oferowanego analizatora na okres 3 lat |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora, e-mail |  |

Pakiet nr 1, część nr 3

|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla oferowanego analizatorów na okres 3 lat |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora, e-mail |  |

Pakiet nr 1, część nr 4

|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla oferowanego analizatorów na okres 3 lat |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora, e-mail |  |

Pakiet nr 1, część nr 5

1. Wirówka laboratoryjna

Podać dane kontaktowe dla serwisu w/w sprzętu.

Imię i nazwisko _____________________________________

Nr telefonu       _____________________________________

e-mail _____________________________________________

2. Klimatyzatory

Podać dane kontaktowe dla serwisu w/w sprzętu.

Imię i nazwisko _____________________________________

Nr telefonu       _____________________________________

e-mail _____________________________________________

3. Witryny chłodnicze i lodówko-zamrażarka

Podać dane kontaktowe dla serwisu w/w sprzętu.

Imię i nazwisko _____________________________________

Nr telefonu       _____________________________________

e-mail _____________________________________________

Pakiet nr 1, część nr 6

Podać imię i nazwisko, , e-mail, telefon koordynatora systemu informatycznego:

_____________________________________________________