Poznań 5 lipca 2021 r.

| K-292-4-758/2021 |  |
| --- | --- |

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/006/21 na Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły pytania (dotyczy części nr VI: Refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia) , na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z zakresu 0 do 34 g/100ml w urządzeniu?

- Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z zakresu pomiarowego, pozwalającego na pomiar koncentracji NaCL w g/ml w przedziale nie mniejszym niż od 0 do 34g/ml.

- Czy Zamawiający oczekuje aby urządzenie poza dwoma zakresami pomiaru chlorku sodu pozwalało również na ocenę gęstości oraz °Baume? Jeśli tak, czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z parametru oceny gęstości i °Baume w jednym urządzeniu? Urządzenia łączące wiele rodzajów pomiarów nie są refraktometrami w sensie dosłownym

- Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia, które posiadać będzie możliwość wyświetlenia/ wyrażenia koncentracji zasolenia NaCL badanej próbki, co najmniej w: g/ 100g, g/100ml, SC (Specyfic Gravity) oraz °Baume, w jednym urządzeniu (dokładność, szybkość, minimalizacja błędów, mniejsza ilość badanej próbki, mniejsza ilość odpadów itp.).

- Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z parametru, który stanowi o wyłączeniu urządzenie po 3s bezczynności? Tak krótki czas może stanowić poważne niedogodności dla Użytkownika?

- Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z parametru opisującego czas wyłączenia urządzenia. Zamawiający wymaga, aby oferowany refraktometr cyfrowy do pomiaru koncentracji zasolenia posiadał wbudowaną funkcję automatycznego wyłączenia urządzenia, po wykryciu braku aktywności/ bezczynności ze strony użytkownika, spełniającego jednocześnie pozostałe parametry i wymagania wymienione w specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do SWZ).

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w przedmiotowym  postępowaniu, działając na podstawie art 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019.) zmienia następująco treść SWZ:

punkty dotyczące terminów związania ofertą, składania ofert otrzymują następujące brzmienie:

„XVII.	Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 8 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

„XVIII.  Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 8:00.