Załącznik nr 1 B do SIWZ

Parametry sprzętu do fakoemulsyfikacji zaćmy i implantacji soczewek wewnątrzgałkowych.

| Lp. | #### Parametry sprzętu do fakoemulsyfikacji | ##### WYMAGANE | ##### OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 2. | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min. | TAK |  |
| 3. | Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100ml/min. | TAK |  |
| 4. | Zakres regulacji podciśnienia min. 0-650mmHg. | TAK |  |
| 5. | Przepływ zwrotny - reflux | TAK |  |
| 6. | ## Kaseta pompy perystaltycznej z membraną ## „perystaltyczną” zamiast klasycznego drenu ## naciągniętego na rolkach pompy. ## Kaseta zintegrowana z kompletem drenów | TAK |  |
| 7. | ## Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| 8. | Głowica do fakoemulsyfikacji umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi( oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy). | TAK |  |
| 9. | Głowica z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym | TAK |  |
| 10. | ## Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji częstotliwości pulsów min. 5-100 pulsów/sek. | TAK |  |
| 12. | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 13. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” | TAK |  |
| 14. | Końcówki do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu by-pass (specjalny otwór w ściance bocznej, redukujący efekt surge) | TAK |  |
| 15. | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | TAK |  |
| 16. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością 10-2500 cięć/min. | TAK |  |
| 17. | Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do 600 mmHg | TAK |  |
| 18. | ### Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| 19. | ### Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 20. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
| 21. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 22. | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji. | TAK |  |
| 23. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 24. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 25. | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki w zakresie 13-110 cm. | TAK |  |
| 26. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu | TAK |  |
| 27. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 28. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 28. | Zasilanie 220÷240V/50-60Hz | TAK |  |
| 29. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim 2 szt. | TAK |  |
| 31. | Dokumentacja techniczna | TAK |  |
| 32. | Deklaracja Zgodności Producenta oraz Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną | TAK |  |
| 33. | Wyposażenie: głowica do fakoemulsyfikacji - 8 szt. końcówki koaksjalne – 7 szt. końcówki bimanualne – 4 szt. karta pamięci – 1 szt. noże do witrektomii – 6 szt. pęseta diatermiczna – 2 szt. przewód do diatermii – 2 szt. kluczyk do odkręcania tipa – 2 szt. | TAK |  |
| 34. | Gwarancja techniczna przez cały czas trwania umowy – obejmująca bezpłatne naprawy, wymiany podzespołów, okresowe przeglądy serwisowe. | TAK |  |
| 35. | Przystąpienie serwisu do naprawy od chwili zgłoszenia max. 48 godzin (dni roboczych) | TAK |  |
| 36. | Aparat zastępczy przy naprawach trwających dłużej niż trzy dni robocze | TAK |  |
| 37. | Nr kontaktowy serwisu wydzierżawiającego | TAK |  |
| 38. | Model/Typ | PODAĆ |  |
| 39. | Producent | PODAĆ |  |
| 40. | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| 41. | Rok produkcji | PODAĆ |  |
| 42. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wersja papierowa (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 43. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |

.................................................

data, podpis, pieczęć *

* Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym