Nazwa i typ: ………………………………….

Producent:  …………………………………..

Kraj produkcji: …………………………………

Rok produkcji: …………………………………

Parametry techniczne i eksploatacyjne:

| l.p. | PARAMETR | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | TAK |  |
| 2. | Klasa bezpieczeństwa elektrycznego: I, Stopień: B | TAK |  |
| 3. | Maksymalny pobór mocy: 150 VA | TAK |  |
| 4. | Bezpieczniki: 2 sztuki 1,25A / 250V, Ø5x20 zwłoczne | TAK |  |
| 5. | Klasa IP obudowy: IP 21 | TAK |  |
| 6. | Czynnik roboczy - Podtlenek azotu (N2O), lub dwutlenek węgla (CO2) w stalowych butlach ciśnieniowych | TAK |  |
| 7. | Ciśnienie robocze: 50 ÷ 65 bar (CO2) / 38 ÷ 53 bar (N2O) | TAK |  |
| 8. | Ciśnienie maksymalne: 70 bar (CO2) / 55 bar (N2O) | TAK |  |
| 9. | Tryby pracy: AUTO, RĘCZNY | TAK |  |
| 10. | Minimalna temperatura końcówki roboczej: do -88°C | TAK |  |
| 11. | Wymiary aparatu: 390 (Sz.) x 420 (Gł.) x 190 (Wy.) mm | TAK |  |
| 12. | Ciężar: około 11,5 kg | TAK |  |
| 13. | Dotykowy ekran LCD 7” | TAK |  |
| 14. | Miernik ciśnienia gazu w sondzie (na ekranie LCD) | TAK |  |
| 15. | Miernik przepływu gazu przez sondę (na ekranie LCD) | TAK |  |
| 16. | Pokrętło uniwersalne do regulacji przepływu gazu oraz prądu stymulacji | TAK |  |
| 17. | Pedał sterujący dwuprzyciskowy | TAK |  |
| 18. | Aparat z funkcją czyszczenia sond (krioaplikatorów) w przypadku ich niedrożności, umożliwiającą czyszczenie ich, bez konieczności odłączania przewodów od sondy ani od aparatu. | TAK |  |
| 19. | Aparat znajduje zastosowanie w wielu specjalnościach medycznych: ginekologia, leczenie bólu, neurochirurgia, okulistyka, laryngologia, flebologia, urologia. | TAK |  |
| 20. | Urządzenie wyposażone w system RFID (elektroniczna komunikacja urządzenia z sondą), który gwarantuje bardziej efektywne i precyzyjne mrożenie (aparat automatycznie dostosowuje parametry do charakterystyki sondy). | TAK |  |
| 21. | Urządzenie wyposażone w system wstępnego czyszczenia sondy, który sprawdza przepływ na niskim ciśnieniu, przepływu podczas wstępnego mrożenia i automatycznie wykonuje czyszczenie, jeśli jest taka potrzeba. | TAK |  |
| 22. | Aparat można wyposażyć w sondy o różnych kształtach i wielkościach, przeznaczone dla wielu specjalności medycznych. Dostępne są kriosondy jednorazowe lub wielorazowego użytku. | TAK |  |
| 23. | Menu aparatu daje możliwość wyboru sekwencji mrożenia, która zapewnia zaprogramowanie czasu i wykonanie pełnego cyklu mrożenie - rozmrażanie – mrożenie. | TAK |  |
| 24. | Urządzenie jest wyposażone w kolorowy wyświetlacz, na którym przedstawiane są dokonane ustawienia i parametry oraz wydaje informacyjne komunikaty głosowe. | TAK |  |
| 25. | Aparat wyposażony w możliwość przeprowadzania neurostymulacji czuciowej i ruchowej. | TAK |  |
| 26. | Amplituda prądu neurostymulacji w zakresie 0 - 5 mA. | TAK |  |
| 27. | Częstotliwość neurostymulacji: - dla stymulacji ruchowej: 1 Hz, and 2 Hz, - dla stymulacji czuciowa: 50 Hz, 100, 150 and 200 Hz. | TAK |  |
| 28. | Szerokość impulsu neurostymulacji: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 oraz 2.0 ms. | TAK |  |
| 29. | Uruchomienie neurostymulacji sygnalizowane jest przez sygnał dźwiękowy o częstotliwości stymulacji. | TAK |  |
| 30. | Okres gwarancji na oferowane urządzenie 24 m-ce | TAK |  |
| 31. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
| 32. | Przeglądy okresowe: - pierwszy przegląd wymagany jest po trzech latach od momentu zakupu urządzenia, - kolejne przeglądy wykonywane są co roku. | TAK |  |
| 33. | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK |  |
| 34. | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 35. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
| 36. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 37. | Wyposażenie: - sondy (różne rodzaje) – 3 szt. | TAK |  |