## Pakiet 1
Pakiet 1 - Fartuchy chirurgiczne sterylne | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramatura 35 g/m2– odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni 41 cm H2O; szwy fartucha powinny być w całości wykonane metodą ultradźwiękową. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro odpowiednio: 160/ 142 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ moro wzdłuźnie: 84/ 85 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny - wzmocniony, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze min 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) przód: 123 cm H2O oraz 194 cm H2O rękawy. Wzmocnienie na rękawach przyklejone na całym obwodzie rękawa ( nie punktowo ). Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho/ mokro ( część przednia, strefa krytyczna ) odpowiednio: 239/ 234 kPa; na rękawach w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: 155/ 144 kPa. Odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho/ mokro wzdłuźnie: 120/ 130 N. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150 cm- XL. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SPUNLACE 68 g/m2– odporność na przenikanie cieczy ( wg EN ISO 20811 ) na całej powierzchni min 26 cm H2O. Odporność na wypychanie ( wg EN ISO 13938-1) na sucho 123 kPa; odporność na rozciąganie ( wg EN ISO 29073-3) na sucho wzdłuźnie: 126 N. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapięcie na rzepy nie mniejsze niż 3 x 14 cm i 3 x 6,5 cm, mankiety o długości 8 cm, wykonane z poliestru. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym z włókniny celulozowej, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch musi być zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość (+/- 5 cm): 120 cm- S/ M, 130 cm- L, 150- XL, 170 cm- XL Long oraz 150 cm XX L dla operatorów o poszerzonych obwodach. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
a) Dowodem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia jest załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 .
|  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  |  | Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## Pakiet 2
Pakiet 2 - Jednorazowy komplet chirurgiczny | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Jednorazowy komplet chirurgiczny ( bluza + spodnie) przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45 g/m2. Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy oraz jedna mniejszą na piersi), a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Spodnie z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z identycznego materiału, nogawki długie, proste, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony . Rozmiary S-XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z foli PE. Komplet zgodny z normą PN EN 13795 wymagania dla odzieży przeznaczonej do użytku przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. |  | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
a) Dowodem potwierdzenia wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości przedmiotu zamówienia jest załączenie dokumentacji technicznej ( np. kart technicznych wyrobu ) zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 .
|  |  | Podpisano podpisem elektronicznym |  |  |  | Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy

## Pakiet 3
Pakiet 3 – Fartuch niesterylny | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa | J. m. | Ilość | cena j. netto | wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy
1 | Fartuch fizelinowy dla odwiedzających wiązany na troki, długi rękaw ze ściągaczami ,rozmiar uniwersalny, kolor do wyboru |  | szt | 6000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Fartuch foliowy, przedni wykonany z nieprzemakalnej grubej folii, wzmocniony 180 cm |  | szt. | 4500 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym
Proszę o wpisanie nazwy Wykonawcy