ZP/99/ZCO/2023

Załącznik nr 1a do SWZ

Pakiet nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie: mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała z wykorzystaniem elektromiografii i elektrostymulacji – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Oferowany model/ Typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiary siły ścisku, chwytu i ruchu, | Tak |  |
|  | Wspomagany ruch kończyny górnej wyzwalany przez elektromiografię | Tak |  |
|  | 5 wymiennych końcówek do terapii funkcjonalnej (kula, klucz, śrubokręt, pokrętło, klamka) | Tak |  |
|  | Pomiar siły ścisku w końcówkach pomiarowych | Tak |  |
|  | Zmienna, konfigurowalna płaszczyzna ruchu | Tak |  |
|  | 4 kanałowa elektromiografia i biofeedback elektromiograficzny | Tak |  |
|  | Trening różnych rodzajów chwytów: cylindrycznego, szczypcowego, hakowego, dłoniowego, pęsetowego, sferycznego i lateralnego | Tak |  |
|  | Ćwiczenia funkcjonalne, życia codziennego ze zmienną siłą | Tak |  |
|  | Ćwiczenia czynne - wspomagane - ruch kończyny górnej wyzwalany elektromiografia | Tak |  |
|  | Ćwiczenia zgięcia / wyprostu i odwodzenia / przywodzenia nadgarstka oraz pronacji / supinacji przedramienia | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość [°/s]: 120 | Tak, podać |  |
|  | Nominalny moment obrotowy [Nm]: 16 | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiarowa momentu obrotowego [Nm]: ±0,05 | Tak |  |
|  | Dokładność pomiarowa pozycjonowania głowicy [°]: ±2 | Tak |  |
|  | Wymiana i automatyczna identyfikacja końcówek | Tak |  |
|  | Obrót głowicy w osi pionowej [°]: 0°do 90°, skok 15° | Tak, podać |  |
|  | Obrót głowicy w osi poziomej [°]: -90° do 90°, skok 15° | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna identyfikacja kąta obrotu głowicy | Tak |  |
|  | Zakres obrotu osi napędowej: nieograniczony | Tak |  |
|  | Montaż do blatu o maksymalnej grubości 60 mm /+-10 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia max. 13 kg | Tak, podać |  |
|  | Klasa min. IP21 | Tak, podać |  |
|  | DODATKOWE |  |  |
| - 1. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | Tak |  |
| - 2. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| - 2 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta 60 miesięcy | Tak |  |
| - 3 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak, podać |  |
| - 4 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak |  |
| - 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| - 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 2 naprawach tego samego podzespołu | Tak |  |
| - 9 | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
| - 10 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak, podać |  |
|  | Do oferty należy dołączyć oryginalne kartę charakterystyki produktu podaną przez producenta i/lub kartę katalogową producenta zawierające opis oferowanego asortymentu umożliwiający sprawdzenie zgodności produktu z wymaganiami zamawiającego na dzień składania oferty. Zamawiający wymaga dostarczenia modelu produktu istniejącego na rynku i w oficjalnym obrocie. Wyklucza się oferowania produktu modyfikowanego na potrzeby zamówienia. | q |  |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak |  |

Parametry:

Parametr wymagany „TAK” – w przypadku potwierdzenia parametrów wymaganych Wykonawca wpisuje „TAK”

Parametr wymagany „TAK PODAĆ” – w przypadku wskazania parametru wymaganego Wykonawca wpisuje pełny opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego z wskazaniem konkretnych wartości

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym