## Część_nr_1
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:…………………………………							Zał. 1 do SWZ
Część nr 1							D10.251.46.C.2024
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	Liczba	Cena jedn. brutto(zł)	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy	Komis Nowe Ogrody	Komis Zaspa	EAN/GTIN / (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x	x	x	A	B	A x B	x	x	x	x	x	x
1.	Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji	szt.	5		- zł				1 sztuka z każdego rozmiaru	1 sztuka z każdego rozmiaru
2.	Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok,	szt.	2		- zł				1 sztuka z każdego rozmiaru	1 sztuka z każdego rozmiaru
3.	Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku	szt.	2		- zł				1 sztuka z każdego rozmiaru	1 sztuka z każdego rozmiaru
4.	Samorozprężalne stenty do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku	szt.	2		- zł				1 szt	1 szt
5.	Bardzo sztywny prowadnik do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego;	szt.	10		- zł				1 szt	1 szt
6.	Protezy do dróg żółciowych cieńkościenne typu podwójny Pigtail	szt.	15		- zł				2 szt	2 szt
7.	Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie	szt.	100		- zł				1 szt	1 szt
8.	Szczypce biopsyjne u; długość robocza 160 oraz 240cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm.do wyboru Zamawiającego łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru Zamawiającego : z igłą i bez igły, cztery rozmiary łyżeczek biopsyjnych (pediatryczne, standardowe ,powiększone ,jumbo), współpracujące z kanałem roboczym:2,0mm 2,8mm 3,2mm. (opakowanie 40 szt.)	op	15		- zł				2 op	2 op
9.	Pętle do polipektomii wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 ,11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. średnica i kształt do wyboru Zamawiającego. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli.Potwierdzenie posiadania klinicznych wskazań do zimnej polipektomii wszystkich oferowanych rozmiarów. (opakowanie 10 szt.)	op	10		- zł				3 op.	3 op.
10.	Igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G do wyboru Zamawiającego, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 i 240cm; dodastkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy.( opakowanie 5 szt.)	op	20		- zł				3 op	3 op
11.	Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm	szt	3		- zł				2 szt.	2 szt.
12.	Siatka do zbierania polipów, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm (op. 5 szt.) Narzedzie dostępne z manualną funkcją regulacji rozmiaru wielkości rozwarcia pętli w trzech rozmiarach 10,20,30mm przy użyciu dedykowanego stopera wbudowanego w rękojeść	op	5		- zł				1 op	1 op
13.	Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): wykonana ze stali kobaltowo chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS; osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły, zaokrąglone końcówki osłonki. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, dostępne średnice: 25, 22 i 19 Gauge. Długość robocza narzędzia 137,5cm do 141,5cm, średnica osłonki 1,52, 1,65, 1,83mm w zależności od średnicy. Złącze typu ,luer’’ wykonane z mosiądzu zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie z endoskopem.	szt	5		- zł				0	2 szt
14.	Igła jednorazowego użytku19, 22 i 25G do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB), regulowana długośc wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły -typu „Fransen” zakończona „koroną” z trzema ostrzami w kształcie stożka), wykonana ze stali kobaltowo-chromowej (rozmiar 19Ga całą igła wykonana z nitinolu) - na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS, osłonka o średnicy: 1,52;1,65;1,73 mm zależnie od średnicy igły, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, długość robocza 1375 mm do 1415mm - regulacja długosci osłonki igły w granicach +/- 4 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm. Złącze typu „luer” wykonane z mosiądzu zapewnia bezpieczne i stabilne połączenie z endoskopem. Dostępna w wersji z ostrym oraz tępym mandrynem.	szt	15		- zł				0	2 szt
15.	Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA): Igła wykonana z nitinolu – sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS. Zaokrąglona końcówka osłonki, miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, regulowana długość osłonki igły w granicach: +/- 4 cm, Regulowana długość wysunięcia igły w granicach: 0 – 8 cm, średnica igły: 19 Gauge=1,14mm; Średnica osłonki 1,73mm	szt	2		- zł				0	2szt
16.	Szczoteczki cytologiczne o długości: 100, 140, 150cm oraz o średnicy: 1,0; 1,5; 1,9mm w zależności od średnicy bronchoskopu. Końcówka szczoteczki zakończona jest kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek	szt	2		- zł				10 szt.	10 szt.
17.	Jednorazowe szczypce chytające do usuwania ciał obcych, protez , długość 230cm, do kanału 2,8mm lub długość 180 do kanału 2,0mm (pediatryczne) do wyrobu Zamawiającego, szerokość otwarcia szczęk 4,5mm, 7mm, 8mm, 9mm, dostępność ząb szczura i aligatora lub połączenie obu kształtów zębów w jednym - do wyboru Zamawiającego, pokryte powłoką umożliwiającą bezpieczną pracę w kanale endoskopu z min. dwoma systemami markerów sygnalizujących położenie szczypiec w endoskopie	szt	25		- zł				2 szt.	2 szt.
18.	Cewnik do ERCP dwu lub trzykanałowy do wyboru; długość 195-210cm i średnicy od 5Fr; końcówka prosta lub zakrzywiona do wyboru Zamawiającego	szt	30		- zł				4 szt	10 szt
19.	Dwukanałowa szczotka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica katateru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1 mm; prowadnik - .035"	szt	10		- zł				2 szt	2 szt
20.	Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika .Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu,dl. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35 mm. do wyboru Zamawiajacego	szt	30		- zł				2 szt	2 szt
21.	Sfinkterotom igłowy: trzykanałowy - z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, długość robocza - min. 200 cm, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4-6 mm, z końcówką widoczną w promieniach RTG, wspólpracujący z prowadnikiem 0.035"	szt	10		- zł				2 szt	2 szt
22.	Koszyki do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, w stalowym pancerzu, trapezoidalny; czterodrutowy, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0,035", kompatybilny z kanałem endoskopowym o średnicy 3.2 mm,Wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4 cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm, do wyboru Zamawiającego	szt	5		- zł				5 szt	5 szt
23.	Urządzenie wielorazowego użytku współpracujące z koszykiem z funkcją litotrypsji.	szt	1		- zł				x	x
24.	Prowadnik endoskopowy:dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038”, dostępne długości: 260 i 450 cm; dostępne trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prostą i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie,dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Średnica długość i wersja prowadnika do wyboru Zamawiającego	szt	75		- zł				20 szt	10 szt
25.	Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach ; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; do wyboru Zamawiajacego Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie z jedną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika zwężąjąca się od 7-6Fr	szt	15		- zł				10 szt	10 szt
26.	Balon do rozszerzania dróg żółciowych wysokociśnieniowy, dł. balonu 2cm, 3m, 4cm; średnica balonu 4, 6, 8mm(do wyboru), współpracuje z prowadnikiem .035”. Ciśnienie robocze 8-12 ATM. Średnica kateteru, na którym zamocowany jest balon wynosi 5,8 Fr, a jego całkowita długość robocza wynosi 180 zm	szt	2		- zł				2 szt	2 szt
27.	Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowy o długości cięciwy 20 lub 30mm, z noskiem o średnicy 5,5Fr oraz o długości noska 5 lub 20mm; długość cewnika 200cm	szt	3		- zł
28.	Balony do poszerzania zwężeń jelitowych (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6-7-8; 8-9-10; 10-11-12; 12-13,5-15; 15-16,5-18 i 18-19-20 mm, do wyboru Zamawiajacego, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 240 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu tzn: 6-7-8mm ciśnienie 3-6-10atm; 8-9-10mm ciśnienie 3-5,5-9atm; 10-11-12mm ciśnienie 3-5-8atm; 12-13,5-15mm ciśnienie 3-4,5-8atm; 15-16,5-18mm ciśnienie 3-4,5-7atm; 18-19-20mm ciśnienie 3-4,5-6atm; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 m	szt	5		- zł				2 szt	2 szt
29.	Balony do achalazji w komplecie z prowadnikiem; długość balonu 10 cm, śr. balonów: 30, 35 i 40 mm do wyboru Zamawiajacego dł. robocza max 90 cm, markery na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu. Przeznaczony do inflacji powietrzem przy użyciu pompki z manometrem.	szt	2		- zł				2 szt	2 szt
30.	Ręczna pompka do inflacji balonów do achalazji	szt	2		- zł				1 szt	1 szt
31.	Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6-7-8; 8-9-10; 10-11-12; 12-13,5-15; 15-16,5-18 i 18-19-20 mm, do wyboru Zamawiajacego, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu tzn: 6-7-8mm ciśnienie 3-6-10atm; 8-9-10mm ciśnienie 3-5,5-9atm; 10-11-12mm ciśnienie 3-5-8atm; 12-13,5-15mm ciśnienie 3-4,5-8atm; 15-16,5-18mm ciśnienie 3-4,5-7atm; 18-19-20mm ciśnienie 3-4,5-6atm; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 m	szt	5		- zł				2 szt	2 szt
32.	Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6-7-8; 8-9-10; 10-11-12; 12-13,5-15; 15-16,5-18 i 18-19-20 mm do wyboru Zamawiającego, kateter o średnicy 6 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu tzn. 6-7-8mm ciśnienie 3-6-10atm; 8-9-10mm ciśnienie 3-5,5-9atm; 10-11-12mm ciśnienie 3-5-8atm; 12-13,5-15mm ciśnienie 3-4,5-8atm; 15-16,5-18mm ciśnienie 3-4,5-7atm, 18-19-20 mm ciśnienie 3-4,5-6atm ; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm	szt	5		- zł				2 szt	2 szt
33.	Urzadzenie do pompowania balonów pozwalające na inflacjęcieczą w zakresie ciśnień 1 - 26 ATM, w komplecie z manometrem, kranikiem i giętkim drenem przyłączeniowym	szt	5		- zł				2 szt	2 szt
34.	Strzykawki do pomp. Strzykawki 60 cc, z manometrem: Współpracujące z wielorazowym urządzeniem do inflacji, pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM, 1op=5sztuk	op	5		- zł				x	x
35.	Urządzenie wielorazowego użytku współpracujące z strzykawkami do pompowania balonów.	szt	2		- zł				x	x
Razem					- zł
	Parametry wymagane do poz. 1	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie						W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	sterylny
	platinolowy, pokrywany, częściowo kryty lub niepokrywany
	dostępne średnice: 6,8,10mm a długości :4,6,8,10,12cm do wyboru zamawiającego
	średnica zestawu wprowadzającego 8Fr lub 8,5 Fr, lub 9Fr w zależności od długości stentu z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej
	4 markery RTG, żółta strefa wizualizacji endoskopowej oraz marker na rękojeści, wskazujący ,,punkt bez powrotu’’ zapewniają precyzję implantacji
	zalecany prowadnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm
	możliwość usunięcia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji potwierdzona w dołączonej do stentu instrukcji użytkowania.
	Parametry wymagane do poz. 2	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	wykonany z grubego drutu nitinolowego, silikonowe pokrycie wersji całkowicie krytej i częściowo krytej
	uwalniany dystalnie
	znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym,
	dobra widoczność całego stentu pod RTG
	możliwość repozycji na zestawie do 75%
	znacznik repozycyjny na rękojeści,
	Teflonowa nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu,
	możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi w języku polskim dołączonej do każdego produktu
	dostępne długości: 10-10,5cm ,12-12,5cm, 15-15,5cm, dostępne średnice: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany prowadnik .038" do wyboru Zamawiającego
	możliwa implantacja w zwężeniach łagodnych na okres do 8 tygodni , a następnie bezpiecznie usunięty, potwierdzenie zastosowania zawarte w instrukcji w języku polskim.
	Parametry wymagane do poz. 3	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	wykonane z drutu nitinolowego
	Rozmiary stentu to kształt walca o długościach 10, 12 i 15cm, średnice stentu: 18 i 23mm, średnica kielicha proksymalnego: 23mm i 28mm, do wyboru Zamawiającego
	powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici, możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu za pomocą nici umieszczonej po obu końcach stentu
	średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16Fr i 22Fr
	system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej,znacznik endoskopowy na zestawie w wersji uwalnianej proksymalnie, na zestawie wprowadzającym została naniesiona podziałka metryczna wskazująca odległość od siekaczy pacjenta do najbardziej proksymalnego markera
	zestaw współpracuje z prowadnicą .038",
	możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego- parametry zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do produktu
	Parametry wymagane do poz. 4	Podać tak/ nie
	Wyrób medyczny
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	wykonane z drutu nitinolowego
	kształt walca o długościach 10, 12 i 15cm, średnice stentu : 18 i 23mm średnica kielicha proksymalnego: 23 mm i 28 mm do wyboru Zamawiającego
	kołnierz dystalny prosty w wersji uwalnianej proksymalnie
	powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici, możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu za pomocą nici umieszczonej po obu końcach stentu
	średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16Fr i 22Fr
	system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie w wersji uwalnianej proksymalnie, na zestawie wprowadzającym została naniesiona podziałka metryczna wskazująca odległość od siekaczy pacjenta do najbardziej proksymalnego markera, zestaw współpracuje z prowadnicą .038
	możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego- parametry zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
	Parametry wymagane do poz. 5	Podać tak/ nie
	Wyrób medyczny
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu
	średnica 0.038 in; długość 260cm, końcówka prosta, z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia
	Parametry wymagane do poz. 6	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	średnica 7, 10Fr; długość 3,5; 7,10,12 cm do wyboru Zamawiającego
	Parametry wymagane do poz. 7	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	rozwarcie ramion 11 mm lub 17; długość 155, 235 cm do wyboru Zamawiającego, współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm
	wyposażony w dedykowane pokrętło umiejscowione w rękojeści klipsa
	potwierdzony czas retencji tkankowej min. 4 tygodnie
	dostępne dwa sposoby rotacji klipsa możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem
	możliwość wykonania badania MRI ( warunki w załączonej instrukcji użytkowania klipsa dołączonej do opakowania)
	Parametry wymagane do poz. 23	Podać tak/ nie
	Wyrób medyczny wielorazowego użytku
	Wyrób nadaje się do sterylizacji wysokotemperaturowej
	Parametry wymagane do poz. 28	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	platinolowy, pokrywany, częściowo kryty lub niepokrywany
	dostępne średnice: 6,8,10mm a długości :4,6,8,10,12cm do wyboru zamawiającego
	średnica zestawu wprowadzającego 8Fr lub 8,5 Fr, lub 9Fr w zależności od długości stentu z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej
	4 markery RTG, żółta strefa wizualizacji endoskopowej oraz marker na rękojeści, wskazujący ,,punkt bez powrotu’’ zapewniają precyzję implantacji
	zalecany prowadnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm
	możliwość usunięcia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji potwierdzona w dołączonej do stentu instrukcji użytkowania.
	Parametry wymagane do poz. 29	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	wykonany z grubego drutu nitinolowego, silikonowe pokrycie wersji całkowicie krytej i częściowo krytej
	uwalniany dystalnie
	znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym,
	dobra widoczność całego stentu pod RTG
	możliwość repozycji na zestawie do 75%
	znacznik repozycyjny na rękojeści,
	Teflonowa nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu,
	możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi w języku polskim dołączonej do każdego produktu
	dostępne długości: 10-10,5cm ,12-12,5cm, 15-15,5cm, dostępne średnice: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, zalecany prowadnik .038" do wyboru Zamawiającego
	możliwa implantacja w zwężeniach łagodnych na okres do 8 tygodni , a następnie bezpiecznie usunięty, potwierdzenie zastosowania zawarte w instrukcji w języku polskim.
	Parametry wymagane do poz. 30	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	wykonane z drutu nitinolowego
	Rozmiary stentu to kształt walca o długościach 10, 12 i 15cm, średnice stentu: 18 i 23mm, średnica kielicha proksymalnego: 23mm i 28mm, do wyboru Zamawiającego
	powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici, możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu za pomocą nici umieszczonej po obu końcach stentu
	średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16Fr i 22Fr
	system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej,znacznik endoskopowy na zestawie w wersji uwalnianej proksymalnie, na zestawie wprowadzającym została naniesiona podziałka metryczna wskazująca odległość od siekaczy pacjenta do najbardziej proksymalnego markera
	zestaw współpracuje z prowadnicą .038",
	możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego- parametry zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do produktu
	Parametry wymagane do poz. 31	Podać tak/ nie
	Wyrób medyczny
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	wykonane z drutu nitinolowego
	kształt walca o długościach 10, 12 i 15cm, średnice stentu : 18 i 23mm średnica kielicha proksymalnego: 23 mm i 28 mm do wyboru Zamawiającego
	kołnierz dystalny prosty w wersji uwalnianej proksymalnie
	powlekane zewnętrznie w części centralnej tworzywem poliuretanowym, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomocą prutej nici, możliwość korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu za pomocą nici umieszczonej po obu końcach stentu
	średnica zestawu wprowadzającego jest uzależniona od wyboru średnicy stentu: 16Fr i 22Fr
	system wprowadzający wyposażony w znaczniki RTG na zestawie, które wskazują miejsce ostatecznego rozprężenia końców i części powlekanej, znacznik endoskopowy na zestawie w wersji uwalnianej proksymalnie, na zestawie wprowadzającym została naniesiona podziałka metryczna wskazująca odległość od siekaczy pacjenta do najbardziej proksymalnego markera, zestaw współpracuje z prowadnicą .038
	możliwość wykonywania radioterapii i rezonansu magnetycznego- parametry zawarte w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.
	Parametry wymagane do poz. 32	Podać tak/ nie
	Wyrób medyczny
	Pakowany indywidualnie
	Sterylny
	ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu
	średnica 0.038 in; długość 260cm, końcówka prosta, z dystalną giętką, atraumatyczną końcówką o długości 6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia
	Parametry wymagane do poz. 33	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	średnica 7, 10Fr; długość 3,5; 7,10,12 cm do wyboru Zamawiającego
	Parametry wymagane do poz. 34	Podać tak/ nie
	wyrób medyczny
	pakowany indywidualnie
	sterylny
	rozwarcie ramion 11 mm lub 17; długość 155, 235 cm do wyboru Zamawiającego, współpracujący z kanałem endoskopu 2,8 mm
	wyposażony w dedykowane pokrętło umiejscowione w rękojeści klipsa
	potwierdzony czas retencji tkankowej min. 4 tygodnie
	dostępne dwa sposoby rotacji klipsa możliwość kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem
	możliwość wykonania badania MRI ( warunki w załączonej instrukcji użytkowania klipsa dołączonej do opakowania)

	*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część_nr_2
		FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

							Zał. 1 do SWZ
	Część nr 2						D10.251.46.C.2024
Staplery i nici
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	liczba	cena brutto za 1 sztukę (zł)	ilość sztuk w opakowaniu	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
			A	B		AxB
1	Stapler liniowy 30 mm kilkukrotnego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącznie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego	sztuk	3			0,00 zł
2	Stapler liniowy 45 mm kilkukrotnego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącznie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego	sztuk	12			0,00 zł
3	Stapler liniowy 60 mm kilkukrotnego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącznie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego	sztuk	12			0,00 zł
4	Stapler liniowy 90 mm kilkukrotknego użytku załadowany (7 zmian ładunku łącznie do 8 strzałów), wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego	sztuk	9			0,00 zł
5	Ładunek jednorazowego użytku 30 mm do staplera liniowego z poz. 1, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego	sztuk	6			0,00 zł
6	Ładunek jednorazowego użytku 45 mm do staplera liniowego z poz. 2, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego	sztuk	18			0,00 zł
7	Ładunek jednorazowego użytku 60 mm do staplera liniowego z poz. 3, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego	sztuk	18			0,00 zł
8	Ładunek jednorazowego użytku 90 mm do staplera liniowego z poz. 4, wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery B, wysokość otwartej zszywki 3,5mm lub 4,8 mm do wyboru zamawiającego	sztuk	6			0,00 zł
9	Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linii szwu, minimalna liczba zszywek 39/45 szt. Średnica staplera 28mm/31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm).	sztuk	15			0,00 zł
10	Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21/25/28/31mm, zakrzywiony, o długości trzony 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 18/22/26/30szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.	sztuk	48			0,00 zł
11	Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego( do laparoskopii) współpracująca z ładunkami z wbudowanym nożem o długości zespolenia 30 mm, 45 mm i 60 mm. Możliwość wyginania szczęk ładunku do min. 45 stopni, przeznaczony do 25 aplikacji, długość trzonu 16 cm	sztuk	33			0,00 zł
12	Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 30mm lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm - przy linii szwu 30mm, lub 3,0mm; 3,5mm, 4mm - przy linii szwu 60mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej. Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami / uniwersalnymi	sztuk	12			0,00 zł
13	ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o dł 45 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek standardowej/ grubej . Wysokość otwartych zszywek 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm	sztuk	24			0,00 zł
14	ładunki liniowe ze zintegrowanym nożem o dł 60 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego, zakładające dwa potrójne rzędy zszywek o różnych wysokościach z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni, ładunek do tkanki standardowej/ grubej, wysokość otwartych zszywek 3 mm, 3,5mm, 4,0mm	sztuk	66			0,00 zł
15	Stapler 60 mm do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B	sztuk	30			0,00 zł
16	Stapler 80 mm do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B	sztuk	36			0,00 zł
17	Stapler 100 mm do resekcji, przecinania i zespoleń, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Przeznaczony do kilkakrotnego użytku w czasie jednego zabiegu, ładowalny ( 7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B	sztuk	24			0,00 zł
18	Ładunek 60 mm do staplera z pozycji 1, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B	sztuk	120			0,00 zł
19	Ładunek 80 mm do staplera z pozycji 2, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B	sztuk	60			0,00 zł
20	Ładunek 100 mm do staplera z pozycji 3, wykonuje szew w postaci dwóch podwójnych linii zszywek ułożonych naprzemiennie, jednocześnie przecinając tkankę pomiędzy nimi. Wymiary otwartej zszywki 3,8mm lub 4,8mm do wyboru Zamawiającego. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony bo litery B	sztuk	6			0,00 zł
21	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0mm lub 4,0 - 4,5 - 5,00mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.	sztuk	15			0,00 zł
22	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0mm lub 4,0 - 4,5 - 5,00mm przed zamknięciem; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.	sztuk	18			0,00 zł
23	Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0mm lub 4,0 - 4,5 - 5,00mm przed zamknięciem, kompatybilny ze staplerem z pozycji 7	sztuk	12			0,00 zł
24	Stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 – 4,0mm lub 4,0 - 4,5 – 5,00mm przed zamknięciem, kompatybilny ze staplerem z pozycji 8.	sztuk	12			0,00 zł

25	Pętla podwiązkowa do zabiegów laparoskopowych, nić 2-0 długość 50-53 cm,	sztuk	162			0,00 zł
26	Wchłanialny system do bezwęzłowego zamykania ran; igła okrągła 26mm, ½ koła, nić 3-0 długość minimum 30cm, kolor nici fioletowy,	sztuk	240			0,00 zł
Razem:						0,00 zł

	Wymagania zamawiającego do poz. 1-4						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Wyrób jednorazowego użytku						TAK
	2. Sterylny						TAK
	3. Z automatyczną siłą docisku						TAK
	4. Rękojeść staplera pozwalająca na min. 3 aplikacje ładunku						TAK
	5. Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim lub j. angielskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone						TAK
	6. Rękojeść staplera pozwalająca na obsługę staplera jedną ręką						TAK
	Wymagania zamawiającego do poz. 5-24						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Wyrób jednorazowego użytku						TAK
	2. Sterylny						TAK
	3. Opakowanie musi zawierać min. 2 etykiety samoprzylepne w j. polskim lub j. angielskim zawierające nazwę i nr katalogowy wyrobu, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym, dopuszcza się etykiety dzielone						TAK
	Wymagania zamawiającego do poz. 25						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Pętla spleciona, do podwiązywania z aplikatorem						TAK
	2. Wchłanialna						TAK
	3. Okres wchłaniania 56-70 dni,						TAK
	4. Wyrób medyczny jednorazowy						TAK
	5. Sterylny						TAK
	6. Wykonana z pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana						TAK
	7. Zabarwiona, nie biała						TAK
	Wymagania zamawiającego do poz. 26						warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Wchłanialne samofiksujące narzędzia do zamykania ran typu vloc 90 wykonane z wchłanialnej nici z haczykami, z dołączoną igłą chirurgiczną na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu, bez konieczności wiązania węzłów chirurgicznych						TAK
	2. Z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu.						TAK
	3. Dostępne w wersji niebarwionej lub fioletowej.						TAK
	4. Wchłanianie po 90-110 dniach, 90% wstępnej wytrzymałości na rozciąganie po 1 tygodniu, 75% po 2 tygodniach						TAK
	5. Wyrób medyczny jednorazowy						TAK
	6. Sterylny						TAK
	7.Opakowanie zbiorcze i jednostkowe szwu musi zawierać rzeczywisty kształt i kontur igły w skali 1:1						TAK

					W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.
	*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## Część_nr_3
			FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………….							Zał. 1 do SWZ
Część nr 3							D10.251.46.C.2024
WYRÓB MEDYCZNY DO TAMOWANIA KRWAWIENIA
L.p.	Przedmiot zamówienia	j.m.	liczba	Cena brutto za 1 opakowanie (zł)	liczba sztuk w opakowaniu	Wartość brutto(zł)	Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy	EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
			A	B		AxB
1	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 1,2 -1,25cm x 5cm	op.	5		12	0,00 zł
2	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 5cm x 35cm	op.	4		12	0,00 zł
3	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać rzadko tkanej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 10cm x 20cm	op.	13		12	0,00 zł
4	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać wielowarstwowej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 2,5 -2,6cm x 5,1cm	op.	1		10	0,00 zł
5	Hemostatyk powierzchniowy wykonany z 100% utlenionej, regenerowanej celulozy (naturalnego pochodzenia roślinnego) ,postać wielowarstwowej włókniny , czas hemostazy max. 2-8min. .Czas wchłaniania max. 14 dni, pH 2-3,0. o rozm. 10,2cm x 10,2cm	op.	1		10	0,00 zł
6	Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 międzynarodowych jednostek (IU) sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniule z możliwością docięcia i z pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 7 ml.Łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej lub 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8ml.	sztuk	20		x	0,00 zł
Razem:						0,00 zł

	Wymagania zamawiającego poz. 1 – 6					warunek graniczny	opisać Tak/ Nie
	1. Wyrób medyczny jednorazowy					TAK
	2. Sterylny					TAK

	*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *			W przypadku większej ilości kodów EAN/GTIN lub nr katalogowych, dopuszcza się dołączenie ich w dodatkowym załączniku.