## Załącznik nr 2 do SWZ
ZADANIE 1. | Maska, różne rodzaje
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, Korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiedni: noworodek/ niemowlę/ małe dziecko/ dziecko/ dorosły mały/ dorosły średni/ dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/ 11/ 16/ 20/ 27/ 29/ 3g. Dla roz 1 i 2 złącze 15mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorami pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP. | szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 2. | Materiały dla Anestezjologii I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw typu PICC w składzie: cewnik wykonany technologią typu Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan), co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni. Cewnik 3Fr – jednoświatłowy, 4Fr -jednosciatłowy, 5Fr – jedno i dwuświatłowy, 6Fr – dwu i trzyświatłowy. W zestawie igła z końcówką echo tip 21G/7cm, prowadnik nitinolowy 0,018”/70cm, rozszerzadełko z rozrywaną koszulką, strzykawka 10ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujacy cewnik do skóry. | szt. | 2
Razem
ZADANIE 3. | Materiały dla Anestezjologii II
Lp | ilość szt w op. | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Membrana nebulizatora Aeroneb Solo op=10szt. | op | 15
2 | Złącze typu T o rozmiarze 15mm kompatybilne z membraną jednopacjentową. Op=10szt. | op. | 15
RAZEM
ZADANIE 4. | Materiały dla sterylizatorni
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Włóknina w arkuszach do sterylizacji medycznej: wykonana w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2, gramaturze min. 60g/m2/+6g, nietoksyczna, antystatyczna, wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868 - 2,wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 2000 mN, w poprzek 2900 mN, dokumenty potwierdzające zgodność z wymienioną normą ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, oświadczenie o nietoksyczności, niepalności, wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych , oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawione przez producenta wyrobu gotowego ). Na opakowaniu umieszczona seria, data ważności, kolor oraz rozmiar. Włóknina w arkuszach 120 cm x 120cm (op=100 arkuszy) | op. | 5
2 | Włóknina w arkuszach do sterylizacji medycznej: wykonana w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2, gramaturze min. 60g/m2/+6g, nietoksyczna, antystatyczna, wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868 - 2,wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 2000 mN, w poprzek 2900 mN, dokumenty potwierdzające zgodność z wymienioną normą ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, oświadczenie o nietoksyczności, niepalności, wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych , oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawione przez producenta wyrobu gotowego ). Na opakowaniu umieszczona seria, data ważności, kolor oraz rozmiar. Włóknina w arkuszach 100 cm x 100 cm (op=250 arkuszy) | op. | 4
3. | Włóknina w arkuszach do sterylizacji medycznej: wykonana w technologii zgodnej z normą PN-EN 868-2, gramaturze min. 60g/m2/+6g, nietoksyczna, antystatyczna, wytrzymałość na rozciąganie zgodna z normą PN-EN 868 - 2,wytrzymałość na przedarcie wzdłuż 1100 mN, w poprzek 1600 mN, dokumenty potwierdzające zgodność z wymienioną normą ( oświadczenie producenta o zgodności z normą, oświadczenie o nietoksyczności, niepalności, wystawione przez producenta wyrobu gotowego, karta danych technicznych , oraz dokument potwierdzający szczelność mikrobiologiczną wystawione przez producenta wyrobu gotowego ). Na opakowaniu umieszczona seria, data ważności, kolor oraz rozmiar. Włóknina w arkuszach 90 cm x 90 cm (op=250 arkuszy) | op. | 4
RAZEM
ZADANIE 5. | Dreny
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Dren insuflacyjny z podgrzewaniem, z filtrem gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego, długość 3m, jednorazowy, sterylny.Op=10szt. | op. | 2
2. | Filtr gazu CO2, kompatybilny z insuflatorem firmy Storz posiadanym przez Zamawiającego, sterylny. Op=25szt. | op. | 1
3. | Dren płuczący do przemywania czoła optyki, przeznaczony do zastosowania z dedykowanymi wielorazowymi płaszczami, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, sterylny, jednorazowy. | op. | 2
4. | Dren płuczący do laparoskopii z kontrolą przepływu, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny. Op=10szt. | op. | 6
5. | Dren płuczący do histeroskopii z kontrolą ciśnienia, kompatybilny z pompą ENDOMAT Select firmy Storz posiadaną przez Zamawiającego, jednorazowy, sterylny. Op.=10szt. | op. | 3
6. | Dren płuczący, kompatybilny z konsolą Unidrive S III Ent posiadaną przez Zamawiającego i rękojeścią shavera, sterylny. Op.=10szt. | op. | 2
RAZEM
ZADANIE 6. | Uszczelki
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Uszczelka z otworem (instrumentowa) do Morcelatora ginekologiczznego „Morce Power Plus”. | op.=10szt. | 4
2. | Zestaw uszczelek zastawkowych (tkankowych) do trokarów 15mm do Morcelatora Ginekologicznego „Morce Power Plus”. | op.=10szt. | 2
RAZEM
ZADANIE 7.. | Wyroby medyczne I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda pętowa, jednorazowa; 15x15mm, trzonek 2,4mm; długość 132mm, sterylna. Op=10szt. | op. | 2
RAZEM
ZADANIE 8. | Test troponinowy
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Szybki test do wykrywania markera uszkodzenia mięśnia sercowego. Test immunochromatyczny do diagnostyki in vitro do jakościowego wykrywania troponiny I w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy lub osocza. Test nie wykrywa wartości troponiny I mniejszej niż 0,5ng/ml Tnl w próbce.Op=10szt. | op. | 24
RAZEM
ZADANIE 9. | Wyroby medyczne do spirometru
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ustnik jednorazowego użytku do spirometru EASY ONE model 2001 | szt. | 400
2 | Spireta – łącznik do spirometru EASY ONE model 2001 | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 10. | Wyroby medyczne II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Worek ileostomijny z elastyczną zintegrowaną klamrą zapinaną na higieniczny plastikowy rzep Velcro, 1-etapowe opróżnianie worka, kwiatowy kształt przylepca, płytka do docięcia15-60mm, asymetryczny/ umiejscowiony wyżej otwór początkowy,bezszelestna folia, miękka fizelina chroniąca przed oparzeniami. Łatwy w użyciu, filtr paskowy. | SZT. | 120
RAZEM
ZADANIE 11. | Akcesoria do fizykoterapii
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda silikonowa, jednorazowa, samoprzylepna 56mm x 56mm. Op=160szt. | op. | 12
2 | Elektroda silikonowa, jednorazowa, samoprzyepna 56mm x 126mm. Op=80szt. | op. | 9
RAZEM
ZADANIE 12. | Serwety chirurgiczne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Serweta 2-warstwowa 2-częściowa z regulowanym samoprzylepnym otworem. Serweta o budowie PP+PE o gram. min. 55g/mkw oraz chłonnosci min. 450%. Sterylizacja EO. Wymiar 45x75cm. Op=65szt. | op. | 30
2 | Serweta 2-warstwowa 2-częściowa nieprzylepna z otworem. Serweta o budowie bPP+PE o gram. min. 55g/mkw oraz chłonnosci min. 450%. Sterylizacja EO. Wymiar 45x75cm. Op=65szt. | op. | 30
3 | Serweta 2-warstwowa 2-częściowa nieprzylepna bez otworu. Serweta o budowie bPP+PE o gram. min. 55g/mkw oraz chłonnosci min. 450%. Sterylizacja EO. Wymiar 45x75cm. Op=65szt. | op. | 30
RAZEM
ZADANIE 13 | Probówki do analiz
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1. | Probówka z heparyną litową poj. 4 ml (13x75 mm) | op. | 30
1. | Probówka do grup krwi z EDTA-K2 z rozszerzoną etykietą i innym kolorem korka poj. 4 ml | op. | 50
2. | Probówka do oznaczania poziomu glukozy na 2 ml krwi, z fluorkiem sodu z korkiem, z nalepką, plastikowe (13x75mm) | op. | 25
3. | Probówka do analizy pierwiastków śladowych z aktywatorem krzepnięcia lub EDTA | op. | 3
RAZEM
ZADANIE 14 | Wyroby medyczne III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Naklejki na strzykawki w pudełkach po 400 naklejek. Op=400 szt. | op. | 10
2. | Naklejki na linie do kroplówek w pudełkach po 200 naklejek.op=200szt. | op. | 10
3. | Naklejki na płyny infuzyjne, duże strzykawki w pudełkach po 200 naklejek. Op=200szt. | op. | 10
Wszystkie naklejki systemu są wykonane zgodnie z normą ISO26825:2008 | [5 empty] | RAZEM
ZADANIE 15 | Materiały dla Anestezjologii III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | op. | 5
2. | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału z zastosowaniem technologii Stretchwise. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia.. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min. Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min; Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min. Opakowanie zbiorcze 20 szt. | op=20szt. | 10
| UKŁAD ODDECHOWY DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM Z SAMONAPEŁNIAJĄCĄ SIĘ KOMORĄ (Zestaw rurka i pojemnik) - Rurka do oddychania ogrzanym powietrzem do dostarczania ogrzanych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną . Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej zawierającej ogrzana powietrze otczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia sie skroplin. Rurka z wbudowanym czujnikami temperatury i czujnikiem przepływu. Kompatybilna z nawilżaczem serii Airvo2. Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną, adapter maski. Połączenie z częścią kontaktującą się z pacjentem poprzez charakterystyczne kliknięcie. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych - kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci - Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do poscieli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w dwa pływaki zabezpieczające przed przelaniem wody. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. | szt. | 1
2. | Filtr powietrza. Filtr do urządzenia typu AIRVO II, filtr zapewniający dopływ czystego powietrza, zalecany do wymiany co 3-mce. | op. | 1
4. | Zestaw do dezynfekcji termicznej Airvo2 | szt. | 4
RAZEM
ZADANIE 16. | Wyroby medyczne dla Ginekologii
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Siatka do pektoskopsji w technice laparoskopowej i laparotomijnej. Służąca do fliksacji przednio-górnych części talerza biodrowego. 159mmx 35mm. | szt. | 8
2 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentnego, implant o kształcie krzyża, z ramionami szerszymi o długości 8,0 x 5,0cm każde i węższymi 18 x 1,5cm, specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34mm, grubość nici 0,15mm, porowatość 55-60%, gramatura 45m/m2, wielkość porów 1 x 1,25mm | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 17. | Wyroby medyczne IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Połączeniowy dren tlenowy o gładkich końcach po obu stronach, z wysokiej klasy materiału zapobiegającemu zagięciom, o długości 210 cm, wolny od DEHP; złącze standardowe i gwintowe, mikrobiologicznie czysty. Op=50szt. | op. | 20
RAZEM
ZADANIE 18. | Wyroby medyczne V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Osłonka do badań USG, pudrowana. Op=144szt. | op. | 60
RAZEM
ZADANIE 19. | Strzykawki I
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do operacji dłoni/stopy Obłożenie pola operacyjnego wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Strefa krytyczna wyrobu posiada dodatkowe wzmocnienia o wysokiej absorpcji. Obszary wzmocnione 3-warstwowe o gramaturze 109 g/m2 (+/-0,5g/m2) (materiał podstawowy plus wzmocnienie). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 kPa. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Minimum dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyrażnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm 2 ręczniki 30x40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm 1 serweta na dłoń / stopę 225x300 cm ze wzmocnieniem w strefie krytycznej, z elastycznym otworem 3 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów. | zestaw | 160
2 | Sterylna kieszeń na narzędzia 1- komorowa wykonana z prześroczystej folii polietylenowej ,bez sztywnika. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795 : 2019. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze 110 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | zestaw | 880
3 | Osłona na kończynę dolną ( nogawica ) o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795 : 2019 Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.Osłona pakowana po 2 szt. Posiada piktogram ułatwiający kierunek rozkładania.Opakowanie zbiorcze 30 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | zestaw | 720
4 | Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm.Wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795 : 2019 Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.Osłona pakowana a 1 szt. razem z 2 polietylenowymi taśmami samoprzylepnąymi 10 x 50 cm szt. Osłona złożona w sposób ułatwiający jałową aplikację na kończynę pacjenta- włóknina polipropylenowa wewnątrz, folia polietylenowa na zewnątrz zabezpiecza przed przemakaniem.Opakowanie zbiorcze 38 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | zestaw | 190
5 | Sterylny zestaw do osłony przetwornika obrazu, 3- częściowy: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm. Pokrowce wykonane z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, osłony na przetwornik obrazu ściagnięte elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania osłony na przetworniki są umieszczone w torbach z folii polietylenowej. Wszystkie elementy zestawu zawinięte w serwetę wykonaną z celulozowo-foliową z zanaczonym kierunkiem otwierania. Opakowanie zbiorcze 20 szt w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Na opakowaniu jednostkowym zaznaczony kierunek otwierania. | zestaw | 140
6 | Zestaw do cystoskopii o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm ,2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm ,1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie.Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego: folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 48 g/m2. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | zestaw | 40
7 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 16 x 250 cm, zakończona kartonem, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm.Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zawiera | zestaw | 800
8 | Uchwyt na przewody Sterylny samoprzylepny uchwyt na przewody i dreny z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie przymocowanymi do taśmy lepnej o wymiarach 9 x 11 cm. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie zawiera 220 szt/ 160147 | op. | 1
RAZEM
ZADANIE 20 | Wyroby medyczne VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pojemnik do moczu z wieczkiem o poj. 50-70ml, sterylny. Pakowany pojedynczo op=100szt. | op. | 70
RAZEM
ZADANIE 21. | Wyroby medyczne VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Dren z trokarem ostrym trójgraniec, wykonany z miękkiego PCV, otwory ssące i otwór końcowy, gładko wykończone, linia RTG, znacznik co 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, zintegrowany łącznik, podwójnie pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, sterylny. Rozmiar 20F/40cm, 24F/40cm, 28F/40cm, 32F/40cm. | szt. | 60
2. | Łącznik do drenów Y; kompatybilny do rozmiarów drenów: 20F/40cm, 24F/40cm, 32F/40cm | szt. | 10
3. | Dren brzuszny, wykonany z miękkiego PCW z centralnym i 5 bocznymi otworami, rozszerzany koniec dystalny,jednorazowego użytku, jałowe, pakowane pojedynczo, rozmiary: CH24/400, CH 26/400, Ch 28/400. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 22. | Strzykawki II
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. op=100szt. Wymiar: 2 ml. | op. | 350
RAZEM
ZADANIE 23 | Strzykawki III
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Op=100szt. Wymiar: 5 ml. | op. | 400
RAZEM
ZADANIE 24. | Strzykawki IV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack,, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Op.=100szt. Wymiar: 10 ml. | op. | 450
RAZEM
ZADANIE 25. | Strzykawki V
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka dwuczęściowa,końcówka Luer posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową. Musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów. Op=100szt. Wymiar: 20 ml. | op. | 600
RAZEM
ZADANIE 26. | Strzykawki VI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka trzyczęściowa 20ml luer lock. Posiadająca odporny na środki dezynfekujące dobrze widoczny nadruk na strzykawce oraz skalę co 1 ml. Na strzykawce wyraźny nadruk z nazwą producenta oraz typem strzykawki. Strzykawka wykonana z polipropylenu. Tłok wyposażopny w pierścien stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysuniecia strzykawki. Op=100szt. | op. | 2
RAZEM
ZADANIE 27 | Strzykawki VII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml (dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowna pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | SZT. | 12000
RAZEM
ZADANIE 28 | Strzykawki VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka trzyczęściowa 50ml do pompy infuzyjnej dla leków światłoczułych (dopuszcza się strzykawki o pojemności do 60ml ) do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, z dwustronną czarną, niezmywalną skalą pomiarową. Czterostronne podcięcie tłoczyska, dwa pierścienie uszczelniające tłok, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezskokowe przesuwanie w cylindrze, skala co 1ml, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, jałowe, pakowne pojedynczo, opakowanie papier-folia, niepirogenna. Do pomp Ascor oraz Braun. | SZT. | 2500
RAZEM
ZADANIE 29 | Strzykawki IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka typu "Janetta" 100ml trzyczęściowa, jednorazowa,sterylna, niepirogenna, skalowana co 2ml, pakowana pojedynczo, szczelna, płynność w przesuwaniu tłoka, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym, nazwa producenta na cylindrze strzykawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie folia-papier. Op=100szt. | op. | 800
RAZEM
ZADANIE 30 | Strzykawki X
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Strzykawka z rozszerzeniem 50/60, schodkowy stożek do cewnika usytuowany centralnie, gwarantujący stabilne połączenie z konektorem zgłębnika. Gumowy pierścień z podwójnym uszczelnieniem, zapewniający płynny przesuw tłoka. Czytelna i trwała, czarna skala co 1ml, kryza zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka. Dołączony łącznik luer w kolorze strzykawki. Nazwa producenta na cylindrze strzykawki. | szt. | 150
RAZEM
ZADANIE 31. | Dreny z dwoma przebijakami
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dreny do płukania jednorazowe, z dwoma przebijakami, do pompy wielospecjalistycznej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | op.=10szt. | 10
2 | Dren do płukania z dwoma przebijakami, do pompy laparoskopowej ssąco-płuczącej firmy Richard Wolf model 2225. | szt. | 20
RAZEM
ZADANIE 32 | Pojemniki na próbki histopatologiczne.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 15ml | szt. | 1000
2 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 30ml | szt. | 1100
3 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 60ml | szt. | 800
4 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 1000ml | szt. | 250
5 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 2500ml | szt. | 20
6 | Pojemniki na próbki histopatologiczne przeznaczone do dalszych badań wykonane z PS lub PE odpornego na formalinę, szczelne, z przykrywkami odpowiadającymi rozmiarom pojemników, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej – zakręcane lub zamykane na wcisk. Pojemnik 10000 ml | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 33. | Przyrządy do przetaczania
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Przyrząd jednorazowego użytku, jałowy do przetoczeń płynów, bez ftalanów. Komora kroplowa wykonana z polipropylenu, wolna od PCW, długość komory (części przeźroczystej) 65mm - igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo z ostrym kolcem - logo lub nazwa producenta umieszczone na przyrządzie. Zaciskacz rolkowy z miejscem na dren oraz specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej w postaci "pochewki", zabezpieczający przed zakłuciem po wykonanej procedurze. | szt. | 63000
2. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, sztuka pakowana pojedynczo, bez ftalanów. Logo producenta na przyrządzie. | szt. | 510
3. | Przyrząd do szybkiej transfuzji krwi jałowy, niepirogenny, wykonany z PCW o jakości medycznej, sterylizowany tlenkiem etylenu, wyposażony w pompkę ręczną o dużej skuteczności. | szt. | 80
4. | Przyrząd do przetaczania płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i aparatem. Produkt jałowy, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. Z załączoną wyraźną i czytelną papierową skalą pomiarową ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O. | szt. | 400
5. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość do 200cm. | szt. | 2900
6. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej DLA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH, jednorazowego użytku, jałowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo, bez ftalanów. Długość DO 200 CM . | szt. | 1500
RAZEM
ZADANIE 34. | Druty kostne
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,3mm, rolka 10m | szt. | 1
2 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,5mm, rolka 10m | szt. | 1
3 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,7mm, rolka 10m | szt. | 1
4 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 0,9mm, rolka 10m | szt. | 1
5 | Drut kostny, stalowy miękki, średnica 1,2mm, rolka 10m | szt. | 1
RAZEM
ZADANIE 35 | Rękawy pap-fol z fałdą
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość w umowie | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. z fałdą 100mmx100mbx40mm | szt. | 15
2. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. z fałdą 200mmx100mbx50mm | szt. | 15
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. z fałdą 300mmx100mbx60mm | szt. | 12
RAZEM
ZADANIE 36 | Rękawy pap-fol.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość w umowie | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. 75mmx200mm | szt. | 12
2. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. 100mmx200mm | szt. | 12
3. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. 120mmx200mm | szt. | 24
4. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. 150mmx200mm | szt. | 24
5. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. 200mmx200mm | szt. | 12
6. | Rękaw papierowo-foliowy płaski z folii do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu wykonany w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 868:2009 o właściwościach: folia 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju, warstwa papierowa- papier o gramaturze min.60g/m, na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, testy i napisy umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu otwieranej torebki, zgrzew fabrycznie wielokrotny, dodatkowe informacje LOT, rozmiar CE w języku polskim umoeszczone na rękawie, bezpyłowe otwieranie. Rękaw pap-fol. 250mmx200mm | szt. | 12
RAZEM
ZADANIE 37. | Igła do aspiracji szpiku.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego. Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu „ młotek”, wykonana ze stali nierdzewnej, spełniającej międzynarodowe wymogi. Specjalne zaostrzenie igły pozwala z łatwością penetrować jamę szpikową. Oznakowanie na skali pomiarowej na uchwycie. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę w manewrowaniu igłą. Rozmiar : 15G, długość regulowana w zakresie 50-70mm, jałowa, pakowana pojedynczo, sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 38 | Test kontroli wsadu
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość w umowie | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci pokrytych polimerem pasków, samoprzylepnych na całej długości, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilne z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przektoju okrągłym. Zgodny z normą PN EN 867 i EN ISO 11140. Opakowanie =500szt. | szt. | 10
RAZEM
ZADANIE 39. | Igły o podwyższonej echogeniczności,
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych ZE stymulatorem, posiadające • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem • szlif 30⁰ • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków • rozmiar igieł 22G x 50 mm 22G x 80 mm 20G x 100 mm 20G x 150 mm • pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 50
2. | Igły o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG do przeprowadzenia blokad nerwów obwodowych BEZ stymulatora, posiadające • wygodny karbowany uchwyt z wyraźnym znacznikiem kierunku szlifu oraz nierozłączalnym od igły drenikiem infuzyjnym. • igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem • szlif 30⁰ • znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm na całej długości igły • powierzchnia echogeniczna na odcinku 20 mm od czubka igły dająca echo w postaci trzech czytelnych odcinków • rozmiar igieł 22G x 50 mm 22G x 80 mm 20G x 100 mm 20G x 150 mm • pakowane pojedynczo, sterylne. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 40. | Igła do aspiracji szpiku.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła do aspiracji szpiku kostnego. Igła do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu „ młotek”, wykonana ze stali nierdzewnej, spełniającej międzynarodowe wymogi. Specjalne zaostrzenie igły pozwala z łatwością penetrować jamę szpikową. Oznakowanie na skali pomiarowej na uchwycie. Ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodę w manewrowaniu igłą. Rozmiar : 15G, długość regulowana w zakresie 50-70mm, jałowa, pakowana pojedynczo, sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 3
RAZEM
ZADANIE 41. | Igła kulkowa.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Igła kulkowa 1,2x81mm,jednorazowego użytku o wymiarach 8,1cm,18G(1,2x1,88) z końcówką 93/42/EWG lock. Wykonana z austenistycznej stali nierdzewnej oraz makrolonu-końcówka luer lock, posiadająca znak CE,oznaczający zgodność z wymaganiami dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej dla wyrobów medycznych i zaklasyfikowana do klasy IIa wyrobów medycznych. Okres przechowywania produktu sterylnego 5 lat. Pakowana pojedynczo typu peel pouch,umożliwiający aseptyczne pobranie produktu. Pojedynczo pakowane igły umieszczone są w dyspenserze. | szt. | 50
RAZEM
ZADANIE 42. | Zatyczki do cewników.
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zatyczki do cewników,uniwersalne, sterylne. | szt. | 200
RAZEM
ZADANIE 43. | Wyroby medyczne VIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do żywienia do jelitowego uniwersalny (do packów i do butelek) kompatybilny z pompą Kangaroo. | szt. | 100
RAZEM
ZADANIE 44. | Wyroby medyczne IX
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym, jednorazowego użytku. Sterylna, pakowana pojedynczo w opakowanie folia-papier, rozmiar: CH 30, długość 400mm. | szt. | 30
RAZEM
ZADANIE 45. | Wyroby medyczne X
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z tępym końcem i otworem bocznym. Jałowa. Igła luer 1,2x30-40 | 100szt=op | 30
RAZEM
ZADANIE 46. | Wyroby medyczne XI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Standardowy zestaw do przetoczeń dł. 258cm Kompatybilne z pompami Medima Line L. Op.=100szt. | op. | 3
2. | Standardowy zestaw do przetoczeń z portem bezigłowym dł. 258cm. Kompatybilne z pompami Medima Line L. Op=100szt. | op. | 1
RAZEM
ZADANIE 47. | Wyroby medyczne XII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne uzycie z zachowaniem jałowości żywotność 200uzyc, obudowa przeżroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeńskiego Luer Lock ma być płaska - zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyzej 30 psi oraz podciśnienie-12,5psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłuzaczami. Wejście donaczyniowe ma być zabezpieczone protektorem, co umożliwi bezpieczną aplikacją zaworu, bez ryzyka skażenia. | szt. | 2000
RAZEM
ZADANIE 48. | Wyroby medyczne XIII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Ustniki endoskopowe dla dorosłych jednorazowe, wykonane z polietylenu, wolne od DEHP oraz latexu, opaska mocująca tekstylna zamocowana wstępnie na ustniku, średnica otwory głównego 22 x 25mm, Pakowane indywidualnie, data produkcji i ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy. Op=100szt. | op. | 4
RAZEM
ZADANIE 49. | Wyroby medyczne XIV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia endoskopu z CZYŚCIKIEM zamiast drugiej szczotki, z miękkiego, odpornego nylonu, do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica cewnika 1,7mm, długość robocza 230 cm. Szczotka- średnica włosia 5mm, dł.20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu, czyścik - średnica 5mm, dł.300mm. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy op=100szt. | op. | 2
RAZEM
ZADANIE 50. | Wyroby medyczne XV
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Złącze transition jest przeznaczone do połączenia strzykawki dojelitowej z męską końcówką typu Oral/Luer ze zglębnikiem dojeitowym ENFit/portem medycznym. Op=30szt. | op. | 9
RAZEM
ZADANIE 51. | Wyroby medyczne XVI
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Wkład workowy 1000ml z owalną pokrywą, z zastawką hydrofobową i filtrem, z jednym przyłączem w pokrywie (przyłącze do pacjenta w formie łącznika kątowego schodkowanego) z dołączonym drenem z zakończeniami typu lejek-lejek, dren o średnicy 5,8mm (25CH) i długości 180cm z dodatkowym łącznikiem schodkowym z przesuwnym regulatorem siły ssania. Worek i dren zapakowane fabrycznie przez producenta wkładów w jednym opakowaniu folia-papier. wkłady dostarczane w formie całkowicie sprasowanej. | szt. | 300
| Wkład workowy 2 litrowy z trwale dołączoną pokrywą, z dużym otworem do pobierania próbek, z tylko jednym przyłączem w pokrywie, kompatybilne z pojemnikami wielorazowymi typu Serres. | szt. | 500
RAZEM
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ZADANIE 52. | Wyroby medyczne XVII
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | ilość | ilość szt w op. | Nazwa handlowa oferowanego wyrobu | Nr katalogowy i producent | Cena jedn. Netto | WARTOŚĆ NETTO (4*8) | VAT STAWKA % | VAT KWOTA (9*10) | WARTOŚĆ BRUTTO (9+11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS-XL. Pakowane w karton o wymiarach ; 12cmx12cmx16cm (+/-5%) w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania - pasujące do uchwytów naściennych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania- mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Zewnętrzna powierzchnia pokrywana polimerem, mikroteksturowana z dodatkową teksturową na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość rękawicy min. 240mm, grubość min. na palcu 0,12mm, na dłoni min .0,08mm oraz na mankiecie min. 0,06mm; AQL 1,0. Zgodność z EN 455 1-3, i EN 374, zaklasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej w kat III typ B Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5. Op.=200szt. | op | 300
2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, AQL 1,0 , mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość min.280mm, grubość na palcach min.0,20 mm, na dłoni min.0,12mm na mankiecie min.0,09nn. Rękawice w kategorii III typ B środków ochrony indywidualnej, zgodne z normą EN 455 1-4, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie EN 374-4 oraz EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiar S-XL. Op.=100szt. | op | 450
3. | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie, bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość rękawicy min. 300mm, grubość na palcu min 0.13 mm, na dłoni min 0.09 mm, na mankiecie min 0.07 mm, AQL 1.0 , rękawice zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ C, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice przebadane na przenikanie min.15 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5. Op=100szt. | op | 80
4. | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewntrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 295mm, grubość min. na palcu 0,19mm. Na dłoni min. 0,15mm, na mankiecie min. 0,13mm. AQL<1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie IIa oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodne z ASTM F1671 lub EN 374-5 , rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4. Zgodność z normami: EN 455-części 1-4. Rozmiar 6,0-9. | para | 1000
RAZEM