## Przenośne USG
znak sprawy: DZP.271-36/23
Załącznik nr 2 do SWZ
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
PARAMETRY TECHNICZNE
PAKIET 2
Lp. | Parametry wymagane*
I | Przenośny system Ultrasonograficzny
1 | Przenośny system Ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem
2 | Torba lub walizka dedykowana do transportu
3 | Dedykowany wózek z 4 skrętnymi kołami (przynajmniej 1 koło blokowane) oraz możliwością trwałego zamocowania konsoli USG
4 | Waga jednostki głównej: max. 2,5 kg
5 | Zasilanie sieciowe i bateryjne (bateria w zestawie)
6 | Ekran dotykowy: min. 14 cali
7 | Regulacja kąta nachylenia ekranu
8 | Regulacja głębokości pola obrazowania: min. 40 cm
9 | Minimum 4 aktywne gniazda sond obrazowych, przełączanych automatycznie
10 | Regulacja wzmocnienia gain
11 | Możliwość przedstawienia obrazu diagnostyczego na pełnym ekranie
12 | Dynamika systemu: min. 165 dB
13 | Minimalna kombinacja prezentowanych jednocześnie obrazów: - Duplex mode: B+CFM; B+CPA; B+DPD, B/M - Triplex mode: B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW
14 | Obrazowanie w trybie kolorowego Dopplera (CD)
15 | Obrazowanie typu skrzyżowanych ultradźwięków (Compound)
16 | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym o pojemności min. 128 GB
17 | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły
18 | Możliwość tworzenia raportów z badań
19 | Pełne oprogramowanie do badań: - pediatrycznych - małych narządów - naczyniowych - brzusznych - mięśniowo-szkieletowych - położniczych - ginekologicznych
Głowica Liniowa
20 | Zakres częstotliwości pracy min. 4,5 - 13 MHz
21 | Liczba elementów: min. 128
Głowica Convex
22 | Zakres częstotliwości pracy min. 1,8 - 6 MHz
23 | Liczba elementów: min. 128
II | Pozostałe parametry wymagane
24 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy przegląd na każdy rok udzielanej gwarancji
25 | Deklaracja Zgodności
26 | Certyfikat CE
27 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz w formacie PDF
28 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą (min. 2 x 2 godz.) przeprowadzone przez wykonawcę
29 | Po stronie Wykonawcy obowiązek dostarczenia sprzętu, instalacji oraz wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia zakupionych urządzeń
30 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym sprzęcie i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt
31 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji aparatu w siedzibie użytkownika
32 | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania
33 | Sprzęt będzie pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych.