# 1.1 i 1.2: Stentgraft rozwidlony do aorty brzusznej i tętnic biodrowych

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft rozwidlony do aorty brzusznej i tętnic biodrowych składający się z jednego lub kilku elementów w zależności od potrzeb: 1. Korpus główny (Main body), 2. Ramię przeciwne (Contralateral limb), 3. Przedłużka obwodowa (ipisilateral limb extension), 4. Przedłużka obwodowa (contralateral limb extension), 5. Przedłużka proksymalna (aortalna). | TAK |  |
| 2 | Stentgraft prosty (uniiliac) do aorty brzusznej i tętnic biodrowych składający się z jednego lub kilku elementów w zależności od potrzeb: 1. Korpus główny zwężający się do obwodu (Main body), 2. Przedłużka obwodowa (ipisilateral limb extension), 3 Przedłużka proksymalna (aortalna). | TAK |  |
| 3 | Poszczególne elementu stentgraftu aortalnego rozwidlonego uniwersalnego powinny być wykonane z tych samych materiałów, do implantacji wewnątrznaczyniowej do zaopatrzenia tętniaka aorty brzusznej i tętnic biodrowych z systemem kotwiczenia stentgraftu nadnerkowym. | TAK |  |
| 4 | Musi posiadać pokrycie z materiału stosowanego do produkcji protez naczyniowych oraz system wzmocnienia nitinolowego umożliwiający skuteczne zakotwiczenie nadnerkowe (z utrzymaniem przepływu do tętnic nerkowych free-flow) oraz skuteczne rozprężenie we wnętrzu naczynia. | TAK |  |
| 5 | Pierwszy segment stentgraftu powinien być otwierany w dalszej kolejności tak żeby możliwa była zmiana pozycji w razie niewłaściwego położenia (konieczności korekty położenia). Na pierwszym (proksymalnej części) segmencie stentgraftu muszą być haczyki (system kotwiczący) uniemożliwiające przesunięcie definitywnie rozprężonego graftu. | TAK |  |
| 6 | Średnica części aortalnej ca 22 (23) -36 mm, średnica końcowych odcinków ramion stentgraftu (rozprężanych w tętnicach biodrowych) od 10mm do 28mm, długość stosowna do rozmiarów aorty i planowanego pokrycia tętnic biodrowych, długość ramion (nogawek) dostosowywana w zależności od rozległości tętniaka w tej lokalizacji. | TAK |  |
| 7 | System musi posiadać stosowne markery (dobrze widoczne w obrazie fluoroskopowym) umożliwiające właściwe ulokowanie graftu w naczyniu. | TAK |  |
| 8 | System musi być prosty i czytelny w obsłudze. | TAK |  |
| 9 | System wprowadzający nie może być większy, w przypadku korpusu głównego niż 20F, w przypadku ramienia przeciwnego nie większy niż 18F. | TAK |  |
| 10 | System ma umożliwiać skuteczne zakotwiczenie przy szyi tętniaka minimum 10mm w razie zagięcia aorty 60st., oraz minimum 15mm w razie zagięcia aorty 75st. | TAK |  |
| 11 | Stentgraft służy do definitywnego zaopatrzenia tętniaka tak planowo jak i w przypadku pęknięcia, w jednej lokalizacji aortalno-biodrowej. | TAK |  |

# 1.3: Balon cewnikowy do doprężania stentgraftu aorty brzusznej

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balon cewnikowy do doprężania stentgraftu aorty brzusznej do użycia w aortalno-piersiowych i aortalno-brzusznych procedurach. | TAK |  |
| 2 | Zakres rozprężania 10-46mm. | TAK |  |
| 3 | Kompatybilny z introducerem 12 (jeszcze lepiej 11) | TAK |  |
| 4 | Wielokrotne napełnianie nie powinno zmieniać cech balonu. | TAK |  |
| 5 | Długość cewnika, co najmniej 100cm. | TAK |  |
| 6 | Rozmiar cewnika nieużytego nie większy niż 8F | TAK |  |

# 1.4 Koszulka sterowalna

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszulka sterowalna. | TAK |  |
| 2 | Średnice wewnętrzne: 6,5F, 7F oraz 8,5F. | TAK |  |
| 3 | Długości robocze koszulki: 45cm i 55cm. | TAK |  |
| 4 | Długość zagięcia końcówki koszulki przy kącie 180 stopni: 9mm, 17mm, 22mm. | TAK |  |
| 5 | Jednorazowego użytku, sterylna. | TAK |  |

# 2.1 i 2.2: 	Stentgraft do tętniaków aorty piersiowej, wieloczęściowy

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft do tętniaków aorty piersiowej, wieloczęściowy składający się z jednego lub więcej elementów: 1. Korpus główny (Main body) 2. Dodatkowe przedłużenie aortalne obwodowe lub proksymalne (w razie potrzeby). | TAK |  |
| 2 | Stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lewej lub tętnicy szyjnej lewej (system znaczników ułatwiający orientację). | TAK |  |
| 3 | Pierwszy segment stentgraftu powinien być otwierany w dalszej kolejności tak żeby możliwa była zmiana pozycji w razie konieczności poprawy położenia. | TAK |  |
| 4 | Budowa złożona wielomodułowa. | TAK |  |
| 5 | Wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem lub PTFE. | TAK |  |
| 6 | W standardzie dostępne modele proste i zwężające się oraz przedłużki dystalne i proksymalne. | TAK |  |
| 7 | Dobra widoczność markerów w obrazie RTG | TAK |  |
| 8 | Zakończenie proksymalne stentgraftu o budowie „korony” z drutu nitynolowego znajdujące się powyżej części stentgraftu pokrytej poliestrem lub PTFE. | TAK |  |
| 9 | Średnica stentgraftu 22-46mm (części proste). | TAK |  |
| 10 | System wprowadzający umożliwiający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka oraz kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu, średnica systemu wprowadzającego 22-25F (mniejsze rozmiary 22, większe 25F). | TAK |  |
| 11 | Możliwość szybkiego lub wolnego rozprężania stentgraftu – w zależności od sytuacji. | TAK |  |
| 12 | Stentgraft niezależnie od wprowadzenia powinien układać się zgodnie z krzywizną aorty. | TAK |  |
| 13 | Stentgraft służy do definitywnego zaopatrzenia tętniaka tak planowo jak i w przypadku pęknięcia, w obrębie aorty piersiowej. | TAK |  |

# 2.1: Stentgraft do aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy)

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty aortalne na bazie stalowego Z-stentu i nitinolu (dostępne w obu wariantach do wyboru przez Operatora), dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej. Pokrycie graftu z tkanego dakronu. | TAK |  |
| 2 | Stentgraft segmentarny składający się z trzech części: body (główna część graftu), nogawki: kontralateralna (przedłużająca krótszą nogawkę body); ipsilateralna (przedłużającej dłuższą nogawkę). | TAK |  |
| 3 | Posiadający fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stengraftu w szyi tętniaka. | TAK |  |
| 4 | Dostarczany w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-22F (body) i 12/16F (nogawki). | TAK |  |
| 5 | Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralną częścią zestawu. | TAK |  |
| 6 | Zakresy średnic: body 22-36mm; nogawki uniwersalne, spiralne 9-24mm przy długościach 42/39 do 125/122mm. | TAK |  |
| 7 | System dostarczany w wersji trzyczęściowej i dwuczęściowej, z okluderem (wersja uniiliac). | TAK |  |
| 8 | System dostarczany z zestawem zabiegowym zawierającym: cewnik manewrujący, cewnik kalibrowany, prowadnik, balon wysokociśnieniowy coda, koszulki dostępowe. | TAK |  |

# 2.2: Stentgraft aorty piersiowej jedno i wieloczęściowy

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgrafty aortalne na bazie stalowego Z-stentu i nitinolu (dostępne w obu wariantach do wyboru przez Operatora), dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej; pokrycie graftu z tkanego dakronu. | TAK |  |
| 2 | Posiadający kolce na proksymalnej części uszczelnienia (dla stalowego) lub kolce i dodatkowo freeflow bez kolców (dla nitinolowego) oraz freeflow z kolcami na części dystalnej. Część proksymalna dostępna w opcji bez kolców. | TAK |  |
| 3 | Dostępne wymiary części proksymalnej: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy (oraz dodatkowo 18, 20, 44 i 46 mm dla graftu nitinolowego); długości: 115/105 do 216/233 mm dla części proksymalnej 136/142 do 207/211 mm dla części dystalnej. | TAK |  |
| 4 | Możliwość zastosowania części taperowanych i podwójnie taperowanych oraz możliwość dostarczenia dystalnej części w postaci segmentowanego stentu stalowego bez pokrycia do zastosowania w rozwarstwieniach aorty typu B. | TAK |  |
| 5 | Dostarczony z zestawem zabiegowym zawierającym: cewnik manewrujący, cewnik kalibrowany, prowadniki, balon wysokociśnieniowy coda, koszulki dostępowe. | TAK |  |

# 2.3: 	Stentgraft z otworkami

| LP. | ## FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe (dostępny również w wersji z nitinolu ). | TAK |  |
| 2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | TAK |  |
| 3 | Pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. | TAK |  |
| 4 | Posiadający różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np. dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny. | TAK |  |
| 5 | Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację. | TAK |  |
| 6 | System posiadający możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia | TAK |  |
| 7 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym. | TAK |  |
| 8 | W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH). | TAK |  |