## Testy,rękawy,papiery 2018
Załącznik nr 2 do SWZ FZP.III-241/04/21
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie I
Sterylizacja parowa
1 | BOWIE DICK - zestaw testowy jednorazowy z arkuszem wczesnego ostrzegania : pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego, bez zawartości ołowiu, arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapweniające łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku, zmiana koloru z żółtego na czarny | szt. | 650
2 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M 5XL, zawierające 100g czystego tlenku etylenu, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatorai dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. | szt. | 198
3 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny.Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok. 30 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 1 op./50 szt.(25 szt.zest.+25 szt.wsk.) Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem. | op. | 8
4 | Biologiczny zestaw testowy do sterylizacji parą wodną o super szybkim odczycie do pary wodnej, Symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego „kruszera” Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowane. Opakowanie winno zawierać biologiczne zestawy testowe oraz wskaźniki kontrolne. 1 opakowanie 24 szt. + 5 szt. wskaźniki kontrolne. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem. | op. | 61
5 | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej na długości minimum 6 cm. Zmiana koloru łatwa w interpretacji z bordowego na zielony. op/480szt. | op. | 5
6 | Zabezpieczenie narzędzi przed uszkodzeniem - osłony z przezroczystą końcówką szer. 5 dł. 12,5 cm (op/1000szt) | op. | 10
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie II
Rękaw foliowo papierowy:
1 | gładki (S.EO) 50 mm x 200 m | rol. | 6
2 | gładki (S, EO) 75 mm x 200 m | rol. | 20
3 | gładki (S, EO) 100 mm x 200 m | rol. | 60
4 | gładki (S, EO) 150 mm x 200 m | rol. | 100
5 | gładki (S, EO) 200 mm x 200 m | rol. | 30
6 | gładki (S, EO) 250 mm x 200 m | rol. | 25
7 | gładki (S, EO) 400 mm x 200 m | rol. | 20
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
Rękaw (torebka) foliowo papierowa z testem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu, formaldehydu wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych:
· EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych --
Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych :
· EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania :
· EN 868-3:2017: Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów:
· EN 868-5:2009 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego
oraz oprócz tego charakteryzujący się następującymi parametrami:
- konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868-3, PN EN 868-5, PN EN ISO 11607-1,2.
- papier gramatura 70/m² (PN EN 868-3),
- zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
- zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%
- wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach
- przenikanie powietrza [1,47 k Pa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho
- wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro
- niezwilżalność wodą minimum 40 s
- wytrzymanie na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m;
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m,
w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
- folia - minimum 8 warstw, nie licząc warstwy kleju, o grubości nie większej niż 52 μm (PN EN 868-5)
- folia przeźroczysta, bez rozwarstwień, porów, substancji toksycznych,
- wytrzymałość na rozdarcia w obu kierunkach nie mniejsza niż 300 mN
- elastyczna – wydłużenie nie mniejsze niż 70%
- wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania
- wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd) powierzchnia wskaźnika≥100mm²(PN EN 868-5)
- jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, EO, łatwa do interpretacji
- zgrzew fabrycznie wielokrotny
- informacja o jednoznacznym kierunku otwierania
- ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
- ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta
- kompletna charakterystyka opakowania wydana przez producenta, a nie dystrybutora
- Załączyć wydane przez producenta (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PN EN 868-3, PN EN 868-5]
- Załączyć charakterystykę folii wydaną przez jej producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zg.
- Załączyć potwierdzenie liczby warstw folii wydane przez niezależną organizację notyfikowaną
- oznakowanie CE na opakowaniu zbiorczym, nie na rękawie
- termin ważności min. 12 miesięcy.