Łódź, 31 stycznia   2024 roku

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę odczynników do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatorów   - numer sprawy: 2/D/24.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

- Pkt. 8.2 ppkt. b SWZ - przedmiotowe środki dowodowe oraz §5 ust 6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o dopisanie do świadczenia „o ile dotyczy”. Nie wszystkie produkty niezbędne do wykonania badań zostały zaklasyfikowane przez producenta jako wyrób medyczny (np. tipsy do pipet), w związku z czym nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Wykonawca nie musi składać oświadczenia na  produkty, które  nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyrób medyczny.

- Pkt. 8.2 ppkt. c SWZ - przedmiotowe środki dowodowe oraz pkt. 35 załącznika 2a .

Czy Zamawiający dopuści, zamiast oświadczenia producenta, metodyki z których wynikać będzie, że odczynniki są przeznaczone do stosowania w zaoferowanym aparacie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, zamiast oświadczenia producenta, metodyki z których wynikać będzie, że odczynniki są przeznaczone do stosowania w zaoferowanym aparacie.

- Dotyczy pkt. 33 załącznika 2a. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przekazania strony www do samodzielnego pobierania kart charakterystyki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku przekazania strony www do samodzielnego pobierania kart charakterystyki.

- Dotyczy pozycji 12 formularza asortymentowo-cenowego. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 w kolumnie „cena jednostkowa za test netto” pozostawienie pustego miejsca bądź wpisanie nd (nie dotyczy) i wycenę w pełnych opakowaniach? Materiałów zużywalnych z technicznego punktu widzenia nie da się przeliczyć za pojedynczy test.

Odpowiedź: Tak

- Dotyczy §4 ust. 6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jednej faktury do wszystkich zamówień składanych w ciągu jednego dnia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

- Dotyczy §4 ust. 6 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu „Zamawiający wymaga odrębnej faktury dla każdej łączącej strony umowy, i zobowiązuje się do składania oddzielnych zamówień dla każdej z umów”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

- Dotyczy §5ust. 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury wraz z dostawą asortymentu, w przypadku dostarczania faktur w postaci pdf na adres e-mail. Z każdą dostawą wysyłany jest dokument WZ na którym dokładnie wymienione zostały produkty wraz z podaniem ilości, nr serii.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

- Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów i obniżenie kary umownej zgodnie z poniższym

„Strony ustalają, iż w przypadku:

a)	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5 % wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 20 zł.;

b)	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej niż 20 zł.;

c)	opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu dzierżawy lub nie dostarczenia aparatu  zastępczego w wysokości 50 zł. za każdy dzień opóźnienia;

d)	braku  możliwości wykonywania procedur medycznych lub ich ograniczenia spowodowanego awarią dzierżawionych analizatorów, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 10, 11, 16, 17, 19 i 22,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25  % wartości netto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania badań   spowodowanego awarią analizatorów;

e)	w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem,  Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1,5 %  wartości brutto  wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 100 zł.”

f)	rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nie dostarczenia przedmiotu dzierżawy o którym mowa w § 8 poniżej lub dostarczenia go z opóźnieniem przekraczającym 14 7 dni.

1.	Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 3.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

- Dotyczy §8 ust. 10 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu. Wykonawca przekazuje aparat Zamawiającemu i to Zamawiający powinien zabezpieczyć aparat przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

- Dotyczy §8 ust. 19 wzoru umowy, Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku trzykrotnej naprawy jednego podzespołu w czasie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany podzespołu  na nowy.”

Odpowiedź: Tak – dotyczy analizatora pomocniczego. W przypadku analizatora podstawowego zapis nie ulega zmianie

- Dotyczy §8 ust. 22 wzoru umowy, Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca winien zapewnić  możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta. W okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca poniesie koszty związane z transportem i wykonaniem badań przez inną jednostkę na zlecenie Zamawiającego, w przypadku przekroczenia ustalonego czasu na naprawę i niedostarczenia aparatu zastępczego”.

Odpowiedź: Tak - w przypadku awarii 1 analizatora. W sytuacji, gdy awarii ulegną 2 analizatory, zapis nie ulega zmianie

- Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów – Lp.4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie analizatorów  (głównego i pomocniczego), w których to Operator wyjmuje fizycznie zużyty po analizie panel testowy i umieszcza go w we właściwym – niezintegrowanym, pojemniku na odpady.

Zakończone testy  w oferowanym analizatorze  oznaczone  są  specjalnym kolorem  diod  testowych, które  wskazują  testy  do wyjęcia po  zakończeniu  badania – co umożliwia  szybką identyfikację  w aparacie takiego testu  oraz jego  sprawne  wyjęcie i umieszczenie  w pojemniku na odpady.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów – Lp. 7: „Wyniki wrażliwości podawane w kategoriach S, I, R (W, WZE, O) oraz za pomocą wartości MIC.”

Czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższej jakości badań  wymaga  aby oferowane  testy do oceny lekowrażliwości posiadały min  3  stężenia dla danego leku  w ciągu  geometrycznym  bez omijania stężeń pośrednich,  co zapewnia możliwość  podania  precyzyjnej wartości MIC,  co przekłada się na odpowiednią  precyzyjną diagnostykę pacjentów  oraz   podanie  odpowiedniej   dawki terapeutycznej antybiotyku?

Odpowiedź: Nie

- Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów – Lp  13: Możliwość wykonania analiz statystycznych i epidemiologicznych.

Czy Zamawiający   wymaga  zaoferowania wraz  z aparatem oprogramowania CE-IVD łączącego  aparat podstawowy  z  aparatem pomocniczym,   dającego możliwość  wykonywania  analiz  statystycznych oraz  epidemiologicznych ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie oprogramowania spełniającego powyższe kryterium.

- Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów – Lp  13: Możliwość wykonania analiz statystycznych i epidemiologicznych.

Powinno być: Lp 16:

Analizatory wyposażone w niezbędny sprzęt: czytniki kodów kreskowych, drukarki laserowe, urządzenie/-a UPS podtrzymujący/-e napięcie przez min. 30 minut, stabilny stół/ stoły z miejscem na wyposażenie dodatkowe,.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania UPSa  stabilizującego  napięcie  oraz  zabezpieczającego  aparaty  przed  przepięciem   wraz  z możliwością  ominięcia  przez  aparat             2 pomiarów co  20 min,  co umożliwia  zachowanie  ciągłości badań  nawet  w przypadku  40 minutowej  przerwy   w  dostawie  prądu.   W  takim przypadku w przypadku awarii sieci energetycznej  UPS  zabezpieczy aparat przed utratą  ciągłości badań odpowiednio podtrzymując pracę przez 10-15 min i   zamykając  bezpiecznie system na czas awarii  oraz przywracając  ciągłość  wyników  prowadzonych badań w przypadku przywrócenia zasilania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów – Lp 35

Czy Zamawiający dopuszcza oświadczenie pochodzące od jedynego w Polsce autoryzowanego serwisu oraz autoryzowanego dystrybutora, jako spełnienie wyspecyfikowanego parametru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Formularza asortymenowo- cenowego  - Załącznik Nr. 3  - Odczynniki do  diagnostyki mikrobiologicznej   Poz. 8 Lekowrażliwość rozszerzona pałeczek G(-)

Czy  w przypadku kiedy Wykonawca nie posiada  w skłądzie  wymaganego  testu   antybiotyku  wraz  z inhibitorem :  Imipenem/Relebactam  Zamawiajaćy  dopuści możliwość  wyceny dodatkowego  testu alternatywnego umożliwiajaćego wykonanie  badania   dla tego  leku  wraz   oceną lekowrażliwości interpretacją  wrażliwości : kategoriach S, I, R.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Formularza asortymenowo- cenowego  - Załącznik Nr. 3  - Odczynniki do  diagnostyki mikrobiologicznej  poz.  11. Lekowrażliwość drożdżaków.

Czy Zamawiający  wymaga  aby oferowane  testy  zarówno do lekowrazliwości automatycznej jak i manualnej  umożliwiały  precyzyjną  ocenę lekowrażliwości grzybów  i możliwość  oceny na wskazne leki  : Amphotecyne, 5-Fluorocytozyna, Anidalofingina, Caspofugina, Micafungina, Fluconazol, Itraconazol,  Posaconazol, Voriconazol    oraz posiadały min.  7- 8 stężeń dla każdego leku,  co zapewnia  najwyższą jakoś wykonywanych badań,  a  także umożliwia precyzyjną ocenę wartości MIC dla danego leku, przeciwgrzybiczego  co ma niezwykle istotne  znaczenie i przekłada się na precyzyjną  diagnostykę  oraz leczenie pacjentów  w tym oraz dobór dawki terapeutycznej antybiotyku,   co umożliwia  również  optymalizację kosztów  antybiotyków stosowanych  w szpitalu.

Prosimy jednocześnie o możliwość  wyceny  testów  dodatkowych przez  Wykonawców,   w przypadku kiedy  testy oferowane nie posiadają wszystkich leków,  poprzez np. możliwość  np. wyceny  dodatkowych  testów typu  E-test -  lub  testów  studzienkowych – mikrorozcieńczeń w bulionie,  dla  odpowiednich leków przeciwgrzybicznych.

Odpowiedź :  Zgodnie z załącznikiem 2a ,,Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o zalecenia EUCAST”. 
W przypadku, gdy Oferent nie posiada kart spełniających to kryterium, winien uwzględnić w ofercie dodatkowe testy, umożliwiające dokładną ocenę lekowrażliwości drożdżaków na odpowiednie leki, np. testy studzienkowe mikrorozcieńczeń w bulionie lub E-testy.

- Dotyczy  Kryterium  oceny ofert.   Zamawiający w kryterium Walory użytkowe  będzie oceniał:

Pkt. 7. Automatyczny odbiór przez analizatory wyników identyfikacji ze spektrometru masowego MALDI Biotyper Bruker, bezpośrednio lub za pomocą oprogramowania, np. LIS Centrum Marcel.

Czy Zamawiający  będzie  oceniał  i punktował  ten parametr  w przypadku kiedy  Wykonawca  zaoferuje  wraz z  aparatem  dodatkowe oprogramowanie pośredniczące (CE-IVD),  które pozwala na  bezpośrednie podłączenie oferowanego aparatu do identyfikacji  oraz oceny lekowrażliwości ze spektrometrem MaldiBiotyper, który posiada Zamawiający,    a następnie podłączy  takie oprogramowanie  wraz  ze  zintegrowanymi systemami  do  oprogramowania LIS Centrum Marcel, będącego na  wyposażeniu laboratorium.  Takie rozwiązanie zapewnia optymalizację pracy  w laboratorium  i  daje  możliwość   przesyłania już  kompletnych poddanych analizie i interpretacji  wyników badań   bezpośrednio do  systemu  LIS  laboratorium i szpitala.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania

- Dotyczy załącznika parametry techniczne. Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu:

Pkt. 26 Odpowiedź telefoniczna – 8 godzin w dni robocze, Przyjazd Inżyniera serwisu  – 3 dni robocze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.

Pkt. 27 Maksymalny czas usuwania awarii – 5 dni roboczych (16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na czas naprawy 72 godziny w dni robocze od przystąpienia do naprawy.

Pkt. 29  Powinno być Pkt. 28 Telefoniczna dostępność serwisu w godzinach 8-17 w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis:

“Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta” – zgodnie z prośbą w pytaniu 11.

Zestaw pytań nr 2

Wnosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Załącznik nr 2A, pkt. 4 – Czy Zamawiający wymaga aparatu w pełni zautomatyzowanego, na pokładzie którego następuje napełnianie testów , inkubacja, odczyt oraz usuwanie testów z aparatu po odczycie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga , ale dopuszcza.

2. Załącznik nr 2A, pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści wykrywanie mechanizmów oporności przez aparat tj.: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, , HLAR, VRE, VISA, GISA z ogólną informacją o podejrzeniu karbapenemaz typu MBL, KPC, OXA bez ich klasyfikacji? Zgodnie z rekomendacją Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów karbapenemazy należy potwierdzić metodą referencyjną.

Odpowiedź: Tak

3. Załącznik nr 2A - Czy Zamawiający może doprecyzować w poz. 23 skład dwóch kompletów zestawów startowych?

Odpowiedź: Minimum 5 paneli do identyfikacji i 5 do lekowrażliwości (różne rodzaje).

4. Załącznik nr 2A, pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści interpretację wyników lekowrażliwości dla grzybów drożdżopodobnych w oparciu o EUCAST lub CLSI?

Odpowiedź :  Zgodnie z załącznikiem 2a ,,Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o zalecenia EUCAST”. 
W przypadku, gdy Oferent nie posiada kart spełniających to kryterium, winien uwzględnić w ofercie dodatkowe testy, umożliwiające dokładną ocenę lekowrażliwości drożdżaków na odpowiednie leki, np. testy studzienkowe mikrorozcieńczeń w bulionie lub E-testy.

5. Załącznik nr 2A, pkt. 13 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości wykonania analiz statystycznych i epidemiologicznych na aparacie do lekowrażliwości , jeżeli taką możliwość Zamawiający ma przy podłączeniu aparatu do LIS Centrum MARCEL?

Odpowiedź: Nie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania dodatkowego umożliwiającego spełnienie powyższego kryterium.

6. Załącznik nr 2A, pkt. 26 oraz załącznik nr 4, §8 ust. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 20.

7. Załącznik nr 2A, pkt. 27 oraz załącznik nr 4, §8 ust. 16 – Czy Zamawiający zgodzi się na czas naprawy max. 48 [h] godzin w dni robocze od daty przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 21.

8. Załącznik nr 2A, pkt. 33 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów poprzez dodanie: „… lub Wykonawca udostępni stronę internetową, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”? Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Tak

9. Załącznik nr 2A, pkt. 35 – Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora producenta o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu?

Odpowiedź: Tak

10. Załącznik nr 3 - Czy Zamawiający w poz.9 i 10 odstąpi od wymogu zaoferowania tzw.paneli łączonych do lekowrażliwości i identyfikacji . W przypadku wykonywania identyfikacji na spektrometrze masowym Zamawiający prawdopodobnie nie będzie wykonywał tak znacznej ilości jednoczesnych badań lekowrażliwości i identyfikacji , a tylko lekowrażliwość . Wymóg zaoferowania paneli łączonych ma więc tylko na celu wyraźne preferowanie firmy Becton Dickinson , która takie panele łączone posiada, a zmusza firmę bioMerieux do wyceny dwóch rodzajów paneli, co zwiększa koszty jednoczesnej identyfikacji i lekowrażliwości , a jak wspomniano powyżej nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego w przypadku posiadania przez Zamawiającego spektrometru masowego, na którym identyfikacja jest szybsza i znacznie niższa kosztowo. W związku tym zwracamy się z prośbą o równoważne traktowanie oferentów i wycenę wyłącznie niezależnych paneli do identyfikacji i lekowrażliwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga paneli łączonych:  w załączniku 3 pod tabelą Zamawiający umieścił zapis: 
„Ad 9 i 10 jeśli Oferent nie posiada paneli wspólnych do identyfikacji i lekowrażliwości, winien uwzględnić te pozycje dodatkowo odpowiednio w p. 1, 2, 6 i 7”.

Pytania dotyczące projektu umowy (załącznik nr 4)

11. §6 ust 3 lit. a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "a) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia, nie mniej niż 50 zł.;"?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

12. §6 ust 3 lit. b) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "b)opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,5% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie mniej niż 50 zł.;"?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

13. §6 ust 3 lit. c) - Czy Zamawiający obniży karę do 100 zł. za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

14. §6 ust 3 lit. d) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "braku możliwości wykonywania procedur medycznych lub ich ograniczenia spowodowanego awarią dzierżawionych analizatorów, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 10, 11, 16, 17, 119 i 22, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania badań spowodowanego awarią analizatorów;"?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

15. §6 ust 3 lit. e) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, nie mniej niż 100 zł."?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

16. §6 ust 3 lit. f) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku nie dostarczenia przedmiotu dzierżawy o którym mowa w § 8 poniżej lub dostarczenia go z opóźnieniem przekraczającym 7 dni."

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

17. §6 ust 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 3."

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

18. §8 ust. 2 – Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie mieszadeł hematologicznych, które nie są przedmiotem dzierżawy.

Odpowiedź: Tak – pomyłkowy zapis.

19. §8 ust. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia? Uzasadnienie: Zawarcie polisy przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich na czas trwania umowy jest wyłączną kompetencją podmiotu zajmującego dane pomieszczenia.

Odpowiedź: : Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

20. §8 ust. 15 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania do maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia

21. §8 ust. 16 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "Gwarantowany czas naprawy max. 72 godzin od daty przystąpienia do naprawy."?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na czas naprawy 72 godziny w dni robocze od przystąpienia do naprawy.

22. §8 ust. 17 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "W przypadku naprawy dłuższej niż 72 godzin Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aparatu zastępczego."

Odpowiedź: Tak.

23. §8 ust. 18 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "Brak możliwości wykonywania badań laboratoryjnych lub ich ograniczenie spowodowane awarią dzierżawionego sprzętu , w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w ust. 10, 11, 16, 17, 19 i 22, dają Zamawiającemu prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania zabiegów spowodowanego awarią aparatu."?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy.

24. §8 ust. 19 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje postanowienia na: "W przypadku trzykrotnej naprawy jednego podzespołu w czasie trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany aparatu na aparat o nie gorszych parametrach."?

Odpowiedź: Tak – dotyczy analizatora pomocniczego. W przypadku analizatora podstawowego zapis nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, iż:

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian;

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego;

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym;

- termin składania  i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający