Arkusz parametrowy należy złożyć wraz z ofertą w zakresie części składanej oferty

Załącznik nr 1.2. do SWZ

Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Pakiet nr 2 – Analizator parametrów krytycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Producent:……………………………………….

Typ/model:…………………………………………

Rok produkcji:………………………………….

| Lp. | Opis parametrów | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE) Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry mierzone: -elektrolity, -metabolity -oksymetria | TAK |  |
| 2 | Rodzaje próbek: - krew tętnicza - krew włośniczkowa - krew żylna | TAK |  |
| 3 | Czas uzyskania wyniku: max 60 s | TAK |  |
| 4 | Wbudowana bateria, umożliwiająca kilkugodzinna pracę, ładowana za pomocą ładowarki sieciowej | TAK |  |
| 5 | Aparat przenośny (możliwość przeniesienia sprzętu między pokojami/gabinetami) | TAK |  |
| 6 | Waga urządzenia max. 1 kg | TAK |  |
| 7 | Odczynniki konfekcjonowane w postaci kart chipowych jednorazowego użytku, zawierających elektrody i płyn kalibracyjny | TAK |  |
| 8 | Analiza próbek podanych w strzykawkach lub dedykowanych kapilarach bez użycia adapterów | TAK |  |
| 9 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Podgląd wyników na urządzeniu | TAK |  |
| 11 | Wyniki generowane do PDF lub innego formatu tekstowo-graficznego, zapisywane na zasobie sieciowym Zamawiającego. | TAK |  |
| 12 | Automatyczna kontrola jakości przed każdym badaniem w celu sprawdzenia poprawności działania aparatu | TAK |  |
| 13 | Niezależna kalibracja każdej karty odczynnikowej przed oznaczeniem | TAK |  |
| 14 | Płynna kontrola jakości dostępna na 3 niezależnych poziomach stężeń | TAK |  |
| 15 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 16 | Wyrób medyczny | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 17 | Mobilna, bezprzewodowa drukarka kompatybilna z urządzeniem( tak aby można było od razu wydrukować wynik badania) | TAK |  |
| 18 | Karty w ilości szt.: 625,00 szt. - kompatybilne z oferowanym analizatorem -jednorazowego użytku, zawierające elektrody i płyny kalibracyjne -Umożliwiające jednoczasowy pomiar z jednej próbki pacjenta parametrów tj. PH, PO2, PCO2, NA+, K, CA++,CL, glukoza mleczan, hematokryt, kreatynina, mocznik, automatyczna kalibracja przed każdym badaniem | TAK |  |
| 19. | Kapilary w ilości szt.: 1300 szt. - kompatybilne z oferowanym analizatorem - wykonane ze szkła i pokryte powłoką odporną na przebicie - wyposażone w tłoczek oraz adapter pozwalający na wprowadzenie próbki do karty testowej | TAK |  |
| 20 | Płyny do wykonania kontroli: 3 opakowań - płynne gotowe do użycia - posiadające zakresy przypisane do oferowanego sprzętu - pozwalające na kontrolę gazów, elektrolitów i metabolitów co najmniej na trzech poziomach istotnych klinicznie | TAK |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Potwierdzenia spełnienia parametru wymaganego w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.  W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, nie powystawowe, kompletne, będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

_____________________________

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)