Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 12

Wymagania graniczne dotyczące: Test in vitro przeznaczony do diagnostyki Plasmodium spp. (malarii) w ludzkiej krwi pełnej i krwi żylnej

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test posiada certyfikat CE oraz IVD |  |
| 2 | Test reaguje z 4 gatunkami Plasmodium sp. występującymi u ludzi – P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale. |  |
| 3 | Test różnicuje gatunek Plasmodium falciparum od pozostałych |  |
| 4 | Test wykrywa dehydrogenazę mleczanową Plasmodium (pLDH) |  |
| 5 | W metodyce testu zamieszczono informację o interferencjach i reakcjach krzyżowych |  |
| 6 | Prosta i szybka procedura przeprowadzenia testu (wynik do 30 min.), nie wymagająca żadnych dodatkowych materiałów |  |
| 7 | Opakowanie zawierające minimum 10 oddzielnie pakowanych testów do indywidualnego wykorzystania |  |
| 8 | Maksymalna ilość krwi pełnej i krwi żylnej pobranej na EDTA do przeprowadzenia analizy - 10 µl. |  |
| 9 | Czułość testu ≥90% |  |
| 10 | Swoistość testu≥97% |  |
| 11 | Dostawa testu transportem monitorowanym pod względem temperatury. |  |
| 12 | Do każdego LOT testu dołączony Certyfikat jakości lub możliwość pobrania takiego certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 13 | Ulotka z opisem procedury wykonania testu wraz z interpretacją wyników dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 14 | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 15 | Dodatnia kontrola jakości testu dołączona do każdego zamawianego opakowania testu wraz z instrukcją jej wykonania w języku oryginalnym oraz w j. polskim |  |
| 16 | Termin ważności testu oraz kontroli pozytywnej minimum 12 miesięcy (od daty dostawy) |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.