Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 11

Wymagania graniczne dotyczące: Test imunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG

anty–Ascaris lumbricoides (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu cytrynianowym

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE oraz certyfikat IVD |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Ascaris lumbricoides w surowicy oraz osoczu cytrynianowym |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia oraz bufor płuczący wymagający rozcieńczenia przed użyciem |  |
| 4 | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off) |  |
| 5 | Możliwość wyliczenia wyniku półilościowego w oparciu o jedną kontrolę (Cut-off) |  |
| 6 | Płytka z rozłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenami Ascaris lumbricoides |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, Swoistość diagnostyczna ≥ 95%. |  |
| 8 | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgG przeciw Taenia solium, Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +370C oraz w temperaturze pokojowej |  |
| 11 | Dwa płukania |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek do 30 minut od dodania roztworu stopującego |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytki w zestawie |  |
| 14 | Certyfikat jakości testu dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania w/w certyfikatu ze strony internetowej. |  |
| 15 | Data ważności testu minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 16 | Instrukcja wykonania testu w języku oryginalnym oraz w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.