Załącznik nr. 2A do SWZ

| PARAMETRY WYMAGANE |
| --- |
| System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) |
| L.P. | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETR GRANICZNY | OPISAĆ OFEROWANE PARAMETRU |
| 1a | Aparat główny fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 2018r.) z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym. | TAK |  |
|  | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 200 |  |  |
| 1b | Aparat satelitarny fabrycznie nowy lub używany (nie starszy niż 2021 r.) z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym. | TAK |  |
|  | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 40 |  |  |
| 2. | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD) | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: numer stacji, numer sekwencji kodu butelki wraz z oznaczeniem rodzaju podłoża, stanu butelki (wynik „+”, wynik „- ”, butelka anonimowa), datę oraz godzinę rozpoczęcia protokołu, długość protokołu inkubacji, datę oraz godzinę zakończenia (w przypadku wyników dodatnich), datę i godzinę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych | TAK |  |
| 4. | Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury. | TAK |  |
| 5. | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | TAK |  |
| 6. | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie – minimum co 10 minut | TAK |  |
| 7. | Możliwość wprowadzania danych badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowym) | TAK |  |
| 8. | Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu | TAK |  |
| 9. | Możliwość zdalnego podglądu stanu aparatu satelitarnego | TAK |  |
| 10. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny | TAK |  |
| 11. | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonej stacji (pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych) | TAK |  |
| 12. | Wymagana możliwość zmiany czasu inkubacji pojedynczej próbki | TAK |  |
| 13. | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych umożliwiający połączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala - wymagana integracja z obecnym systemem laboratoryjnym zamawiającego. | TAK |  |
| 14. | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres umowy (jeśli aparat tego wymaga) | TAK |  |
| 15. | Możliwość archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym- pamięć USB | TAK |  |
| 16. | Podłoża w bezpiecznych, nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego, dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek. Zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczenia lekowrażliwości (RAST) bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewu krwi | TAK |  |
| 17. | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. | TAK |  |
| 18. | Termin ważności podłoży min .6 miesięcy | TAK |  |
| 19. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych z obecnym w podłożu inhibitorem antybiotyków oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem litycznym w podłożu, który pozwala na uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz ma neutralizujący wpływ na elementy morfotyczne krwi ograniczając wyniki fałszywie dodatnie. | TAK |  |
| 20. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych bez inhibitorem antybiotyków w podłożu. | TAK |  |
| 21. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym (mała ilość materiału – 0,5 – 5ml). Możliwość zastosowania gotowego (certyfikowanego) oraz zwalidowanego suplementu wzbogacającego dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych (np. PMR) poniżej 0,5 ml. /. Procedurę suplementacji dołączyć do oferty. Data ważności kompletnego zestawu suplementu wzbogacającego - min. 120 dni od przygotowania do użycia. | TAK |  |
| 22. | Możliwość wysiewania prób dodatnich bez udziału strzykawki za pomocą specjalnych końcówek, co eliminuje ryzyko zakłucia igłą | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
| 24. | Szkolenia pracowników z obsługi aparatu: Wykonawca na swój koszt zapewni szkolenie aplikacyjne z wystawieniem certyfikatów w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia ( analizatorów mikrobiologicznych) dla minimum 3 Diagnostów. | TAK |  |
| 25. | Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii telefonicznego/ drogą mailową | TAK |  |
| 26. | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP (deklaracja zgodności CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych) | TAK |  |

| PARAMETRY OCENIANE |
| --- |
| System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) |
| L.P. | PARAMETRY OCENIANE | TAK/NIE | PUNKTACJA: TAK - 5 punktów NIE – 0 punktów |
| 1. | Integracja aparatu z oprogramowaniem CE-IVD – EpiCenter, będącym własnością Zamawiającego, umożliwiające gromadzenie i wymianę danych statystycznych z aparatem MALDI TOF MS firmy Bruker. |  |  |
| 2. | Możliwość zmiany czasu inkubacji pojedynczej próbki |  |  |
| 3. | System o budowie modułowiej umożliwiający rozbudowę tejsamej jednostki w pionie do 400 pozycji pomiarowych |  |  |

Uwaga!!!

### W  kolumnie „WYMAGANE”  wyraz „TAK ‘’- oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

…........................................................

Podpis osoby upoważnionej