Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Termocykler gradientowy – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Blok grzejny: - na co najmniej 96 probówek 0,2 ml, paski 0,2 ml lub płytkę 96-dołkową - temperatura nastawna w zakresie co najmniej 4-100°C - maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 4°C/s - dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż ±0,5°C - równomierność rozkładu temperatury na płytce, osiągana w czasie 30 s, nie gorsza niż ±0,5°C - gradient termiczny nastawny w zakresie co najmniej 30-100°C - rozpiętość gradientu termicznego nastawna w zakresie co najmniej 1-25°C - dokładność nastawy gradientu temperatury nie gorsza niż ±0,5°C | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy co najmniej 5” | TAK |  |  |
|  | Programowanie graficzne profilu temperaturowego reakcji PCR | TAK |  |  |
|  | Obliczanie temperatury topnienia DNA | TAK |  |  |
|  | Objętość mieszaniny reakcyjnej w zakresie co najmniej 1-100 µl | TAK |  |  |
|  | Funkcja korekcji zadanej temperatury w próbce zależnie od objętości reakcyjnej próbki | TAK |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wbudowany kalkulator temperatury przyłączania starterów | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pamięć co najmniej 500 programów | TAK |  |  |
|  | Funkcja standby | TAK |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja samotestowania | TAK |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Złącze USB | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 m-cy od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... - podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |